## Lapas1
Pirkimo sąlygų
1 priedas
ELEKTRINIS PACIENTŲ TRANSPORTAVIMO VEŽIMĖLIS SU INTEGRUOTA SVĖRIMO FUNKCIJA
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti - siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams įrodančius gamintojų dokumentus (katalogus, techninius aprašus, bukletus ir analogiškus dokumentus originalo kalba ir vertimą į lietuvių kalba). Tiekėjas turi nurodyti teikiamų dokumentų vietas, kuriose aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės (t. y. pateikti prekės kodą kataloge ar kitame dokumente ir puslapio Nr. arba nuorodą į konkrečią dokumento vietą). Visa informacija privalo būti pateikta lietuvių kalba.
Elektrinis pacientų transportavimo vežimėlis su integruota svėrimo funkcija - 1 vnt.
Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujama reikšmė | Siūloma parametro reikšmė |  | Pasiūlymo lapo Nr., kuriame nurodytas parametrą patvirtinantis dokumentas
1. | Paskirtis | Pacientų transportavimui pusiau sėdimoje ir gulimoje padėtyse.
2. | Vežimėlio tipas | Paciento transportavimo vežimėlis: su motorizuota pavara arba lygiaverčiu sprendimu; su integruotomis svarstyklėmis.
3. | Vežimėlio gulimas pagrindas | Ne mažiau kaip 4 dalių.
4. | Sėdimoji (kardiologinė) pozicija | Būtina.
5. | Aukščio keitimas | Aukštis reguliuojamas stabilia kėlimo sistema (pvz., teleskopinių kolonų ar kita lygiavertė); Aukščio reguliavimas valdomas pedalais arba lygiaverčiu būdu, prieinamais iš abiejų vežimėlio pusių.
6. | Važiuoklė | Ne mažiau kaip 4 ratukai, nemažesnio kaip 20 cm skersmens, pritaikyti saugiam pacientų transportavimui medicininėje aplinkoje.
7. | Vežimėlio išoriniai matmenys | Ilgis: ne daugiau kaip 220 cm; Plotis: ne daugiau kaip 90 cm.
8. | Maksimali leistina apkrova | Ne mažiau kaip 300 kg.
9. | Centrinė stabdžių sistema | Centrinė stabdžių sistema, valdoma pedalais iš abiejų vežimėlio pusių.
10. | Gulimos dalies aukščio reguliavimas | Reguliavimo ribos: ne siauresnės kaip nuo 60 cm iki 85 cm (nuo grindų iki čiužinio platformos); Aukščio reguliavimas atliekamas pedalais iš abiejų pusių; Turi būti galimybė reguliuoti atskiras dalis arba visą platformą.
11. | Nugarinės dalies reguliavimas | Reguliavimo kampas: ne mažiau kaip 0–85°; Kampas fiksuojamas (pvz., dujinės spyruoklės ar lygiaverčiu sprendimu); Valdymas iš abiejų pusių.
12. | Šoniniai porankiai | Ilgis: apie 120–150 cm ribose; Aukštis: apie 30–45 cm ribose nuo čiužinio platformos.
13. | Integruotos rankenos | Integruotos stūmimo ir traukimo rankenos; Galimybė jas sulankstyti ar nulenkti.
14. | Trendelenburgo pozicijos kampo reguliavimas | Ne mažiau kaip ±15°.
15. | Integruoti bamperiai | Smūgiams atsparūs.
16. | Vežimėlio čiužinys | Atsparus valymui ir dezinfekcijai; Storis ne mažiau 8 cm; Išmatavimai tinkantys vežimėlio čiužinio pagrindui.
17. | Infuzinių skysčių laikiklis | Ne mažiau kaip 2 laikikliai; Integruoti arba tvirtinami prie vežimėlio; Skirti infuzijai ir transportavimui; Nulenkiami.
18. | Elektrinė pavara | Valdymas ergonomiškas ir saugus, su apsauga nuo netyčinio aktyvavimo; Turi būti judėjimo pirmyn ir sustabdymo funkcijos; Greitis – ne mažiau kaip 3,5 km/h; Turi būti baterijos būklės indikacija; Konstrukcija turi užtikrinti saugų judėjimą ir stabilumą.
19. | Integruotos svarstyklės | Su ekranu, rodančiu svorio rodmenis bei baterijos būklę; Integruotas saugos funkcija (paciento išlipimo iš lovos signalas); Valdymas integruotas vežimėlyje.
20. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Į kainą turi būti įskaičiuotos visos pristatymo, įnešimo, instaliavimo ir pakuočių utilizavimo išlaidos.
21. | Kartu su prietaisu pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
22. | Garantija | Ne mažiau 24 mėn.
23. | CE žymėjimas | Atitiktis Reglamentui (ES) 2017/745 (MDR), pateikiant CE sertifikatą arba atitikties deklaraciją.
Kiti reikalavimai:
Tiekėjas privalo užtikrinti techninį aptarnavimą garantiniu laikotarpiu. Techninio aptarnavimo išlaidos turi būti įtrauktos į bendrą pasiūlymo kainą.