# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I-125 RADIOAKTYVIEJI ŠALTINIAI IR PRIEMONĖS MAŽŲ DOZIŲ PROSTATOS BRACHITERAPIJAI

SU PANAUDOS BŪDU SUTEIKIAMA IMPLANTAVIMO SISTEMA

| Eil. Nr. | Reikalaujamas parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Matavimo vnt. | Prelimi-narus kiekis 24 mėn. | Tiekėjų pastabos / pasiūlymai /komentarai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Radioaktyvieji šaltiniai I-125 ir priemonės |  | Vnt. | 5000 |  |
| 1.1. | Paskirtis | Į prostatą implantuojamų radioaktyviųjų šaltinių grandinėlės, skirtos lokalizuotiems prostatos navikams gydyti. |  |  |  |
| 1.2. | Šaltinių grandinėlės sandara | Šaltinių grandinėlė susideda iš nuosekliai besikeičiančių radioaktyviųjų sėklų ir tarpiklių, apgaubtų biologiškai skaidoma medžiaga. |  |  |  |
| 1.3. | Šaltinių grandinėlės skersmuo | Ne daugiau 1 mm. |  |  |  |
| 1.4. | Tarpiklis | Biologiškai suyrantys tarpikliai apsaugo nuo šaltinių sustūmimo implantavimo adatoje ar kūne implantacijos metu ir po jos. |  |  |  |
| 1.5. | Atstumas tarp šaltinių centrų grandinėlėje | - Šaltinius procedūros metu galima sujungti į pageidaujamo ilgio grandinėlę su galimybe pasirinkti norimą tarpą tarp šaltinių iš 0,5 cm, 1,0 cm, 1,5 cm, 2,0 cm, 2,5 cm, 3,0 cm. - Mažiausias atstumas tar sujungtų šaltinių centrų – 5 mm. Didžiausias – 30 mm. - Šaltinių sujungimui naudojami sujungėjai besirezorbuojantys per 120-180 d., sterilūs, patalpinti į kartridžus. |  |  |  |
| 1.6. | Radioaktyviojo šaltinio sandara | Jodo sėkla – sandari cilindro formos 0,8 mm diametro, 4,5 mm ilgio titano kapsulė, kurioje yra sidabro lazdelė, padengta radioaktyviu I-125 jodo junginiu. |  |  |  |
| 1.7. | Radioaktyviųjų šaltinių aktyvumas | Nuo 7 iki 35,5 MBq. |  |  |  |
| 1.8. | Šaltinių grandinėlių dėtuvė | Šaltinių grandinėlės tiekiamos dėtuvėje su nerūdijančio plieno korpusu, užtikrinančioje pakankamą apsaugą nuo radiacijos. |  |  |  |
| 1.9. | Šaltinių dėtuvės talpa | Šaltinių dėtuvė gali talpinti šaltinių grandinėles, kurias sudaro iki 70 sėklų. |  |  |  |
| 1.10. | Šaltinių dėtuvės suderinamumas | Šaltinių dėtuvė turi būti suderinama sėklų implantavimo adatų užpildymo sistema. |  |  |  |
| 1.11. | Maksimali radiacijos dozė darbuotojo plaštakoms | Teikiama įranga privalo užtikrinti, kad sėklų paruošimo, implantavimo procedūros metu radiacijos dozė darbuotojo plaštakoms neviršys 0,25 mSv per vieną procedūrą. |  |  |  |
| 1.12. | Sėklų grandinėlių pozicijos stebėjimas | Sėklų grandinėlių padėtis gali būti stebima taikant tokius vaizdavimo metodus kaip fluoroskopija, ultragarsas, rentgeno spinduliai ar BMR. |  |  |  |
| 1.13. | Šaltinių aktyvumas procedūros dieną | Šaltiniai reikalingi kiekvienai procedūrai turi būti pageidaujamo aktyvumo procedūros atlikimo dieną. |  |  |  |
| 2 | Jodo I-125 sėklų implantavimo adatų užpildymo sistema suteikiama panaudos būdu |  | Kompl. | 1 |  |
| 2.1. | Suderinamumas | Siūlomai sistemai turi tikti siūlomi I-125 radioaktyvieji šaltiniai ir priemonės mažų dozių prostatos brachiterapijai. |  |  |  |

_________________________