KLAUSIMYNAS

MEDICINOS ĮRANGA. SPECIALIZUOTOS ŠALDYMO PRIEMONĖS KRAUJO BANKUI

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

MEDICINOS ĮRANGA. SPECIALIZUOTOS ŠALDYMO PRIEMONĖS KRAUJO BANKUI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- |
| 1 dalis | Šaldytuvas, skirtas kraujo ir kraujo komponentų laikymui sveikatos priežiūros įstaigoje |  |  |
| 0 | Šaldytuvas, skirtas kraujo ir kraujo komponentų laikymui |  |  |
| 1 | Specializuotas vertikalus šaldytuvas, skirtas laboratoriniams reagentams ir kraujo mėginiams laikyti |  |  |
| 2 | Ne mažiau nei 620 litrų talpos |  |  |
| 3 | Išoriniai matmenys: ne didesni nei (PxGxA) 720x860x1997 mm |  |  |
| 4 | Darbinės temperatūros diapazonas (ne siauresnis už nurodytą): nuo +1 °C iki +10 °C Temperatūros vienodumas esant +4 °C: ≤ ±1,5 °C Temperatūros svyravimas: ne didesnis kaip ±0,1 °C |  |  |
| 5 | Temperatūros kontrolė turi būti vykdoma naudojant ne mažiau kaip du nepriklausomus jutiklius (nerūdijančio plieno), užtikrinančius temperatūros matavimą šaldytuvo kameroje ir kontroliniame skystyje (simuliuojant saugomą produktą). |  |  |
| 6 | Mikroprocesorinis valdymas |  |  |
| 7 | Šaldymo sistema: Šaltnešis: R290 arba lygiavertis |  |  |
| 8 | Dviguba šaldymo sistema, užtikrinanti šaldytuvo darbą sugędus vienai sistemai |  |  |
| 9 | Viršutinės ir apatinės temperatūros ribų viršijimo signalizacija su galimybe nustatyti ribas; |  |  |
| 10 | Temperatūros jutiklio gedimo signalizacija; |  |  |
| 11 | Elektros tiekimo sutrikimo signalizacija; |  |  |
| 12 | Pravertų durų signalizacija; |  |  |
| 13 | Garso ir vizualinė signalizacija |  |  |
| 14 | Vidaus temperatūros rodymas įrenginio ekrane; |  |  |
| 15 | Duomenų (temperatūros, įvykių, įspėjimų, durų atidarymo) eksportavimo funkcija per USB laikmeną. |  |  |
| 16 | Automatinis atitirpinimas su kondensato išgarinimu |  |  |
| 17 | Priverstinė oro cirkuliacija Atidarius duris ventiliatorius turi automatiškai išsijungti |  |  |
| 18 | Parametrų valdymo, stebėjimo ir įvykių registravimo ekranas turi turėti atskirą maitinimo šaltinį ir būti integruotas į įrenginį |  |  |
| 19 | Ekranas turi būti apsaugotas slaptažodžiu |  |  |
| 20 | Galimybė konfigūruoti rodomą informaciją ir piktogramas |  |  |
| 21 | Ekrane turi būti pateikiama: šaldytuvo kameros temperatūra; temperatūros grafikas; informacija apie paskutinius kritinius įvykius. |  |  |
| 22 | Duomenų saugojimas: ne mažiau kaip 30 dienų (įvykiai, aliarmai, veiksmai); |  |  |
| 23 | Elektros tiekimo sutrikimo atveju aliarmų sistema turi veikti ne trumpiau kaip 48 val. |  |  |
| 24 | Durys turi būti dvigubo stiklo |  |  |
| 25 | Durys turi būti su užraktu |  |  |
| 26 | Durys turi turėti automatinio užsidarymo mechanizmą su magnetine tarpine |  |  |
| 27 | Turi būti keičiamos durų tarpinės |  |  |
| 28 | Šaldytuvo vidus pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos |  |  |
| 29 | Šaldytuvas turi turėti ne mažiau nei 5 reguliuojamo aukščio stalčius |  |  |
| 30 | Maitinimas: 230V +/-10% |  |  |
| 31 | Šaldytuvas turi atitikti MDD 93/42/EEC Class IIa direktyvą |  |  |
| 32 | Ne mažiau nei 24 mėn garantija |  |  |
| 33 | Bendrieji reikalavimai (atskirame dokumentas) |  |  |
| 2 dalis | Medicininis plazmos laikymo šaldiklis |  |  |
| 0 | Medicininis plazmos laikymo šaldiklis (–40 °C klasės), skirtas kraujo plazmos ir kitų biologinių mėginių saugojimui. |  |  |
| 1 | Šaldiklis, skirtas šaldytos plazmos laikymui |  |  |
| 2 | Darbinė temperatūra ne aukštesnė kaip –40 °C |  |  |
| 3 | Nustatomas temperatūros diapazonas ne siauresnis kaip –32 °C iki –41 °C |  |  |
| 4 | Temperatūros stabilumas ≤ ±2 °C |  |  |
| 5 | Ne mažiau kaip 500 litrų talpos. Turi talpinti ne mažiau kaip 450 vnt. 350 ml tūrio plazmos maišelių |  |  |
| 6 | Vertikalus |  |  |
| 7 | Turi turėti ne mažiau kaip dvi vidines duris, dalinančias kamerą į dvi dalis |  |  |
| 8 | Turi turėti ne mažiau nei 5 lentynas |  |  |
| 9 | Pagamintas iš lengvai valomų, korozijai atsparių medžiagų |  |  |
| 10 | Vidus pagamintas iš nerūdijančio plieno |  |  |
| 11 | Šaldiklis turi turėti vietą papildomo temp. jutiklio įvedimui (angl. external sensor port) |  |  |
| 12 | Durų izoliacija ne plonesnė nei 61 mm |  |  |
| 13 | Sienų izoliacija ne plonesnė nei 75 mm |  |  |
| 14 | Izoliacinė medžiaga PU (poliuretanas) |  |  |
| 15 | Išoriniai matmenys ne didesni nei (AxPxG) 1990 x 850 x 1040 mm |  |  |
| 16 | Šaldiklis su priverstine oro cirkuliacija |  |  |
| 17 | Šaldiklis turi turėti ekologišką šaltnešį (R290 arba lygiavertis) |  |  |
| 18 | Šaldiklis su automatiniu arba pusiau automatiniu atitirpinimu |  |  |
| 19 | Elektroninis valdymas su ne mažesniu nei 7colių lietimui jautriu ekranu |  |  |
| 20 | Temperatūra rodoma ekrane |  |  |
| 21 | Šaldiklis turi turėti vidinį duomenų registravimą su USB jungtimi duomenų eksportui |  |  |
| 22 | Aliarmų sistemos veikimas esant temperatūros nuokrypiui, elektros tiekimo sutrikimui ar esant atvirom durim. |  |  |
| 23 | Garso lygis ne daugiau nei 52 dB |  |  |
| 24 | Maitinimas - 230V +/-10%; 50 Hz |  |  |
| 25 | Šaldiklis privalo atitikti MDR 2017/745 Class Iia ir EMC direktyvas |  |  |
| 26 | Ne trumpesnė nei 24 mėn. garantija |  |  |
| 33 | Bendrieji reikalavimai (atskirame dokumentas) |  |  |