TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

NEUROMONITORINGO APARATAS 1 KOMPL.

| Eilės Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Pastabos/pasiūlymai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Elektromiografiniams (EMG) signalams įrašyti ir periferiniams nervams stimuliuoti. |  |
| 2. | Taikymo sritys | 1. Otolaringologija; 2. Skydliaukės chirurgija |  |
| 4. | Monitoriaus ekranas | 1. Spalvotas; 2. Lietimui jautrus; 3. Įstrižainė ≥ 30 cm. |  |
| 5. | Garsiakalbis | 1. Integruotas garsiakalbis EMG signalo amplitudės akustiniam atvaizdavimui; 2. Garso intensyvumo reguliavimas; 3. Garso signalų įjungimas/išjungimas. |  |
| 6. | Stimuliacijos kanalų skaičius | ≥ 2 |  |
| 7. | Stimuliavimo intensyvumo reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 0,1 mA iki 10 mA |  |
| 8. | Registruojamų EMG kanalų skaičius | ≥ 4 |  |
| 9. | Funkcionalumas | 1. Periodinis prijungtų elektrodų varžos tikrinimas; 2. Sistemos garsinis ir vizualinis atsakas stimuliacijos metu; 3. Nuolatinis monitoravimas elektrokoaguliacijos metu; 4. Automatinis artefaktų aptikimas ir slopinimas. |  |
| 10. | Duomenų dokumentavimas | 1. Paciento duomenų įvedimas; 2. Paciento duomenų ir registruojamų signalų išsaugojimas integruotoje ir išorinėje (USB laikmena) duomenų saugykloje; 3. Ataskaitų suformavimas PDF formatu; |  |
| 12. | Valdymo konsolės svoris | ≤ 14,0 kg |  |
| 13. | Komplektacija: | Pateikta įrangos komplektacija turi užtikrinti sistemos pilną funkcionalumą. |  |
| 13.1. | Valdymo konsolė su visais reikalingais kabeliais funkcionalumui užtikrinti | Kiekis 1 vnt. |  |
| 13.2. | Monopolinis stimuliacijos zondas (elektrodas) | 1. Daugkartinio naudojimo; 2. Elektrodo ilgis ≥ 45 mm; 3. Lenktas galiukas 30° kampu; 4. Kiekis 2 vnt. |  |
| 13.3. | Monopolinis stimuliacijos zondas (elektrodas) | 1. Vienkartinio naudojimo; 2. Elektrodo ilgis ≥ 45 mm; 3. Lenktas galiukas 30° kampu; 4. Kiekis 10 vnt. |  |
| 13.4. | Bipolinis stimuliacijos zondas (elektrodas) | 1. Daugkartinio naudojimo; 2. Elektrodo ilgis ≥ 45 mm; 3. Galiukas šakutės formos; 4. Kiekis 2 vnt. |  |
| 13.5. | Monopolinis stimuliacijos zondas (elektrodas) | 1. Vienkartinio naudojimo; 2. Elektrodo ilgis ≥ 45 mm; 3. Galiukas šakutės formos; 4. Kiekis 10 vnt. |  |
| 13.6. | Endotrachėjinio vamzdelio klijuojamas elektrodas arba endotrachėjinis vamzdelis su integruotu elektrodu; | Kiekis 100 vnt. |  |
| 13.7. | Dvigubi adatiniai elektrodai | 1. Vienkartinio naudojimo; 2. Ne mažiau keturių skirtingų spalvų adatiniai elektrodai; 3. Adatos ilgis 12 – 20 mm; 4. Adatos diametras 0,4 mm – 0,5 mm; 5. Kiekis 312 vnt. |  |
| 13.8. | Viengubi adatiniai elektrodai | 1. Vienkartinio naudojimo; 2. Adatos ilgis 15 – 20 mm; 3. Diametras 0,4 mm – 0,5 mm; 4. Kiekis 100 vnt. |  |
| 14. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesių |  |
| 15. | Įranga nauja ir nenaudota | Būtina |  |
| 16. | Gamybos metai | Įranga turi būti ne senesnė kaip 2026 metų gamybos |  |

PASIŪLYMŲ VERTINIMAS

1. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami taikant ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus, kai vertinama kaina ir kokybė.

2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.

Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai:

1) Kaina (K) – 70;

2) Techniniai pranašumai (T) – 30;

Vertinimo kriterijai ir jų parametrų lyginamieji svoriai:

| Vertinimo kriterijai |  |  |  | Parametro lyginamasis svoris |  | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |  | Pastabos/pasiūlymai |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kaina (K) |  |  |  |  |  | X=70 |  |  |  |
| Techniniai pranašumai (T) |  |  |  |  |  | Y=30 |  |  |  |
| Nr. | Parametrai | Vertinimo būdas | Lyginamasis svoris |  | Siūloma reikšmė |  |  |  |
| T1 | Veido nervo šakų akustinė identifikacija (skirtingas tonas kiekvienai šakai), leidžianti chirurgui atpažinti kuri nervo šaka stimuliuojama pagal garso toną; | Statinis: (taip/ne) | L1 = 0,4 |  | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra, su nuorodą į pagrindžiančią informaciją |  |  |  |
| T2 | Integruotas brūkšninio ir QR kodo skaitytuvas, skirtas greitam paciento duomenų nuskaitymui ir automatiniam įvedimui | Statinis: (taip/ne) | L2 = 0,2 |  | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra, su nuorodą į pagrindžiančią informaciją |  |  |  |
| T3 | Valdymo konsolės svoris ≤ 7,0 kg | Statinis: (taip/ne) | L3 = 0,4 |  | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra, su nuorodą į pagrindžiančią informaciją |  |  |  |

Pasiūlymo ekonominio naudingumo (kainos ir kokybės santykio) apskaičiavimo tvarka (formulė) yra pateikiama žemiau:

1. Pasiūlymo ekonominis naudingumas (E) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (K) ir techninių pranašumų (T) balus:

E = K + T

2. Pasiūlymo kainos (K) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Kmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Kv) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

3. Jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą gauna maksimalų balų skaičių pagal lyginamąjį svorį: Tn = Ln. Jei siūlomas objektas neturi nurodyto pranašumo gauna 0 balų: Tn = Ln = 0.

Techninių pranašumų (T) balai apskaičiuojami visų techninių kriterijų parametrų įvertinimų sumą padauginant iš techninių pranašumų lyginamojo svorio (Y):				
T=nTn×Y.

Laimėjusiu Pasiūlymu bus pripažintas Pasiūlymas, atitinkantis visus Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, kurio ekonominis naudingumas (E) bus didžiausias.