Tiekėjams						2026-05-14

DĖL GAUTO KLAUSIMO

Šiaulių apskaitos centras vykdo pirkimo „Centrinės deguonies tiekimo sistemos generatorius su pajungimu“ (CVP IS Nr. 7735628) procedūras.

Informuojame, kad CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gautas tiekėjo klausimas. Vadovaujantis pirkimo sąlygų 11 sk. perkančioji organizacija atsako į pateiktą klausimą:

Klausimas. Pirkime nurodyta sąlyga Deguonies koncentracija 93 proc. ± 2 proc., neatitinka Europos farmakopėjos reikalavimo: Grynumas: EP standartas apibrėžia, kad deguonies 93 proc. sudėtyje turi būti (93 proc±3 proc.) (t. y. nuo 90proc iki 96proc) deguonies, o likusi dalis daugiausia yra argonas ir azotas. Prašytume pakoreguoti keliamą techninę specifikaciją.

Atsakymas. Atsižvelgiant į tiekėjo siūlymą perkančioji organizacija tikslina pirkimo dokumentus (t. y. Techninės specifikacijos 3 p. „Techniniai reikalavimai“ lentelės 2 p. patikslinimai pažymėti geltonai) ir prideda dokumento aktualią redakciją.

Perkančioji organizacija, atsižvelgdama į tiekėjo pastabas tikslina pirkimo dokumentus prideda patikslintus dokumentus, (pridedama: Techninė_specifikacija_Aktuali readakcija) ir siekdama suteikti pakankamai laiko tiekėjams paruošti tinkamus pasiūlymus, pasiūlymų pateikimo terminą pratęsia iki 2026-05-26, 13:30 val., o paklausimų terminą iki 2026-05-20 00:00 val.

Atkreipiame dėmesį, kad rengiant ir teikiant pasiūlymus prašome vadovautis pateikiamais pirkimo sąlygų patikslinimais ir paaiškinimais.

Šis raštas bus siunčiamas visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams.

Viešojo pirkimo komisija

Šis raštas siunčiamas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

Viešųjų pirkimų specialistė Eglė Kosmauskienė, tel. Nr. +370 651 03575, el. paštas egle.kosmauskiene@sac.lt