Konkretaus pirkimo, atliekamo dinaminės pirkimų sistemos pagrindu, priedas Nr. 1 „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija / VU – Vilniaus universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

  - Projektas – VU, siekdamas įgyvendinti projektą Nr. 10-093-K-0024 „Aukšto našumo skysčių chromatografijos sistemų įsigijimas (CELLERS), numato įsigyti toliau įvardintas prekes.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – Didelio efektyvumo skysčių chromatografijos sistema su frakcionavimo galimybe (toliau – prekės).

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai ir (ar) kiekiui.

2.3. Prekių pristatymo vieta  – Saulėtekio al. 7, LT-01257, Vilnius.

2.4.	 Prekių kiekis ir (ar) apimtis:

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekių kiekis ir (ar) apimtis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo/tiekimo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.) | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis) |  |
| 1. | Didelio efektyvumo skysčių chromatografijos sistema su frakcionavimo galimybe | 1 kompl. | ☐ | ☒ | Ne vėliau kaip per 120 dienų |

2.5. Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas prekių kiekis ir (ar) apimtis yra tikslus (-i) ir vykdant Sutartį nesikeis.

2.6. Užsakymų teikimo tvarka:

2.6.1. užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Prekės turi būti pristatomos nedelsiant po Sutarties įsigaliojimo dienos per 1 lentelėje nustatytą terminą.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, standartai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras** | Reikalaujama | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Didelio efektyvumo skysčių chromatografijos sistema su frakcionavimo galimybe |  |  |  |  |
| 1. | Gamintojas ir modelis | Būtina nurodyti |  |
| 2. | Paskirtis * | Leidžianti atlikti organinių junginių analizę ir jų frakcionavimą. |  |
| 3. | Komplektacija | Siūlomos sistemos sudėtis: - 1. Sistemos valdiklis; - 2. Eliuentų modulis; - 3. Automatinis mėginių įvedimo įrenginys (autoinjektorius); - 4. Kolonų termostatas; - 5. UV/VIS spindulių diodų matricos detektorius; - 6. Šviesos sklaidos detektorius (ELSD); - 7. Frakcijų kolektorius; - 8. Programinė įranga; - 9. Sistemos priedai. |  |
| 4. | Sistemos valdiklis | Sistemos valdiklis turi palaikyti šias funkcijas: - sistemos būsenos peržiūrą; - naudotojo perspėjimų ir pranešimų atvaizdavimą; - eksperimentų parametrų nustatymą ir keitimą; - galimybę valdyti sistemą be papildomo išorinio kompiuterio. Jei siūlomas liečiamas ekranas, jis turi būti integruotas į valdiklį. |  |
| 5. | Eliuentų modulis | Privaloma galimybė formuoti gradientą maišant: - aukšto slėgio sąlygomis iš ne mažiau nei 2 tirpiklių (angl. binary); - žemo slėgio sąlygomis iš ne mažiau nei 4 tirpiklių (angl. quaternary). - vienu metu maišant ne mažiau nei 8 tirpiklius. |  |
| 5.1. | Gradiento formavimas | Diapazonas ne siauresnis nei nuo 0 % iki 100 %, diskretiškumas ne didesnis nei 0,1%. |  |
| 5.2. | Gradiento maišyklė | Privaloma, tinkama siūlomai konfigūracijai |  |
| 5.3. | Tirpiklių nudujinimas | Privaloma nudujinimo sistema kiekvienam tirpiklio kanalui. |  |
| 5.4. | Stūmoklių apiplovimas | Privalomas, integruotas, automatinis. |  |
| 5.5. | Eliuentų spūdumo kontrolė | Privaloma, pagal naudojamą eliuentą. |  |
| 5.6. | Maksimalus darbinis srauto intervalas | Ne siauresnis nei nuo 0,001 ml/min iki 10 ml/min. Diskretiškumas ne didesnis nei 0,001 ml/min. |  |
| 5.7. | Srauto preciziškumas | Vertė ne daugiau nei 0,065 % RSD |  |
| 5.8. | Palaikomas maksimalus darbinis slėgis | Ne mažesnis kaip 15 000 psi esant srautui ne mažesniam kaip 2 ml/min. |  |
| 5.9. | Mobilios fazės kiekio stebėjimo funkcija | Privaloma mobilių fazių kiekio stebėjimo funkcija, kai visuose eliuentų buteliuose, realiame laike, fiziškai ir/arba sensoriškai matuojamas faktinis mobilios fazės kiekis. Sistema privalo nuolatos stebėti visų tirpiklių kiekį ir įspėti operatorių, jei pagal esamą metodą kažkurio tirpiklio neužteks paruoštai analizių sekai, ar kai lygis nukrenta žemiau nustatytos ribos. |  |
| 6. | Automatinis mėginių įvedimo įrenginys (autoinjektorius) | Injekcijos tūrio intervalas ne siauresnis nei nuo 0,1 µl iki 100 µl. Papildoma kilpa tūriams iki 500 µl. |  |
| 6.1. | Injekcijos preciziškumas | Injekcijos tūrio santykinė standartinė paklaida (RSD) ne didesnė nei 0,15 % injektuojant ≥5 µl. |  |
| 6.2. | Mėginio pernaša | Bandinio pernešimas kitai injekcijai ne didesnis nei 0,0005 %. |  |
| 6.3. | Bandinių talpa | Ne mažiau kaip 150 pozicijų standartiniams 1,5-2ml talpos chromatografiniams buteliukams; turi būti galimybė naudoti 4-6 ml talpas; sistema turi palaikyti 96 ir 384 šulinėlių mikrotitravimo (MTP) ir gilių šulinėlių (DWP) plokšteles, kurių talpa - ne mažiau kaip 3 plokštelės; sistema turi palaikyti 1,5 ml centrfūginius mėgintuvėlius Eppendorf tipo arba lygiaverčius, kurių talpa - ne mažiau kaip 70 pozicijų). Sistema turi gebėti vieno metodo ir vienos sekos metu. naudoti ne mažiau kaip 3 (tris) skirtingus talpų formatus. |  |
| 6.4. | Bandinio temperatūros palaikymas | Intervale ne siauresniame nei nuo 4 °C iki 40 °C, esant standartinei aplinkos temperatūrai ≥20°C. |  |
| 6.5. | Automatinio mėginių įvedimo įrenginio mėginio paruošimo funkcija ir mėginių injektavimo galimybės | Automatinio mėginių įvedimo įrenginys turi palaikyti šias mėginio paruošimo ir injektavimo funkcijas: - mėginio praskiedimą (angl. „dilution“), - vidinio standarto arba derivanto pridėjimą ir sumaišymą; - „sumuštinio tipo“ nuoseklių skysčio porcijų injekciją (angl. „co-injection“); - persiklojančio tipo daugybinę injekciją vienos chromatografinės analizės metu (angl. „stacked“) arba lygiavertes funkcijas. |  |
| 6.6. | Įvedimo įrenginio adatos praplovimo ir pernašos apsaugos funkcijos | Autoinjektorius turi turėti programuojamą adatos vidinio ir išorinio apiplovimo funkciją, naudojančią ne mažiau kaip 3 skirtingus praplovimo tirpalus. |  |
| 7. | Kolonų termostatas | Privalomas. Priverstinės oro cirkuliacijos tipo. Palaikomos temperatūros intervalas ne siauresnis nei nuo 10 °C žemiau kambario temperatūros iki 100 °C. Kolonų termostatas turi gebėti talpinti ne mažiau kaip 6 kolonėles iki 250 mm ilgio. |  |
| 7.1. | Palaikomos temperatūros tikslumas | Reikšmė ne didesnė nei ± 0,5 °C |  |
| 7.2. | Automatinis kolonų perjungimas | Turi būti integruota vožtuvų sistema, leidžianti automatiškai ir programuojamai pasirinkti iš ne mažiau kaip 6 kolonėlių. |  |
| 8. | UV/VIS spindulių diodų matricos detektorius | Privaloma diodų matricos gardelė sudaryta iš ne mažiau kaip1024 diodų, registruojanti spektrą visuose chromatogramos taškuose. |  |
| 8.1. | Bangos ilgių intervalas | Ne siauresnis nei nuo 190 nm iki 800 nm. |  |
| 8.2. | Reali spektrinė skiriamoji geba (rezoliucija) | Ne daugiau kaip 1,5 nm. |  |
| 8.3. | Bangos ilgio tikslumas | Ne daugiau kaip ±1 nm |  |
| 8.4. | Maksimalus triukšmas | Ne didesnis kaip 8x10-6 AU. |  |
| 8.5. | Bazinės linijos dreifas | Ne didesnis kaip 0,8x10-3 AU/val. |  |
| 8.6. | Detektoriaus tiesinis intervalas | Ne mažesnis kaip 2,5 AU. |  |
| 8.7. | Šaltinių darbo laikas | Ne mažesnis kaip 2000 val. visiems naudojamiems šviesos šaltiniams (lempoms). |  |
| 8.8. | Detektoriaus kiuvetė | Analitinė matavimo kiuvetė – optinio kelio ilgis 10 mm (±1 mm). Palaikomas slėgis – ne mažesnis kaip 1500 psi, tinkama greitajai chromatografijai. |  |
| 8.9. | Duomenų registravimo dažnis | Ne mažesnis nei 100 Hz. |  |
| 8.10. | Temperatūros kontrolė | Detektoriaus optikos kamera ir matavimo kiuvetė privalo palaikyti pastovią temperatūrą signalo stabilumui užtikrinti. |  |
| 8.11. | Kiuvetės temperatūrinis intervalas | Turi būti galimybė nustatyti kiuvetės temperatūrą iki ne mažesnės kaip 50 °C. |  |
| 8.12. | UV filtras | Turi būti integruota pasirenkamai aktyvuojama funkcija, apsauganti UV jautrius junginius, ir užtikrinanti, kad į matavimo kiuvetę nepatektų trumpesni nei 240 nm bangos ilgiai. |  |
| 9. | Šviesos sklaidos detektorius (ELSD) | Privalomas lazerinis šviesos šaltinis, kurio galia ne mažesnė kaip 1 W. |  |
| 9.1. | Palaikoma maksimali detektoriaus kameros temperatūra | Ne mažesnė kaip 95 °C. |  |
| 9.2. | Dinaminis diapazonas | Ne mažesnis kaip 105 nekeičiant stiprinimo (gain) lygio. |  |
| 9.3. | Suderinamumas su greitąja chromatografija | Detektorius turi būti pritaikytas darbui greitosios skysčių chromatografijos režimu ir komplektuojamas su visais reikalingais priedais darbui esant mažiems mobilios fazės srautams. |  |
| 10. | Frakcijų kolektorius | Privalomas. Pilnai automatinis, valdomas per sistemos programinę įrangą. |  |
| 10.1. | Frakcijų talpos | Ne mažiau kaip 140 pozicijų ne mažesnės kaip 3,5 ml tūrio talpoms. Turi būti galimybė rinkti frakcijas į 96 šulinėlių plokšteles. Sistema turi būti komplektuojama su visais reikalingais priedais. |  |
| 10.2. | Frakcijų surinkimo būdai | Sistema turi leisti rinkti frakcijas valdant frakcionavimo vožtuvą šiais būdais: 1) pagal nustatytą tūrį; 2) pagal nustatytą laiką; 3) automatiškai pagal detektoriaus signalą, sistemai automatiškai atpažįstant smailes (chromatografinius pikus) pagal programuojamus parametrus. |  |
| 10.3. | Galimybė rinkti pagal dviejų chromatogramų santykį (ratio chromatogram) | Sistema turi palaikyti frakcijų surinkimą pagal chromatogramų santykį (ratio chromatogram), naudojant skirtingus UV-Vis detektoriaus kanalus arba kanalus iš skirtingų detektorių. |  |
| 11. | Programinė įranga skysčių chromatografinės sistemos valdymui ir duomenų surinkimui | Turi užtikrinti pilną visų sistemos elementų, modulių ir detektorių tiesioginį valdymą, duomenų surinkimą, saugojimą ir ataskaitų kūrimą. |  |
| 11.1. | Įrangos komponentų valdymas | Visų sistemos detektorių parametrai ir duomenų surinkimo nustatymai turi būti valdomi viena ta pačia programine įranga, įskaitant dujų srautų, temperatūrų, lempų įjungimą/išjungimą. |  |
| 11.2. | Bendros chromatografinės sistemos valdymo funkcionalumas | - Sistema privalo turėti funkcionalumą, kai vienoje sekoje galima dirbti su dviem ar daugiau metodų, kurie turi skirtingas mobilias fazes, skirtingas kolonėles, ir skirtingus detektorius. Tarp metodų seka automatiškai užpildo linijas nauja mobilia faze, iš linijos pilnai pašalina prieš tai buvusią, perjungia tinkamą koloną, ją kondicionuoja ir paleidžia analizes. - Automatinis kolonų termostate esančių kolonų perjungimo funkcionalumas, leidžiantis sistemai savarankiškai keisti analizei naudojamą kolonėlę iš ne mažiau nei 6 (šešių) galimų. Funkcija valdoma iš programinės įrangos. - Privalomas susinaudojančių dalių skaitiklis visiems pagrindimams moduliams, įskaitant siurblius, injektorių, kolonų termostatą, UV/VIS, ELSD, detektorius. - Privalomas funkcionalumas, leidžiantis vieno mygtuko paspaudimu atlikti sistemos techninės būklės įvertinimą visiems pagrindiniams moduliams, įskaitant siurblius, injektorių, kolonų termostatą, UV detektorių. Funkcija turi įvertinti susidėvinčių dalių būklę, modulių darbingumo atitiktį gamintojo kriterijams atliekant testus. |  |
| 11.3. | Automatinės programinės įrangos funkcijos | Programinė įranga privalo turėti sistemos automatizavimo funkcijas: - - iš anksto programuojamas automatinis sistemos įsijungimas ir pasiruošimas darbui be naudotojo priežiūros, įskaitant mobilios fazės atnaujinimą linijose ir kolonėlėje iki stabilios pusiausvyros, bazinės linijos patikrą pagal nustatytus kriterijus; - - automatinė oro burbulų pašalinimo iš siurblių funkcija. Sistema savarankiškai iš slėgio ir bazinės linijos fluktuacijų atpažįsta burbulų buvimą, bei atlieka automatinį jų pašalinimą ir savarankiškai pakartoja neįvykusią sekos analizę; - - automatinė kolonėles sauganti funkcija, kai aktyvuotas srautas įjungiamas palaipsniui, atsižvelgiant į temperatūrą kolonų termostate. |  |
| 11.4. | UVVIS duomenų analizės funkcionalumas | Privalomas integruotas automatinis siūlomos programinės įrangos funkcionalumas, kuris leidžia dekonvoliucijos pagalba vizualiai atskirti ir kiekybiškai įvertinti chromatografiškai neatskirtas smailes, remiantis skirtumais tarp jų absorbcijos spektrų. |  |
| 12. | Sistemos priedai |  |  |
| 12.1. | Azoto dujų generatorius | Privalomas, tinkamas ELSD detektoriui. Maksimalus srautas ne mažesnis kaip 10 L/min. Turi būti pateikiami visi reikalingi vamzdeliai ir jungtys prijungimui prie ELSD detektoriaus. |  |
| 12.2. | Chromatografiniai buteliai su kamščiais | Ne mažiau kaip 9 vnt. 1 L tūrio chromatografinių butelių su dedikuotais sandariais kamščiais, su specialiais alsuokliais, kurie neišleidžia tirpiklių garų ir filtruoja įeinantį orą. |  |
| 12.3. | Atliekų talpa | Specialiai pritaikyta ne mažesnė kaip 5 L atliekų surinkimo talpa su specialiu kamščiu ir aktyvintos anglies filtru. |  |
| 12.4. | Įrankių rinkinys | Sistema turi būti komplektuojama su priežiūros įrankių rinkiniu, skirtu siurblio stūmoklių, tarpinių keitimui ir kitiems techninės priežiūros darbams atlikti. |  |
| 12.5. | Kompiuterinė darbo vieta | 1 vnt. Privaloma kompiuterinė vieta, kuri pilnai atitinka siūlomos įrangos gamintojų keliamus reikalavimus, su ne mažesniu nei 31 colių įstrižainės monitoriumi. |  |
| 13. | Bendri reikalavimai |  |  |
| 13.1. | Suderinamumas | Skysčių chromatografijos sistema ir visi jos elementai (įskaitant detektorius ir programinę įrangą) turi būti tarpusavyje visiškai suderinami, užtikrinant pilną funkcionalumą, valdymą ir duomenų surinkimą iš vieningos programinės įrangos. Jeigu siūlomi skirtingų gamintojų elementai, tiekėjas turi pateikti oficialų įrangos gamintojo arba gamintojų patvirtinimą, kad siūlomi elementai yra visiškai suderinami tarpusavyje ir su programine įranga, užtikrinant pilną funkcionalumą ir valdymą. |  |
| 13.2. | Įrangos gamintojo atstovavimas | Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos prekių gamintojas, oficialus gamintojo atstovas arba turi turėti oficialų susitarimą su tokiu atstovu ir turi teisę įdiegti įrangą ir atlikti jos garantinį aptarnavimą. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad turi teisę ir (ar) pasitelks ūkio subjektą, turintį teisę įdiegti siūlomą įrangą ir vykdyti jos garantinį aptarnavimą (pvz., gamintojo išduotus sertifikatus, autorizacijos dokumentus, sutartis su įgaliotais ūkio subjektais ar kitus lygiaverčius dokumentus). Reikalavimas netaikoma Techninės specifikacijos 12.5 punktui „Kompiuterinė darbo vieta“. |  |
| 13.3. | Garantija įrangai* | Sistemai, įskaitant visus priedus, ne trumpesnė kaip 12 mėnesių garantija. |  |
| 12.4. | Instaliacija* | Siūlomą didelio efektyvumo skysčių chromatografijos sistemą turi instaliuoti gamintojo apmokytas Tiekėjo inžinierius Po instaliacijos pateikiama paruošta ir užpildyta instaliacijos ataskaita. |  |
| 12.5. | Mokymai* | Po instaliacijos būtina pravesti ne trumpesnius kaip 5 darbo dienų darbo su įranga ir programine įranga mokymus Pirkėjo darbuotojams, Pirkėjo patalpose, adresu Saulėtekio al. 7, Vilnius, susiderinus su Pirkėju tinkamą laiką Sutarties Specialiųjų sąlygų 2 skyriuje nurodytais kontaktais. |  |
| 12.5. | Dokumentacija | Siūlomos įrangos atitikimo techniniams reikalavimams (parametrų punktai 1-11.4) patvirtinimui privaloma pateikti gamintojo parengtus oficialius dokumentus, kuriuose būtų pateiktos ir pažymėtos kiekvieno deklaruojamo parametro vertės, nurodant punkto numerį. |  |

*** (Jei taikoma) Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz. gamintojo prekės aprašymas arba internetinė nuoroda į gamintojo psl. ar kiti lygiaverčiai dokumentai).

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus  4.1 punktu, 4.4.4.1 papunkčiu, 6 punktu (jei taikoma), 2 priedo IV skyriaus „Kompiuteriai ir planšetės“ (jei taikoma) ir VI skyriaus „Televizoriai ir monitoriai“ (jei taikoma) reikalavimais:

3 lentelė.

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Reikalaujami dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Konkretus reikalavimas nustatytas Konkretaus pirkimo sąlygų 3 priedo „Sutarties projektas“ Specialiųjų sąlygų 13 skyriuje. | Kartu su pasiūlymu Tiekėjas neturi pateikti atitiktį įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija šio reikalavimo atitiktį tikrina Sutarties vykdymo metu. |

- KITA INFORMACIJA

5.1. Tiekėjas turi užtikrinti, kad prekių pristatymo metu atitiks efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo reikalavimus pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą  2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą ir 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. Pirkėjas šio reikalavimo atitiktį vertins prekių pristatymo metu.

Tiekėjas Sutarties vykdymo metu kartu su pristatomomis prekėmis privalo pateikti CE sertifikato, išduoto paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos, arba EB deklaracijos, arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją (pateikiama tai, kas taikoma pirkimo objektui pagal teisės aktų reikalavimus). Pateikiant EB deklaracijos arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją, kad pasiūlytos prekės atitinka reikiamus standartus, bei prekių klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

Jei prekėms pagal Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus nėra privalomas CE ženklinimas – tiekėjas laisva rašytine forma turi pagrįsti, kad prekių neprivaloma ženklinti CE ženklu pagal teisės aktų reikalavimus.

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t.y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

- neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

- panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

- numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

- nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.

Jei pagal gamintojo rekomendacijas komplektuojamam kompiuteriui arba atskiroms jo dalims (jei, pvz., kompiuteris ir monitorius yra komplektuojami atskirai) taikomi reikalavimai pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 2 priedo IV skyriaus „Kompiuteriai ir planšetės“ ir VI skyriaus „Televizoriai ir monitoriai“ reikalavimus, pristačius prekes pateikiami dokumentai, įrodantys šių reikalavimų atitikimą, taip pat pateikiami dokumentai pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 2 skyriaus 6 p. reikalavimą antrinėms pakuotėms, jei  komplektuojamas kompiuteris arba atskiros jo dalys perduodamos antrinėje pakuotėje (Grupinė, arba antrinė, pakuotė – pakuotė, kurioje vartotojams ar gaminio naudotojams pateikiama tam tikra grupė prekinių vienetų ar kuri naudojama prekių atsargoms papildyti. Grupinę pakuotę galima pašalinti nepažeidus gaminio (Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 5 dalis)). Jei reikalavimai netaikomi, Tiekėjas turi pateikti tai pagrindžiančius  dokumentus/paaiškinimus.