1 priedas

OPTINIŲ PADĖKLŲ KEITIKLIS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pastaba: jei techninių specifikacijų reikalavimuose prekių parametrai (ir/ar kita informacija) nurodyti kartu su prekės ženklu, patentu ar tipu (ir/ar kitaip pažeidžia rinkos dalyvių konkurencingumą, lygiateisiškumą), tiekėjas turi teisę siūlyti lygiaverčius parametrus (ir/ar informaciją).

Pirkimo objekto BVPŽ kodas: 38600000-1 Optiniai prietaisai

Stiklų/diskų keitiklis vakuuminėms dangų kameroms: 1 vnt.;

Tiekėjo prievolių įvykdymo terminas: priėmimo perdavimo akto pasirašymas privalo būti pasirašytas ir pateikta PVM sąskaita faktūra yra ne vėliau kaip 2026 m. gruodžio 1 d.  Esant nuo tiekėjo nepriklausančioms aplinkybėms ir tiekėjui dėjus protingas pastangas įgyvendinti sutartį laiku, sutartis pagal tiekėjo motyvuotą prašymą gali būti pratęsta iki 2026 m. gruodžio 29 d.

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Minimali reikalaujama charakteristika | Siūlomos specifikacijos Privalo būti nurodytos konkrečios specifikacijos Pildo tiekėjas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Įrenginio identifikacija | Nurodyti gamintoją ir modelį |  |
|  | Įrenginio pavadinimas | Kontrolės optinių padėklų keitiklis vakuuminėms dangų formavimo sistemoms |  |
|  | Paskirtis | Programuojamas kontrolės padėklo keitimas pakeičiant atvirą dalelių srautui kontrolės padėklą vakuuminio dengimo proceso metu. |  |
|  | Sudedamosios dalys | Prietaisas sudarytas iš visų reikalingų komponentų, efektyviam kontrolės padėklo keitimui: - Pagrindinio modulio užtikrinančio kontrolės padėklų keitimo funkciją besisukančiame padėklų laikiklyje, vakuuminės kameros viduje. - Papildomų dalių pilnai užtikrinančių pagrindinio modulio ryšį su kompiuteriu ir kontrolės padėklų pozicijos valdymą. - Keitikliui valdyti reikalingos programinės įrangos, užtikrinančios sklandų darbą, prijungus prie asmeninio kompiuterio (PC). |  |
| 2 | Mechaninė sistema | Nurodyti gamintoją ir modelį |  |
|  | Kontrolės padėklų laikiklio talpa | Minimali reikalaujama: mažiausiai 7 kontrolės padėklai. |  |
|  | Kontrolės padėklo dydis | Laikiklis pritaikytas 25,4 ±0,2 mm diametro ir bent iki 7 mm storio cilindro formos padėklams iš lydyto kvarcinio stiklo (UVFS). |  |
|  | Keitimo greitis | Vieno padėklo keitimo laikas ne ilgesnis kaip 60 sekundžių. |  |
|  | Matmenys | Kontrolės padėklų laikiklio diametras pagrindiniame modulyje <130 mm. Pagrindinio modulio bendri matmenys neviršija 130 mm (plotis) x 200 mm (ilgis) x 100 mm (aukštis) erdvės segmento. Matmenys remiasi į perkančiosios organizacijos turimo vakuuminio įrenginio geometrinius apribojimus |  |
|  | Svoris | <2kg |  |
| 3 | Šiluminė apsauga ir atsparumas | Nurodyti gamintoją ir modelį |  |  |
|  | Ilgalaikis darbinis diapazonas | Veikimas iki 150 °C. |  |  |
| 5 | Valdymas ir programinė įranga | Nurodyti gamintoją ir modelį |  |
|  | Suderinama programinė įranga | Valdymo programa skirta Windows 11 OS (šiuo metu naudojama) |  |
|  | Nuotolinis valdymas | Valdymas per programos vartotojo sąsają. |  |
|  | Funkcijos | Padėklų pozicijos valdymas |  |
| 6 | Ryšiai ir komunikacija | Nurodyti gamintoją ir modelį |  |
|  | Komunikacija tarp elementų | Bevielė, laidinė arba mišri komunikacija užtikrinanti patikimą signalo perdavimą iš besisukančio vakuume esančio padėklų laikiklio į stacionarų kameros korpusą |  |
|  | Jungtis prie kompiuterio | USB arba TCP‑IP |  |
| 7 | Konstrukcija ir medžiagos | Nurodyti gamintoją ir modelį |  |
|  | Tinkamumas vakuumui | Visi išvardinti komponentai turi būti pritaikyti darbui vakuume ribose nuo 10-6 mbar iki atmosferinio slėgio ir padidintoje temperatūroje iki 250 °C: - Pagrindinis modulis - Ryšio antena (jeigu yra) kabeliai, įvadai ir tvirtinimo detalės ar jų dalys numatyti montuoti vakuuminėje kameroje |  |
|  | Naudojamos medžiagos | Visoms vakuume naudojamų komponentų dalims turi būti naudojamos tik nuo 10-6 mbar iki atmosferinio slėgio ir padidintoje temperatūroje iki 150 °C tinkančios medžiagos: - Nerūdijantis plienas - Aliuminis - Kt. intensyviai negaruojančios (t.y. vakuumo lygio nebloginančios) ir kameros taršos nedidinančios medžiagos arba iš kitų medžiagų padaryti komponentai turi būti efektyviai izoliuojami apribojant garavimą ir nesukeliant papildomos dalelių taršos proceso metu. |  |
|  | Montavimo reikalavimai | - Pagrindinis modulis tinkamas montuoti ir su pritaikytu elektros tiekimu ir komunikacija besisukančiame padėklų laikiklyje. - Visi reikalingi vakuuminiai įvadai tik KF40 standarto. |  |
| 8 | Komplektacija | Nurodyti gamintoją ir modelį |  |
|  | Privalomi elementai | Pagrindinis modulis Ryšio kabeliai, antenos, vakuuminiai flanšai (jei gamintojas numato kaip būtiną veikimui elementą) Programinė įranga ir instrukcijos |  |
|  | Įrangos būklė | Visa įranga turi būti nauja, neatnaujinta ir nenaudota. |  |
| 9 | Sertifikatai ir garantija bei aptarnavimas | Nurodyti gamintoją ir modelį |  |
|  | Sertifikatai | CE arba lygiavertis sertifikavimas |  |
|  | Garantija | Ne mažiau kaip 6 mėnesiai |  |
|  | Tiekėjo prievolių įvykdymo terminas: priėmimo perdavimo akto pasirašymas privalo būti pasirašytas ir pateikta PVM sąskaita faktūra yra ne vėliau kaip 2026 m. gruodžio 1 d. Esant nuo tiekėjo nepriklausančioms aplinkybėms ir tiekėjui dėjus protingas pastangas įgyvendinti sutartį laiku, sutartis pagal tiekėjo motyvuotą prašymą gali būti pratęsta iki 2026 m. gruodžio 29 d. |  |  |

Įdiegimas, mokymai: 4 akad. val. nuotolinės konsultacijos įdiegiant įrangą

Pastaba dėl VPĮ 46 str. 4 d. 4 p.  įrodžius duomenų klastojimą, bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, tiekėjui numatoma atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, be kita ko ir tiekėjo įrašymas į Viešųjų pirkimų tarnybos skelbiamą Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašą bei su tuo susijusios sankcijos.

Tiekėjas, siekdamas, kad perkančiajai organizacijai nekiltų įtarimų, gali pateikti gaminių brošiūras su pasiūlymu.