## Lapas1
Pirkimo sąlygų
1 priedas
REANIMACIJOS VEŽIMĖLIS SU KOMPLEKTUOJAMA MEDICININE ĮRANGA
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams pagrindžiančius gamintojų dokumentus (katalogus, techninius aprašymus, bukletus ar kitus lygiaverčius dokumentus). Jeigu dokumentai pateikiami ne lietuvių kalba, kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Tiekėjas pateiktuose dokumentuose turi aiškiai nurodyti vietas, kuriose pateikta informaciją apie siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams (nurodant dokumento pavadinimą, puslapio numerį ir/ar kitą nuorodą į konkrečią dokumento vietą).
Reanimacijos vežimėlis su komplektuojama medicinine įranga - 1 vnt.
Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujama reikšmė | Siūloma parametro reikšmė |  | Pasiūlymo lapo Nr., kuriame nurodytas parametrą patvirtinantis dokumentas
1. | Modulinis procedūrinis vežimėlis | Skirtas paciento reanimavimo ir skubiosios pagalbos priemonėms laikyti bei naudoti gydymo įstaigoje.
1.1. | Konstrukcinis išpildymas | Vežimėlis turi būti modulinės konstrukcijos, pritaikytas intensyviam naudojimui. Korpusas turi būti pagamintas iš tvirtos, dezinfekcinėms priemonėms, UV spinduliams ir mechaniniam poveikiui atsparios medžiagos. Darbinis paviršius turi būti lengvai valomas ir dezinfekuojamas. Vežimėlis turi turėti apsauginį perimetrinį apvadą arba lygiavertį sprendimą bei patogias stūmimo rankenas.
1.2. | Ratukai | Vežimėlis ant ne mažiau kaip 4 ratukų, ne mažesnių kaip 125 mm skersmens. Ne mažiau kaip 2 ratukai su stabdžiais.
1.3. | Korpuso išmatavimai | Vežimėlio išmatavimai turi būti pritaikyti naudojimui gydymo įstaigos patalpose. Orientaciniai matmenys: 830x720x920mm (±20 mm)
2. | Elementai, integruoti į vežimėlio korpusą
2.1. | Atverčiami dėklai | Ne mažiau kaip 2 vnt. dėklų IV tirpalams, dokumentams ar kitoms priemonėms laikyti.
2.2. | Ištraukiamas stalčius | Ne mažiau kaip 1 vnt. stalčiaus su lengvai valomu įdėklu vaistams ar medicinos priemonėms laikyti.
2.3. | Rakinamas stalčius | Ne mažiau kaip 1 vnt. rakinamo stalčiaus.
2.4. | Talpa panaudotoms adatoms ir švirkštams | Ne mažesnė kaip 1 l talpa, integruota arba tvirtinama prie vežimėlio.
2.5. | Talpa panaudotoms ampulėms | Būtina.
2.6. | Deguonies baliono tvirtinimas | Ne mažiau kaip 1 vieta deguonies balionui tvirtinti.
2.7. | Kateterių laikymo skyrius | Būtina.
2.8. | Ištraukiama lentynėlė | Ne mažiau kaip 1 vnt. užrašams ar dokumentams.
2.9. | Kabliukai | Ne mažiau kaip 2 vnt.
2.10. | Priekinė saugykla | Ne mažiau kaip 1 skyrelis medicinos priemonėms laikyti.
3. | Stalčiai | Vežimėlis komplektuojamas su ne mažiau kaip 5 stalčiais. Stalčių spalvos pasirenkamos iš ne mažiau kaip 4 spalvų variantų.
3.1. | Mažesni stalčiai | Ne mažiau kaip 3 stalčiai, 100mm (±5mm) aukščio.
3.2. | Didesni stalčiai | Ne mažiau kaip 2 stalčiai, 150mm (±5mm) aukščio.
4. | Komplektuojami priedai
4.1. | Šiukšlių dėžė | Ne mažiau kaip 1 vnt., su dangčiu, tvirtinama prie vežimėlio arba lygiaverčiu būdu.
4.2. | Lašelinės stovas | Reguliuojamo aukščio, ne mažiau kaip 1 vnt.
4.3. | Užraktas stalčiams | Būtina.
4.4. | Dispenseris | Virš darbastalio tvirtinamas uždarų talpų dispenseris arba lygiavertė priemonių laikymo sistema, ne mažiau kaip 8 talpų.
4.5. | Lentynėlė | Virš darbastalio tvirtinama lentynėlė su ne mažiau kaip 2 plastikiniais padėklais.
5. | Reikalavimai komplektuojamam defibriliatoriui
5.1. | Impulso forma | Bifazinė, su energijos kompensacija pagal paciento varžą arba lygiavertė technologija.
5.2. | Energijos nustatymas | Energijos reguliavimo ribos ne siauresnės kaip 2–200 J.
5.3. | Darbo režimai | Nesinchronizuota defibriliacija, sinchronizuota kardioversija ir automatinis režimas.
5.4. | Įsikrovimo trukmė | Ne daugiau kaip 7 s iki 200 J energijos.
5.5. | Automatinės funkcijos | Automatinio krūvio neutralizavimo funkcija.
5.6. | EKG monitoravimas | Būtinas.
5.7. | EKG derivacijos | Ne mažiau kaip 3 derivacijos.
5.8. | ŠSD matavimo ribos | Ne siauresnės kaip 20–300 k./min.
5.9. | EKG amplitudė | Ne blogesnė kaip 0,25 / 0,5 / 1 / 2 cm/mV.
5.10. | Ekranas | Spalvotas LCD arba lygiavertis ekranas, ne mažesnis kaip 14 cm įstrižainės, su galimybe vienu metu atvaizduoti ne mažiau kaip 2 kreives.
5.11. | Integruotas spausdintuvas | Ne mažiau kaip 2 kanalų.
5.12. | Maitinimas | 230V / 50Hz elektros tinklas ir integruotas akumuliatorius. Pilnai įkrautas akumuliatorius turi užtikrinti ne mažiau kaip 100 iškrovų maksimalia energija.
5.13. | Akumuliatoriaus indikacija | Būtina akumuliatoriaus įkrovos indikacija.
5.14. | Duomenų perdavimas | Defibriliatorius turi turėti galimybę perduoti vidinėje atmintyje saugomus duomenis į kompiuterį.
5.15. | Testinė įranga | Būtina vartotojo atliekamam defibriliatoriaus iškrovos patikrinimui.
5.16. | Komplektacija | Daugkartiniai defibriliacijos elektrodai suaugusiems – 1 kompl.; vienkartiniai elektrodai suaugusiems – 1 kompl.
6. | Ambu maišas suaugusiems | Daugkartinio naudojimo Ambu tipo kvėpavimo maišas su rezerviniu deguonies maišu. Komplekte turi būti suaugusiųjų kvėpavimo maišas, veido kaukė, rezervinis deguonies maišas, deguonies tiekimo vamzdelis, PEEP vožtuvas arba galimybė jį prijungti bei laikymo / transportavimo dėklas. Komplektas turi būti tinkamas dezinfekcijai ir/ar sterilizavimui.
7. | Pravedėjas – bužas apsunkintai intubacijai | Vienkartinio naudojimo, sterilus, tinkamas tradicinei ir apsunkintai intubacijai, su galimybe tiekti deguonį. Tinkamas naudoti su ne mažesniais kaip 6,0 mm intubaciniais vamzdeliais. Dydis apie 14 Fr arba lygiavertis. Kiekis – ne mažiau kaip 5 vnt.
8. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Į kainą turi būti įskaičiuotos visos pristatymo, įnešimo, instaliavimo ir pakuočių utilizavimo išlaidos.
9. | Kartu su prietaisu pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
10. | Garantija | Ne mažiau 24 mėn.
11. | CE žymėjimas | Atitiktis Reglamentui (ES) 2017/745 (MDR), pateikiant CE sertifikatą arba atitikties deklaraciją.