Konkretaus pirkimo, atliekamo dinaminės pirkimų sistemos pagrindu, priedas Nr. 1                                                       „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija / VU – Vilniaus universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

  - Projektas – „Įrangos, skirtos ląstelių spektroskopiniams tyrimams, įsigijimas (REHABatHOME), Nr. 10-093-K-0118“.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – automatizuotas mikroskopas (toliau – prekės).

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai ir (ar) kiekiui.

2.3.    Prekių pristatymo vieta  – VU Lazerinių tyrimų centras, Saulėtekio al. 10, LT-10223 Vilnius.

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo/tiekimo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.) | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis) |  |
| 1. | Automatizuotas mikroskopas | 1 vnt. | ☐ | ☒ | Ne vėliau kaip per 90 k. d. |

2.4. Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas prekių kiekis ir (ar) apimtis yra tikslus (-i) ir vykdant Sutartį nesikeis.

2.5. Užsakymų teikimo tvarka:

2.5.1. užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Prekės turi būti pristatytos per 1 lentelėje nustatytą terminą.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

3.2. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras** | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo tiekėjas) | Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Automatizuotas mikroskopas |  |  | Nurodoma siūloma prekė/ modelis/ pavadinimas |  |
| 1. | Mikroskopo stovas | - 1. Mikroskopo stovas, leidžiantis automatiškai gauti mėginių vaizdus, naudojant šiuos vaizdavimo metodus: a) fluorescencinę mikroskopiją; b) praleidžiamos šviesos vaizdavimą (šviesus laukas ir moduliacijos kontrastas). - 2. Visiškai automatizuotas apversto tipo mikroskopo stovas, integruotas kompaktiškoje kameroje, kurios plotis ne didesnis kaip 70 cm, o gylis – ne didesnis kaip 90 cm. - 3. Aparatinis automatinio fokusavimo mechanizmas fokusavimo poslinkiui kompensuoti, matuojantis atstumą tarp stiklo ir objektyvo. Sistema turi būti aprūpinta infraraudonųjų spindulių diodu, kurio bangos ilgis ne mažesnis kaip 850 nm (emisijos smailės padėtis), kad nebūtų trikdoma infraraudonųjų spindulių fluorescencinių dažų emisija. - 4. Automatinis objektyvų revolveris, skirtas talpinti ne mažiau kaip 6 objektyvus. - Objektyvai, kurių parfokalinis ilgis turi būti ne didesnis kaip 50 mm: a) Pusiau plan apochromatinis 1,6×; skaitinė apertūra ne mažesnė kaip 0,05; darbinis atstumas ne mažesnis kaip 3,4 mm. b) Pusiau plan apochromatinis 10×; skaitinė apertūra ne mažesnė kaip 0,32; darbinis atstumas ne mažesnis kaip 11 mm. c) Plan apochromatinis 20×; skaitinė apertūra ne mažesnė kaip 0,60; darbinis atstumas ne mažesnis kaip 2,4 mm; turi būti motorizuota dengiamojo stiklelio storio korekcija ne siauresniame nei 0–0,3 mm diapazone. d) Plan apochromatinis 40×; skaitinė apertūra ne mažesnė kaip 1,10; darbinis atstumas ne mažesnis kaip 0,6 mm; vandens imersija; motorizuota dengiamojo stiklelio korekcija ne siauresniame nei 0,14–0,19 mm diapazone. e) Plan apochromatinis 63×; skaitinė apertūra ne mažesnė kaip 1,40; darbinis atstumas ne mažesnis kaip 0,14 mm; aliejaus imersija 6. Automatinis vandens imersijos tiekimo modulis 40× objektyvui, įskaitant: - - automatinį panardinimą pasirinkus imersinį objektyvą; - - automatinį imersijos užbaigimą; - - automatinį imersinio vandens pašalinimą perjungiant į neimersinį (sausą) objektyvą. - 7. Tikslus XY skenavimo stalas, kurio minimalus darbinis diapazonas – 127 × 83 mm, judesio skiriamoji geba – ne didesnė kaip 0,02 µm, o judėjimo greitis – ne mažesnis kaip 37 mm/s. - 8. Skenavimo stalo laikikliai, skirti: - - iki 4 mikroskopinių stiklelių vienu metu; - - 35 mm ir 60 mm skersmens Petri lėkštelėms; - - daugiašulinėms (multiwell) plokštelėms. |  |  |
| 2. | Fluorescencinis modulis | - 1. Keturi šviesos diodai fluorescenciniam sužadinimui, kurių bangos ilgiai (±2 nm) ir minimali galia: - 365 nm – ne mažiau kaip 100 mW; - 470 nm – ne mažiau kaip 170 mW; - 555 nm – ne mažiau kaip 170 mW; - 625 nm – ne mažiau kaip 170 mW. - 2. Vaizdo registravimo sistema, leidžianti vienu metu registruoti ne mažiau kaip 4 fluorescencinius kanalus, naudojant spektrinio signalų atskyrimo modulį. Sistema turi turėti ne mažiau kaip 4 nespalvotas CMOS arba lygiavertes kameras su šiais parametrais (kiekviena kamera): - a) aukšta raiška ir 12 bitų pilkos spalvos gylis; b) skaitymo greitis iki 25 kadrų per sekundę; c) kamerų sinchronizacija, leidžianti vienu metu registruoti iki 4 kanalų signalą naudojant modulį, skirtą vienu metu spektriniu būdu atskirti signalus iš keturių fluorescencinių dažų. 3. Skaitmeninis algoritmas, realiuoju laiku pašalinantis nefokusuotus vaizdo elementus iš kiekvienos vaizdo plokštumos. Turi būti galimybė išsaugoti tiek originalius, tiek apdorotus vaizdus. |  |  |
| 3. | Praleidžiamos šviesos vaizdo modulis | 1. Praleidžiamos šviesos laikiklis su integruotu, visiškai automatizuotu moduliacijos kontrasto (IMC) arba lygiaverčių moduliu. 2. Galimybė perjungti šviesaus lauko ir IMC režimus vienu programinės įrangos mygtuku. 3. Programinė įranga moduliui valdyti su algoritmu, leidžiančiu naudoti kelias vienu metu veikiančias nespalvotas kameras spalvotam preparato vaizdui praleidžiamoje šviesoje sukurti. |  |  |
| 4. | Programinė ir papildoma įranga | - 1. Paprastas ir intuityvus mėginių skenavimo proceso programavimas. - 2. Viena programinė įranga praleidžiamos šviesos ir fluorescencijos vaizdavimui, leidžianti laisvai perjungti režimus nereikalaujant iš naujo paleisti programos. - 3. Realaus laiko valdymo sistema, užtikrinanti tikslų visų sistemos komponentų (XY staliuko, apšvietimo, Z ašies fokusavimo, kamerų) sinchronizavimą ir greitą vaizdo gavimą. - 4. Automatinis sužadinimo parametrų, emisijos filtrų, šviesos šaltinio intensyvumo ir detektoriaus jautrumo / kameros ekspozicijos laiko nustatymas įvedus mėginio parametrus į programą. - 5. Skenavimo stalo valdymo programinė įranga, įskaitant: a) iš anksto įkeltus populiarių mikroskopinių stiklelių ir kultūrų indų šablonus; b) preparato apžvalginio vaizdo kūrimą naudojant spiralinio skenavimo funkciją; c) didesnių nei objektyvo matymo laukas objektų vaizdavimą naudojant mozaikinį skenavimą; d) galimybę programuoti neribotą mozaikinių skenavimų skaičių viename preparate. - 6. Programinė įranga 3D objektų vizualizacijai ir rekonstrukcijai: a) projekcijos režimai: skaidrus, maksimalaus intensyvumo, gylio spalvinis kodavimas ir projekcija su šešėliais; b) 3D animacijos generavimas ir filmų kūrimas AVI, MPEG-4 ir WMV formatais arba lygiaverčiais; c) 3D rekonstrukcijų ir animacijų anotavimas; d) galimybė kurti skerspjūvius naudojant 3D rekonstrukciją, taip pat atskirai kiekvienam kanalui; e) stereo vaizdų kūrimas (monitoriams arba 3D akiniams) naudojant įvairius algoritmus: žydra/rausva (anaglifas), horizontalų ir vertikalų užraktą, keturgubą režimą. ## 3D vaizdų analizės programinės įrangos funkcijos Programinė įranga turi turėti pažangų 3D vaizdų analizės arba lygiavertį modulį, skirtą biologinių struktūrų kiekybinei analizei. Programinė įranga turi užtikrinti šias funkcijas: Automatinės 3D analizės vedlys (3D Analysis Wizard) arba lygiavertis. Programinė įranga turi turėti vedlio tipo analizės funkciją, leidžiančią žingsnis po žingsnio atlikti 3D vaizdų analizę, įskaitant: - vaizdo išankstinį apdorojimą, - filtravimą, - segmentaciją, - automatinį arba rankinį slenksčių nustatymą, - 3D binarinės kaukės generavimą, - objektų kiekybinius matavimus, - analizės rezultatų ataskaitų generavimą. 3D objektų morfometrinė analizė Programinė įranga turi automatiškai nustatyti ir apskaičiuoti objektų parametrus, įskaitant: - objektų tūrį, - paviršiaus plotą, - užpildytą tūrį, - voxel skaičių, - objektų skersmenį, - formos parametrus, - intensyvumo parametrus, - objektų padėtį erdvėje, - statistinius parametrus. Daugiakanalė analizė Programinė įranga turi leisti vienu metu analizuoti kelių kanalų vaizdus ir atlikti skirtinguose kanaluose aptiktų objektų koreliacinę analizę. Interaktyvūs 3D matavimo įrankiai Programinė įranga turi turėti interaktyvius matavimo įrankius, leidžiančius matuoti: - objektų tūrį, - paviršiaus plotą, - atstumus, - ilgius, - linijų sekų bendrą ilgį, - poligono kontūrus, - laisvos formos kreives, - kampus, - objektų skaičių. Objektų klasifikavimo modulis Programinė įranga turi turėti objektų klasifikavimo funkciją, pagrįstą mašininio mokymosi algoritmais (pvz., Support Vector Machine), leidžiančią: - apmokyti klasifikatorių naudojant rankiniu būdu pažymėtus objektus, - automatiškai klasifikuoti naujus objektus pagal jų morfologines ir intensyvumo savybes. Vaizdų apdorojimo įrankių rinkinys (Processing Toolbox) Programinė įranga turi turėti vaizdų apdorojimo įrankius, leidžiančius: - taikyti glodinimo filtrus, - morfologinius filtrus, - segmentavimo algoritmus, - generuoti binarines kaukes, - atlikti vaizdų matematines operacijas. 3D vaizdų skaičiuoklė (3D Image Calculator) Programinė įranga turi turėti vaizdų skaičiuoklės funkciją, leidžiančią atlikti sudėtingas vaizdų analizės operacijas, įskaitant: - aritmetines operacijas, - logines (Boolean) operacijas, - transcendentines matematines funkcijas. Analizės protokolų išsaugojimas Programinė įranga turi leisti išsaugoti analizės darbo eigą kaip naudotojo protokolą ir taikyti ją kitiems duomenų rinkiniams. Batch arba lygiavertė analizė Programinė įranga turi leisti vienu metu analizuoti kelis eksperimentų duomenų rinkinius ir sujungti rezultatus statistinei analizei. Rezultatų eksportas Programinė įranga turi leisti eksportuoti analizės rezultatus į lenteles (pvz., Excel formatą), kartu su histogramomis ir tarpinių analizės žingsnių vaizdais. 7. Papildoma mikroskopinių vaizdų vizualizavimo ir analizės programinė įranga, skirta 2D–4D biologinių vaizdų duomenų apdorojimui, segmentavimui, objektų aptikimui ir sekimui, naudojant automatizuotus analizės algoritmus, mašininį bei gilųjį mokymąsi. Programinė įranga turi leisti vienoje platformoje analizuoti didelės apimties mikroskopijos duomenų rinkinius, vizualizuoti 3D struktūras, atlikti kiekybinę objektų analizę ir eksportuoti rezultatus tolimesnei statistinei analizei. Programinės įrangos licencija – ne trumpesnė kaip vieneri metai. 8. Fluorescencinių vaizdų dekonvoliucijos funkcija. |  |  |
| 5. | Pilnai sukomplektuota darbo stotis, skirta mikroskopo sistemos valdymui ir vaizdų analizei. | Darbo stotis su ne mažesniais kaip šiais parametrais: a) procesoriaus našumas turi būti ne mažesnis kaip 25000 pagal „Passmark“ testų rezultatus (Passmark G3D mark). Šie matavimų rezultatai turi būti publikuoti https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php laikotarpyje nuo kvietimo teikti pasiūlymus CVP IS išsiuntimo dienos iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (imtinai). Pridėti momentinę ekrano kopiją "printscreen", kurioje matytųsi testo rezultatai ir data kada buvo tikrinta informacija. b) operatyvioji atmintis – ne mažiau kaip 64 GB; c) vaizdo plokštės našumas turi būti ne mažesnis kaip 23500 pagal „Passmark“ testų rezultatus (Passmark G3D mark). Šie matavimų rezultatai turi būti publikuoti https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php laikotarpyje nuo kvietimo teikti pasiūlymus CVP IS išsiuntimo dienos iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (imtinai). Pridėti momentinę ekrano kopiją "printscreen", kurioje matytųsi testo rezultatai ir data kada buvo tikrinta informacija. d) sisteminis diskas – ne mažesnės kaip 512 GB talpos NVMe PCIe Gen4 SSD; e) papildomi duomenų kaupikliai: ne mažesnės kaip 4 TB talpos SSD RAID0 masyvas; papildomas ne mažesnės kaip 4 TB talpos NVMe PCIe Gen4 SSD; f) operacinė sistema – suderinama su siūloma mikroskopo valdymo ir vaizdų analizės programine įranga. Ne senesnė nei Windows 11 arba lygiavertė; g) monitorius – ne mažesnis kaip 31 colio įstrižainės, IPS arba lygiavertės technologijos matrica. |  |  |
| 6. | Stalai | Vibraciją slopinantis stalas, integruotas su mikroskopo sistema, bei papildomas stalas monitoriui ir kompiuteriui. |  |  |
| 7. | Garantija | Gamintojo siūloma garantija, bet ne trumpesnė kaip 12 mėnesių |  |  |

**Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz., gamintojo prekės aprašymas arba internetinė nuoroda į gamintojo psl., arba kitus lygiaverčius dokumentus).

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus  4.1 punktu, 6 punktu, 2 priedo IV skyriaus „Kompiuteriai ir planšetės“, VI skyriaus „Televizoriai ir monitoriai“ ir II skyriaus „Pakuotės“ reikalavimais.

3 lentelė.

| Reikalavimas | Reikalaujami dokumentai | Reikalaujamų dokumentų atitikimas (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
| Kompiuteriui: 1) prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus. | a) gamintojo atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba b) gamintojo techniniai dokumentai, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai. (Dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu) |  |
| Kompiuteriui: 2) įranga turi turėti bent vieną standartinį USB C™ tipo lizdą (prievadą), skirtą keistis duomenimis ir pasižymintį atgaliniu suderinamumu su USB 2.0 atsižvelgiant į IEC 62680-1-3:2018 arba lygiavertį standartą. | a) Tiekėjas turi pateikti kiekvieno teikiamo modelio gaminio naudojimo vadovą, o jame turi būti pateiktas prietaiso išskaidytasis brėžinys, kuriame būtų nurodyti naudojamų jungčių tipai arba pateikta informacija apie įrenginyje naudojamus jungčių tipus, arba b) gamintojo techniniai dokumentai (arba nuorodos į gamintojo svetainę su atitinkama informacija), arba c) atitinkamas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas). Atitinkamu I tipo ekologiniu ženklu paženklinta ir nurodytus reikalavimus atitinkanti įranga bus laikoma atitinkančia šį kriterijų (pavyzdžiui „TCO Certified 8“ ženklu užtikrinama, kad būtų naudojama bent viena C tipo USB jungtis), arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai. (Dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu) |  |
| Monitoriui: 1) Prekės, įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti vieną iš dviejų aukščiausio energinio efektyvumo klasę (prieinamą Lietuvos Respublikos rinkoje), nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus. | Dėl prekės energinio efektyvumo klasės: a) siūlomo (-ų) gaminio (-ių) galiojantį energijos vartojimo efektyvumo etiketės, suteiktą pagal ES energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo sistemas reikalavimus (ES) 2017/1369, arba b) gaminio informacijos lapas, įrodantis, kad siūlomo gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė yra ne žemesnė nei reikalaujama, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai. Dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytų efektyvaus energijos vartojimo reikalavimų: a) gamintojo atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba b) gamintojo techniniai dokumentai, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai. (dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu) |  |
| 2) produkte neturi būti gyvsidabrio | a) Ekologinis ženklas Blue Angel arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad produkte nėra gyvsidabrio arba b) gamintojo techniniai dokumentai, arba c) gamintojo ar Tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai. (Dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu) |  |
| 3) plastikinėse detalėse neturi būti naudojamos cheminės medžiagos, klasifikuojamos priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazių pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (OL 2008 L 353, p. 1): kancerogeninės (H350), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340), toksiškos reprodukcijai (H360F, H360FD, H360D, H360Df, H361f, H361fd, H361d, H360Fd). | a) Ekologinis ženklas European Ecolabel arba Blue Angel, arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad plastikinėse detalėse nenaudojamos nurodytos cheminės medžiagos, arba b) gamintojo techniniai dokumentai, arba c) gamintojo ar Tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai (Dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu) |  |
| Pakuotėms: Jeigu prekės tiekiamos ar perduodamos pirkimo vykdytojui antrinėje pakuotėje, antrinės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. | Jei Tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir reikalavimą dėl antrinės pakuotės (jeigu ji bus naudojama), tokiu atveju papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami. Sutarties vykdymo metu, jeigu Prekės yra tiekiamos arba perduodamos antrinėje pakuotėje, tokiu atveju Tiekėjas patiekdamas prekes Pirkėjui, turi pateikti prekės (-ių) antrinės (-ių) pakuotės (-čių) tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) patvirtinančius dokumentus nurodytus Sutartyje. (Dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami) |  |

- KITA INFORMACIJA

5.1 Tiekėjas turi užtikrinti, kad prekės pristatymo metu atitiks efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo reikalavimus pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą  2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą ir 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. Pirkėjas šio reikalavimo atitiktį vertins prekių pristatymo metu.

Tiekėjas sutarties vykdymo metu kartu su pristatomomis prekėmis privalo pateikti CE sertifikato, išduoto paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos, arba EB deklaracijos, arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją (pateikiama tai, kas taikoma pirkimo objektui pagal teisės aktų reikalavimus). Pateikiant EB deklaracijos arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją, kad pasiūlytos prekės atitinka reikiamus standartus, bei prekių klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

Jei prekėms pagal Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus nėra privalomas CE ženklinimas – tiekėjas laisva rašytine forma turi pagrįsti, kad prekių neprivaloma ženklinti CE ženklu pagal teisės aktų reikalavimus.

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t.y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

- neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

- panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

- numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.

Grupinė, arba antrinė, pakuotė – pakuotė, kurioje vartotojams ar gaminio naudotojams pateikiama tam tikra grupė prekinių vienetų ar kuri naudojama prekių atsargoms papildyti. Grupinę pakuotę galima pašalinti nepažeidus gaminio (Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 5 dalis).