Mamografijos aparatas

| Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. dalis (Sutartis raštu) | Mamografijos aparatas |  |  |
| 1.1. objektas | Skaitmeninė mamografijos sistema | vnt. | 1 |
| 1.1.1. parametras | Rentgeno mamografijos sistemos darbo režimai: 1. skaitmeninė 2D mamografija -būtina; 2. skaitmeninė tūrinė (3D) mamografija (tomosintezė) - būtina. |  |  |
| 1.1.2. parametras | Galimybė atlikti kombinuotą 2D ir 3D (tomosintezės) tyrimą nekeičiant tiriamojo objekto pozicijos - būtina. |  |  |
| 1.1.3. parametras | Galimybė komplektuoti kontrastinės mamografijos (CEM/CEDM/CESM arba lygiavertės) funkciją - būtina. |  |  |
| 1.1.4. parametras | Galimybė komplektuoti kontrastinės biopsijos funkciją, įskaitant programinę bei aparatinę įrangą - būtina. |  |  |
| 1.1.5. parametras | Skaitmeninė tūrinė (3D) mamografija (tomosintezė): 1. nuskaitymo kampas - ≥ 15˚; 2. skenavimo laikas - ≤ 10 s; 3. maksimalus tiriamojo objekto storis - ≥ 15 cm; 4. vaizdų rekonstrukcijos laikas - ≥ 15. |  |  |
| 1.1.6. parametras | Tomosintezės veiksmingumas įrodytas atliekant klinikinius bandymus - būtina. Siūloma skaitmeninės tūrinės (3D) mamografijos (tomosintezės)technologija privalo būti įvertinta ne mažiau kaip viename atrankinės patikros tyrime, atliktame Europos šalyse, kuriame ši konkretaus gamintojo sistema buvo naudojama kaip pagrindinis tyrimo instrumentas, atliekant ne mažiau kaip 9000 tyrimų. Turi būti pateikta gamintojo publikacija, aprašanti nurodytus klinikinius bandymus bei jų metu nustatytą CDR ≥8,5/1000 (vėžio aptikimo dažnis 1000 pacientų). |  |  |
| 1.1.7. parametras | C-lanko sistema: 1. visi C-lanko pozicionavimo paciento atžvilgiu judesiai yra motorizuoti - būtina; 2. motorizuotas C-lanko posūkio kampo diapazonas visais darbo režimais - ≥ 320˚; 3. vertikalaus judėjimo diapazonas - ne siauresnis negu (71-140) cm; 4. atstumas nuo šaltinio iki detektoriaus (angliškai: Source-Image Distance (SID)) - ≥ 65 cm; 5. paciento veido apsaugos nuo jonizuojančios spinduliuotės sistema - būtina. |  |  |
| 1.1.8. parametras | Kompresijos sistema: 1. rankinis ir automatinis suspaudimo valdymas - būtina; 2. didžiausia suspaudimo jėga automatinio valdymo režime - ≥ 170 N; 3. didžiausia suspaudimo jėga rankinio valdymo režime - ≥ 250 N; 4. krūties prispaudimo plokštės - ne mažiau nei dviejų dydžių: 24 cm (± 1 cm) x 29 cm (± 1 cm) bei 19 cm (± 1 cm) x 23 cm (± 1 cm) su šoninio poslinkio galimybe MLO projekcijoms. |  |  |
| 1.1.9. parametras | Didinimas: 1. geometrinė gaunamo vaizdo didinimo sistema: ne mažiau nei dviejų didinimo faktorių; 2. didinimo faktoriai - ≥ 1.5, ir 1.8 kartų. |  |  |
| 1.1.10. parametras | Rentgeno vamzdis: 1. anodo šiluminė talpa - ≥ 300 kHU; 2. židinio dėmių kiekis - ≥ 2; 3. židinio dėmių skersmenys : 0,1 mm; ± 0,1 mm; 0,3 mm; ± 0,1 mm. |  |  |
| 1.1.11. parametras | Kolimatorius: 1. kolimacijos valdymas - automatinis bei rankinis; 2. filtrai - ne mažiau nei dviejų rūšių keičiami spektriniai filtrai skaitmeninės rentgenografijos 2D režimui. |  |  |
| 1.1.12. parametras | Rentgeno generatorius: 1. tipas - aukšto dažnio; 2. maksimalus galingumas - ≥ 5 kW; 3. mAs diapazonas - ≥ (3 - 500) mAs; 4. kV diapazonas - ≥ (23 - 49) kV. |  |  |
| 1.1.13. parametras | Skaitmeninis rentgeno detektorius: 1. pikselio dydis - ≤ 100 µm; 2. pilkumo lygių skaičius - ne mažiau nei 14 bitų; 3. detektoriaus aktyvios zonos plotas - ≥ (23 x 29) cm. |  |  |
| 1.1.14. parametras | Apšvitos reguliavimo ir optimizavimo sistema: 1. pilnai automatinis režimas (automatiškai parenka spektrinį filtrą, mAs ir įtampą) - būtina; 2. programinė arba aparatinė įranga, skirta pacienčių su implantais tyrimams atlikti - būtina. |  |  |
| 1.1.15. parametras | Radiologijos technologo darbo vieta: 1. radiologijos technologo darbo vietos kompiuterinė įranga ir operacinė sistema sukomplektuota gamintojo arba atitinka gamintojo nustatytus reikalavimus - būtina; 2. radiologijos technologo darbo vietoje instaliuota gamintojo dedikuota programinė įranga pirminei gautų vaizdų peržiūrai - būtina; 3. monitorių kiekis - ≥ 2; monitorius vartotojo sąsajai - būtina; vaizdų peržiūros monitorius - būtina, ≥ 3,0 megapikselių; galimybė keisti vaizdų peržiūros monitoriaus poziciją (artikuliuojanti ranka) - būtina; 4. galimybė gauti pacientų sąrašą iš ligoninės informacinės sistemos (DICOM Modality Worklist) - būtina; 5. vaizdų išsaugojimas medicininių vaizdų archyve (DICOM Storage) - būtina; 6. vaizdų iškvietimas iš vaizdų archyvo (DICOM Query/Retrieve) - būtina; 7. vaizdų spausdinimas (DICOM Print) - būtina; 8. vaizdų siuntimas (DICOM Send) ne mažiau kaip į 2 vietas - būtina; 9. apšvitos ataskaitų formavimas (DICOM SR) - būtina; 10. švinuotas rentgeno apsauginis skydas (≥ 0,5 mm Pb) - būtina; 11. nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS), pagal gamintojo rekomendacijas suderinamas su pateikiamu kompiuteriu - būtina. |  |  |
| 1.1.16. parametras | Modelinė sistema (fantomas) kokybės užtikrinimui - būtina. |  |  |
| 1.1.17. parametras | Skaitmeninis mamografas turi būti ženklinamas CE ženklu pagal Europos parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių (arba pagal Europos parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2023/607) - būtina. |  |  |