## TS
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1. | Paskirtis | Intraoperacinis neurofiziologinis stimuliavimas ir signalų registravimas
2. | Taikymo sritys | 1. Neurochirurgija
2. Stuburo chirurgija
3. Funkcinė neurochirurgija
3. | Atliekamų neurofiziologinių tyrimų tipai | 1. EEG
2. EMG
3. MER
4. LFP
5. SEP
6. MEP
7. AEP
8. VEP
9. Dubens intraoperacinis neuromonitoringas
10. TOF
4. | Neurofiziologinių signalų registravimo kanalų skaičius | Ne mažiau 64
5. | Įrangos tinklo sąsajos galimybės | Galima nuotolinė prieiga prie įrangos ir ekrano stebėjimas realiuoju laiku
6. | Sistemos komponentai:
6.1. | Mobili darbo stotis | Kiekis - 1 kompl.
6.1.1. | Monitorius | 1. Reguliuojamo aukščio
2. Ekrano tipas jutiklinis (angl. touchscreen)
3. Ekrano įstrižainė ne mažiau 58 cm
4. Kiekis - 2 vnt.
6.1.2 | Kompiuteris | 1. Procesoriaus našumo indeksas (pagal viešai publikuojamus procesorių Passmark CPU mark įvertinimo rezultatus, pateikiamus http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php), ne mažiau 10000 (būtina nurodyti tikslų procesoriaus modelį ir našumo indeksą);
2. Operatyvioji atmintis (RAM) ne mažiau 8 GB
3. SSD kietasis diskas ne mažiau 1000 GB talpos.
4. Operacinė sistema Windows 10 arba lygiavertė.
6.1.3 | Programinės įrangos funkcionalumas | 1. Paciento ir procedūrų duomenų valdymas, tyrimų protokolų kūrimas, importas/eksportas, ataskaitų generavimas ir išsaugojimas
2. Vartotojo konfigūruojamas ekranas
3. Grafinis parametrų atvaizdavimas monitoriaus ekrane
4. Komentavimo funkcija ir ekrano nuotraukos įrašymas (angl. screenshot)
5. Artefaktų slopinimas
6.1.4 | Spausdintuvas | Kiekis - 1 vnt.
6.1.5 | Kompiuterinė pelė, klaviatūra | Kiekis - 1 kompl.
6.2. | Nervų stimuliavimo modulis | Kiekis - 1 vnt.
6.2.1 | Nervų stimuliavimo kanalų skaičius | Ne mažiau 12
6.2.2 | Stimuliavimo srovės keitimo diapazonas (ne siauresnis nei nurodyta) | Nuo 0,2 mA iki 250 mA
6.2.3 | Stimuliavimo dažnio keitimo diapazonas (ne siauresnis nei nurodyta) | Nuo 0,1 Hz iki 500 Hz
6.2.4 | Stimuliavimo pulso pločio keitimo diapazonas (ne siauresnis nei nurodyta) | Nuo 50 µs iki 2 ms
6.3. | Nervų stimuliavimo ir duomenų registravimo modulis, skirtas funkcinei neurochirurgijai | Kiekis - 1 vnt.
6.3.1 | Neurofiziologinių signalų įrašymo kanalų skaičius | Ne mažiau 5
6.3.2 | Stimuliavimo srovės keitimo diapazonas (ne siauresnis nei nurodyta) | Nuo 0,1 mA iki 10 mA
6.3.3 | Stimuliavimo dažnio keitimo diapazonas (ne siauresnis nei nurodyta) | Nuo 1 Hz iki 500 Hz
6.3.4 | Stimuliavimo pulso pločio keitimo diapazonas (ne siauresnis nei nurodyta) | Nuo 50 µs iki 2 ms
6.4. | Neurofiziologinių signalų registravimo modulis | Kiekis - 3 vnt.
6.4.1 | Taikymo sritys | EMG, MEP, dubens intraoperacinis neuromonitoringas
6.4.2 | Modulio diferencialinių registravimo kanalų skaičius | Ne mažiau 16
6.5. | Neurofiziologinių signalų registravimo modulis | Kiekis - 1 vnt.
6.5.1 | Taikymo sritys | EEG, AEP, VEP, EMG, MEP, dubens intraoperacinis neuromonitoringas
6.5.2 | Modulio vienpusių registravimo kanalų skaičius | Ne mažiau 8
6.5.3 | Modulio diferencialinių registravimo kanalų skaičius | Ne mažiau 8
6.6. | Monopolinis stimuliacijos zondas (elektrodas) | 1. Vienkartinis, sterilus
2. Bajonetinis
3. Bendras ilgis ≥ 240 mm
4. Aktyvios dalies diametras ≥ 2 mm
5. Kabelio ilgis ≥ 3000 mm
6. Kiekis – ne mažiau 50 vnt.
6.7. | Monopolinis stimuliacijos zondas (elektrodas) | 1. Vienkartinis, sterilus
2. Tiesus, lenktas 30° kampu galas
3. Bendras ilgis ≥ 160 mm
4. Aktyvios dalies diametras ≥ 2 mm,
5. Kabelio ilgis ≥ 3000 mm
6. Kiekis – ne mažiau 50 vnt.
6.8. | Bipoliarinis šakutės formos stimuliacijos zondas (elektrodas) | 1. Vienkartinis, sterilus
2. Tiesus, šakutės formos galas
3. Bendras ilgis ≥ 150 mm
4. Aktyvios dalys rutulio formos
5. Rutulio diametras ≥ 2 mm
6. Kabelio ilgis ≥ 3000 mm
7. Kiekis – ne mažiau 50 vnt.
6.9. | Bipoliarinis kabliuko formos stimuliacijos zondas (elektrodas) | 1. Vienkartinis, sterilus
2. Tiesus, kabliuko formos galas
3. Bendras ilgis ≥130 mm
4. Atstumas tarp kablių ≥ 4 mm
5. Kabelio ilgis ≥ 3000 mm
6. Kiekis – ne mažiau 10 vnt.
6.10. | Bipoliarinis koncentrinis stimuliacijos zondas (elektrodas) | 1. Vienkartinis, sterilus
2. Tiesus, lenktas 30° kampu galas
3. Bendras ilgis ≥150 mm
4. Kabelio ilgis ≥ 3000 mm
5. Kiekis – ne mažiau 10 vnt.
6.11. | Chirurginis siurbimo antgalis su integruotu stimuliavimo elektrodu | 1. Vienkartinis, sterilus
2. Kiekis - ne mažiau 4 vnt.
6.12. | Poodinis elektrodas | 1. Vienkartinis, sterilus, adatinis elektrodas supintais laidais po 2
2. Adatos ilgis 18 – 20 mm
3. Adatos diametras 0,4 mm – 0,5 mm
4. Kabelio ilgis ≥ 200 cm
5. Kiekis – ne mažiau 100 vnt.
6.13. | Poodinis elektrodas | 1. Vienkartinis, sterilus, adatinis elektrodas supintais laidais po 2
2. Adatos ilgis 13 – 15 mm
3. Adatos diametras 0,4 mm – 0,5 mm
4. Kabelio ilgis ≥ 200 cm
5. Kiekis – 100 vnt.
6.14. | Poodinis elektrodas | 1. Vienkartinis, sterilus, adatinis elektrodas
2. Adatos ilgis 18 – 20 mm
3. Adatos diametras 0,4 mm – 0,5 mm
4. Kabelio ilgis ≥ 150 cm
5. Kiekis – ne mažiau 50 vnt.
6.15. | Įsriegiamas elektrodas | 1. Vienkartinis, sterilus, adatinis elektrodas
2. Adatos diametras 0,5 mm – 0,6 mm
3. Kabelio ilgis ≥ 150 cm
4. Kiekis – ne mažiau 300 vnt.
6.16. | Juostelės tipo elektrodas skirtas smegenų žievės signalų registravimui ir stimuliavimui | 1. Vienkartinis, sterilus
2. Su keturiais kontaktais
3. Kontakto skersmuo 4,0 mm
4. Atstumas tarp kontaktų 10 mm
5. Kabelio ilgis ≥ 150 cm
6. Kiekis - ne mažiau 1 vnt.
6.17. | Juostelės tipo elektrodas skirtas smegenų žievės signalų registravimui ir stimuliavimui | 1. Vienkartinis, sterilus
2. Su šešiais kontaktais
3. Kontakto skersmuo 4,0 mm
4. Atstumas tarp kontaktų 10 mm
5. Kabelio ilgis ≥ 150 cm
6. Kiekis - ne mažiau 4 vnt.
6.18. | Juostelės tipo elektrodas skirtas smegenų žievės signalų registravimui ir stimuliavimui | 1. Vienkartinis, sterilus
2. Su aštuoniais kontaktais
3. Kontakto skersmuo 4,0 mm
4. Atstumas tarp kontaktų 10 mm
5. Kabelio ilgis ≥ 150 cm
6. Kiekis - 2 vnt.
6.19 | Stereotaktinė kaniulė, skirta neurochirurginėms stereotaktinėms procedūroms, įskaitant giluminės smegenų stimuliacijos (DBS) elektrodų implantaciją ir mikroelektrodinį registravimą. | 1. Vienkartinės, sterilios
2. Vieną kaniulių sistemą (1 vnt): sudaro bendroji kaniulė (30mm iki taikinio), papildoma vidinė kaniulė (10mm iki taikinio), mandrenas (ties taikiniu).
3. Kiekis - 25 vienetai
6.20. | Stereotaktiniai mikro–makro elektrodai, skirti neurochirurginėms stereotaktinėms procedūroms, įskaitant giluminės smegenų stimuliacijos (DBS) taikinių lokalizaciją, mikroelektrodinį registravimą ir makrostimuliaciją | 1. Vienkartinės, sterilios
2. Suderinami su ligoninės turima stereotaktine įranga (Leksell G frame) ir elektrodų laikikliais (Leksell Microdrive)
3. Kiekis - 25 vienetai
6.21. | Lankstus 2 polių elektrodas kortikospinalinio laido signalų įrašymui ir stimuliavimui | 1. Vienakrtinis, sterilus
2. Lankstus
3. Dviejų polių (stimuliavimui ir signalų registravimui)
4. Kabelio ilgis ≥ 200 cm
5. Kiekis – ne mažiau 5 vnt.
7. | Kiti priedai | Sistema turi būti sukomplektuota su visais reikiamais priedais (adapteriais, kabeliais, laidais ir/ar kt.), užtikrinančiais sistemos komponentų sujungimą ir funkcionalumą (būtinas tiekėjo patvirtinimas, kad sistema bus sukomplektuota su visais priedais, kurių reikia, kad sistema galėtų tinkamai funkcionuoti)
8. | Įrangai taikomas garantijos terminas | ne mažiau kaip 36 mėn.