TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Oftalmologinis operacinis mikroskopas su intraoperacinio OCT, kataraktos navigacijos ir vaizdavimo funkcijomis

1. Tiekėjo siūloma prekė turi atitikti techninėje specifikacijoje nurodytas charakteristikas. Įrodymui kartu su pasiūlymu turi būti pateikti gamintojo katalogai, bukletai, brošiūros, instrukcijos ir/ar gamintojo deklaracijos su vertimu į lietuvių kalbą, kuriuose aiškiai nurodyti reikalaujami techniniai parametrai. Teikiamuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai pažymėti vietas, kuriose aprašomos reikalaujamos techninės charakteristikos, ir nurodyti atitinkamą šios techninės specifikacijos punktą.

2. Siūloma medicinos įranga turi būti paženklinta CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. CE sertifikato ir/ar atitikties deklaracijos kopijos pateikiamos kartu su pasiūlymu ir prekėmis.

3. Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga; kartu su pasiūlymu pateikiamas tai patvirtinantis dokumentas.

4. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba rašytinį susitarimą su ūkio subjektu, turinčiu tokius įgaliojimus; tai patvirtinantis dokumentas pateikiamas kartu su pasiūlymu.

5. Tiekėjai gali siūlyti geresnių parametrų arba platesnės komplektacijos medicinos įrangą.

6. Visi techniniai reikalavimai, kuriuose nurodomos konkrečios technologijos, veikimo principai, funkciniai pavadinimai ar sprendimai, turi būti suprantami kaip „arba lygiavertė technologija, užtikrinanti tą patį klinikinį ir funkcinį rezultatą“.

7. Techninė specifikacija suformuluota funkciniu principu, kad ją galėtų atitikti ne mažiau kaip trys rinkoje esantys aukštos klasės oftalmologinių operacinių mikroskopų sprendimai, komplektuojami su lygiavertėmis intraoperacinio OCT, kataraktos navigacijos / orientavimo ir užpakalinio segmento vaizdinimo funkcijomis.

8. Jei reikalavimas gali būti įgyvendintas integruotu moduliu, atskiru gamintojo moduliu, trečiosios šalies suderinamu moduliu arba programinės įrangos licencija, laikoma tinkamu bet kuris sprendimas, kuris yra suderinamas su siūlomu mikroskopu, turi gamintojo ar įgalioto atstovo patvirtinimą ir užtikrina reikalaujamą klinikinę funkciją.

1. KOMPLEKTACIJA

| Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Oftalmologinis operacinis mikroskopas su grindiniu stovu | 1 komplektas: oftalmologinis operacinis mikroskopas su mobiliu grindiniu stovu, stabdžių arba užrakinimo sistema ir operacinei tinkamu valdymu. |
| 1.2 | Chirurgo binokuliarinis tubusas | 1 vnt. Reguliuojamas. Leidžiama : keičiamo kampo, lankstomas arba kitas lygiavertis sprendimas. |
| 1.3 | Plataus lauko okuliarai | 1 pora. 10x ± 0,5x arba 12,5x ± 0,5x su dioptrijų korekcija. |
| 1.4 | Standartinis objektyvas | 1 vnt. Darbinis atstumas 200 ± 10 mm intervale arba gamintojo siūlomas. |
| 1.5 | Motorizuotas XY modulis | 1 vnt. Motorizuotas priartinimas ir motorizuotas XY ašių modulis. Valdomas kojiniu valdikliu ir (arba) rankenų valdikliais, su centravimo / grąžinimo funkcija. |
| 1.6 | Kojinis valdymo pultas / pedalas | 1 vnt. Belaidis arba laidinis. Belaidžio varianto atveju turi būti numatytas atsarginis laidinis veikimas. |
| 1.7 | Intraoperacinio OCT modulis | Integruotas arba su siūlomu mikroskopu suderinamas intraoperacinio OCT modulis, įskaitant reikalingas licencijas ir valdymo programinę įrangą. |
| 1.8 | Kataraktos navigacijos (orientavimo sistema) | Integruota arba suderinama sistema torinių IOL ašių orientavimui ir (arba) chirurginių orientyrų vizualizavimui. Priimtina skaitmeninė perdanga, projekcinė sistema, optinis retiklis arba lygiavertė technologija. |
| 1.9 | Plačiakampė tinklainės vaizdinimo sistema | Ne kontaktinė plačiakampė užpakalinio segmento vaizdinimo sistema su inverteriu arba elektroniniu vaizdo invertavimu ir suderinamais lęšiais / optiniais moduliais. |
| 1.10 | Vaizdo monitorius / valdymo monitorius | Operacinis monitorius ne mažesnis kaip 20 colių, tinkamas darbui operacinėje. Gali būti integruotas į sistemą. |
| 1.11 | Vaizdo kamera ir dokumentavimas | Integruota ne žemesnės kaip HD raiškos vaizdo sistema su vaizdo / nuotraukų dokumentavimo ir eksporto galimybe. |
| 1.12 | Elektros, vaizdo ir valdymo kabeliai | Pilnas kabelių ir priedų komplektas, reikalingas siūlomai konfigūracijai instaliuoti ir naudoti. |
| 1.13 | Sterilizuojami dangteliai arba rankenėlių priedai | Gamintojo siūlomi sterilizuojami dangteliai arba lygiaverčiai sterilūs valdymo priedai. |
| 1.14 | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba | Elektroninė (PDF) ir/ar spausdinta. |
| 1.15 | Techninės priežiūros dokumentacija | Elektroninė (PDF) ir/ar spausdinta, tiek, kiek reikalinga naudotojui ir techninei priežiūrai. |
| 1.16 | Pristatymas, instaliavimas, paleidimas ir apmokymas | Privaloma. Turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą. |

2. BAZINIAI REIKALAVIMAI

| Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Paskirtis | Skirtas akių mikrochirurginėms operacijoms, įskaitant kataraktos, ragenos, glaukomos ir vitreoretinalines procedūras. |
| 2.2 | Įrangos būklė | Įranga gali būti nauja, demonstracinė, naudota arba gamintojo / gamintojo įgalioto atstovo atnaujinta, pilnai veikianti, gamyklinės arba gamintojo patvirtintos komplektacijos. Įranga turi būti tinkama klinikiniam naudojimui, be defektų, su atlikta technine patikra ir parengta instaliavimui. |
| 2.3 | Stovo tipas | Mobilus grindinis stovas su stabdžiais ir saugia fiksavimo sistema. Konstrukcija turi leisti saugiai pozicionuoti mikroskopą prie operacinio stalo iš skirtingų pusių ir išlaikyti darbo padėtį be savaiminio judėjimo. |
| 2.4 | Maitinimas | 220-240 V, 50/60 Hz arba Lietuvos elektros tinklui tinkamas lygiavertis sprendimas. |
| 2.5 | Sistemos integracija | Visi siūlomi moduliai turi būti tarpusavyje suderinami be ne gamintojo patvirtintų konstrukcinių modifikacijų. |
| 2.6 | Valdymas | Pagrindinės mikroskopo funkcijos valdomos kojiniu valdikliu ir (arba) rankenų valdikliais. Leidžiamas jutiklinis, ekrano, mygtukų valdymas. |
| 2.7 | Naudotojų nustatymai | Pageidautina galimybė išsaugoti ne mažiau kaip 5 chirurgų arba procedūrų nustatymus. |
| 2.8 | Rankinis / atsarginis valdymas | Turi būti numatytas saugus veikimo arba pozicionavimo sprendimas funkcinių sutrikimų atveju pagal gamintojo instrukciją. |
| 2.9 | CE ženklinimas | Būtina. Pateikiami CE sertifikatai ir/ar atitikties deklaracijos. |
| 2.10 | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai. |

3. OPTINIAI IR MECHANINIAI REIKALAVIMAI

| Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Optinė sistema | Apochromatinė arba lygiavertė spalviškai koreguota aukštos raiškos optika; skaitmeninės vizualizacijos atveju turi būti užtikrintas chirurgijai tinkamas spalvų, kontrasto ir detalumo atkūrimas. |
| 3.2 | Priartinimas | Motorizuotas nenutrūkstamas priartinimas ne mažesnis kaip 1:4 arba su standartine optine konfigūracija užtikrinama chirurginio didinimo sritis ne siauresnė kaip 4x–13,5x. Lygiavertė skaitmeninė didinimo sistema priimtina, jei gamintojas patvirtina jos tinkamumą chirurginiam naudojimui. |
| 3.3 | Fokusavimas | Elektrinis / motorizuotas fokusavimas, diapazonas ne mažesnis kaip 50 mm, su automatinio grąžinimo arba centro funkcija arba lygiaverčiu darbo pozicijos atkūrimu. |
| 3.4 | XY poslinkis | Motorizuotas, ne mažesnis kaip 60 x 60 mm bendras diapazonas. |
| 3.5 | XY / fokuso centravimas | Automatinis XY ir fokuso centravimas arba grąžinimas į pradinę arba darbinę padėtį. |
| 3.6 | Tubuso ergonomika | Reguliuojama chirurgo stebėjimo padėtis; priimtinas keičiamo kampo, lankstomas, rotuojamas arba kitas lygiavertis ergonominis tubusas. |
| 3.7 | Asistento ar mokymo optika | Gamintojo siūloma arba suderinama opcija. |
| 3.8 | Užpakalinio segmento režimas | Turi būti galima greitai pereiti prie užpakalinio segmento vaizdinimo naudojant suderinamą plačiakampę sistemą ir invertavimo sprendimą. |
| 3.9 | Darbo atstumas ir pasiekiamumas | Mikroskopo konstrukcija turi užtikrinti darbą su standartiniu operaciniu stalu ir oftalmologine chirurgine įranga; pasiekiamumo arba alkūnių judėjimo parametrai pateikiami gamintojo dokumentuose. Pasiekiamas atstumas nuo stovo centrinės ašies iki objektyvo centrinės ašies ne mažesnis kaip 120 cm. |
| 3.10 | Pakabinimo alkūnės sukimosi kampas | Ne mažiau kaip 270 laipsnių |
| 3.11 | Nešančiosios alkūnės sukimosi kampas | Ne mažiau kaip 270 laipsnių |
| 3.12 | Mikroskopo sukimosi kampas apie vertikalią ašį | Ne mažiau kaip 270 laipsnių |
| 3.13 | Mikroskopo pakėlimo kampas | Į priekį ne mažiau nei +90 laipsnių; Atgal ne mažiau nei -15 laipsnių |
| 3.14 | Keičiamo kampo, lankstomas aukštyn, žemyn, binokuliarinis vamzdis | Ne mažiau kaip intervale 0 ÷ 180° |

4. APŠVIETIMAS IR FILTRAI

| Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Apšvietimo tipas | Oftalmologijai skirtas koaksialinis arba stereo-koaksialinis. |
| 4.2 | Šviesos šaltinis | LED arba lygiavertis apšvietimas, turintis bent 20000 valandų gyvavimo laiką, tinkamas oftalmologinėms operacijoms. |
| 4.3 | Šviesos intensyvumas | Tolygiai reguliuojamas kojiniu valdikliu, rankenų valdikliais ir (arba) jutikliniu ekranu. |
| 4.4 | Raudonas refleksas | Integruotas arba automatiškai optimizuojamas raudonas refleksas, tinkamas kataraktos chirurgijai. |
| 4.5 | Filtrai | UV apsaugos arba mėlynos šviesos blokavimo, arba lygiavertės apsaugos priemonės. Pilkas, halogeninio spektro ar kiti specializuoti filtrai vertinami kaip techninis pranašumas. |
| 4.6 | Plyšinis apšvietimas | Pageidautinas integruotas arba suderinamas plyšinis apšvietimas; vertinama kaip techninis pranašumas. |

5. INTRAOPERACINIS OCT

| Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | Tipas | Integruotas arba su siūlomu mikroskopu suderinamas intraoperacinis optinės koherentinės tomografijos (OCT) sprendimas. |
| 5.2 | Paskirtis | Realaus laiko arba beveik realaus laiko akies audinių skerspjūvio vizualizavimas operacijos metu, įskaitant priekinio ir (arba) užpakalinio segmento procedūras. |
| 5.3 | Valdymas | OCT skenavimas, peržiūra ir pagrindiniai nustatymai turi būti valdomi per mikroskopo valdymo sistemą, jutiklinį ekraną, kojinį valdiklį, rankenas arba kitą gamintojo numatytą integruotą valdymą. |
| 5.4 | Vaizdavimas | OCT vaizdas turi būti rodomas operaciniame ekrane ir (arba) okuliaruose. |
| 5.5 | Dokumentavimas | Turi būti galimybė išsaugoti arba eksportuoti OCT vaizdus / skenus į vidinę ar išorinę laikmeną arba ligoninės tinklą. |
| 5.6 | Licencijos | Į pasiūlymą turi būti įtrauktos visos licencijos, reikalingos siūlomo OCT modulio naudojimui su mikroskopu. |
| 5.7 | Lygiavertiškumas | Priimtini gamintojo integruoti OCT moduliai, išoriniai su mikroskopu suderinti OCT moduliai arba kitų gamintojų lygiaverčiai intraoperacinio OCT sprendimai, tik jei pateikiamas suderinamumo patvirtinimas iš gamintojų. |

6. KATARAKTOS NAVIGACIJOS / ORIENTAVIMO SISTEMA

| Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | Paskirtis | Sistema torinių IOL ašių orientavimui ir (arba) chirurginių orientyrų vizualizavimui kataraktos operacijų metu. |
| 6.2 | Technologija | Priimtina skaitmeninė projekcinė sistema, vaizdo perdanga, markerless navigacija, optinis retiklis, pasukamas okuliarų retiklis arba kita lygiavertė technologija, užtikrinanti torinės IOL orientavimo klinikinį rezultatą. |
| 6.3 | Funkcijos | Bent torinės IOL ašies orientavimo funkcija. Incizijos, kapsuloreksės, LRI, ragenos kreivumo ar akies sekimo funkcijos gali būti vertinamos kaip techniniai pranašumai. |
| 6.4 | Valdymas | Valdymas per jutiklinį ekraną, valdymo modulį, mikroskopo sąsają, programinę įrangą arba kitą gamintojo numatytą sprendimą. |
| 6.5 | Integracija | Turi būti suderinama su siūlomu mikroskopu ir, jei reikalinga, su diagnostinių duomenų importu / eksportu pagal gamintojo numatytus formatus. |
| 6.6 | Licencijos | Į pasiūlymą įtraukiamos visos licencijos, reikalingos siūlomoms navigacijos / orientavimo funkcijoms naudoti. |

7. VAIZDO, DOKUMENTAVIMO IR JUNGTYS

| Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 7.1 | Vaizdo sistema | Integruota arba paruošta integruoti ne žemesnės kaip HD raiškos kamera. 4K, heads-up vaizdinimas vertinamas kaip pranašumas. |
| 7.2 | Monitorius | Ne mažesnis kaip 20 colių operacinis, medicininės paskirties arba valdymo monitorius. |
| 7.3 | Įrašymas / eksportas | Galimybė įrašyti arba eksportuoti vaizdus, vaizdo įrašus ir (arba) OCT duomenis į vidinę ar išorinę laikmeną arba ligoninės tinklą. |
| 7.4 | Jungtys | Bent viena USB arba lygiavertė duomenų jungtis ir bent viena Ethernet/LAN arba lygiavertė tinklo jungtis. Bent vieną: HDMI aba HD-SDI arba DisplayPort jungtis. |
| 7.5 | Duomenų saugojimas | Integruota 1 TB arba didesnė laikmena. |

8. VERTINIMO KRITERIJAI

| Nr. | Parametras | Vertinimo būdas | Lyginamasis svoris |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | Zoom diapazonas ne mažesnis kaip 1:6 | Statinis: taip / ne | 4 |
| T2 | užtikrinama chirurginio didinimo sritis ne siauresnė kaip 3.6x–19,5x. | Statinis: taip / ne | 4 |
| T3 | LED apšvietimo tarnavimo trukmė ne trumpesnė kaip 40 000 val. | Statinis: taip / ne | 4 |
| T4 | Pilkas, halogeninio spektro ar kiti specializuoti filtrai. | Statinis: taip / ne | 2 |
| T5 | Integruotas arba suderinamas plyšinis apšvietimas | Statinis: taip / ne | 4 |
| T6 | OCT skenų palyginimo, automatinio gylio / Z padėties paieškos arba lygiavertė OCT funkcija | Statinis: taip / ne | 4 |
| T7 | Ragenos kreivumo įvertinimas arba akies sekimas navigacijai | Statinis: taip / ne | 4 |
| T8 | Jutiklinis valdymo modulis / monitorius 24 colių arba didesnis | Statinis: taip / ne | 4 |