| Fakoemulsifikatorius techninė specifikacija ( perkamas 1 vnt) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomų prametrų reikšmės (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti) |
| 1. | Paskirtis | Akies priekinio segmento chirurginėms operacijos |  |  |
| 2. | Lęšiuko šalinimo būdai | Ultragarsinis (išilginis) arba Torsialinis (torsional angl.) |  |  |
| 3. | Fakoemulsifikacijos režimai | 1. Maksimali antgalio eiga ≥ 0.065 mm; 2. ribose nuo 32.0 iki 43.5 kHz dažnio judesiai; 3. Nepertraukiamas rėžimas (“continuous”); 4. Pulsuojantis rėžimas („pulse“); 5. Paketinis rėžimas („burst“). |  |  |
| 4. | Koaguliacijos parametrai | 1. Bipolinė koaguliacija; 2. ribose nuo 0.5 iki 2 Mhz dažnio; 3. Fiksuota ir linijinė koaguliacijos galingumo kontrolė. |  |  |
| 5. | Irigacijos –aspiracijos parametrai |  |  |  |
| 5.1 | Vakuumas | 1. Reguliuojamas ≥ 0 ÷ 650+ mmHg ribose; 2. Vakuumo reguliavimas: fiksuotas ir linijinis. |  |  |
| 5.2 | Skysčio atsiurbimo našumas | ≥ 0 ÷ 60 cm³ /min ribose |  |  |
| 5.3 | Priekinės kameros akispūdžio valdymą užtikrinanti infuzija | Būtina |  |  |
| 6. | Priekinė vitrektomija | 1. Kirpimo greitis ≥ 2000 kirpimų/min; 2. Pneumatinis priekinės vitrektomijos antgalis panaudojant integruotą kompresorių. |  |  |
| 7. | Aparato funkcijų valdymas | 1. Pedalo pagalba; 2. Iš aparato panelės, prisilietimui jautraus ekrano („touch screen“). |  |  |
| 8. | Pedalas | 1. Belaidis; 2. Pageidautina galimybė prijungti pedalą laidu. |  |  |
| 9. | Skysčių tiekimo sistema | Gravitacinė arba aktyvi irigacija |  |  |
| 10. | Kitos savybės | 1. Galima pastovi irigacija; 2. Slėgio refliukso funkcija, aktyvuojama valdymo pedalu; 3. Numatyto paciento akies lygio nustatymas. |  |  |
| 11. | Maitinimo įtampa | Iš elektros tinklo 100 – 240 V, 50 Hz. |  |  |
| 12. | Komplektacija: |  |  |  |
| 13. | Ultragarsinė fakoemulsifikacijos rankena | Sterilizuojama, skirta dirbti su atgaliukais, 2 vnt. |  |  |
| 14. | Bimanualinės irigacijos ir aspiracijos rankenų su antgaliais komplektas | Sterilizuojamos, 2 komplektai |  |  |
| 15. | Diatermijos pincetas su laidu | Sterilizuojamas, 1 vnt. |  |  |
|  | Vienkartinės naudojimo priemonės: | Kasetės skysčių valdymui ≥ 6 vnt. Fako antgaliukai 30° ir rankovės ≥ 6 vnt. Priekinės vitrektomijos 23G antgalis ≥ 6 vnt. |  |  |
|  | Garantija aparatui | ≥ 24 mėn. |  |  |
|  | Garantija ultragarsinei fakoemulsifikavimo rankenai | ≥ 12 mėn. |  |  |