MOTORINĖS IR KOGNITYVINĖS REABILITACIJOS, PAREMTOS VIRTUALIOS REALYBĖS TECHNOLOGIJOMIS, SISTEMOS PIRKIMO TECHNINĖ UŽDUOTIS

- Pirkimo objektas – motorinės ir kognityvinės reabilitacijos, paremtos virtualios realybės technologijomis, sistema (toliau – Prekė).

- Pirkimo objektui keliami reikalavimai:

| Eil. Nr. | Prekės techninė specifikacija | Parametrų reikšmės | Siūlomo parametro reikšmė (nurodyti konkrečią skaitinę reikšmę arba aiškų atitikimo patvirtinimą žodžiais ir pateikti jas pagrindžiančią informaciją (pvz., gamintojo dokumentacija, internetinės nuorodos, aprašai ar kiti įrodymai))* (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bendrosios savybės: |  |  |
| 1.1. | Medicinos prietaisas, naudojantis įtraukiančias virtualios realybės technologijas motorinei ir kognityvinei reabilitacijai. |  |  |
| 1.2. | Sistema sukuria įvairaus tipo projekcijas ant sienų ar grindų, su kuriomis pacientas gali sąveikauti. |  |  |
| 1.3. | Judesių analizės įrenginys aptinka paciento elgseną ir atitinkamai projektuoja aplinką, suteikdamas stiprų stimuliacinį bei reabilitacinį garso ar vaizdo grįžtamąjį ryšį. |  |  |
| 2. | Programinės įrangos savybės: |  |  |
| 2.1. | Internetinė sąsaja leidžia dirbti keliems vartotojams (angl. multi-user access). | Būtina | (pildo tiekėjas) |
| 2.2. | Lengvai pritaikomi klinikiniai pratimai, aiškios ir lengvai suprantamos pacientų ataskaitos. |  |  |
| 2.3. | Prieinama iš kompiuterio, planšetės ar išmaniojo telefono. | Būtina | (pildo tiekėjas) |
| 3. | Judesio jutiklio techninė specifikacija: |  |  |
| 3.1. | Judesio jutiklis | Judesio jutiklis 2 vnt. | (pildo tiekėjas) |
| 3.2. | Vaizdo kadrų dažnis (angl. Frame rate) | ne mažiau nei 30 fps | (pildo tiekėjas) |
| 3.3. | Giluminė kamera (angl. Depth camera) | ne mažiau nei 1 MP ToF (Time-of-Flight) kamera | (pildo tiekėjas) |
| 3.4. | Spalvų kamera (angl. Colour camera) | ne žemesnės kokybės nei 4K RGB su HDR, „rolling shutter“ jutiklio tipu | (pildo tiekėjas) |
| 3.5. | Judesio jutiklis (IMU) | 6 laisvės laipsniai (6DoF) – apima trijų ašių akselerometrą ir trijų ašių giroskopą | (pildo tiekėjas) |
| 3.6. | Maitinimo jungtis | įrenginys maitinamas naudojant pateiktą maitinimo laidą (USB Type-C/DC, vidut. 4,35 W). | (pildo tiekėjas) |
| 3.7. | Duomenų jungtis | Ne žemesnė versija nei USB 3.2 Gen 1 duomenų perdavimui. Turi būti užtikrintas ne trumpesnis kaip 5 m atstumas tarp judesio jutiklio ir kompiuterio, išlaikant stabilų duomenų perdavimą. Šiam atstumui užtikrinti, jei reikalinga, turi būti pateiktas aktyvus USB prailginimo kabelis su išoriniu maitinimu | (pildo tiekėjas) |
| 3.8. | Jutiklio laikiklis (2 vnt) |  leidžia montuoti jutiklį ant sienos arba kitoje nurodytoje vietoje;  medžiaga – tvirta, patvari, atspari slydimui;  reguliuojamas kampas arba aukštis (pagal projekcijos / fiksavimo poreikį). | (pildo tiekėjas) |
| 4. | Mini kompiuterio sistemos valdymui techninė specifikacija: |  |  |
| 4.1. | Procesorius | Ne mažiau kaip keturių branduolių procesorius, kurio bendras našumas ne mažesnis kaip 11 000 PassMark CPU Mark (arba lygiavertis pagal viešai prieinamus procesorių našumo testų duomenis) Procesoriaus bazinis dažnis – ne mažesnis kaip 2,8 GHz, turbo dažnis – ne mažesnis kaip 4,4 GHz. | (pildo tiekėjas) |
| 4.2. | Operacinė sistema | Operacinė sistema – Linux pagrindu veikianti operacinė sistema (pvz., Ubuntu arba lygiavertė), LTS (Long-Term Support) versija, skirta stabiliam ilgalaikiam naudojimui. | (pildo tiekėjas) |
| 4.3. | Grafika | Turi būti su dedikuota vaizdo plokšte NVIDIA® GeForce RTX™ 2060 arba lygiaverte, užtikrinančia 3D vaizdo apdorojimą bei dirbtinės regos algoritmų vykdymą realiu laiku. | (pildo tiekėjas) |
| 4.4. | Kietasis diskas | Turi būti su NVMe™ GEN3 SSD disku, užtikrinančiu greitą duomenų skaitymą ir rašymą. | (pildo tiekėjas) |
| 4.6. | Operatyvioji (RAM) atmintis | Ne mažiau kaip 16 GB DDR4 (2 x 8 GB). | (pildo tiekėjas) |
| 4.7. | Duomenų perdavimo technologijos | Įrenginys turi turėti šias integruotas jungtis ir bevieles technologijas: · 1 Gbps Base-T Ethernet tinklo sąsają (RJ-45) · Wi-Fi 6 (802.11ax) belaidžio ryšio modulį arba lygiavertį; · Bluetooth 5.1 arba lygiavertę sąsają. | (pildo tiekėjas) |
| 4.8. | Jungtys | Įrenginys turi turėti ne mažiau kaip: - 2 × Thunderbolt™ 4 jungtis; - 1 × Mini DisplayPort 1.4; - 1 × HDMI 2.0b; - 6 × USB 3.2 Gen 2x1 jungtis. | (pildo tiekėjas) |
| 4.9. | Maitinimas | Įrenginys turi būti komplektuojamas su jam tinkamu maitinimo šaltiniu, užtikrinančiu stabilų veikimą. | (pildo tiekėjas) |
| 4.10. | Jutiklių palaikymas | Sistema turi užtikrinti galimybę prijungti iki 2 judesio jutiklių: - 1 skirtą grindų projekcijai; - 1 skirtą sienų projekcijai. | (pildo tiekėjas) |
| 4.12. | Aktyvus USB 3.0 prailginimo kabelis | - Užtikrina stabilų duomenų perdavimą USB 3.0 sąsajoje, net jei atstumas tarp įrenginio ir kompiuterio yra ilgesnis; Privalo būti su išoriniu maitinimu, jeigu kabelio ilgis per didelis. | (pildo tiekėjas) |
| 5. | Vaizdo projektorių techninė specifikacija: |  |  |
| 5.1. | Vaizdo projektorius sienų projekcijai: |  |  |
| 5.1.1. | Lęšis | Turi būti angl. Ultra-Short Throw (liet. „itin trumpo projekcijos atstumo“) tipo. | (pildo tiekėjas) |
| 5.1.2. | Šviesos srautas | Turi būti ne mažiau kaip 3200 ANSI liumenų | (pildo tiekėjas) |
| 5.1.3. | Vaizdo raiška | Ne mežesnė nei Full HD (1920 x 1080 pikselių) | (pildo tiekėjas) |
| 5.1.4. | Kontrasto santykis | Ne mažiau nei 5000:1 | (pildo tiekėjas) |
| 5.1.5. | Jungtis | Ne mažiau kaip viena HDMI įvestis. | (pildo tiekėjas) |
| 5.1.6. | Garsiakalbiai | integruotų garsiakalbių galia ne mažiau kaip 16 W | (pildo tiekėjas) |
| 5.2. | Vaizdo projektorius grindų projekcijai: |  |  |
| 5.2.1. | Lęšis | Turi būti angl. Short Throw (liet. „trumpo atstumo“ projekcijos) tipo. | (pildo tiekėjas) |
| 5.2.2. | Šviesos srautas | Turi būti ne mažiau kaip 3200 ANSI liumenų. | (pildo tiekėjas) |
| 5.2.3. | Vaizdo raiška | Ne mažesnė nei Full HD (1920 x 1080 pikselių) | (pildo tiekėjas) |
| 5.2.4. | Kontrasto santykis | Ne mažiau nei 5000:1 | (pildo tiekėjas) |
| 5.2.5. | Jungtis | Ne mažiau kaip viena HDMI įvestis | (pildo tiekėjas) |
| 5.2.6. | Garsiakalbiai | integruotų garsiakalbių galia ne mažiau kaip 16 W | (pildo tiekėjas) |
| 6. | Kompiuterio (Web) kameros techninė specifikacija: |  |  |
| 6.1. | Vaizdo raiška | Ne mažesnė kaip Full HD (1920 × 1080 pikselių); | (pildo tiekėjas) |
| 6.2. | Kadrų dažnis | ne mažiau nei 30 fps | (pildo tiekėjas) |
| 6.3. | Optika | Horizontalus matymo kampas (Field of View, FoV) – ne mažesnis kaip 64°. | (pildo tiekėjas) |
| 6.4. | Mikrofonai | Turi turėti ne mažiau kaip vieną mikrofoną | (pildo tiekėjas) |
| 6.5. | Sąsaja | ne blogesnė negu USB 2.0 | (pildo tiekėjas) |
| 6.6. | Suderinamumas | Suderinama su pagrindinėmis operacinėmis sistemomis: Linux (Ubuntu) arba lygiaverte (Windows, macOS). | (pildo tiekėjas) |
| 6.7. | Korpuso ir montavimo galimybės | Tvirtinimas ant monitoriaus, planšetės ar stalo | (pildo tiekėjas) |
| 7. | Maršrutizatorius: |  |  |
| 7. 1. | Užtikrina bevielį tinklo ryšį Mini kompiuteriu | Būtina | (pildo tiekėjas) |
| 7. 2. | Operacinė sistema | Operacinė sistema – OpenWrt arba kita atviro kodo Linux pagrindu veikianti maršrutizatoriaus operacinė sistema, leidžianti vartotojui pilnai administruoti tinklo nustatymus ir diegti saugumo atnaujinimus. | (pildo tiekėjas) |
| 7. 3. | Palaikomas jungčių duomenų perdavimo greitis | Maršrutizatorius turi palaikyti ne žemesnį kaip IEEE 802.11ac (Wi-Fi 5) standartą arba lygiavertis | (pildo tiekėjas) |
| 7. 4. | Beviekio tinklo dažnio juostų palaikymas | turi palaikyti IEEE 802.11ac (Wi-Fi 5) standartą ir veikti 2,4 GHz ir 5 GHz dažnių juostose.“ | (pildo tiekėjas) |
| 7. 5. | Ryšio antenos | Ne mažiau kaip 2 antenos (vidinės arba išorinės). Leidžiamos tiek nuimamos, tiek nenuimamos antenos; Palaikomas bevielio ryšio standartas – ne žemesnis nei Wi-Fi 5 (802.11ac) arba lygiavertis; Palaikomi dažniai – ne mažiau kaip 2,4 GHz ir 5 GHz; LAN/WAN jungčių greitis – ne mažesnis kaip 1 Gbps; NAT (LAN–WAN) pralaidumas – ne mažesnis kaip 300 Mbps; | (pildo tiekėjas) |
| 8. | Techninė specifikacija vartotojo darbo vietos įrangai: |  |  |
| 8.1. | Nešiojamas kompiuteris: | 1 vnt. | (pildo tiekėjas) |
| 8.1.1. | Operacinė sistema | macOS (naujausia versija) arba lygiaverte operacine sistema; | (pildo tiekėjas) |
| 8.1.2. | Procesorius | ne mažiau nei M2. Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta. | (pildo tiekėjas) |
| 8.1.3. | Operatyvioji (RAM) atmintis | ne mažiau nei 8 GB; | (pildo tiekėjas) |
| 8.1.4. | SSD disko talpa | ne mažiau kaip 256 GB; | (pildo tiekėjas) |
| 8.1.5. | Ekrano įstrižainė | ne mažiau nei 13,6’’ | (pildo tiekėjas) |
| 8.1.6. | Ekrano raiška | ne mažiau nei 2560 × 1600 | (pildo tiekėjas) |
| 8.1.7. | Bendras išorinių USB, kurių versija ne žemesnė nei 3.0, skaičius | ne mažiau 2 vnt. | (pildo tiekėjas) |
| 8.1.8. | Bendras išorinių "Thunderbolt 3" jungčių skaičius | Ne mažiau nei 2 vnt. | (pildo tiekėjas) |
| 8.1.9. | Kompiuteris komplektuojamas su visais kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą (pvz., maitinimo, kietojo disko kabeliai, gamintojo numatytas maitinimo adapteris - įkroviklis ir t.t.) |  |  |
| 8.1.10. | Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“ gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ /„remarked“ komponentai neleistini. |  |  |
| 8.1.11. | Turi būti bevielė optinė pelė |  |  |
| 8.1.13. | Aplinkosauginiai reikalavimai kompiuteriui |  |  |
| 8.1.13.1 | Prekė turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus. | a) gamintojo atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus. arba b)gamintojo techniniai dokumentai. arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai. (Dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu) | (pildo tiekėjas) |
| 8.1.13.2. | Įranga turi turėti bent vieną standartinį USB C™ tipo lizdą (prievadą), skirtą keistis duomenimis ir pasižymintį atgaliniu suderinamumu su USB 2.0 atsižvelgiant į IEC 62680-1-3:2018 arba lygiavertį standartą. | a) Tiekėjas turi pateikti kiekvieno teikiamo modelio gaminio naudojimo vadovą, o jame turi būti pateiktas prietaiso išskaidytasis brėžinys, kuriame būtų nurodyti naudojamų jungčių tipai arba pateikta informacija apie įrenginyje naudojamus jungčių tipus, arba b) gamintojo techniniai dokumentai (arba nuorodos į gamintojo svetainę su atitinkama informacija), arba c) atitinkamas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas). Atitinkamu I tipo ekologiniu ženklu paženklinta ir nurodytus reikalavimus atitinkanti įranga bus laikoma atitinkančia šį kriterijų (pavyzdžiui „TCO Certified 8“ ženklu užtikrinama, kad būtų naudojama bent viena C tipo USB jungtis), arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai. (Dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu) | (pildo tiekėjas) |
| 8.1.13.3. | Bateriją turinčių produktų bandymais nustatyta baterijos būklė po 300 ciklų turi būti ≥ 80 proc. Bandymai atliekami pagal LST EN 61960-3 arba lygiavertį standartą. | a) Pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma arba b) I tipo ekologinis ženklas sertifikatas. I tipo ekologiniu ženklu paženklinti ir nurodytą reikalavimą atitinkantys gaminiai bus laikomi atitinkančiais šį kriterijų arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai (Dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu) | (pildo tiekėjas) |
| 8.2. | Planšetinis kompiuteris su belaide veikimo funkcija ir mobilaus interneto palaikymu (WiFi + LTE): | 1 vnt. | (pildo tiekėjas) |
| 8.2.1. | Operacinė sistema | iOS (arba lygiaverte) operacine sistema; | (pildo tiekėjas) |
| 8.2.2. | Ekrano įstrižainė | ne mažiau kaip 9,7“ ir ne daugiau kaip 11,2“ | (pildo tiekėjas) |
| 8.2.3. | Ekrano raiška | ne mažiau kaip 1920 x 1080 | (pildo tiekėjas) |
| 8.2.4. | Ekrano tipas | daugiajutiminis („multi-touch“) TFT LED tipo arba lygiavertis, pritaikytas belaidžiam „pieštukui“ | (pildo tiekėjas) |
| 8.2.5. | Vidinės atminties talpa | ne mažiau kaip 1TB; | (pildo tiekėjas) |
| 8.2.6. | Veikimas belaidžio ryšio pagrindu (WiFi) | Palaikomas ne žemesnis nei WiFi 6 (802.11ax) standartas arba lygiavertis | (pildo tiekėjas) |
| 8.2.7. | LTE veikimo funkcija | Įrenginys turi palaikyti mobilųjį ryšį ir veikti Lietuvos operatorių 4G (LTE) ir/ar 5G tinkle | (pildo tiekėjas) |
| 8.2.8. | Vaizdo plokštė | Integruotas grafinis procesorius (GPU), užtikrinantis sklandų vartotojo sąsajos veikimą, HD (arba aukštesnės raiškos) vaizdo atkūrimą ir ne mažesnį kaip 60 fps vaizdo atvaizdavimą palaikomuose vaizdo formatuose | (pildo tiekėjas) |
| 8.2.9. | Garso plokštė, mikrofonas ir vidinis garsiakalbis garso atkūrimui; Jungtis arba adapteris 3,5 mm jungčiai ausinėms ir mikrofonui | Garso plokštė, mikrofonas ir vidinis garsiakalbis garso atkūrimui; Jungtis arba adapteris 3,5 mm jungčiai ausinėms ir mikrofonui | (pildo tiekėjas) |
| 8.2.10. | Išorinių USB jungčių skaičius | ne mažiau nei 1 vnt. | (pildo tiekėjas) |
| 8.2.11. | Deranti papildoma įranga | 1 vnt. įkroviklis, 1 vnt. duomenų perdavimo laidas ne trumpesnis nei 0,5 m 1 vnt. dėklas, saugantis ekraną nuo subraižymo; 1 vnt. klaviatura su magnetine jungtimi; 1 vnt. belaidis „pieštukas“ | (pildo tiekėjas) |
| 8.2.12. | Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“. Negalima siūlyti gamykliškai atnaujintos arba naudotos („renew“/„refurbished“/„remarked“) įrangos. |  |  |
| 9. | Papildomų jungčių išplėtimo stotelė (1 vnt.) | AV daugiaportinis adapteris (USB-C suderinamas), turintis ne mažiau kaip: 1 × HDMI; 1 × USB-A (ne žemesnė nei USB 3.0); 1 × USB-C; 1 × Ethernet (RJ-45). | (pildo tiekėjas) |
| 10. | Kita: |  |  |
| 10.1. | Tiekėjas savo sąskaita pristato ir įrengia įrangą VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės Palangos reabilitacijos filialas „Pušynas“, Žvejų g. 1, Palanga, Užsakovo nurodytoje patalpoje |  |  |
| 10.2. | Darbuotojų mokymai: apmokyti 4 (keturis) užsakovo darbuotojus, 4 val., trukmės techniniai mokymai užsakovo įstaigoje ir 2 val. trukmės nuotoliniai mokymai. |  |  |
| 10.3. | Darbo su sistema vaizdo įrašai nemokamai pasiekiami internete. |  |  |
| 10.4. | Garantija | Ne mažiau nei 24 mėnesiai |  |
| 10.5. | Vartotojo palaikymas | Nuotoliniu būdu, o prireikus – vietoje |  |
| 10.6. | Kartu su įranga pateikiama instrukcija | Tiekėjas privalo kartu su įranga pateikti visus vartotojo vadovus, montavimo ir eksploatavimo instrukcijas, garantijos dokumentus bei programinės įrangos gaires lietuvių kalba. Dokumentai turi būti spausdinti arba elektroninėje formoje (PDF) ir lengvai prieinami vartotojui. |  |

* Pateikiamos konkrečios siūlomos programinės įrangos parametrų reikšmės, nenurodant Techninėje specifikacijoje vartojamų formuluočių (pvz., „turi būti“, „ne mažiau“, „ne daugiau“, „arba lygiavertis“). Kai parametras nėra išreiškiamas konkrečia skaitine reikšme, pateikiamas aiškus atitikties nustatytam reikalavimui patvirtinimas

Pastaba. Visa perkama kompiuterinė technika (stacionarus kompiuteris, planšetė ir kt.) turi būti tarpusavyje suderinama ir užtikrinti sklandų tarpusavio veikimą.

1. Tiekėjas pristato ir įrengia motorinės ir kognityvinės reabilitacijos, paremtos virtualios realybės technologijomis, sistemą Perkančiosios organizacijos nurodytame kabinete, adresu: VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės Palangos reabilitacijos filialas „Pušynas“, Žvejų g. 1, Palanga.

2. Pirkimo objektas turi būti pristatytas ir paruoštas darbui per 3 (tris) mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos, į šį terminą įeina ir personalo apmokymas.

3. Prekės įsigijimas finansuojamas iš VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės įgyvendinamo tarptautinio projekto „Skaitmeninės sveikatos technologijos greitesnei pažeidžiamų grupių reabilitacijai ir socialinei įtraukčiai“ (Nr. LL-00270, SPEED UP), finansuojamo iš 2021-2027 m. Interreg VI-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos.

_________________