TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti techninės specifikacijos reikalaujamas charakteristikas. Įrodymui, kartu su pasiūlymu, pateikiama gamintojų siūlomų prekių katalogo/bukleto/brošiūros/instrukcijos ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams patvirtintas gamintojo), su vertimu į lietuvių kalbą dėl prekių reikalaujamų techninių parametrų aprašymų. Teikiamuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (pažymėti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kuriose aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

3. Siūlomos prekės privalo turėti CE ženklinimą. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos arba lygiaverčio dokumento kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

4. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos garantinį aptarnavimą ir kartu su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą. Reikalavimas netaikomas kartu su įranga siūlomiems kompiuteriams, serveriams ir visai periferinei įrangai (klaviatūra, pelė, spausdintuvas, monitorius, nepertraukiamos el. srovės šaltinis, operacinės sistema, programinė įranga, bar kodų skaitytuvas, garso kolonėlės, video kamera ir kt.) (reikalavimas taikomas tik tuo atveju jei pirkimo objektą sudaro minėti įrenginiai, priedai ar priemonės).

5. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į perkančiąją organizaciją, iškrovimas, sumontavimas kaip to reikalauja įrangos gamintojas, instaliavimas, išbandymas, medicinos prietaiso paso užpildymas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), personalo apmokymas, konsultacijų, susijusių su įrangos naudojimu teikimas.

6. Siūloma įranga turi būti nauja, neeksploatuota.

7. Garantinio aptarnavimo laikotarpis ne mažiau kaip 24 mėnesiai. Garantinio aptarnavimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo datos. Garantinio laikotarpio metu nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, tiek ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu atliekama techninė priežiūra (jei numatyta), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas.

8. Kartu su įranga pateikiama dokumentacija:

8.1. CE sertifikato arba EB deklaracijos kopijos;

8.2. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba;

8.3. Medicinos prietaiso pasas;

8.4. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba;

8.5. Prekių perdavimo-priėmimo aktas.

9. Specialistų mokymai: mokymai ≥2 specialistams. Mokymų trukmė ≥ 2 akademinė val.

10. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir ne trumpiau kaip 5 metus po garantinio laikotarpio. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo arba tiekėjo patvirtinimą/deklaraciją arba kitus lygiaverčius dokumentus.

Nd:YAG + SLT LAZERINĖ SISTEMA

| Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės/ Tiekėjo pastebėjimai |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komplektacija |  |  |  |  |
| 1.1 | Kombinuota oftalmologinė Nd:YAG + SLT lazerinė sistema | 1 komplektas (modelis, gamintojas) |  |  |
| 1.2 | Motorizuotas stalas arba lygiavertė gydymo platforma | 1 vnt. |  |  |
| 1.3 | Lazerio aktyvavimo priemonė | Kojinis jungiklis ir (arba) valdymas per vairasvirtę / lygiavertį valdymo elementą; 1 komplektas |  |  |
| 1.4 | Apsauginiai akiniai medicinos personalui | Ne mažiau kaip 2 vnt. |  |  |
| 1.5 | Lazerio saugos perspėjamoji lentelė | 1 vnt. |  |  |
| 1.6 | SLT gydymo lęšis | 1 vnt. |  |  |
| 1.7 | Nd:YAG kapsulotomijos lęšis | 1 vnt. |  |  |
| 1.8 | Nd:YAG iridotomijos lęšis | 1 vnt. |  |  |
| 1.9 | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba | Elektroniniu (PDF) arba spausdintu formatu |  |  |
| 1.10 | Techninės priežiūros dokumentacija | Elektroniniu (PDF) arba spausdintu formatu |  |  |
| 2. | Baziniai reikalavimai |  |  |  |  |
| 2.1 | Paskirtis | Užpakalinės kapsulės kapsulotomijai, periferinei iridotomijai ir selektyviajai lazerinei trabekuloplastikai (SLT) |  |  |
| 2.2 | Įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtina |  |  |
| 2.3 | Medicinos prietaiso klasė | Ne žemesnė kaip IIb |  |  |
| 2.4 | Sistemos architektūra | Viena kombinuota Nd:YAG + SLT sistema su integruota plyšine lempa arba specializuota lazerine plyšine lempa |  |  |
| 2.5 | Maitinimo šaltinis | 220-240 VAC, 50/60 Hz |  |  |
| 2.6 | Apšvietimo sistema | Baltos šviesos apšvietimas (LED, halogeninis arba lygiavertis) |  |  |
| 2.7 | Optika / didinimas | Ne mažiau kaip 3 didinimo lygiai arba lygiavertė optinė sistema, tinkama priekinio segmento vizualizacijai |  |  |
| 2.8 | Valdymo sąsaja | Integruotas spalvinis ekranas ir gydymo parametrų nustatymas iš valdymo konsolės |  |  |
| 2.10 | Paciento pozicionavimas | Aukštis reguliuojamas stalas / sistema, tinkama gydymui sėdinčio paciento padėtyje |  |  |
| 2.11 | Signalai | Vizualinės ir / arba garsinės būsenos indikacijos |  |  |
| 2.12 | Saugumas | Gamintojo numatyta lazerio saugos sistema, apsauginis blokavimas ir (ar) avarinio sustabdymo funkcija |  |  |
| 2.13 | Gydymo parametrų projekcija okuliare (heads-up display) | Pageidautina. Parametras vertinamas kaip privalumas, pasiūlymų vertinime suteiksiantis papildomų balų |  |  |
| 2.14 | Titruojamas on-axis / off-axis apšvietimas priekinio segmento ir stiklakūnio drumstumų vizualizacijai | Pageidautina. Parametras vertinamas kaip privalumas, pasiūlymų vertinime suteiksiantis papildomų balų |  |  |
| 3. | Nd:YAG lazerio režimo parametrai |  |  |  |  |
| 3.1 | Lazerio šaltinis ir bangos ilgis | Q-switched Nd:YAG, 1064 nm |  |  |
| 3.2 | Impulso trukmė | Ne ilgesnė kaip 4 ns |  |  |
| 3.3 | Išėjimo energija | Pradinis lygis ne daugiau kaip 0,5 mJ; maksimalus lygis ne mažesnis kaip 9 mJ/pulsui |  |  |
| 3.4 | Impulsų režimai | 1, 2 ir 3 impulsų režimai vienam aktyvavimui arba lygiavertė kelių impulsų funkcija |  |  |
| 3.5 | Impulsų dažnis | Ne mažesnis kaip 2,0 Hz vieno impulso režime |  |  |
| 3.6 | Fokusavimo dėmės dydis ir Nd:YAG pluošto profilis | Fokusavimo dėmės dydis ne didesnis kaip 10 µm. Nd:YAG fotodisrupcijos pluošto profilis turi būti gamintojo oficialioje techninėje dokumentacijoje aprašytas kaip Gaussian, Super-Gaussian, Ultra-Gaussian arba lygiavertis gamintojo dokumentuotas aukšto homogeniškumo / optimizuoto energijos pasiskirstymo pluošto profilis, skirtas tiksliai fotodisrupcijai mažiausia kliniškai būtina energija. |  |  |
| 3.7 | Fokusavimo poslinkis | Reguliuojamas priekinis / užpakalinis fokusavimo poslinkis; užpakalinis poslinkis ne mažesnis kaip +150 µm arba lygiavertis |  |  |
| 3.8 | Taikymo spindulys | Reguliuojamo intensyvumo taikymo spindulys |  |  |
| 3.9 | Klinikinės indikacijos | Tinka kapsulotomijai ir iridotomijai |  |  |
| 4. | SLT režimo parametrai |  |  |  |  |
| 4.1 | Lazerio šaltinis ir bangos ilgis | 532 nm SLT terapinis lazeris: Q-switched, dažniu padvigubintas Nd:YAG arba gamintojo dokumentuota lygiavertė 532 nm SLT technologija, skirta selektyviajai lazerinei trabekuloplastikai |  |  |
| 4.2 | Impulso trukmė | Ne ilgesnė kaip 4 ns, kai taikomas klasikinis vieno taško SLT impulsas, arba gamintojo dokumentuotas 100–300 ns (FWHM) trumpųjų impulsų SLT režimas, kai 400 µm aplikacija sudaroma daugiataške / homogenizuota aplikacija |  |  |
| 4.3 | Išėjimo energija | Klasikiniam vieno taško 400 µm SLT režimui: pradinis lygis ne daugiau kaip 0,3 mJ, maksimalus lygis ne mažesnis kaip 2,0 mJ/pulsui; arba, daugiataškei / homogenizuotai 400 µm SLT aplikacijai, gamintojo dokumentuotas energijos diapazonas, apimantis bent 5–65 µJ per impulsą / mikrodėmę |  |  |
| 4.4 | Dėmės dydis | 400 µm bendras gydymo dėmės / SLT aplikacijos skersmuo |  |  |
| 4.5 | Impulsų režimas | Viengubas impulsas arba gamintojo dokumentuota vienos 400 µm aplikacijos daugiataškė / homogenizuota SLT ekspozicija |  |  |
| 4.6 | Impulsų dažnis | Ne mažesnis kaip 2,5 Hz, kai naudojamas klasikinis viengubo impulso 400 µm SLT režimas. |  |  |
| 4.7 | Taikymo spindulys | Reguliuojamo intensyvumo taikymo spindulys |  |  |
| 4.8 | Klinikinė paskirtis | Tinka selektyviajai lazerinei trabekuloplastikai (SLT) |  |  |
| 5. | Darbo srautas, dokumentavimas ir ergonomika |  |  |  |  |
| 5.1 | Integruota HD kamera su realaus laiko vaizdu bei nuotraukų ir vaizdo įrašų fiksavimu | Pageidautina. Parametras vertinamas kaip privalumas, pasiūlymų vertinime suteiksiantis papildomų balų |  |  |
| 5.2 | Valdymas iš darbo padėties | Pagrindiniai gydymo parametrai turi būti keičiami iš gydytojo darbo padėties per vairasvirtę, jutiklinį ekraną ar lygiavertį valdymo sprendinį |  |  |
| 5.3 | Aktyvavimo sprendinys | Turi būti numatytas kojinis jungiklis ir (arba) vairasvirtės aktyvavimas pagal gamintojo sprendimą |  |  |
| 5.4 | Automatinis gydymo ataskaitų generavimas ir eksportas | Pageidautina. Parametras vertinamas kaip privalumas, pasiūlymų vertinime suteiksiantis papildomų balų |  |  |

Vertinimo kriterijai

| Kaina (K) |  |  | X = 70 |
| --- | --- | --- | --- |
| Techniniai pranašumai (T) |  |  | Y = 30 |
| Nr. | Parametrai | Vertinimo būdas | Balai |
| T1 | Integruota HD kamera su realaus laiko vaizdu bei nuotraukų ir vaizdo įrašų fiksavimu | Statinis: (taip / ne) | L1 =6 |
| T2 | Automatinis gydymo ataskaitų generavimas ir eksportas | Statinis: (taip / ne) | L2 =7 |
| T3 | Gydymo parametrų projekcija okuliare (heads-up display) | Statinis: (taip / ne) | L3 = 7 |
| T4 | Titruojamas on-axis / off-axis apšvietimas priekinio segmento ir stiklakūnio drumstumų vizualizacijai | Statinis: (taip / ne) | L4 = 10 |