EKG MONITORAVIMO IR RAMYBĖS IR KRŪVIO EKG SISTEMOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendri reikalavimai:

1. Prekė turi būti nauja, nenaudota. Gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini. Prekės kokybė turi atitikti toms prekėms taikomus kokybės reikalavimus. Prekė turi būti pripažinta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti reikalavimus, patvirtintus Medicinos priemonių naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).

2.	Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti:

2.1. dokumentus, patvirtinančius pasiūlyme nurodytos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“ lenteles punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, techninius aprašus ir/arba kitus siūlomų prekių gamintojo parengtus dokumentus, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan., jei taikoma) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu — prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą reikalavimams, nurodytiems Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“ lentelėje anglų ir/ar lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose, techniniuose aprašuose ir/arba kituose siūlomų prekių gamintojo parengtuose dokumentuose privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės.

2.2. Prekė privalo turėti CE ženklinimą patvirtinantį dokumentą/sertifikatą (atsižvelgiant į medicinos priemonės klasę) ir ES atitikties deklaraciją. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti CE ženklinimą patvirtinantį dokumentą/sertifikatą ir ES atitikties deklaraciją, kurių turinys ir pateikiama informacija turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių (toliau – Reglamentas) nustatytus reikalavimus.

Jeigu dėl aspektų, kuriems netaikomas Reglamentas, priemonėms taikomi kiti ES teisės aktai, pagal kuriuos gamintojas taip pat turi pateikti ES atitikties deklaraciją, kad įrodytas tų teisės aktų reikalavimų laikymasis, pateikiama bendra ES atitikties deklaracija dėl visų tai priemonei taikomų ES aktų. Deklaracijoje turi būti pateikiama visa informacija, būtina norint nustatyti ES teisės aktus, su kuriais ta deklaracija yra susijusi.

3. Visoms nurodytoms konkrečioms dalims / medžiagoms ir /ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

4.	Tiekėjas turi būti siūlomos prekės gamintojas arba oficialus siūlomos prekės gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia preke ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą aptarnauti arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos aptarnavimą (montavimą, garantinį ir priežiūrą).

5.	Prekei suteikiama ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija. Į garantiją turi būti įskaičiuotas nemokamai atliekamas prekės remontas, gedimų šalinimas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė patikra ir priežiūra, įskaitant techninei patikrai ir priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Tiekėjo atsakomybė už kokybės garantiją užtikrinama taip, kaip numato Civilinis kodeksas, t. y. nėra nustatyti jokie kiti Tiekėjo suteikiamos kokybės garantijos užtikrinimo ar atsakomybės už kokybės garantiją apribojimai. Jei gamintojas prekei suteikia ilgesnę nei šiame punkte nurodytą minimalią reikalaujamą garantiją, taikoma gamintojo nurodyta garantija.

6. Perkamoms prekėms yra taikomas reikalavimas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4. p. „prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos“, Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti atitinkamą tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą/ deklaraciją.

3 p.o.d. Ramybės ir krūvio EKG sistema, Šilainių padalinys, Baltų pr. 7, Kaunas, 1 vnt.

3 lentelė

| Eil. Nr. | Parametrai, komplektacija | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
| 1. EKG monitoravimo sistema |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Sistema susideda iš ne mažiau nei išvardinta: | - EKG registratoriaus. - Kompiuterio. - Dviejų monitorių. - Vežimėlio. - Bėgimo takelio. - Kraujospūdžio registratoriaus. - Vakuuminių elektrodų sistemos. - Dujų analizatoriaus. - Kalibracinių dujų baliono bei jų laikiklio. - Srauto daviklio (2vnt). - Ergospirometrinės kaukės (3 vnt). - Tinkliukų kaukėms (3 vnt). - Adapterių kaukėms (3 vnt). - Nafion vamzdelių (2vnt). - Skirtingų dydžių manžečių (3 vnt). - Spalvoto lazerinio spausdintuvo arba lygiaverčio. |  |  |  |
| 1.2. | Galimybė naudojantis sistema atlikti tyrimus, ne mažiau nei išvardinta: | - Ramybės EKG. - Krūvio EKG. - Ergospirometrijos. |  |  |  |
| 2. Reikalavimai kompiuteriniai sistemai: |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Monitoriai 2 vnt | Ne mažiau 23 colių, aukštos raiškos LCD/LED arba lygiavertis |  |  |  |
| 2.2. | Operacinė sistema | Windows arba lygiavertė |  |  |  |
| 2.3. | Atmintis | Ne mažiau nei 8 GB |  |  |  |
| 2.4. | Sąsajos, ne mažiau nei išvardinta | - USB. - RJ-45. |  |  |  |
| 2.5. | Kompiuteris integruotas į vežimėlį | Būtina |  |  |  |
| 3. Reikalavimai programinei įrangai: |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Galimybė kurti naujus ir redaguoti esamus krūvio tyrimo protokolus | Būtina |  |  |  |
| 3.2. | Tyrimo metu gali būti nustatomos ribos, ne mažiau nei išvardinta | - Širdies ritmo riba. - Sistolinio kraujospūdžio riba. - Diastolinio kraujospūdžio riba. - ST segmento nusileidimo riba. |  |  |  |
| 3.3. | 9 Wasserman‘o grafikai | Būtina |  |  |  |
| 3.4. | Galimybė pritaikyti 9 Wasserman‘o grafikus pagal vartotojo poreikį | Būtina |  |  |  |
| 3.5. | Dujų mainų analizė, ne mažiau nei išvardinta: | - VE. - VO2. - VCO2. |  |  |  |
| 3.6. | Aerobinio-anaerobinio slenksčio (AT) nustatymo metodai, ne mažiau nei išvardinta: | - RER (įkvepiamas deguonis ir iškvepiamas anglies dioksidas yra lygūs). - EQO2 minimumo. - V nuolydžio (V Slope). |  |  |  |
| 3.7. | Kvėpavimo kompensavimo taško ribos (RCP ) nustatymo metodai, ne mažiau nei išvardinta: | - VE/VCO2. - VE/t. - PETCO2/t. - EQCO2/t. |  |  |  |
| 3.8. | SpO2 matavimai | Būtina |  |  |  |
| 3.9. | EFVL (Exercise Flow Volume Loop) matavimai | Būtina |  |  |  |
| 3.10. | Galimybė į ataskaitą įtraukti norimus parametrus | Būtina |  |  |  |
| 3.11. | Ataskaitų spausdinimas | Būtina |  |  |  |
| 3.12. | Duomenų išsaugojimas | Atliktų tyrimų ir tyrimų ataskaitų išsaugojimas kompiuterinėje įrangoje (integruotoje į vežimėlį) PDF arba lygiaverčiu formatu |  |  |  |
| 4. Reikalavimai EKG registratoriui |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Ne mažiau nei 12 EKG derivacijų registravimas | Būtina |  |  |  |
| 4.2. | Kardiostimuliatoriaus detekcija | Būtina |  |  |  |
| 4.3. | Artefaktų / bazinė linijos korekcija filtras (ARBA filtras): | - Skirtas krūvio testams atlikti. Stabilizuoja bazinę liniją, krūvio testų metu bei sumažina fizinius ir raumenų sukeliamus artefaktus atsirandančius testo metu. 2. Slopina raumenų tremoro ir aukšto dažnio triukšmus, nedarant įtakos QRS kompleksui. |  |  |  |
| 4.4. | Stiprus triukšmo slopinimo filtras (RNSF), ne mažiau nei išvardinta | - Naudojamas krūvio testų metu. 2. Sumažina triukšmą ir bazinės linijos artefaktą, išsaugodamas diagnostinę EKG signalo kokybę. |  |  |  |
| 4.5. | Apsauga nuo defibriliacijos | Būtina |  |  |  |
| 5. Reikalavimai bėgimo takeliui |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Greičio diapazonas | Ne siauriau nei nuo 0 iki 22 km/h |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Galimybė reguliuoti greitį 0,1 km žingsniais | Būtina |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Reguliuojama įkalnė (pakilimas) | Ne siauriau nei nuo 0 iki 25 % |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Bėgimo takelis turi turėti šoninius turėklus | Būtina |  |  |  |  |  |
| 5.5. | Ėjimo/bėgimo paviršius | Ne daugiau nei 60 x 160 cm |  |  |  |  |  |
| 5.6. | Maksimali apkrova | Ne mažiau nei 250 kg. |  |  |  |  |  |
| 6. Reikalavimai kraujospūdžio registratoriui |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Matavimo metodai | Ne mažiau nei išvardinta: - Auskultatorinis naudojamas krūvio tyrimo metu. - Oscilometrinis, naudojamas ramybės tyrimo metu. |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Matavimo diapazonas | Ne siauriau nei: - Sistolinis nuo 50 iki 270 mmHg. - Diastolinis nuo 20 iki 150 mmHg. |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Vidinė atmintis | Ne mažiau nei 200 matavimų |  |  |  |  |  |
| 6.4. | Kraujo spaudimo matavimai turi būti inicijuojami | automatiškai arba rankiniu būdu |  |  |  |  |  |
| 7. Reikalavimai vakuuminei elekrodų sistemai |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Sistema susideda | Ne mažiau nei išvardinta: - Pompos modulio. - Paciento modulio. - Kabelių. - Lankstaus laikiklio su tvirtinimo elementu. |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Lankstus elektrodų laikiklis | Tvirtinasi prie elektrokardiografo vežimėlio |  |  |  |  |  |
| 7.3. | Elektrodai turi gerai prisisiurbti prie plaukuotų, nelygių kūno vietų | Būtina |  |  |  |  |  |
| 7.4. | Paciento kabelis | ≥1 m ilgio |  |  |  |  |  |
| 7.5. | Pompos modulio neigiamo slėgio diapazonas | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 0 iki 600 mba. |  |  |  |  |  |
| 7.6. | Greitas neigiamo slėgio pasirinkimas | ≥4 pasirenkamų lygių |  |  |  |  |  |
| 8. Reikalavimai dujų analizatoriui: |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | O2 analizatorius | - Matavimo principas - cheminio deguonies (Chemical oxygen) arba lygiavertis; - Matavimo diapazonas, ne siauriau nei nuo 10 iki 40% O2; |  |  |  |  |  |
| 8.2. | CO2 analizatorius | - Matavimo principas – ultragarsinis arba lygiavertis; - Matavimo diapazonas, ne siauriau nei nuo 0 iki 15% CO2 - Rezoliucija < 0.01% CO2; - Paklaida, ne daugiau nei ± 0.1% |  |  |  |  |  |
| 8.3. | Srauto analizatorius | - Matavimo principas – pneumotachografinis arba lygiavertis; - Matavimo diapazonas, ne siauriau nei nuo 0 iki ± 18 l/s - Rezoliucija, ne daugiau nei 10ml/s |  |  |  |  |  |
| 8.4. | Tūrio analizatorius | - Matavimo principas- skaitmeninė integracija arba lygiavertis; - Matavimo diapazonas neapribotas; - Grafinis atvaizdavimas, ne siauriau nei nuo 0 iki 10 l - Rezoliucija, ne daugiau nei 10 ml; - Paklaida, ne daugiau nei ± 0.1% |  |  |  |  |  |

4 p.o.d. EKG monitoravimo sistema (holteris), Šilainių padalinys, Baltų pr. 7, Kaunas, 5 vnt.

4 lentelė

| Eil. Nr. | Parametrai, komplektacija | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
| 1.1. | Integruotas spalvotas skystųjų kristalų ekranas | Vienu metu matomos ≥ 3 EKG kreivės, kokybės nustatymui. Ekrano dydis ≥ (20x20 mm) |  |  |  |
| 1.2. | Ekrano vaizdas ir funkcijos | Ekrane matomas, laikas, data, kalendorius, baterijos likęs laikas. |  |  |  |
| 1.3. | Pacientui pritvirtinamų elektrodų skaičius registruojant tris EKG derivacijas | Ne daugiau 3 |  |  |  |
| 1.4. | Įrašo trukmė naudojant standartinį maitinimo šaltinį, ne mažiau | ≥ 14 parų nepertraukiamas EKG įrašas |  |  |  |
| 1.5. | Galimybė registruoti 12 EKG derivacijų | Būtina |  |  |  |
| 1.6. | Kardiostimuliatoriaus impulsų registravimas | Būtina |  |  |  |
| 1.7. | EKG įrašymas į vidinę atmintį | ≥ 16 Gb |  |  |  |
| 1.8. | Kalibracija | Nereikalinga |  |  |  |
| 1.9. | Dažnio diapazonas | ≥ (0,05 – 40) Hz trijų elektrodų kabeliui ir ≥ (0,05 – 160) Hz 12 -elektrodų kabeliui |  |  |  |
| 1.10. | Amplitudės skiriamoji geba | ≤ 2,5 µV |  |  |  |
| 1.11. | Įmontuotas įvykių registracijos klavišas | Specifinių laiko momentų registracijai |  |  |  |
| 1.12. | Diskretizavimo dažnis | ≥ 8000 Hz |  |  |  |
| 1.13. | Įėjimo varža | ≥ 10 M |  |  |  |
| 1.14. | Paciento aktyvumo detekcija | Integruotas akselerometras |  |  |  |
| 1.15. | Bevielė sąsaja su išoriniu išmaniu įrenginiu | Išmanaus telefono programėlė skirta chronologiškai registruoti paciento įvykius ir nusiskundimus |  |  |  |
| 1.16. | Svoris | ≤ 40g su baterija ir vidine atmintimi |  |  |  |
| 1.17. | Atsparumas | Atsparus smulkioms dalelėms ir vandeniui. IP67 klasė, ne blogiau. Atsparus nukritimui ant žemės iš ≥ 1 m. aukščio. |  |  |  |
| 1.18. | Komplektacija | 3 elektrodų kabeliai skirti 3 kanalų EKG registracijai po 1 vnt.- trumpas, ilgas ir vidutinio ilgio, prisegamas diržo laikiklis, vienkartiniai laikikliai ant kaklo ≥ 100 vnt. |  |  |  |
| 1.19. | Duomenų bazės programos funkcijos | Galimybė nuskaityti, priimti ir saugoti ramybės, krūvio, Holterio EKG, paros arterinio kraujospūdžio monitoravimo duomenis. PDF raporto eksportas DICOM formatu į įstaigos Medream sistemą. |  |  |  |