Pirkimo sąlygų 4 priedas

Elektrinio operacinio stalo

techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stalo konstrukcija | 1. Stalas mobilus, su 4 dvigubais visomis kryptimis besisukiojančiais ratukais, 2 antistatiniai ratukai; 2. Stalas stabilizuojamas iš stalo pagrindo nuleidžiamomis specialiomis atramomis arba centrine stabdžių blokavimo sistema; 3. Stalo aukščio, pasvirimo kampų ir pozicijų reguliavimas elektrinis ir/arba elektrinis – hidraulinis; 4. Operacinio stalo valdymas: - Belaidžiu valdymo pultu; - Integruotu į stalą arba pakabinamu ant stalo valdymo pultu |  |
| 2. | Reikalavimai stalviršiui: | 1. Sudarytas iš atskirų sekcijų: - Galvos; - Nugaros; - Sėdmenų; - Sėdmenų prailginimo; - Dviejų dalių kojų sekcija su abdukcija. 2. Galvos ir kojų sekcijas galima išmontuoti ir jų vietoje fiksuoti kitus specialios paskirties priedus; 3. Montuojant modulines stalo dalis, galima pakeisti galvos – kojų kryptis (galvos pusės sekcijas montuoti kojų pusėje, o kojų sekciją – galvos). 4. Stalviršis visame ilgyje pralaidus rentgeno spinduliams – be skersinių ar išilginių rentgeno spinduliams nepralaidžių elementų rentgenu eksponuojamoje (darbinėje) stalviršio dalyje; 5. Prie stalviršio kraštų primontuotas europinio tipo bėgelis papildomiems prietaisams tvirtinti; 6. Išoriniai (gabaritiniai) matmenys: - Ilgis ≥ 2240 mm; - Plotis (įskaitant šoninius bėgelius) ≥ 600 mm. |  |
| 3. | Reikalavimai čiužiniui: | 1. Pralaidus rentgeno spinduliams; 2. Fiksuotas prie stalviršio konstrukcijos; 3. Atsparus dezinfekcinėms medžiagoms; 4. Čiužinio storis ≥ 80 mm. |  |
| 4. | Stalviršio padėties reguliavimas: | 1. Trendelenburgo padėtis ≥ 30°; 2. Anti-trendelenburgo padėtis ≥ 30°; 3. Lateralinė pozicija ≥ ± 20°; 4. Stalviršio (be čiužinio) aukščio reguliavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 690 mm iki 1150 mm; 5. Nugaros sekcijos nuleidimo/pakėlimo kampo reguliavimas: a) Reguliavimo ribos ne siauresnės kaip nuo -40° iki +70°; b) Reguliavimas motorizuotas. 6. Dviejų dalių kojų sekcijos nuleidimo/pakėlimo kampo reguliavimas: a) Reguliavimo ribos ne siauresnės kaip nuo -90° iki +70°; b) Reguliavimas motorizuotas. 7. Galvos sekcijos nuleidimo/pakėlimo kampo reguliavimas: a) Reguliavimo ribos ne siauresnės kaip nuo -45° iki +25°; b) Reguliuojamas motorizuotas. 8. Nulinės padėties nustatymo funkcija; 9. Motorizuotas išilginis stalviršio paslinkimas ≥ 300 mm; 10. Saugi darbinė apkrova, esant priešingam stalo režimui (angl. reverse), įskaitant kojų sekcijas visoms pozicijomis, kai visi stalo judesiai įmanomi be apribojimų ≥ 350 kg. |  |
| 5. | Kartu su operaciniu stalu komplektuojami priedai: |  |  |
| 5.1. | Rankos atrama – 2 vnt. | 1. Tvirtinama prie operacinio stalo; 2. Padengta antistatine minkšta danga, įgaubtu paviršiumi; 3. Su artikuliuojama (2 x 360°) alkūnine laikančiąja konstrucija, kurios padėtis operatyviai užfiksuojama vienu centriniu fiksavimo mechanizmu, leidžiančia keisti atramos aukštį, padėtį horizontalioje plokštumoje bei nukreipimo kampą, atramą bet kuria kryptimi paslinkti tvirtinimo prie operacinio stalo taško atžvilgiu (tinkama pakeltos rankos fiksavimui, pacientui esant šoninėje padėtyje); 4. Su rankų fiksavimo diržais. |  |
| 5.2. | Kojos laikiklis – 2 vnt. (1 kompl.) | 1. Tvirtinamas prie operacinio stalo; 2. „Gopel“ tipo (arba lygiavertis); 3. Padengtas antistatine minkšta danga; 4. Komplektuojamas su nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos) tvirtinimo elementais; 5. Su kojų fiksavimo diržais. |  |
| 5.3. | Skysčių surinkimo indas su išleidimo anga – 1 vnt. | 1. Pagamintas iš nerūdijančio plieno, ištraukiamas, su išleidimo anga ir žarna ≥ 1200 mm ilgio. 2. Tvirtinamas prie sėdmenų prailginimo sekcijos 3. Indo matmenys: ≥ 350 x 325 x 100 mm (plotis x gylis x aukštis). |  |
| 5.4. | Priedai paciento fiksavimui prie operacinio stalo: | Diržas liemens fiksavimui – 1 vnt.; |  |
| 6. | Garantinis laikotarpis | - ≥ 36 mėnesiai operaciniam stalui; - ≥ 12 mėnesių priedams; Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Specialisto atvykimo gedimų šalinimui laikas – ne vėliau kaip per 24 val. nuo iškvietimo gavimo. |  |
| 7. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 8. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |
| 9. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų (medicininio personalo) apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 10. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba (elektroninė versija) - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba (elektroninė versija) Pastaba: Reikalavimas pateikti dokumentų elektronines versijas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 punktu. |  |
| 11. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Perkamas tarpusavyje techniškai derinamas operacinis stalas su priedais, todėl šis pirkimas į atskiras pirkimo dalis neskaidomas.

- Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą, brošiūrą ar kitą originalų gamintojo dokumentą, kuriame yra aiškiai išdėstyta informacija, kuri patvirtina siūlomo produkto atitikimą pirkimo objektui keliamiems.