SPS priedas Nr.1

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

APSAUGINĖS PRIEMONĖS NUO JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

- Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo parduodamų prekių atstovavimo teisę patvirtinantį dokumentą.

- Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu), taip pat kitus techninėje specifikacijoje reikalaujamus dokumentus. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

- Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

1 dalis. Apsauginiai komplektai pagal individualius darbuotojų išmatavimus.

| Nr. | Parametro pavadinimas | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės (gamintojas, prekės kodas, nuoroda į pateiktą dokumentaciją - failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Priemonių kiekis | Komplektas Nr.1 – 14 vnt., Komplektas Nr. 2 – 2 vnt. Viso 16 vnt. |  |
| 2 | Reikalavimas pardavėjui | Būtina pateikti iš gamintojo parduodamų prekių atstovavimo teisę patvirtinantį dokumentą. |  |
| 3 | Garantinis laikotarpis | ≥ 24 mėnesių. |  |
| 4 | Atitikimas IEC standartams | Būtinas atitikimas IEC 61331-1:2014/IEC 61331-3:2014 (EU, Protective devices against Diagnostic Medical X-ray radiation) standartams. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius siūlomų priemonių atitiktį IEC 61331-1:2014 ir IEC 61331-3:2014 arba lygiaverčius taikomiems standartams. Dokumentuose turi būti aiškiai nurodytas siūlomos priemonės modelis, medžiaga, švino ekvivalentas. |  |
| 5 | Medžiaga ir jos svoris | Bešvinis kompozitas („Lead-free“ arba analogiškas). Medžiagos svoris pagal švino ekvivalentą turi būti: 0,25 mmPb ≤ 2,90 kg/m2 0,35 mmPb ≤ 4,10 kg/m2 0,50 mmPb ≤ 5,75 kg/m2 Pateikiamas dokumentas/katalogas su modelio medžiagos aprašymu ir svorio charakteristikomis. |  |
| 6 | Viršutinis sluoksnis apsauginių priemonių | Patvari, lengvai valoma, plaunama, nesugerianti drėgmės medžiaga. Būtina pateikti gamintojo rekomendacijos dėl apsauginių priemonių valymo tvarkos ir tam naudojamų priemonių. |  |
| 7 | Komplekto sudėtis | Dvipusė liemenė, dvipusis sijonas, skydliaukės apsauga (apykaklė). Pateikiamas gamintojo katalogas su siūloma pozicija ir parametru. |  |
| 8 | Apsaugos priemonių komplektų dydžiai | Komplektai gaminami pagal individualius darbuotojų dydžius. Reikalingi dydžiai komplektams Nr. 1 ir komplektams Nr.2 pateikti lentelėje žemiau „Individualūs darbuotojų dydžiai komplektams Nr. 1 ir Nr. 2.“ Lentelėje pateikti išmatavimai laikomi preliminariais ir gali būti tikslinami prieš gamybą (užsakymo metu). |  |
| 9 | Spalvos | Būtina galimybė pasirinkti spalvą. Spalvos derinamos užsakymo metu pagal tiekėjo pateiktą spalvų paletę. |  |
| 10 | Liemenė | Liemenė turi pečių paminkštinimus, kišenę. Galimybė pasirinkti liemenės užsegimą: Magnetinį arba „Velcro“ tipo. Pateikiamas gamintojo katalogas su siūloma pozicija ir parametrais. |  |
| 11 | Liemenės ir sijono užsegimas | Liemenės ir sijono priekinė dalis užsegama persiklojant, užtikrinamas visos priekinės dalies reikiamas švino ekvivalentas. Liemenės užsegimas ant peties netinkamas. Pateikiamas gamintojo katalogas su siūloma pozicija ir parametrais. |  |
| 12 | Sijonas | Sijoną prilaiko standus reguliuojamas diržas. Sijono nugarinės dalies sutrumpinimas ergonomiškam judėjimui ne daugiau kaip 15 cm. Pateikiamas gamintojo katalogas su siūloma pozicija ir parametrais. |  |
| 13 | Apykaklė | Apykaklės užsegimas magnetinis, yra jungtis su liemene. Pateikiamas gamintojo katalogas su siūloma pozicija ir parametrais. |  |
| 14 | Komplektų švino ekvivalentas | Komplektas 1 -Sijono ir liemenės priekio/šonų - 0,35 mmPb (visame priekio plote „seam-to-seam coverage“), nugaros dalies - 0,25 mmPb. Apykaklės - 0,35 mmPb. Komplektas 2 -Sijono ir liemenės priekio/šonų - 0,5 mmPb (visame priekio plote „seam-to-seam coverage“), nugaros dalies - 0,25 mmPb. Apykaklės - 0,5 mmPb. Dydžių lentelėje pažymėta, koks komplektas reikalingas. Pateikiamas gamintojo katalogas su siūloma pozicija ir parametrais. Užsakymo metu dydžiai gal būti šiek tiek patikslinti. |  |
| 15. | Komplekto žymėjimas | Būtina galimybė nurodyti ant apsaugos priemonės liemenės naudotojo informaciją (pvz. inicialai, v. pavardė). Nuimama vardinė juostelė „Velcro“ juostelės tipo tvirtinimu arba kitas sprendimas. |  |

Lentelė. Individualūs darbuotojų dydžiai komplektams Nr. 1 ir Nr. 2.

| Nr. | Komplekto Nr. | Vyr./ mot. | Ūgis, cm | Krūtinės apimtis, cm | Juosmens apimtis, cm | Klubų apimtis, cm | Liemenės ilgis, cm | Sijono ilgis, cm | Kaklo apimtis, cm | Spalva | Liemenės užsegimas | Orientacinis dydis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nr. 1 | Mot. | 160 | 87 | 74 | 96 | 47 | 58 | 36 | violetinė | Magnet | - |
| 2 | Nr. 2 | Vyr. | 179 | 106 | 97 | 107 | 55 | 66 | 41 | pilka | Velcro | - |
| 3 | Nr. 1 | Mot. | 157 | 96 | 81 | 94 | 48 | 60 | 37 | tamsiai mėlyna | Velcro | - |
| 4 | Nr. 1 | Mot. | 164 | 90 | 80 | 103 | 49 | 60 | 37 | mėtinė | Magnet | - |
| 5 | Nr. 1 | Mot. | 158 | 92 | 82 | 107 | 48 | 60 | 37 | ryža | Magnet | - |
| 6 | Nr. 1 | Mot. | 165 | 100 | 85 | 105 | 50 | 56 | 39 | violetinė | Magnet | - |
| 7 | Nr. 2 | Vyr. | 186 | 98 | 83 | 106 | 57 | 70 | 40 | tamsiai mėlyna | Magnet | - |
| 8 | Nr. 1 | Mot. | 170 | 120 | 105 | 126 | 55 | 69 | 42 | violetinė | Magnet | - |
| 9 | Nr.1 | Vyr. | 187 | 99 | 88 | 105 | 54 | 69 | 41 | juoda | Magnet | - |
| 10 | Nr. 1 | Mot. | 165 | 104 | 95 | 97 | 60 | 65 | 43 | juoda | Velcro | - |
| 11 | Nr. 1 | Mot. | 164 | 95 | 90 | 105 | 60 | 70 | 35 | juoda | Velcro | - |
| 12 | Nr. 1 | Mot. | 169 | 100 | 95 | 115 | 60 | 65 | 35 | tamsiai bordinė | Magnet | - |
| 13 | Nr. 1 | Mot. | 171 | 100 | 83 | 105 | 63 | 63 | 37 | tamsiai violetinė | Velcro | - |
| 14 | Nr. 1 | Mot. | 170 | 90 | 80 | 100 | 70 | 63 | 36 | šviesiai violetinė | Magnet | - |
| 15 | Nr. 1 | Mot. | 164 | 116 | 102 | 114 | 72 | 67 | 39 | mėlyna | Magnet | - |
| 16 | Nr. 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | tamsiai oranžinė | Magnet | S |

Pastaba: lentelėje pateikti išmatavimai laikomi preliminariais ir gali būti tikslinami prieš gamybą (užsakymo metu).
2 dalis. Apsauginės apykaklės.

| Nr. | Parametro pavadinimas | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės (gamintojas, prekės kodas, nuoroda į pateiktą dokumentaciją - failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Priemonių kiekis | 3 vnt. |  |
| 2 | Reikalavimas pardavėjui | Būtina pateikti iš gamintojo parduodamų prekių atstovavimo teisę patvirtinantį dokumentą. |  |
| 3 | Garantinis laikotarpis | ≥ 24 mėnesių. |  |
| 4 | Atitikimas IEC standartams | Būtinas atitikimas IEC 61331-1:2014/IEC 61331-3:2014 (EU, Protective devices against Diagnostic Medical X-ray radiation) standartams. Pateikiami dokumentai, atitikties liudijimai standarto ir švino ekvivalento atitikimui. |  |
| 5 | Medžiaga | Bešvinis kompozitas (Lead-free arba analogiškas). Pateikiamas dokumentas/katalogas su medžiagos aprašymu. |  |
| 6 | Viršutinis sluoksnis apsauginių priemonių | Patvari, lengvai valoma, plaunama, nesugerianti drėgmės medžiaga. Būtina pateikti gamintojo rekomendacijos dėl apsauginių priemonių valymo tvarkos ir tam naudojamų priemonių. |  |
| 7 | Orientaciniai apsaugos priemonių dydžiai | Būtina galimybė pasirinkti klasikinį (platesnį) arba siauresnį modelius. Būtina pateikti gamintojo priemonių dydžių lenteles, pagal kurias apsaugos priemonės bus užsakytos. |  |
| 8 | Švino ekvivalentas | 0,5 mmPb. Pateikiamas gamintojo katalogas su siūloma pozicija ir parametru. |  |
| 9 | Skydliaukės apsaugos užsegimo tipas | Magnetinis. Pateikiamas gamintojo katalogas su siūloma pozicija ir parametru. |  |
| 10 | Spalvos | Būtina galimybė pasirinkti spalvą. Pateikti spalvų pasirinkimo lentelę. |  |

- dalis. Mobilus stovas su ratukais, skirtas apsauginių priemonių saugojimui/laikymui.

| Nr. | Parametro pavadinimas | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės (gamintojas, prekės kodas, nuoroda į pateiktą dokumentaciją - failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Priemonių kiekis | 1 vnt. |  |
| 2 | Garantinis laikotarpis | ≥ 24 mėnesių. |  |
| 3 | Dydis/talpa | Kabykla skirta liemenių ir sijonų kabinimui. Talpa - ne mažiau kaip 20 apsauginių priemonių komplektų dalių laikymui (20 apsaugos priemonių dalių = 10 sijonų +10 liemenių). Pateikiamas gamintojo katalogas su siūloma pozicija ir parametrais. |  |
| 4 | Konstrukcija | Ne mažiau kaip 4 ratukai, iš kurių ne mažiau kaip 2 užsifiksuojantys, kad nejudėtų. Ne mažiau kaip 10 apsauginių priemonių komplektų metalinių pakabų/laikiklių. Pateikiamas gamintojo katalogas su siūloma pozicija ir parametrais. |  |
| 5 | Surinkimas | Pardavėjas/atstovas po pristatymo, surenka įrangą, jei pristatoma išardyta. Pateikiamas atstovo įsipareigojimo patvirtinimas. |  |