Konkretaus pirkimo, atliekamo dinaminės pirkimų sistemos pagrindu, priedas Nr. 1 „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija / VU – Vilniaus universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

  - Projektas – VU, siekdamas įgyvendinti projektą Nr. 10-093-K-0040 „Įrangos, skirtos automatizuotam gyvūnų elgsenos tyrimui neurofarmakologiniuose eksperimentuose įsigijimas (IOS4BIOMED)“, numato įsigyti toliau įvardintas prekes.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – žiurkių jutiklinio ekrano kamera elektrofiziologiniams tyrimams, pristatymas, įdiegimas ir mokymai (toliau – prekės).

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai ir (ar) kiekiui.

  - Prekių pristatymo vieta – Saulėtekio al. 7, LT-01257, Vilnius, Lietuva.

  - Prekių kiekiai ir (ar) apimtys:

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Prekių apimtys ir (ar) kiekiai ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo / tiekimo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.) | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis) |  |
| 1. | Žiurkių jutiklinio ekrano kamera elektrofiziologiniams tyrimams | 1 kompl. | ☐ | ☒ | Ne vėliau kaip per 90 k.d. |

  - Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas prekių kiekis ir (ar) apimtis yra tikslus (-i) ir vykdant Sutartį nesikeis.

  - Užsakymų teikimo tvarka:

    - Užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Prekės turi būti pristatomos nedelsiant po Sutarties įsigaliojimo dienos per 1 lentelėje nustatytą terminą.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, standartai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras** | Reikalaujama reikšmė | Siūlomos įrangos techniniai parametrai, tikslios nuorodos į techninius dokumentus (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Objekto pavadinimas. Žiurkių jutiklinio ekrano kamera elektrofiziologiniams tyrimams |  |  |  |
| 1. | Sistemos paskirtis* | Perkama žiurkių jutiklinio ekrano kamera, skirta elgsenos ir elektrofiziologiniams tyrimams atlikti laboratorinėmis sąlygomis. Sistema turi būti pritaikyta tiksliai registruoti gyvūnų reakcijas naudojant jutiklinį ekraną ir užtikrinti minimalų elektromagnetinių trikdžių poveikį elektrofiziologinių signalų įrašymui. |  |
| 2. | Jutiklinio ekrano kamera | Turi būti integruoti ambulatoriniai infraraudonieji spinduliai (IR), skirti aktyvumui prie ekrano ir/arba atlygio lovelio aptikti. |  |
| 3. | Kameros konstrukcija | Kameros konstrukcija turi būti su trapecijos formos sienelėmis, padedančiomis gyvūnui sutelkti dėmesį į jutiklinį ekraną. |  |
| 4. | Reikalavimai metaliniams paviršiams | Visi metaliniai paviršiai turi būti padengti specialia elektriškai izoliuojančia danga, mažinančia kontaktinių artefaktų susidarymą elektrofiziologiniuose įrašuose. |  |
| 5. | Reikalavimai kaukėms | Sistema turi turėti keičiamas kaukes, suformuojančias: - 2 nosies prilietimo sritis; - 3 nosies prilietimo sritis; - 5 nosies prilietimo sritis; - 15 nosies prilietimo sričių. |  |
| 6. | Reikalavimai lentynai | Sistema turi turėti lanksčią spyruoklinę lentyną, skirtą efektyvesniam gyvūnų mokymui atliekant PD ir PAL užduotis. |  |
| 7. | Atlygio padavimo sistema | Sistema turi būti komplektuojama su granulių padavimo sistema. Turi būti galimybė ateityje pakeisti granulių padavimo sistemą į skysto atlygio padavimo sistemą arba papildomai integruoti skysto atlygio padavimo modulį. |  |
| 8. | Apdovanojimo lovelis | Apdovanojimo lovelis turi: - turėti integruotą apšvietimą; - aptikti nosies prisilietimus; - būti padengtas elektrinę izoliaciją užtikrinančia danga. |  |
| 9. | Apdovanojimo lovelio montavimo galimybės | Turi būti galimybė apdovanojimo lovelį montuoti: - kameros priekyje (priešais ekraną); - kameros gale. |  |
| 10. | Grindys ir gyvūno judėjimo zona | Kamera turi turėti perforuotas grindis arba lygiavertį sprendimą, pritaikytą patogiam gyvūno judėjimui. Grindys turi būti padengtos elektrinę izoliaciją užtikrinančia danga. |  |
| 11. | Aplinkos kabina | Kabina turi turėti slankiojančią apatinę lentyną arba lygiavertį sprendimą su pritvirtinta kamera, užtikrinantį lengvą prieigą prie sistemos. Kabina turi būti padengta taip, kad užtikrintų elektromagnetinį ekranavimą (Faradėjaus narvo efektą) ir sumažintų elektromagnetinius trikdžius elektrofiziologinių įrašų metu. |  |
| 12. | Viršutinė lentyna | Kabina turi turėti slankiojančią viršutinę lentyną arba lygiavertį sprendimą, skirtą komutatoriaus montavimui darbui su jungiamaisiais kabeliais (tethered recording). |  |
| 13. | Mobilumo sistema | Sistema turi būti komplektuojama su mobiliu vežimėliu, pritaikytu ne mažiau kaip 4 kameroms. Vežimėlis turi užtikrinti: - sistemos mobilumą; - vietos taupymą; - tvarkingą laidų išvedžiojimą; - patogią priežiūrą. |  |
| 14. | Saugumas | Papildomam saugumui užtikrinti visa sistema turi būti elektriškai sujungta ir užtikrinti potencialų išlyginimą. |  |
| 15. | Vaizdo stebėjimo sistema | Sistema turi būti komplektuojama su infraraudonųjų spindulių (IR) stebėjimo kamera. Turi būti galimybė įrašyti vaizdo medžiagą eksperimentų metu. |  |
| 16. | Programinė įranga* | Sistema turi turėti integruotą programinę įrangą eksperimentų valdymui. |  |
| 17. | Programinė įranga turi užtikrinti šias funkcijas* | - kompiuteriu generuojamus garsus; - vaizdus; - vaizdo įrašus; - eksperimentinių užduočių vykdymą. |  |
| 18. | Eksperimento valdymas* | Sistema turi turėti programinę valdymo sąsają patikimam eksperimentų valdymui. |  |
| 19. | Elgsenos užduočių įdiegimas | Turi būti galimybė papildomai įdiegti ne mažiau kaip 14 iš anksto paruoštų elgsenos užduočių. |  |
| 20. | Programinės įrangos suderinamumas* | Programinė įranga palaikyti elektrofiziologinių eksperimentų valdymą, duomenų surinkimą ir analizę. |  |
| 21. | Diegimas ir mokymai* | Tiekėjas turi atlikti visos sistemos įdiegimą ir paleidimą užsakovo patalpose. Tiekėjas turi organizuoti pradinius programinės įrangos ir sistemos naudojimo mokymus ne mažiau kaip 2 naudotojams, susiderinus su Pirkėju tinkamą laiką Sutarties Specialiųjų sąlygų 2 skyriuje nurodytais kontaktais. Mokymų metu turi būti pateikta: - sistemos naudojimo instrukcija; - pagrindinių funkcijų demonstravimas; - priežiūros ir eksploatacijos rekomendacijos. | Tiekėjui pildyti informacijos nereikia |
| 22. | Transportavimas* | Prekės transportavimo išlaidos turi būti įskaičiuotos į kainą. | Tiekėjui pildyti informacijos nereikia |
| 23. | Garantija* | Ne trumpesnė kaip 12 mėn. |  |

**  Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz., gamintojo prekės aprašymas, internetinė nuoroda į gamintojo psl. arba kiti lygiaverčiai dokumentai).

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus  4.4.4.1 papunkčiu

3 lentelė.

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitiktį įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Konkretus reikalavimas nustatytas specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priedo „Sutarties projektas“ Specialiųjų sutarties sąlygų 13.1 punkte. | Kartu su pasiūlymu Tiekėjas neturi pateikti atitiktį įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija šio reikalavimo atitiktį tikrina Sutarties vykdymo metu. |

- KITA INFORMACIJA

  - Tiekėjas turi užtikrinti, kad prekių pristatymo metu atitiks efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo reikalavimus pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą  2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą ir 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. Pirkėjas šio reikalavimo atitiktį vertins prekių pristatymo metu.

Tiekėjas Sutarties vykdymo metu kartu su pristatomomis prekėmis privalo pateikti CE sertifikato, išduoto paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos, arba EB deklaracijos, arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją (pateikiama tai, kas taikoma pirkimo objektui pagal teisės aktų reikalavimus). Pateikiant EB deklaracijos arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją, kad pasiūlytos prekės atitinka reikiamus standartus, bei prekių klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

Jei prekėms pagal Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus nėra privalomas CE ženklinimas – tiekėjas laisva rašytine forma turi pagrįsti, kad prekių neprivaloma ženklinti CE ženklu pagal teisės aktų reikalavimus.

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t.y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

•     neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

•    panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

•     numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

•     nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.