Specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas

„Techninė specifikacija“

VšĮ „Lazdijų rajono savivaldybės sveikatos centras“

II lygio paslaugoms teikti medicininės įrangos techninė specifikacija

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1. Tiekėjas turi pateikti dokumentus kartu su prekės aprašymu, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentuose techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (.pdf formatu). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir (ar) konkretiems pavadinimams, standartams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

3. Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.*

4.Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis.*

5. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į Perkančiosios organizacijos sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.

6. Garantinis laikotarpis:

6.1. Ne mažiau nei 24 mėn.

6.2. Garantijos laikotarpiu tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka nemokamai:

6.2.1. Atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir/arba medžiagas);

6.2.2. Atlieka garantijos sąlygas atitinkančių gedimų šalinimą;

6.2.3. Atlieka metrologinę patikrą (jeigu siūlomai įrangai privaloma);

6.2.4. Informuoja pirkėją apie prevencinius veiksmus (jei tokių būtina imtis);

6.2.5. Teikia pirkėjui išsamias konsultacijas ir paaiškinimus;

6.2.6. Gedimo atveju atvyksta remontuoti ne vėliau kaip per 48 (keturiasdešimt aštuonias) valandas nuo pranešimo apie prekės gedimą gavimo; įrangos gedimo atveju, kol bus remontuojama įranga, tiekėjas turi pateikti pakaitinę įrangą;

6.2.7. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl pirkėjo kaltės.*

7. Kartu su įranga (pristatant) pateikiama dokumentacija:

7.1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba*;

7.2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba*.

*Sutarties vykdymo sąlyga, pateikiama tiekėjų informavimo tikslu.

Artroskopinė vaizdo įranga (1 kompl.)

SVARBU:

*  Nepateikus reikalaujamų parametrų reikšmes patvirtinančių dokumentų, pasiūlymas bus atmetamas.

** Tiekėjas turi nurodyti konkrečius  parametrus (technines charakteristikas), jų abstrakčiai nenurodant „atitinka“, „ne mažiau kaip“ ar pan.

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama charakteristika | Tiekėjas nurodo konkrečius techninius rodiklius ir jų reikšmes, o kur techninių reikšmių įrašyti negalima – nurodo / aprašo reikalavimo atitikimą (parašymas „atitinka“ nebus laikomas tinkamu) | Pridedamo dokumento pavadinimas (būtina nurodyti tikslius dokumento psl. nr.) arba gamintojo internetinio puslapio nuorodas į parametro reikšmės atitikimą |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis |  |  |  |
| 1. | Artroskopinės vaizdo įrangos komplektacija: |  |  |  |
| 1.1. | Vaizdo kamera su optikos prijungimo adapteriu (kiekis 1 vnt.) | 1. Ultra aukštos raiškos (4K UHD); 2. Raiška ≥ (3840 x 2160) taškų; 3. Progresyvus skenavimas: ne mažiau 10 bitų technologija; 4. Skaitmeninis priartinimas: ≥ 1,5 karto; 5. Optinis priartinimas: ≥ 2 karto; 6. ≥ 2 programuojami valdymo mygtukai; 7. Ant kameros galvutės turi būti fokusavimo žiedas; 8. Kameros korpusas pagamintas iš titano arba lygiavertės medžiagos. |  |  |
| 1.2. | Vaizdo kameros valdymo įrenginys su šviesos šaltiniu ir archyvavimu (kiekis 1 vnt.) | 1. Valdymo įrenginys suderinamas su ultra aukštos raiškos (4K UHD) vaizdo kameromis; 2. Planšetė įrenginio/ sistemos valdymui su šiomis funkcijomis: 2.1. Ekrano įstrižainė ≥ 10"; 2.2. Raiška ≥ (1920 x 1080) taškų; 2.3. Rankinis paciento duomenų įvedimas (vardas, pavardė ir kt., ID, gimimo data, gydytojo duomenys, operacijos tipas); 2.4. Vaizdo duomenų anotavimas po operacijos (komentarų ar grafinių objektų pridėjimas) arba integruotas lietimui jautrus valdymo ekranas; 3. Vaizdų įrašymas/perdavimas/integracija: 3.1. Vidinis kaupiklis ≥ 128 GB arba išorinis USB kaupiklis; 3.2. DICOM standartas pacientų duomenų bei vaizdų (nuotraukų) perdavimui į PACS serverį; 3.3. Vaizdo nuotraukų raiška ne mažesnė kaip 1920 x 1080 taškų; 3.4. USB jungtis duomenims perkelti; 4. Bevielis interneto ryšys. |  |  |
| 1.3. | Šviesos šaltinis (integruotas į bendrą valdymo sistemą) (kiekis 1 vnt.) | 1. LED tipo (arba lygiavertis) šviesos šaltinis; 2. Šviesos srautas ≥ 1800 lm; 3. Lempos darbo laikas ≥ 30 000 valandų; 4. Automatinis ir rankinis šviesos srauto reguliavimas; 5. Suderinamas su ACMI, Storz, Wolf, Olympus šviesolaidžiais. |  |  |
| 1.4. | Plokščiaekranis monitorius (kiekis 1 vnt.) | 1. Ultra aukštos raiškos (4K UHD); 2. Raiška ≥ (3840 x 2160) taškų; 3. Ekrano įstrižainė ≥ 31"; 4. Ryškumas ≥ 700 cd/m2; 5. Vaizdo formatas 16:9; 6. Vaizdas vaizde (PIP) funkcija; 7. Medicininės paskirties. |  |  |
| 1.5. | Šeiverio konsolė (kiekis 1 vnt.) | 1. Artroskopinių šeiverių ir multifunkcinių rankenų sistemoms; 2. Sistemos valdymas: 2.1. lietimui jautriu ekranu ir mygtukų pagalba; 2.2. kojiniu jungikliu; 2.3. darbinio instrumento rankena; 3. ≥ 2 jungtys rankenoms prijungti; 4. Greičiai: 4.1. rotacijos į priekį/atgal: ≥ 8 000 aps./min.; 4.2. osciliacijos: ≥ 3000 ciklų/min.; 5. Automatinis prijungtų instrumentų atpažinimas; 6. Sąsaja su atroskopine pompa (automatinis pompos sistemos aktyvinimas įjungus šeiverį arba šeiverio konsolė ir artroskopinė pompa yra vienas įrenginys). |  |  |
| 1.6. | Šeiverio pedalas bei pompos pedalas (kiekis 1 vnt.) | Šeiverio ir artroskopinės pompos valdymui |  |  |
| 1.7. | Šeiverio rankena (kiekis 3 vnt.) | 1. Su siurbimo kanalu ir svirtele kontrolei; 2. Rankenos valdymas: 2.1. lietimui jautriu ekranu arba mygtukų pagalba; 2.2. pedalu; 3. Autoklavuojama. |  |  |
| 1.8. | Artroskopinis elektrokaustikos generatorius (kiekis 1 vnt.) | 1. Veikia bipolinės elektrochirurgijos žemos temperatūros plazmos principu elektrolito terpėje, atlieka audinių abliaciją (išgarinimą) ir bipolinę koaguliaciją; 2. Ekranas, rodantis abliacijos ir koaguliacijos parametrus; 3. Grįžtamasis elektrodo polius įtaisytas, jo nereikia orientuoti, kad darbo metu jis liestųsi su audiniais; 4. Automatinis prijungtų instrumentų atpažinimas. |  |  |
| 1.9. | Dvigubos eigos artroskopinė pompa (kiekis 1 vnt.) | 1. Skirta vandens padavimui į sąnarį; 2. Su parametrų reikšmių atvaizdavimu; 3. Skirta šioms operacijoms: 3.1. klubo sąnario; 3.2. kelio sąnario; 3.3. peties sąnario; 3.4. mažųjų sąnarių. 4. Savitestavimo sistema kiekvieną kartą įjungus;.5. Kojinis jungiklis valdymui, integruotas į šeiverio pedalą. |  |  |
| 1.9.1. | Artroskopinės pompos irigacinės sistemos | 1. Artroskopinės pompos irigacinės sistemos tinkamos su techninės specifikacijos 9 punkte aprašyta artroskopinės pompos įranga; Paciento jungtis - 5 vnt; Ištraukimo kasetė - 5 vnt.; Jungtis - 5 vnt.; Šeiverio antgaliai - 5 vnt.; Grindų ištraukimo kasetė - 5 vnt. |  |  |
| 1.10. | Artroskopinė optika (kiekis 3 vnt.) | 1. Perduodanti 4K UHD vaizdą; 2. Vaizdo kryptis 30 ± 1; 3. Diametras 4 mm ± 0,2 mm; 4. Ilgis 152 mm ± 0,5 mm; 5. Autoklavuojama. |  |  |
| 1.11. | Artroskopo įmova (kiekis 3 vnt.) | Dviejų vožtuvų, rotuojanti artroskopo įmova su buku troakaru, tinkanti greito jungimo 4 mm ± 0,2 mm diametro siūlomai optikai (10 poz.) |  |  |
| 1.12. | Šviesolaidis (kiekis 3 vnt.) | 1. Šviesolaidžio diametras 4,5 mm ± 0,5 mm; 2. Šviesolaidžio ilgis 2,7 m ± 0,1 m; 3. Su jungtimi, tinkančia siūlomai įrangai. |  |  |
| 1.13. | Artroskopijos instrumentų rinkinio laikymo ir sterilizavimo dėžė (kiekis 5 vnt.) | 1. Metalinė dėžė vienos operacijos rinkiniui laikyti bei sterilizuoti; 2. Su dangčiu; 3. Su optikai, movai, obturatoriui ir šviesolaidžiui skirtais laikikliais. |  |  |
| 1.14. | Vežimėlis įrangai (kiekis 1 vnt.) | 1. ≥ 4 ratukai, iš kurių ne mažiau kaip 2 su stabdžiais; 2. Su ≥ 5 lentynomis; 3. Su stalčiumi; 4. Su videokameros laikikliu; 5. Su alkūniniu laikikliu plokščiaekraniui mediciniam monitoriui; 6. Su alkūniniu laikikliu valdymo planšetei; 7. Uždaras kanalas elektros maitinimo lizdams bei izoliuotiems įrangos laidams paslėpti; 8. Centrinis elektros jungiklis; 9. ≥ 2 pedalų laikikliai. |  |  |