## Lapas1
Pirkimo sąlygų
1 priedas
OPERACINĖ KONSOLĖ SU ŠVIESTUVU
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams pagrindžiančius gamintojų dokumentus (katalogus, techninius aprašymus, bukletus ar kitus lygiaverčius dokumentus). Jeigu dokumentai pateikiami ne lietuvių kalba, kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Tiekėjas pateiktuose dokumentuose turi aiškiai nurodyti vietas, kuriose pateikta informaciją apie siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams (nurodant dokumento pavadinimą, puslapio numerį ir/ar kitą nuorodą į konkrečią dokumento vietą).
Operacinė konsolė su šviestuvu - 1 kompl.
Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujama reikšmė | Siūloma parametro reikšmė |  | Pasiūlymo lapo Nr., kuriame nurodytas parametrą patvirtinantis dokumentas
1. | Operacinė konsolė su šviestuvu | 1 kompl.
2. | Konsolės konstrukcija | Vienguba lubinė inžinerinių sistemų konsolė, pritaikyta ne mažesnei kaip 150 kg naudingai apkrovai, su galimybe tvirtinti prie bendro mazgo operacinį šviestuvą.
2.1. | Konsolės alkūnės | Konsolė su ne mažiau kaip dviem alkūnėmis, ne trumpesnėmis kaip 600/600 mm ±50 mm.
2.2. | Konsolės stabdžių sistema | Elektromagnetinė, pneumatinė arba lygiavertė stabdžių sistema.
2.3. | Dujų paėmimo lizdai | Deguoniui – 2 vnt., suspaustam 5 bar orui – 1 vnt., vakuumo – 2 vnt.
2.4. | Dujų lizdų standartas | Spalvinis kodavimas ISO 32, atitinkantis DIN ir CE reikalavimus.
2.5. | Elektros lizdai | Ne mažiau kaip 10 elektros lizdų su potencialų sulyginimo jungtimis.
2.6. | Tinklo jungtys | Ne mažiau kaip 2 RJ45 lizdai.
2.7. | Jungčių išdėstymas | Visi dujų ir elektros lizdai turi būti sumontuoti kolonoje.
2.8. | Lentynos | Konsolė komplektuojama su ne mažiau kaip trimis lentynomis, viena lentyna su stalčiumi.
2.9. | Medicininė šina | Prie lentynų būtina medicininė šina.
2.10. | Lentynų apkrova | Leistina lentynų apkrova ne mažesnė kaip 50 kg.
2.11. | Vertikalūs laikikliai | Lentynos tvirtinamos ant ne trumpesnių kaip 1000 mm ilgio vertikalių laikiklių.
2.12. | Lašelinės sistema | Būtina lašelinės sistema su dviguba alkūnių sistema.
2.13. | Lentynų matmenys | Konsolių lentynų gabaritai 500 x 450 mm ±50 mm.
2.14. | Konsolės spalva | RAL 9002 arba lygiavertė.
2.15. | Elektros maitinimo šakos | Konsolė turi turėti dvi 230 V maitinimo šakas, kurių maitinimo lizdų spalvos būtų skirtingos (balta ir raudona).
2.16. | Tvirtinimas | Konsolės tvirtinimai turi būti pritaikyti pakabinamoms luboms.
3. | Operacinio šviestuvo konstrukcija | Kupolas tvirtinamas prie konsolės bendro tvirtinimo mazgo arba atskirai ant savo laikiklio prie perdangos.
3.1. | Šviesos šaltinis | LED šviesos diodai.
3.2. | L1 + L2 (60% Ec) | Ne mažiau kaip 69 cm ±5 cm.
3.3. | L1 + L2 (20% Ec) | Ne mažiau kaip 136 cm±5 cm.
3.4. | Maksimali apšvieta | Ne mažesnė kaip 140 000 liuksų.
3.5. | Maksimalus fokusuojamas apšvietimo laukas | Ne siauresnis kaip 24 cm, reguliuojamas bekontakčiu arba lygiaverčiu valdymo būdu.
3.6. | Spalvinis indeksas (Ra) | Ne mažesnis kaip 96.
3.7. | Spalvinė temperatūra | Reguliuojama ne siauresniame diapazone kaip 3500–5000 K.
3.8. | Šviesos intensyvumo reguliavimas | Ne siauresnėmis ribomis kaip nuo 50 iki 140 Klx.
4. | Endoskopinis režimas | Būtinas.
5. | Automatinis apšvietimo reguliavimas | Automatinis arba elektroniniu būdu reguliuojamas apšviesto lauko skersmuo su nuolatiniu centriniu apšvietimu.
6. | Šviesos šaltinio tarnavimo laikas | Ne mažiau kaip 60 000 val.
7. | Laminarinio srauto pasipriešinimas | Ne daugiau kaip 35 %.
8. | Satelitinio šviestuvo maksimali apšvieta | Ne mažesnė kaip 140 000 liuksų.
9. | Satelitinio šviestuvo maksimalus fokusuojamas apšvietimo laukas | Ne siauresnis kaip 24 cm, reguliuojamas bekontakčiu arba lygiaverčiu valdymo būdu.
10. | Satelitinio šviestuvo spalvinis indeksas (Ra) | Ne mažesnis kaip 96.
11. | Satelitinio šviestuvo spalvinė temperatūra | Reguliuojama ne siauresniame diapazone kaip 3500–5000 K.
12. | Satelitinio šviestuvo šviesos intensyvumo reguliavimas | Ne siauresnėmis ribomis kaip nuo 50 iki 140 Klx.
13. | Satelitinio šviestuvo automatinis apšvietimo reguliavimas | Automatinis arba elektroniniu būdu reguliuojamas apšviesto lauko skersmuo su nuolatiniu centriniu apšvietimu.
14. | Satelitinio šviestuvo endoskopinis režimas | Būtinas.
15. | Satelitinio šviestuvo laminarinio srauto pasipriešinimas | Ne daugiau kaip 35 %.
16. | Satelitinio šviestuvo šviesos šaltinio tarnavimo laikas | Ne mažiau kaip 60 000 val.
17. | Valdymo rankenos | Nuimamos konstrukcijos, sterilizuojamos, ne mažiau kaip 2 vnt.
18. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Į kainą turi būti įskaičiuotos visos pristatymo, įnešimo, instaliavimo ir pakuočių utilizavimo išlaidos.
19. | Kartu su prietaisu pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
20. | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn.
21. | CE žymėjimas | Atitiktis Reglamentui (ES) 2017/745 (MDR), pateikiant CE sertifikatą arba atitikties deklaraciją.
22. | Techninis aptarnavimas | Techninis aptarnavimas garantiniu laikotarpiu turi būti įtrauktas į pasiūlymo kainą.
23. | Montavimas ir paleidimas | Į pasiūlymo kainą turi būti įtraukti visi montavimo, instaliavimo, paleidimo bei personalo apmokymo darbai.