{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":28,"n_cols":6,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Pirkimas: Kontrastinio jautrumo tyrimo mezopinėmis sąlygomis aparatas"]
["Tiekėjo siūlomi techninės specifikacijos parametrai"]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis",null,"Siūlomos rekės gamintojas, modelis","Siūlomų parametrų tikslios reikšmės ir pridedamo dokumento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę"]
[]
["1.1.","Kontrastinio jautrumo tyrimo mezopinėmis sąlygomis aparatas","1","vnt."]
["1.1.1.","Prietaisas skirtas atlikti šiems tyrimams: 1. regėjimo aštrumo įvertinimui; 2. regėjimo lauko įvertinimui; 3. regėjimui prieblandoje įvertinti; 4. jautrumui ryškiai šviesai įvertinti; 5. kontrastiniam jautrumui įvertinti; 6. spalviniam jutimui įvertinti; 7. binokuliniam matymui įvertinti."]
["1.1.2.","Kompaktiškas, pastatomas ant stalo, optinis - elektrinis prietaisas, kuriam nėra jokių tyrimu atstumo toliui apribojimų ar reikalavimų (galima tirti ir mažose patalpose) ir nereikalingas standartizuoto apšvietimo /tamsus kabinetas, valdomas kompiuterio arba specialaus valdymo pulto pagalba."]
["1.1.3.","Regėjimo funkcijas galima tikrinti tiek be korekcijos, tiek ir su akiniais."]
["1.1.4.","Galimybė tikrinti atskirai dešinę, kairę akį, arba abi akis kartu"]
["1.1.5.","Regėjimo testai generuojami kompiuterinės programos ir rodomi specialiame ekrane"]
["1.1.6.","Galimybė sukurti individualias tyrimo sekas"]
["1.1.7.","Regėjimo aštrumo tyrimas: būtina ne mažiau 3 optotipų rūšių: Landolto žiedų, skaičių ir raidžių"]
["1.1.8.","Regėjimo aštrumo tyrimo žingsniai pagal EN ISO 8596 arba lygiavertį"]
["1.1.9.","Kontrastinio jautrumo ir akinimo tyrimas"]
["1.1.10.","Regėjimo lauko tyrimas: ne mažiau 36 taškuose (orientacinis akiplotis)"]
["1.1.11.","Kontrastinio tyrimo ribos diapazone ne mažiau kaip nuo 2.5% iki 100% "]
["1.1.12.","Regėjimo prieblandoje tyrimas be akinimo ir su akinimu"]
["1.1.13.","Jautrumo ryškiai šviesai (akinimo) tyrimas: fotopiniame apšvietime"]
["1.1.14.","Heteroforijos tyrimas"]
["1.1.15.","Binokulinio (streso) matymo tyrimas diapazone ne mažesnėse ribose kaip iki 14\" iki 600\" "]
["1.1.16.","Spalvinio matymo tyrimas "]
["1.1.17.","Latentinės hiperopijos tyrimas"]
["1.1.18.","Prietaiso valdymas konsole"]
["1.1.19.","Tyrimo duomenų perdavimas išorinėms duomenų apdorojimo programoms XML ir PDF formatais arba lygiaverčiais"]
["1.1.20.","Elektros maitinimas: 230V/50Hz "]
["1.1.21.","Komplektuojama su: 1. Darbo konsolė su įdiegta ir pilnai sukonfigūruota programine įranga, skirta sistemos valdymui ir duomenų apdorojimui;  2. Duomenų įvedimo priemonės; 3. Staliukas - elektrinis, reguliuojamo auščio staliukas su keturiais ratukais ir stabdžiais, tinkamas prietaisui ir Darbo konsolei pastatyti."]