	Pirkimo dalies Nr.
	Pavadinimas
	Charakteristikos
	Orientacinis kiekis, vnt.

	1

	Spiralės  embolizacijai
	Turi būti galimybė pasirinkti skirtingų parametrų spirales, priklausomai nuo ligoninės poreikio (privaloma):

· spiralės, atskiriamos elektroterminiu būdu: pagamintos iš platinos arba lygiavertės medžiagos, trijų kietumo lygių (standart, soft, super soft arba lygiavertės). Terminė atjungimo sistema, atjungimo laikas iki 1 sek. Helical arba Complex formos; spiralių ilgiai nuo 1 cm iki 65 cm; suformuotas diametras nuo 1,0 mm iki 24,0 mm. Nustumimo viela: 1,27 cm aukso arba lygiavertis konektorius, 135±2 cm ilgio, 15 cm lazerio pjovimas.
· spiralės aukščiausio lygio minkštumo, pagamintos iš platinos arba lygiavertės medžiagos: spiralės ir hipotubo stumuoklio konstrukcija užtikrina lengvą spiralės įvedimą, net esant vingiuotai paciento anatomijai. Spiralė pritvirtinta prie stūmimo vielos tempimui atspariu siūlu su aukso arba lygiaverte jungtimi. Stūmimo vielos ilgis 185 cm ±1 cm. Momentinė atjungimo sistema, atjungimo laikas iki 1 sek. Formos Helical arba Complex, būtina galimybė pasirinkti ypač didelio tūrio spiralių formą „18 spiralių sistema“ arba lygiavertę; spiralių ilgiai nuo 2 cm iki 65 cm; suformuotas diametras nuo 2,0 mm iki 24,0 mm. Spiralės suderinamos su standartiniais 2 žymeklių mikrokateteriais, kurių mažiausias vidinis skersmuo (ID) yra 0,0165“, o didžiausias 0,027‘‘.

· nustumiamos spiralės: pagamintos iš platinos arba lygiavertės medžiagos. Suderinamos su MRI; skirtos venoms, arterijoms arba fistulėms; bei varikocelėms ir aneurizmoms. Pasirinktinai - be plaušelių arba su plaušeliais. Spiralių ilgiai 2,5 cm-45 cm (imtinai). Spiralių diametrų diapazonas 2 mm-16 mm (imtinai).
	150


TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pastabos:  




1. Siūlomos prekės turi būti paženklintos CE ženklu (pateikti sertifikato kopiją).




2. Tiekėjai, Komisijai pareikalavus, Komisijos nurodytu terminu turi pateikti siūlomų prekių pavyzdžius.






_____________

