TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
	Pirkimo dalies Nr.
	Pavadinimas
	Charakteristikos
	Orientacinis kiekis, vnt.

	1
	Periferinis balioninis dilatacinis kateteris (naudojami žemiau kelio)
	Vienkartinis, sterilus. 

Baliono diametras nuo 1.5 iki 4.0 mm. 
Baliono ilgis nuo 20 iki 220 mm.

Kateterio ilgis 90±4, 150 cm±4
OTW ir Monorail tipo arba lygiaverčio 

Metalinis pravedėjas 0,014'' 

Nominalinis spaudimas ne didesnis nei 8 atm., RBP ne didesnis nei 14 atm. 

Introdiuseris: 4F

2.0 mm platinos-iridžio arba lygiaverčiai markeriai, 
Nybax baliono medžiaga arba lygiavertė su hidrofiliniu padengimu

Kateteris ultra-žemo profilio, ne daugiau  0,017''.
	30

	2
	Nustumiamos kūginės platininės embolizacinės spiralės su plaušu 0.018“ dydžio
	Vienkartinės, sterilios.
Platininės arba lygiavertės spiralės su plaukučiais, diametras 0.018”.
Kūgio formos (nevienodų diametrų galai)

Diametras: 2 – 6 mm

Ilgis: 2 – 85 mm
	50

	3
	Periferinis balioninis dilatacinis kateteris
	Vienkartinis, sterilus.

Baliono diametras nuo 3.0 iki 12.0 mm, 
Baliono ilgis nuo 20 iki 200 mm.

Kateterio ilgis 40, 75, 135 cm (galima paklaida 4 cm).

Metalinis pravedėjas 0,035‘‘.
Turi atlaikyti slėgį: iki 24 atmosferų - 3.0 mm - 6.0 mm balioniniui kateteriui; iki 20 atmosferų - 7-8 mm balioniniui kateteriui.
Introdiuseris: 5F- 3.0 - 7.0 mm balioniniui kateteriui; 6F-  8.0 - 10.0  mm balioniniui kateteriui; 7F - 12.00 mm balioniniui kateteriui
1.5 mm platinos-iridžio arba lygiaverčiai markeriai, 
Nybax baliono medžiaga arba lygiavertė. 
Kateteris žemo profilio, ne daugiau 0,040''.
	100

	4
	Hidrofiliniai įvedėjai periferinėms procedūroms


	Skirtas intervencinių prietaisų įvedimui į periferines, koronarines kraujagysles.
Išorinio paviršiaus padengimas: hidrofilinė medžiaga. 

Vidinis paviršius padengtas PTFE arba lygiaverte medžiaga

Vidinis diametras (OD) ne mažiau 2,30 mm

Įvedėjo korpusas sutvirtintas nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos spiralės vijomis kas leidžia išlaikyti vidinį skersmenį, kai jis yra lenktas

Proksimalinis galas turi nuimamą hemostatinį vožtuvą ir dilatatorių
Įvairaus dydžio: imtinai nuo 4Fr iki 8Fr (intervalas kas 1 Fr, spalvinis kodavimas); 

Įvairaus ilgio: 15cm, 45 cm, 60 cm, 90 cm (galima paklaida 4 cm);

Atraumatinis rentgenokontrastinis galas. 
Rentgenokontrastinis žymeklis iš platinos-iridžio arba lygiavertės medžiagos geresnei vizualizacijai

Modifikacijos: tiesūs ir lenkti: MP, LIMA, RDC, HS arba lygiaverčiai
	30

	5
	Greitai besizorbuojančios mikrosferos
	Greitai besizorbuojančios mikrosferos sąnarių embolizavimui. Skirtos kelio, peties, alkūnės ir riešo sąnario embolizavimui. Pagamintos iš želatinos arba analogiškos medžiagos. Ištirpimo laikas paciento organizme turi būti ne ilgesnis nei 4 val. Mikrosferų dydis 100-300(±5) μm. Kiekis buteliuke 200 (±5) mg.
	30

	6
	Klijai embolizacijai


	n-BCA arba lygiavertė skysta embolizacinė medžiaga AVM embolizacijai. Sterili. Skaidri. Klijai pagaminti iš n-heksil cyanocrylate monomerų arba lygiaverčių. Klijai turi būti hermetinėje kapsulėje (angl. „blister”) iš polipropileno arba lygiavertės medžiagos su atsukamu kamšteliu. Vienoje kapsulėje yra iki 1 ml klijų. Naudojimo metų klijai lieka skysti, po kontakto su audiniu ar drėgna medžiaga, per kelias sekundes polimerizuojasi. Pasibaigus polimerizacijai, klijai visiškai praranda savo adherines savybes. Klijai yra izoterminėje pakuotėje. Dėžutėje ne daugiau 6 kapsulių. Saugojimo temperatūra žemiau ≤ 5°C.

	10

	7
	Etileno vinilo alkoholio kopolimeras AVM embolizacijai


	Su tantalo arba lygiavertėmis dalelėmis rentgenokontrastiškumui pasiekti;

*pasirinktinai suspensija trijų skirtingų klampumų: (privaloma: 12, 18, 34)

*pasirinktinai suspensija šešių variacijų:

1) aukšto klampumo ir su standartinių rentgenokontrastiškumu;

2) aukšto klampumo ir su 30% mažesniu rentgenokontrastiškumu;

3) standartinio klampumo – greitai embolizacijai;

4) standartinio klampumo su 30% mažesniu rentgenokontrastiškumu (kad būtų galima lengviau įvertinti AVM sandarą po embolizacijos ir geriau kontroliuoti sušvirkščiamos medžiagos kiekį),

5) mažo klampumo – skystesnė suspensija, kad galima būtų pasiekti ir embolizuoti gilesnius darinius ir mikrokraujagysles;

6) mažo klampumo ir mažo tankumo suspensija su 30% mažesniu rentgenokontrastiškumu, kuri apjungia prieš tai paminėtus elementus.

Turi būti galimybė pasirinkti embolizacinę medžiagą, skirta periferinių kraujagyslių embolizacijai.
	10

	8
	Mikrokateteriai periferinei embolizacijai su integruota viela pravedėja
	Su kateterio viduje fiksuojama nitinoline arba lygiaverte viela, paruoštas naudoti;
Turi būti galimybė praplauti mikrokateterio spindį neištraukiant vielos;
Galima pasirinkti 110 cm, 130 cm arba 150 cm (galima paklaida 4 cm) darbinio ilgio mikrokateterius;
Galima pasirinkti 2,4F; 2,7F arba 2,8F išorinio distalinio diametro mikrokateterius;
Galiuko forma tiesi formuojama arba lenkta;
3 sluoksnių kateterio struktūra: vidinis - PTFE arba lyg. danga, vidurinis – pintos vijos, išorinis – poliesterinis arba lyg. su pigmentu ir hidrofiline polimerine arba lygiaverte danga distalinėje dalyje;
Vielos diametras 0,018'' arba 0,021'', priklausomai nuo mikrokateterio diametro;
Vielos galiukas lenktas 70° arba dvigubai lenktas pasirinktinai;
Suderinamas su mikrosferomis, lipiodoliu, etanoliu, DMSO, chemoembolizacijos priemonėmis (Epirubicin, Cisplatin, Doxorubicin), kontrastinėmis medžiagomis ir embolizacinėmis spiralėmis iki 0,018'' diametro - būtina.
	20

	9
	Neuralinis mikrokteteris su hidrofiline danga
	Skirtas intrakranialinių aneurizmų embolizacijai naudojant hidrospirales.
Mikrokateteris sudarytas iš ne mažiau 7 progresyvių segmentų (gali būti ir 8 segmentai) su kūginiu PTFE arba lygiaverte medžiaga padengtu vidiniu hidrofiliniu įdėklu ir atraumatiniu minkštu antgaliu, leidžiančiu pagerinti našumą sudėtingos, vingiuotos anatomijos kraujagyslėse.

Suderinamas su DMSO, tiek kartu su spiralėmis, tiek be jų, taip pat skystomis embolinėmis medžiagomis. 

Slėgis – 700 psi. 

Kateterio vidinis tūris (“Dead space”): 0,41cm³; 0,26 cm³ jei kartu naudojamas įdėklo adapteris. 

Dėžutėje vienas mikrokateteris, formavimo šerdis ir įvesties vamzdelis. 

Paviršiaus hidrofilinės dangos ilgis ne mažiau – 100 cm (galimi dydžiai – 110 cm). 

Minkštas ir atraumatinis galiukas, turi 2 mikrokateterio galiuko žymeklius. 

Mikrokateterio galiuko formos: STR arba lygiavertė; suformuota: 45; 90; J. 

Mikrokateterio vidinis skersmuo – 0,017”; 0,021“; 0,027“. 

Proksimalinis/distalinis skersmuo OD: 2,4 Fr/1,7 Fr; 2,5 Fr/2,0 Fr; 3,1 Fr/2,6 Fr. 

Bendras mikrokateterio ilgis ne mažiau – 150 cm. (Galimi ilgiai – 156 cm.).
	20

	10
	OTW tipo arba lygiaverčiai balioniniai kateteriai


	Naudojamas kateterio ilgis: 100 cm ir 150 cm (galima paklaida 4 cm)
Suderinamumas su viela: 0,014’’

Antgalio profilis: 0,017”

Kirtimo profilis: nuo 0,021” iki 0,033”

Nominalus slėgis:  ne didesnis nei  7 atm

Vardinis sprogimo slėgis (RBP):  ne didesnis nei 16 atm

Vidutinis sprogimo slėgis (ABP):  ne didesnis nei 22 atm

Baliono skersmuo: 1,25; 1,50; 2,00; 2,50; 3,00; 3,50; 4,00 mm.

Baliono ilgis: 10; 15; 20; 40; 60; 80; 120; 150; 200 mm (galima paklaida 4 mm)
	50

	11
	Prailginti introdiuseriai su rentgenokontrastiniu galiuku
	Lengvai įvedami, mažai traumuojantys:
· atšaka plovimui su sklende 

· 3 mm atraumatinis rentgenokontrastinis galiukas tiksliam įvedimui 

· rinkinyje su diliatatoriumi ir mini-viela 

· hemostatinis vožtuvas su įstrižinėmis spiralinėmis įpjovomis 

· vožtuvo galas su vožtuvu gali būti nuimamas 

· distalinis galas sukietintas, nupjauto kūgio formos 

· padidinta rezistencija užlinkimui užtikrinanti stabilumą 

· su specialia danga, pagerinančia slydimą 

· švelnus praėjimas tarp kaniulės ir dilatatoriaus 

· dilatatoriai turi rentgenokontrastinius žymeklius 

· įvairaus dydžio: 4F, 5F, 6F, 7F, 8F, 9F, 10F, 11F 

· kaniulė įvairaus ilgio: 35cm, 45cm, 55cm, 90cm (galima paklaida 4 cm)
	100

	12
	Mikrosferos periferinei embolizacijai
	Apvalios, kamuolio formos;

Sintetinės, pagamintos iš PEG (polietilenglikolio) arba lygiavertės medžiagos;

Nelimpančios prie kateterio sienelių bei tarpusavyje;

Kalibruotos pagal dydį;

Pateikiamos spalvotuose švirkštuose, kurių spalva priklauso nuo mikrosferų dydžio:         

75µm ±30 – oranžinės spalvos;

200µm±75 – geltonos spalvos;

400µm±75 – mėlynos spalvos;

600µm±75 – raudonos spalvos;

800µm±75 – žalios spalvos;

1100µm±75 – violetinės spalvos;

Tūris 2 ml ir 4 ml.      

Pateikiamos 20 cc švirkštuose.
	20


Pastabos:  




1. Siūlomos prekės turi būti paženklintos CE ženklu (pateikti sertifikato kopiją).




2. Tiekėjai, Komisijai pareikalavus, Komisijos nurodytu terminu turi pateikti siūlomų prekių pavyzdžius.




___________
