KLAUSIMYNAS

ĮVAIRIOS MEDICINOS PRIEMONĖS

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti prekės apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos prekės kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

ĮVAIRIOS MEDICINOS PRIEMONĖS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Kiekis vnt. | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 dalis | Skysčių šildymo sistema |  |  |  |
| 0 | Skysčių šildymo sistema | 500 |  |  |
| 1 | Vienkartinis |  |  |  |
| 2 | Sterilus (simbolis ant pakuotės) |  |  |  |
| 3 | Kraujo/skysčių šildymo rinkinys su įšvirkštimo prievadu ir išplėtimo rinkiniu, kai srautas yra iki 150-160 ml/min |  |  |  |
| 4 | Užpildomas kiekis 39 ml |  |  |  |
| 5 | Paciento linija 76-80 ml. |  |  |  |
| 6 | Skysčio kelias sterilus |  |  |  |
| 7 | Turi CE ženklinimą |  |  |  |
| 8 | Sistema skirta naudoti su " Ranger" šildymo aparatu. |  |  |  |
| 2 dalis | Absorbentas narkozės aparatui |  |  |  |
| 0 | Absorbentas narkozės aparatui | 1000 |  |  |
| 1 | Anglies dioksido absorbentas anesteziologinei kvėpavimo sistemai ( kaita iš baltos į violetinę, iki minimumo sumažintas dulkėtumas ) |  |  |  |
| 2 | Pagamintas iš 3-4 mm ( ± 1 mm ) sferinės formos granulių. |  |  |  |
| 3 | Sudarytas iš kalcio ir natrio hidroksidų mišinio su kietinančiais priedais.. |  |  |  |
| 4 | Natrio hidroksido ne daugiau kaip 1,8%. |  |  |  |
| 5 | Sudėtyje nėra kvarco, kalcio hidroksido ir bario hidroksido. |  |  |  |
| 6 | Turi CE ženklinimą |  |  |  |
| 6 | Sufasuotas 5 litrų bakelyje. |  |  |  |
| 3 dalis | Vienkartiniai apklotai pacientų šildymui |  |  |  |
| 0 | Visą kūną dengiantis apklotas | 300 |  |  |
| 1 | Vienkartiniai ( simbolis ant pakuotės ) |  |  |  |
| 2 | Neaustinio pluošto ir polipropileno ar lygiavertės medžiagos |  |  |  |
| 3 | Sukonstruoti taip, kad šiluma perduodama per centrinį kanalą į periferiją. |  |  |  |
| 4 | Sudėtyje nėra latekso. |  |  |  |
| 5 | Pralaidūs rentgeno spinduliams. |  |  |  |
| 6 | Uždaromos žarnos prijungimo ertmės ( jungtis ). |  |  |  |
| 7 | Tvirti, bet švelnūs ir lengvi. |  |  |  |
| 8 | Turi drenavimo angas išdėstytas per visą apklotą, kurios neleidžia kauptis skysčiams po pacientu. |  |  |  |
| 9 | Vienoje pusėje yra atviros, per visą apklotą tolygiai paskirstytos skylutės, per kurias sklinda šiltas oras. |  |  |  |
| 10 | Turi CE ženklinimą |  |  |  |
| 11 | Tinkami naudoti su ligoninės turimu aparatu " Bair Hugger" |  |  |  |
| 12 | Apklotą sudaro kanalų sistema, kuri užtikrina tolygų šilumos pasiskirstymą. |  |  |  |
| 13 | Žarnos prijungimo vieta yra apkloto apatinėje dalyje per vidurį, virš pėdų. |  |  |  |
| 14 | Apklotas sukonstruotas taip, kad pėdas dengianti sritis nebūtų aktyviai šildoma |  |  |  |
| 15 | Apkloto viršuje integruotos papildomos klostės padeda fiksuoti apklotą pečių srityje. |  |  |  |
| 16 | Išmatavimai : 213 x 91 ± 5 cm. |  |  |  |
| 0 | Viršutinės kūno dalies apklotas skirtas naudoti operacijos metu | 200 |  |  |
| 1 | Vienkartiniai ( simbolis ant pakuotės ) |  |  |  |
| 2 | Neaustinio pluošto ir polipropileno ar lygiavertės medžiagos |  |  |  |
| 3 | Sukonstruoti taip, kad šiluma perduodama per centrinį kanalą į periferiją. |  |  |  |
| 4 | Sudėtyje nėra latekso. |  |  |  |
| 5 | Pralaidūs rentgeno spinduliams. |  |  |  |
| 6 | Uždaromos žarnos prijungimo ertmės ( jungtis ). |  |  |  |
| 7 | Tvirti, bet švelnūs ir lengvi. |  |  |  |
| 8 | Turi drenavimo angas išdėstytas per visą apklotą, kurios neleidžia kauptis skysčiams po pacientu. |  |  |  |
| 9 | Vienoje pusėje yra atviros, per visą apklotą tolygiai paskirstytos skylutės, per kurias sklinda šiltas oras. |  |  |  |
| 10 | Turi CE ženklinimą |  |  |  |
| 11 | Tinkami naudoti su ligoninės turimu aparatu " Bair Hugger" |  |  |  |
| 12 | Apklotą sudaro kanalų sistema kuri dengia viršutinę juosmeninę dalį, rankas, kaklą ir galvą. |  |  |  |
| 13 | Apklote integruotos 2 uždaromos žarnos prijungimo ertmės, kad galima būtų prijungti šildymo prietaisą iš pasirinktos pusės. |  |  |  |
| 14 | Apkloto dalyje, ties kaklo sritimi, yra 2 atviros angos, kurios leidžia papildomai šildyti kaklo ir galvos sritį |  |  |  |
| 15 | Apklotas turi integruotas juosteles rankų srityje, kad būtų galima fiksuoti apklotą aplink paciento ranką po pripūtimo. |  |  |  |
| 16 | Apklote integruotas skaidraus plastiko apklotas galvos sričiai, kuris padeda išlaikyti šilumą intubuoto paciento galvos srityje ir leidžia stebėti paciento būklę. |  |  |  |
| 17 | Apklotas juosmeninėje srityje turi lipnią juostelę, kurios pagalba fiksuojamas reikiamoje pozicijoje ir išvengiama oro pūtimo link operacinio lauko. |  |  |  |
| 18 | Apkloto išmatavimai : 188 x 61 ± 5 cm. |  |  |  |
| 19 | Galvos apkloto dydis : 61 x 61 ± 5 cm. |  |  |  |
| 0 | Viso kūno paklotas skirtas naudoti chirurginių intervencijų metu. | 650 |  |  |
| 1 | Vienkartiniai ( simbolis ant pakuotės ) |  |  |  |
| 2 | Neaustinio pluošto ir polipropileno ar lygiavertės medžiagos |  |  |  |
| 3 | Sukonstruoti taip, kad šiluma perduodama per centrinį kanalą į periferiją. |  |  |  |
| 4 | Sudėtyje nėra latekso. |  |  |  |
| 5 | Pralaidūs rentgeno spinduliams. |  |  |  |
| 6 | Uždaromos žarnos prijungimo ertmės ( jungtis ). |  |  |  |
| 7 | Tvirti, bet švelnūs ir lengvi. |  |  |  |
| 8 | Turi drenavimo angas išdėstytas per visą apklotą, kurios neleidžia kauptis skysčiams po pacientu. |  |  |  |
| 9 | Vienoje pusėje yra atviros, per visą apklotą tolygiai paskirstytos skylutės, per kurias sklinda šiltas oras. |  |  |  |
| 10 | Turi CE ženklinimą |  |  |  |
| 11 | Tinkami naudoti su ligoninės turimu aparatu " Bair Hugger" |  |  |  |
| 1 | Paklotas stačiakampio formos ir yra tiesiamas po pacientu. |  |  |  |
| 2 | Pakloto centrinė dalis ploksčia, be oro kanalų. |  |  |  |
| 3 | Oro sreutas link paciento paciento paskirstomas per periferinius kanalus. |  |  |  |
| 4 | Paklotas turi lipnias juosteles, kurios leidžia fiksuoti paklotą ant operacinio stalo ir apsaugo nuo nuslydimo. |  |  |  |
| 5 | Paklotas turi drenavimo angas išdėstytas per visą paklotą, kurios neleidžia kauptis skysčiams po pacientu. |  |  |  |
| 7 | Paklotas turi vieną žarnos prijungimo ertmę, esančią pakloto apačioje. |  |  |  |
| 8 | Apkloto išmatavimai : 188 x 91 ± 5 cm. |  |  |  |
| 4 dalis | Vienkartinės anesteziologinės veido kaukės |  |  |  |
| 0 | Vienkartinės anesteziologinės veido kaukės | 130000 |  |  |
| 1 | Vienkartinė |  |  |  |
| 2 | Kliniškai švari |  |  |  |
| 3 | Be latekso ir be PVC |  |  |  |
| 4 | Su spalvotu priegalviu |  |  |  |
| 5 | Yra CE ženklinimas |  |  |  |
| 6 | Su spalvotu priegalviu |  |  |  |
| 7 | Skaidri |  |  |  |
| 8 | Tinka naudoti prie Ambu maišo |  |  |  |
| 9 | Kaukės uždėjimui nykščio vietoje grublėtas paviršius. |  |  |  |
| 10 | Kraštai kontaktuojantys su veidu minkšti ir neaštrūs, skirtingos medžiagos negu korpusas |  |  |  |
| 11 | Supakuotos po 1 vienetą |  |  |  |
| 12 | Dydžiai: Nr.0 - Nr. 6 |  |  |  |
| 0 | Kaukė skirta neinvazinei ventiliacijai | 586 |  |  |
| 1 | Vienkartinė |  |  |  |
| 2 | Kliniškai švari |  |  |  |
| 3 | Pagaminta nenaudojant PVC ir latekso |  |  |  |
| 4 | Naudoti dviejų atšakų kvėpavimo sistemose |  |  |  |
| 5 | Kaukė pilnai dengia paciento veidą ( burną, nosį, akis ) |  |  |  |
| 6 | Kaukę sudaro: silikoninis priegalvis, tvirtinimo dirželiai ant galvosa ir šonuose |  |  |  |
| 7 | Alkūninė jungtis besisukanti 360° |  |  |  |
| 8 | Monitoringo anga su nenuimamu ( fiksuotu ) dangteliu. |  |  |  |
| 9 | Kaukė yra hermetiškai prigludusi prie veido. |  |  |  |
| 10 | Pagamintos iš dviejų skirtingų medžiagų - kraštai, kontaktuojantys su veidu, minkšti ir neaštrūs, o korpusas - iš standžios medžiagos. |  |  |  |
| 11 | Kaukės alkūnės jungtis 22F |  |  |  |
| 12 | Tinka naudoti tiek su tradiciniais ventiliatoriais, tiek su CPAP ligoninės turimais generatoriais |  |  |  |
| 13 | Turi CE ženklinimą |  |  |  |
| 14 | Supakuotos po 1 vienetą |  |  |  |
| 15 | Dydžiai: S, L,XL |  |  |  |
| 0 | Deguonies kaukės skaidrios, vaikams su vamzdeliu | 300 |  |  |
| 1 | Vienkartinės |  |  |  |
| 2 | Gaminio sudėtyje nėra latekso ir PVC |  |  |  |
| 3 | Hermetiškai priglunda prie veido. |  |  |  |
| 4 | Pagamintos iš dviejų skirtingų medžiagų - kraštai, kontaktuojantys su veidu, minkšti ir neaštrūs, o korpusas - iš standžios skaidrios medžiagos, skirtingos negu korpusas |  |  |  |
| 5 | Kaukės kraštai, kontaktuojantys su paciento veidu, yra minkšti ir neaštrūs. |  |  |  |
| 6 | Kaukė yra su sutvirtinimo juostele ( gumele ), kuri leidžia hermetiškai fiksuoti kaukę pacientui ant veido. |  |  |  |
| 7 | Kaukė pagaminta iš plono skaidraus plastiko ir nedeformuota |  |  |  |
| 8 | Deguonies vamzdelis ne lygiasienis, o su specialiu vidiniu profiliu |  |  |  |
| 9 | Deguonies vamzdelio galai su kūginės formos konektoriais abiejuose galuose. |  |  |  |
| 10 | Tinkamos naudoti MRT aplinkoje |  |  |  |
| 11 | Turi CE ženklinimą |  |  |  |
| 12 | Deguonies vamzdelio ilgis ne mažiau 2,10 m. |  |  |  |
| 13 | Esant 5-15 l/min.srautui tiekiamas 30-50% O2. |  |  |  |
| 5 dalis | Automatiškai šildantys apklotai |  |  |  |
| 1 | Automatiškai šildantys apklotai | 1500 |  |  |
| 2 | Vienkartinio naudojimo |  |  |  |
| 3 | Nesterilus |  |  |  |
| 4 | Automatiškai šildantys apklotai |  |  |  |
| 5 | Skirtas naudoti prieš, per ir po operacijos, siekiant išvengti paciento hipotermijos |  |  |  |
| 6 | Šildymo pagalvėlės dydis 13 x 10cm ± 2 cm |  |  |  |
| 7 | Šildymo pagalvėlėse yra druskos, geležies miltelių, molio ir anglies. |  |  |  |
| 8 | Apklotas pasiekia reikiamą temperatūrą per 30 minučių ir išlaiko ją iki 10 valandų |  |  |  |
| 9 | Apklotas pagamintas iš neaustinės tvirtos polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 100 g/m² |  |  |  |
| 10 | Apkloto medžiagos sudėtyje nėra latekso, ftalatų |  |  |  |
| 11 | Apklotas supakuotas individualiai, vakuuminiame maiše. |  |  |  |
| 12 | Atitinka Medicinos prietaisų reglamento 2017/745 reikalavimus. |  |  |  |
| 13 | Turi CE ženklinimą |  |  |  |
| 14 | Dydis: 152 x 92 cm |  |  |  |
| 6 dalis | Intubaciniai vamzdeliai |  |  |  |
| 1 | Intubaciniai vamzdeliai be manžetės | 900 |  |  |
| 2 | Vienkartinis |  |  |  |
| 3 | Sterilus (simbolis ant pakuotės) trachėjos vamzdelis be manžetės |  |  |  |
| 4 | Be latekso |  |  |  |
| 5 | Pagamintas iš permatomo polivinilchlorido ( PVC ) ar lygiavertis |  |  |  |
| 6 | Rentgenokontrastinė linija tęsiasi per visą vamzdelio ilgį |  |  |  |
| 7 | Graduoti |  |  |  |
| 8 | Vamzdelyje yra šoninė anga ( "Murphy Eye" tipo ) |  |  |  |
| 9 | Turi CE ženklinimą |  |  |  |
| 10 | Aiškus ženklinimas |  |  |  |
| 11 | Standartinio gylio žymėjimas |  |  |  |
| 12 | Standartinė 15 mm jungtis |  |  |  |
| 13 | Dydžiai: 2,0 - 10,0 mm. |  |  |  |
| 0 | Intubaciniai vamzdeliai su manžete | 40000 |  |  |
| 1 | Vienkartinis |  |  |  |
| 2 | Sterilus ( simbolis ant pakuotės ) trachėjos vamzdelis su manžete |  |  |  |
| 3 | Be latekso |  |  |  |
| 4 | Pagamintas iš permatomo polivinilchlorido ( PVC ) ar lygiavertis |  |  |  |
| 5 | Rentgenokontrastinė linija tęsiasi per visą vamzdelio ilgį |  |  |  |
| 6 | Turi CE ženklinimą |  |  |  |
| 6 | Vamzdelyje yra šoninė anga ( "Murphy Eye" tipo ) |  |  |  |
| 7 | Graduoti |  |  |  |
| 8 | Aiškus ženklinimas |  |  |  |
| 9 | Standartinis gylio žymėjimas |  |  |  |
| 10 | Standartinė 15 mm jungtis |  |  |  |
| 11 | Dydžiai: 2,0-10,00 mm. |  |  |  |
| 0 | Endobronchiniai vamdeliai dvigubo spindžio | 2000 |  |  |
| 1 | Vienkartiniai |  |  |  |
| 2 | Sterilus ( simbolis ant pakuotės ) |  |  |  |
| 3 | Be latekso |  |  |  |
| 4 | Pagamintas iš permatomo polivinilchlorido ( PVC ) ar lygiavertis |  |  |  |
| 5 | Su dviem cilindro formos manžetėmis. |  |  |  |
| 6 | Dvigubo spindžio |  |  |  |
| 7 | Graduoti |  |  |  |
| 8 | Būtini priedai: 2 atsiurbimo kateteriai su vožtuvais, kampinių jungiamųjų elementų komplektas, Y formos sujungėjas, nukreipėjas. |  |  |  |
| 9 | Turi CE ženklinimą |  |  |  |
| 7 dalis | Intubacinio vamzdelio pravedėjai |  |  |  |
| 1 | Intubacinio vamzdelio pravedėjas, stiletas | 1573 |  |  |
| 2 | Vienkartinis |  |  |  |
| 3 | Sterilus ( simbolis ant pakuotės ) |  |  |  |
| 4 | Be latekso |  |  |  |
| 5 | Pgamintas iš PVC ar lygiavertis |  |  |  |
| 6 | Lankstus, formuojamas |  |  |  |
| 7 | Su aliuminio šerdimi |  |  |  |
| 8 | Su lygiu žemos trinties paviršiumi |  |  |  |
| 9 | Su minkštu ( atraumatiniu ) galu |  |  |  |
| 10 | Turi CE ženklinimą |  |  |  |
| 11 | Dydžiai: 6FR ( 270-280 mm ilgio ), 10FR ( 330-350 mm ilgio ), 14FR ( 330-350 mm ilgio ) |  |  |  |
| 8 dalis | Intubaciniai pravedėjai - bužai |  |  |  |
| 0 | Intubaciniai pravedėjai - bužai | 2520 |  |  |
| 1 | Vienkartinis |  |  |  |
| 2 | Sterilus ( simbolis ant pakuotės ) |  |  |  |
| 3 | Be latekso |  |  |  |
| 4 | Pagamintas iš medicininio polimero ar lygiavertis |  |  |  |
| 5 | Su lygiu žemos trinties paviršiumi |  |  |  |
| 6 | Atraumatiniu lenktu galu |  |  |  |
| 7 | Lankstus, formuojamas |  |  |  |
| 8 | Turi CE ženklinimą |  |  |  |
| 9 | Dydžiai: 6FR , 10FR, 15FR. |  |  |  |