TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija / VU – Vilniaus universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

  - Projektas – VU, siekdamas įgyvendinti projektus: Nr. (10-093-K-0024) „Aukšto našumo skysčių chromatografijos sistemų įsigijimas (CELLERS)“ ir  Nr. (10-093-K-0085) „Įrangos, skirtos įvertinti vakcinacijos poveikį, įsigijimas (PastEUr22)“ ir Nr. (10-093-K-0107) „Įrangos, skirtos aplinkos taršos analizei, įsigijimas (ELEMENTAL)“, numato įsigyti toliau įvardintas prekes.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – aukštos skiriamosios gebos skysčių chromatografijos (UHPLC) sistema su fluorescenciniu ir radiometriniu detekcijos moduliais bei frakcijų surinkimo moduliu, jos pristatymas, instaliavimas, derinimas ir personalo apmokymai (toliau – prekės).

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai ir (ar) kiekiui.

2.3.    Prekių pristatymo vieta  – VU Lazerinių tyrimų centras, Saulėtekio al. 10, LT-10223 Vilnius.

2.4. Prekių apimtys ir (ar) kiekiai:

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Prekių apimtys ir (ar) kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo/tiekimo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.) | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis) |  |
| 1. | Aukštos skiriamosios gebos skysčių chromatografijos (UHPLC) sistema su fluorescenciniu moduliu ir jos pristatymas, instaliavimas, derinimas ir personalo apmokymai | 1 kompl. | ☐ | ☒ | Ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius. |
| 2. | Priedas: Frakcijų kolektorius ir jo pristatymas, instaliavimas, derinimas ir personalo apmokymai | 1 vnt. | ☐ | ☒ |  |
| 3. | Priedas: Radijo detektorius ir jo pristatymas, instaliavimas, derinimas ir personalo apmokymai | 1 vnt. | ☐ | ☒ |  |

  - Aukščiau esančioje lentelėje nurodytos prekių apimtys ir (ar) kiekis yra tikslūs ir vykdant Sutartį nesikeis.

  - Užsakymų teikimo tvarka:

2.6.1. Užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Prekės turi būti pristatomos nedelsiant po Sutarties įsigaliojimo dienos per 1 lentelėje nustatytą terminą.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais. Lygiavertiškumo įrodymas yra Tiekėjo pareiga, o lygiavertiškumo dokumentai privalo būti pateikti kartu su pateikiamu pasiūlymu.

3.2. Techninėje specifikacijoje yra išdėstyti minimalūs reikalavimai prekėms. Kiekviena prekė turi atitikti minimalius kokybės ir techninius reikalavimus arba juos viršyti

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras** | Reikalaujama reikšmė | Siūlomos įrangos techniniai parametrai, tikslios nuorodos į techninius dokumentus (Visi reikalaujami techninių specifikacijų rodikliai turi būti pagrįsti gamintojo oficialiais duomenimis, pridėti įrodymai brošiūrų, techninių duomenų įrašais. Pridėtuose dokumentuose turi būti pažymėtas techninėse specifikacijose nurodyto punkto numeris) (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Aukštos skiriamosios gebos skysčių chromatografijos (UHPLC) sistema su fluorescenciniu ir radiometriniu detekcijos moduliais bei frakcijų surinkimo moduliu |  |  | Nurodoma siūloma prekė/ modelis/ pavadinimas |
| 1. | Komplektacija | Modulinę UHPLC sistemą sudaro ne mažiau kaip po 1 vnt. šių tarpusavyje suderinamų komponentų: - Eliuentų tiekimo modulis (siurblių sistema). - Automatinis mėginių įvedimo modulis. - Kolonėlių termostatas. - Diodų matricos detektorius. - Fluorescencinis detektorius. - Radiometrinis (radio-HPLC) detektorius. - Frakcijų surinkimo modulis (frakcijų kolektorius). - Tirpiklių lygio (tūrio) stebėjimo sistema. - Skysčių surinkimo bakelis su garų filtravimo sistema. - Valdymo ir duomenų analizės programinė įranga. - Kompiuterinė darbo stotis, pilnai suderinama su siūloma programine įranga. Visa siūloma įrangos komplektacija turi būti vieno gamintojo arba skirtingų gamintojų, bet pilnai tarpusavyje suderinta ir veikianti kaip vientisa sistema. |  |
| 2. | Eliuentų tiekimo modulis (siurblių sistema) |  |  |
| 2.1. | Chromatografo siurblys | Kvaternarinis arba lygiavertis siurblys, užtikrinantis kelių (ne mažiau kaip 4) eluentų tikslią dozavimo ir gradientų sudarymo galimybę. |  |
| 2.2. | Siurblio srauto intervalas | Ne siauresnis kaip nuo 0.001 iki 8 ml/min esant slėgio intervalui nuo 20 iki 800 bar; |  |
| 2.3. | Siurblio srauto tikslumas | Ne blogiau kaip ±0.1% |  |
| 2.4. | Palaikomo srauto preciziškumas | Ne mažesnis kaip ˂ 0.05% RSD (santykinis standartinis nuokrypis), arba 0.01 min SD (standartinis nuokrypis) |  |
| 2.5. | Srauto pulsacija | Ne didesnė kaip <1.0% arba <0.2 MPa |  |
| 2.6. | Eliuentų maišymo tikslumas | Ne mažesnis kaip ± 0.2%. |  |
| 2.7. | Bendras maišytuvo tūris | Ne didesnis kaip 400 µL |  |
| 2.8. | Tirpiklių nudujinimas | Integruotas, ne mažiau nei keturiems kanalams |  |
| 2.9. | Apsauga nuo nuotėkio | Privaloma nuotėkio detekcijos sistema su automatiniu sistemos išjungimu esant nuotėkiui |  |
| 2.10. | Gradiento formavimas | Sistema turi užtikrinti gradiento formavimą: - aukšto slėgio režimu (dvejetainis maišymas, angl. binary), - žemo slėgio režimu (kvaternarinis maišymas, angl. quaternary). Turi būti galimybė formuoti gradientą naudojant ne mažiau kaip 4 tirpiklius vienu metu. |  |
| 3. | Automatinis mėginių įvedimo modulis |  |  |
| 3.1. | Automatinio mėginių įvedimo modulio sandara | Automatinis, termostatuojamas mėginių įvedimo įrenginys. Privalo palaikyti ne mažiau nei 370 pozicijų standartinių 1,2 ml talpos mėginių buteliukų. |  |
| 3.2. | Įvedamo mėginio tūris | Palaikomas injekcijos tūrio intervalas: Minimalus tūris ≤ 0,01 µL, Maksimalus tūris ≥ 100 µL |  |
| 3.3. | Injekcijos tūrio tikslumas | Injektuojant 10 μl ne mažesnis nei ≤ 0.5% |  |
| 3.4. | Tipinės injekcijos pernaša | Ne daugiau nei 0.0005 % |  |
| 3.5. | Maksimalus darbinis slėgis | Ne mažiau nei 1000 bar. |  |
| 3.6. | Injekcijos laikas | Ne daugiau nei 9 s. |  |
| 3.7. | Mėginių temperatūros palaikymas | Privalomas, intervalas ne siauresnis kaip nuo +4 iki +40 ºC. |  |
| 3.8. | Mėginių temperatūros stabilumas | Svyravimas neturi viršyti ±1 ˚C |  |
| 3.9. | Darbinis pH diapazonas | Ne siauresnis kaip nuo 2 iki 12 |  |
| 4. | Kolonėlių termostatas |  |  |
| 4.1. | Termostatavimo temperatūros diapazonas | Termostato palaikomos temperatūros intervalas: ne mažiau kaip 15 °C žemiau kambario temperatūros, viršutinė temperatūros riba – ne žemesnė kaip +115 °C |  |
| 4.2. | Termostato temperatūros stabilumas | Ne daugiau nei ± 0.05 °C. |  |
| 4.3. | Talpinamų kolonėlių skaičius | Ne mažiau kaip 2 vnt. 30 cm ilgio kolonėlės. |  |
| 4.4. | Temperatūros reguliavimo tipas | Priverstinė oro cirkuliacija. |  |
| 4.5. | Kolonėlių termostato talpa | Ne mažiau kaip 2 vnt. 30 cm ilgio |  |
| 4.6. | Termostato valdymo funkcionalumas | Automatinis kolonų termostate esančių kolonų perjungimo funkcionalumas, leidžiantis sistemai savarankiškai keisti analizei naudojamą kolonėlę iš ne mažiau nei keturių galimų. Funkcija valdoma iš programinės įrangos. |  |
| 5. | Diodinis detektorius |  |  |
| 5.1. | Šviesos šaltinis | Deuterio lempa arba lygiavertis UV spektro šviesos šaltinis, užtikrinantis reikalingą bangų ilgių diapazoną chromatografinei analizei |  |
| 5.2. | Optinis dizainas | Vieno spindulio, atvirkštinės optikos dizainas su įgaubtomis holografinėmis grotelėmis, achromatine optika, ir ne mažiau nei 1024 elementų fotodiodų matrica |  |
| 5.3. | Bangos ilgio diapazonas | 190–800 nm |  |
| 5.4. | Pikselių skiriamoji geba | Ne mažiau nei 0,6 nm |  |
| 5.5. | Bangos ilgio tikslumas | Ne mažiau nei ±1 nm |  |
| 5.6. | Bangos ilgio pakartojamumas | Ne mažiau nei ±0.1 nm |  |
| 5.7. | Triukšmo lygis | <±6 μAU ties 254 nm |  |
| 5.8. | Poslinkis | <1 mAU/h ties 254 nm |  |
| 5.9. | UVVIS duomenų analizės funkcionalumas* | Privalomas integruotas automatinis siūlomos programinės įrangos funckionalumas, kuris leidžia dekonvoliucijos pagalba vizualiai atskirti ir kiekybiškai įvertinti chromatografiškai neatskirtas smailes, remiantis skirtumais tarp jų absorbcijos spektrų. |  |
| 6. | Fluorescencinis detektorius |  |  |
| 6.1. | Optinis dizainas | Du monochromatoriai su įgaubtomis holografinėmis grotelėmis ir elipsiniais veidrodžiais |  |
| 6.2. | Šviesos šaltinis | Ksenono lempa arba lygiavertis plataus spektro šviesos šaltinis, užtikrinantis fluorescenciniam detektoriui reikalingą bangų ilgių diapazoną ir jautrumą |  |
| 6.3. | Sužadinimo bangos ilgio diapazonas | Ne mažesnis nei 200–880 nm |  |
| 6.4. | Emisijos bangos ilgio diapazonas | Ne mažesnis nei 220–900 nm |  |
| 6.5. | Spektrinis dažnių juostos plotis (FWHM) | Ne didesnis nei 20 nm (sužadinimo ir esmisijos) |  |
| 6.6. | Bangos ilgio tikslumas | Ne mažesnis nei ±2 nm |  |
| 6.7. | Bangos ilgio pakartojamumas | Ne mažesnis nei ±0.2 nm |  |
| 6.8. | Signalo kanalų skaičius | Ne mažiau nei 4 |  |
| 6.9. | Palaikomas temperatūros diapazonas | Termostatuojamas, palaiko temperatūrą diapazone ne siauresniame nei 15 °C virš aplinkos iki 50 °C |  |
| 6.10. | Bangos ilgio perjungimo laikas | Ne ilgiau nei ≤260 ms |  |
| 7. | Programinė įranga | Pilnas visų elementų ir detektorių tiesioginis valdymas, duomenų surinkimas, saugojimas ir ataskaitų kūrimas. Programinė įranga turi būti tinkama naudoti visą įrenginio eksploatacijos laikotarpį, užtikrinant jos veikimą, suderinamumą ir klaidų taisymus |  |
| 8. | Kompiuterinė darbo stotis | Įranga turi būti tiekiama kartu su gamintojo numatytu kompiuteriniu įrenginiu (stacionariu arba nešiojamu), užtikrinančiu pilną sistemos funkcionalumą pagal gamintojo komplektaciją. Privalo būti valdoma vienu komplektuojamu kompiuteriu. Kompiuteris turi turėti monitorių, pelę, klaviatūrą, spausdintuvą. Kompiuterinė darbo stotis privalo atitikti skysčių chromatografo gamintojo reikalavimus. |  |
| 9. | Pagalbinės medžiagos* | Turi būti pateiktos visos pagalbinės medžiagos ir reagentai, reikalingos sistemos instaliavimui, paleidimui į eksploataciją ir personalo mokymui. |  |
| 10. | Komplektuojamas priedas - Frakcijų kolektorius |  | Nurodoma siūloma prekė/ modelis/ pavadinimas |
| 10.1. | Mėginių indelių talpa | Ne mažiau kaip: - 215 vnt. × 12 mm išorinio skersmens buteliukai (≤1,5 ml) - 380 vnt. × 6, 7 ir 8 mm išorinio skersmens mėgintuvėliai (≤1,2 ml) - 60 vnt. × 15 mm išorinio skersmens buteliukai (≤4 ml) - 35 vnt. × 22,5 mm išorinio skersmens mėgintuvėliai (≤10 ml) - 96 vnt. ir 384 vnt. vietų ląstelių plokštelės (gilios ir seklios) |  |
| 10.2. | Surinkimo režimai | Įjungiami pagal piko signalus arba laiko intervalus (Pjūklinis) vertikalus, (pjūklinis) horizontalus Pertraukiamojo ir nepertraukiamojo surinkimo režimai Rinkimas virš arba viduje indelio Rankinis surinkimas, sujungimas, apvyniojimas ir sujungimas |  |
| 10.3. | Atidėjimo tūris | Ne daugiau kaip: 19 µL Nuo frakcijos surinkėjo įvado iki frakcijos vožtuvo angos: <2,7 µL (numatyta, laiko pagrindu frakcijavimas, vieno steko konfigūracija) Frakcijų vožtuvas: <0,5 µL Nuo frakcijų vožtuvo iki adatos: <10,7 µL (numatyta) Adata: <5 µL |  |
| 10.4. | Frakcijų vožtuvas | Mažas vidinis tūris: ne daugiau kaip 0,5 µL Greitas perjungimo laikas ne daugiau kaip 30 ms Maksimalus darbinis slėgis: ne mažesnis kaip 135 bar |  |
| 10.5. | Minimalus surinkimo tūris | Vieno lašelio surinkimo tūris: ne mažesnis kaip 6 µL (vandens) |  |
| 10.6. | Adatos judėjimo laikas | Ne platesniame diapazone kaip nuo 0,05 s iki 1,5 s |  |
| 10.7. | Darbinis srautas | Ne siauresniame diapazone kaip nuo 0,05 iki 10 ml/min |  |
| 10.8. | Pernaša | Ne didesnė kaip 0,15 % su įjungtu praplovimu |  |
| 10.9. | Temperatūros diapazonas | Ne siauresniame diapazone kaip nuo 4 iki 40 °C, aušinimas ≥23 K žemiau aplinkos temperatūros esant <80 % santykiniam drėgniui |  |
| 10.10. | Temperatūros tikslumas | nuo -2 °C iki +4 °C nuo nustatytosios temperatūros |  |
| 10.11. | Temperatūros stabilumas | ± 1 °C |  |
| 10.12. | Automatizavimo funkcijos | Brūkšninių kodų nuskaitymas: Tuščių segmentų aptikimas Stovo / lėkštelės su duobutėmis patikrinimas Atsargų valdymas |  |
| 10.13. | Saugos funkcijos | Nuotėkio aptikimas ir saugus nuotėkio tvarkymas |  |
| 10.14. | Biokompatibilus | pH diapazonas nuo 2 iki 12, chloridų koncentracija iki 1 mol/L |  |
| 10.15. | Konstrukcija | Turi būti integruotas kaip chromatografo modulis, suderinamas su siūlomo gamintojo įranga. |  |
| 11. | Komplektuojamas priedas - Radijo detektorius |  | Nurodoma siūloma prekė/ modelis/ pavadinimas |
| 11.1. | Valdymas | Turi būti valdomas su chromatografo programine įranga. Taip pat su integruotu liečiamu ekranu detektoriuje. |  |
| 11.2. | Paskirtis | - kietųjų medžiagų ir mišinių elementams, skirtiems alfa ir mažos energijos beta spinduliuotojams (3H, 14C, 33P, 35S) - fosforo elementams, skirtiems didelės energijos beta spinduliuotojams (32P) - gama matavimo elementai (125J, 129J, 131J, 99mTC, taip pat PET taikymams) - Mikroskylės kietosios ir mišinio kameros - Matavimo elementai aukšto slėgio taikymams |  |
| 11.3. | Komplektacija | Beta spinduliuotojų Tb-161 ir Lu-177, aptikimui PET celė su ypač mažo foninio spinduliavimo scintiliatoriumi 100 μL Alfa spinduliuotojų Ac-225, aptikimui: Scintiliatoriaus siurblys Skystojo scintiliatoriaus tiekimui, be pulsacijų Srauto greitis reguliuojamas rankiniu būdu arba kompiuteriu ne siauresniame diapazone kaip nuo 0,001 ml/min iki 10 ml/min standartiniams ir „Microbore“ taikymams - Tikslumas ne maženis kaip: 99 % (1 ml/min) - Preciziškumas ne maženis kaip: 99,5 % (1 ml/min) - Maksimalus slėgis ne mažesnis kaip 400 bar (5800 PSI) |  |
|  | Kiti bendrieji sistemos parametrai: |  |  |
| 12. | Mokymai* | Darbo vietoje turi būti atlikti ne mažiau nei 3 darbo dienų išsamūs personalo (dviem asmenims) mokymai naudotis sistema. |  |
| 13. | Dokumentacija, instrukcijos | Tiekėjas turi pateikti detalią naudojimo instrukciją ir serviso dokumentaciją lietuvių arba anglų kalba. |  |
| 14. | Garantija* | Garantija prietaisui ne trumpesnė nei 12 mėnesių. | ​​Nurodyti tiekėjo siūlomą garantinį laikotarpį mėnesiais |
| 15. | Garantiniai įsipareigojimai* | Privalomas sistemos aptarnavimas ir patikrinimas kiekvienais metais, ne trumpiau kaip 2 metus, keičiant gamintojo nurodytas sąnaudines dalis ir pateikiant aptarnavimo protokolą. |  |

**Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz., gamintojo prekės aprašymas arba internetinė nuoroda į gamintojo psl., arba kitus lygiaverčius dokumentus).

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 papunkčiu.

3 lentelė.

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitiktį įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Konkretus reikalavimas nustatytas Konkretaus pirkimo sąlygų 3 priedo „Sutarties SS projektas“ 13 skyriuje. | Kartu su pasiūlymu Tiekėjas neturi pateikti atitiktį įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija šio reikalavimo atitiktį tikrina Sutarties vykdymo metu. |

- KITA INFORMACIJA

5.1 Tiekėjas turi užtikrinti, kad prekės pristatymo metu atitiks efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo reikalavimus pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą  2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą ir 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. Pirkėjas šio reikalavimo atitiktį vertins prekių pristatymo metu.

Tiekėjas sutarties vykdymo metu kartu su pristatomomis prekėmis privalo pateikti CE sertifikato, išduoto paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos, arba EB deklaracijos, arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją (pateikiama tai, kas taikoma pirkimo objektui pagal teisės aktų reikalavimus). Pateikiant EB deklaracijos arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją, kad pasiūlytos prekės atitinka reikiamus standartus, bei prekių klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

Jei prekėms pagal Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus nėra privalomas CE ženklinimas – tiekėjas laisva rašytine forma turi pagrįsti, kad prekių neprivaloma ženklinti CE ženklu pagal teisės aktų reikalavimus

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t. y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

•     neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

•    panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

•     numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

•     nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.