Konkretaus pirkimo, atliekamo dinaminės pirkimų sistemos pagrindu,

priedas Nr. 1 „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija –  Vilniaus universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

  - Projektas – Vilniaus universitetas, siekdamas įgyvendinti projektą Nr. 10-093-K-0041 „Naujausios kartos UHPLC sistemos įsigijimas pažangiems bioaerozolio cheminės sudėties ir žiedadulkių alergenų tyrimams (REGREEN)“, numato įsigyti toliau įvardintas prekes.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – didelio efektyvumo skysčių (UHPLC) chromatografijos sistema su detektoriais ir susijusios paslaugos (toliau – prekės).

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai ir (ar) kiekiui.

  - Prekių pristatymo vieta:  Višinskio 25 -115, Šiauliai.

  - Prekių kiekiai ir (ar) apimtys:

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo/tiekimo terminas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.) | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis) |  |
| 1. | Didelio efektyvumo skysčių (UHPLC) chromatografijos sistema su detektoriais, jos pristatymas, instaliavimas (sumontuoti pristatytą techninę įrangą kaip to reikalauja įrangos gamintojas, įdiegti sisteminę programinę įrangą), po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas | 1 kompl. | ☐ | ☒ | 90 kalendorinių dienų |

  - Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas prekių kiekis ir (ar) apimtis yra tikslus(-i) ir vykdant Sutartį nesikeis.

  - Užsakymų teikimo tvarka:

    - užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Prekės turi būti pristatomos nedelsiant po Sutarties įsigaliojimo dienos per 1 lentelėje nustatytą terminą.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras** | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo Tiekėjas) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Didelio efektyvumo skysčių (UHPLC) chromatografijos sistema su detektoriais |  | Nurodyti siūlomos prekės pavadinimą, modelį, gamintoją, kilmės šalį |  |
|  | Chromatografinė sistema su detektoriais | Privalo valdymui ir parametrų stebėjimui turėti lietimui jautrių ekraną. |  |  |
|  | Darbo režimas | Privalo būti suderinta darbui tradicinės ir greitosios chromatografijos (UHPLC) režimuose. |  |  |
|  | Eliunetų tiekimo modulis | Būtinas |  |  |
|  | Gradiento režimas | Kombinuoto tipo. Galinti dirbti ir aukšto slėgio gradiento režimu (angl. binary) maišant ne mažiau nei 2 tirpiklius, ir žemo slėgio gradiento režimu (angl. quaternary) maišant ne mažiau nei 4 tirpiklius. Maksimalus vienu metu maišomų tirpiklių skaičius ne mažiau nei 8. |  |  |
|  | Gradiento intervalas | Nuo 0 % iki 100 %, žingsnis ne daugiau nei 0,1%. |  |  |
|  | Eliuentų nudujinimas | Būtinas nudujinimas kiekvienam eliuento kanalui. |  |  |
|  | Eliuentų spūdumo kontrolė | Būtina, pagal naudojamą eliuentą. |  |  |
|  | Stūmoklių apiplovimas | Būtinas, integruotas, automatinis. |  |  |
|  | Darbinis srauto intervalas | nuo 0,001 ml/min iki 8 ml/min. Žingsnis ne didesnis nei 0,001 ml/min. |  |  |
|  | Srauto preciziškumas | Vertė ne daugiau nei 0,07 % RSD |  |  |
|  | Palaikomas maksimalus slėgis | ≥15 000 psi, kai srautas ne mažiau nei 2 ml/min. |  |  |
|  | Mobilios fazės kiekio stebėjimo funkcija | Būtina mobilių fazių kiekio stebėjimo funkcija, kai ne mažiau kaip 8 buteliuose, realiame laike, fiziškai/sensoriškai matuojamas mobilios fazės kiekis. Sistema stebi, skaičiuoja ir perspėja jei pagal naudojamą metodą bet kurio tirpiklio neužteks leidžiant seką, ar kai kiekiai nukrenta žemiau nustatytos ribos. |  |  |
|  | Autoinjektorius | Palaikoma injekcija nuo 0,1 µl iki 100 µl. Būtina automatinė galimybė po injekcijos kilpos tūrį išjungti iš srauto. Palaikoma slėgis ne mažiau nei 15 000 psi. |  |  |
|  | Mėginio pernaša | Bandinio pernešimas kitai injekcijai ne didesnis nei 0,0005 %. |  |  |
|  | Injekcijos greitis | Ne ilgiau nei per 10 s. Privaloma funkcija kai dar vykstant analizei atliekamas pasiruošimas sekančiai injekcijai (angl. overlapping). |  |  |
|  | Injekcijos preciziškumas | Injekcijos tūrio santykinė standartinė paklaida (RSD) ne didesnė nei 0,25 % injektuojant ≥5 µl. |  |  |
|  | Bandinių termostatavimas | Intervale ne siauresniame nei nuo 4 °C iki 40 °C, esant standartinei aplinkos temperatūrai ≥20°C. |  |  |
|  | Bandinių talpa | Ne mažiau nei 140 pozicijų 1,5 arba 2 ml talpos chromatografiniams buteliukams. Būtina galimybė naudoti didesnes 6 ir/arba 10 ml talpas. Sistema taip pat privalo naudoti MTP/DWP plokšteles, bei 1,5 ml centrifūgines eppendorf tipo (arba analogiškus) talpas. Sistema turi gebėti naudoti ne mažiau nei trijų skirtingų talpų formatus vieno metodo ir vienos sekos metu. |  |  |
|  | Mėginio paruošimo automatizavimas | Sistema turi palaikyti sekantį arba lygiavertį funkcionalumą: - automatinį mėginio praskiedimą; - vidinio standarto ir (ar) derivanto pridėjimą bei sumaišymą; - nuoseklią „sumuštinio tipo“ skysčių injekciją (angl. co‑injection); - persiklojančią daugybinę injekciją (stacked injection) vienos analizės metu. |  |  |
|  | Adatos praplovimas | Autoinjektorius turi turėti programuojamą adatos praplovimą, naudojant ne mažiau kaip 3 skirtingus tirpalus |  |  |
|  | Kolonų termostatas | Priverstinės oro cirkuliacijos tipo, temperatūros diapazonas: nuo ≥10 °C žemiau kambario temperatūros iki ≥100 °C, talpinantis ≥6 kolonėles iki 250 mm. |  |  |
|  | Palaikomos temperatūros tikslumas | ≤ ±0,5 °C |  |  |
|  | Automatinis kolonų perjungimas | Būtinas integruotas vožtuvų sprendimas leidžiantis automatiškai, iš programinės įrangos valdomai perjungti tarp ne mažiau nei 6 kolonėlių. Privalomi su UHPLC suderinami pajungimai ir vamzdeliai visoms kolonoms. Palaikomas slėgis ne mažiau nei 15 000 psi. |  |  |
|  | UV/VIS spektrą registruojantis detektorius | Būtinas su diodų gardele sudaryta iš ne mažiau nei 1024 elementų |  |  |
|  | Bangos ilgių intervalas | Ne mažiau kaip nuo 190 nm iki 800 nm |  |  |
|  | Bangos ilgio tikslumas | Ne daugiau kaip ±1 nm |  |  |
|  | Spektrinė skiriamoji geba | Ne daugiau kaip 1,5 nm |  |  |
|  | Triukšmo lygis | ≤ 5x10-6 AU |  |  |
|  | Dreifas | ≤ 0,6x10-3 AU/val. |  |  |
|  | Linijinis intervalas | ≥ 2,5 AU |  |  |
|  | Lempų darbo laikas | Ne mažiau nei 2000 val. visoms naudojamoms lempoms. |  |  |
|  | Detektoriaus kiuvetė | Analitinė matavimo kiuvetė – optinio kelio ilgis 10 mm, suderinama su UHPLC. |  |  |
|  | Maksimalus duomenų nuskaitymo dažnis | ≥100 Hz |  |  |
|  | Temperatūros kontrolė | Optikos skyrius ir kiuvetė privalo būti termostatuojami. Kiuvetės temperatūra pasirenkama, maksimali vertė ne mažiau nei 50 °C |  |  |
|  | Dekonvoliucijos funkcija | Privalomas funkcionalumas, kuris leidžia pagal spektrų skirtumus algoritmiškai atskiri neatskirtas smailes, jas vizualizuoti ir kiekybiškai analizuoti atskirai. |  |  |
|  | Elektrinio laidumo detektorius | Būtinas |  |  |
|  | Matavimo ribos | Ne mažiau kaip iki 10 000 µS/cm |  |  |
|  | Aktyvus temperatūros palaikymas celėje | Būtinas, pasirenkant temperatūrą ne mažiau kaip iki 50°C 1 °C žingsniu. |  |  |
|  | Fluorescencinis detektorius | Būtinas |  |  |
|  | Bangos ilgių diapazonas | Ne siauresnis nei nuo 200 nm iki 800 nm sužaidinimui ir registracijai |  |  |
|  | Vienu metu registruojamų bangos ilgių skaičius | Vienu metu registruojantis ne mažiau kaip 4 bangos ilgių poras. Privalomas bangos ilgių skenavimo režimas. |  |  |
|  | Signalo triukšmo santykis pagal vandens Ramano atsaką | Ne mažesnis nei 2000:1 vertinant pagal realų vandens signalo foną (netinka pagal žemo fono (angl. “low-background” arba “dark signal noise”) |  |  |
|  | Bangos ilgių patikra | Būtina integruota Hg lempa arba analogiškas lygiavertis sprendimas automatinei bangos ilgių patikrai. |  |  |
|  | Kiuvetės temperatūrinė kontrolė | Fluorescencijos detektorius turi turėti funkciją šaldyti matavimo kiuvetę ne mažiau kaip 10 °C žemiau kambario temperatūros. |  |  |
|  | Maksimalus duomenų nuskaitymo dažnis | ≥100 Hz |  |  |
|  | Masių spektrometrinis detektorius | Trijų kvadrupolių tipo konstrukcija suderinta su greitąja chromatografija su fragmentacijos cele. |  |  |
|  | Matavimo režimai | Būtina teigiama ir neigiama jonizacijos. Būtina galimybė dirbti abiem režimais vienos analizės metu. Pilnas perjungimo ciklas tarp režimų ne daugiau nei 5 ms. |  |  |
|  | Dinaminis ruožas | Ne mažiau nei iki 107 |  |  |
|  | Matuojamų masės ir krūvio santykių intervalas (toliau - m/z) | Ne siauriau nei nuo 5 iki 2000 m/z |  |  |
|  | Jonizacijos tipas | Būtinas kaitinamas elektro-purškimo jonizacijos šaltinis, t. y. HESI arba lygiavertis kaitinamas ESI tipo sprendimas, užtikrinantis vienalaikę kaitinamo ESI ir APCI jonizaciją vienos analizės metu, be režimų perjunginėjimo.. Palaikoma kaitinimo temperatūra ne mažiau nei iki 600 °C |  |  |
|  | Palaikomas skysčių chromatografo srauto intervalas HESI arba lygiaverčiame kaitinamo ESI režime. | Ne siauresnis nei nuo 0,05 iki 2 ml/min. |  |  |
|  | m/z stabilumas | Ne daugiau 0,1 amv per 48 valandas arba ne daugiau kaip 0,05 amv per 24 valandas. |  |  |
|  | Maksimalus skenavimo greitis | Ne mažiau nei 25000 amv/sek, skenuojant ne didesniu nei 0,1 amu žingsniu. |  |  |
|  | Duomenų užrašymo režimai | Privaloma – Q1 skenavimas, Q3 skenavimas, produkto fragmentų skenavimas, prekursoriaus skenavimas, „neutral loss“ skenavimo režimas, pasirinkto jono stebėsena (SIM arba SIR) Q1 ir Q3 režimuose, pasirinktų reakcijų stebėsenos SRM (arba MRM) režimas |  |  |
|  | Automatinis produkto jonų skenavimas | Turi būti programuojamas automatinis produkto jono skenavimo (angl. product ion scan) režimo įsijungimas, pagal nustatytą signalo slenkstį kiekvienai analitei atskirai, atliekant SRM analizę, siekiant patvirtinti analitės tapatybę gauto spektro pagalba. |  |  |
|  | Minimalus pauzės laikas (angl. pause time) | Ne daugiau nei 1 ms. |  |  |
|  | Maksimalus MRM tranzicijų skaičius | Ne mažiau nei 550/s |  |  |
|  | Sistemos jautrumas SRM arba MRM režime nustatytai koncentracijai, oficiali gamintojo specifikacija | Jautrumas (signalo/triukšmo santykis) fragmentacijos režime (SRM arba MRM) ne mažesnis nei: 500 000:1 RMS 1pg rezerpino teigiamoje jonizacijoje 500 000:1 RMS 1pg chloramfenikolio neigiamoje jonizacijoje |  |  |
|  | Instrumento mažiausia aptinkama riba (IDL), oficiali gamintojo specifikacija | ≤2 fg Rezerpino teigiamoje jonizacijoje ≤2 fg chloramfenikolio neigiamoje jonizacijoje |  |  |
|  | Sistemos parametrų atskiroms analitėms optimizavimas (tuning) SRM arba MRM režimui. | Pilnai automatinis maksimalaus jautrumo SRM / MRM parametrų nustatymas, nenurodant jokių išankstinių analitės parametrų arba nurodant tik prekursorių, kai sistema pati atlieka pilną optimizavimo procesą Atliekama iš medžiagos injekcijos autoinjektoriaus pagalba. Privalo būti galimybė sudaryti neprižiūrimą ir nepertraukiamą optimizavimo injekcijų seką. |  |  |
|  | Sistemos rutininis aptarnavimas | Turi būti galima išvalyti visus modulius iki pat fokusuojančių elektromagnetinių linzių, nepertraukiant vakuumo. |  |  |
|  | Vakuumavimas | Sudaryta iš ne daugiau nei vieno turbomolekulinio siurblio ir iš ne daugiau nei vieno rotacinio siurblio. |  |  |
|  | Vožtuvas MS/šiukšlės | Programinės įrangos valdomas ir laike programuojamas funkcionalumas MS detektoriaus taršai sumažinti, leidžiantis programuojamai nukreipti mobilios fazės srautus į atliekų konteinerį arba į MS detektorių. Turi būti komplektuojami visi reikalingi priedai/vožtuvai. |  |  |
|  | Bendri sistemos funkcionalumai | - Sistema privalo turėti funkcionalumą, kai vienoje sekoje galima dirbti su dviem ar daugiau metodų, kurie turi skirtingas mobilias fazes, skirtingas kolonėles ir skirtingus detektorius. Tarp metodų seka automatiškai užpildo linijas nauja mobilia faze, iš linijos pilnai pašalina prieš tai buvusią, perjungia tinkamą koloną, ją kondicionuoja ir paleidžia analizes. - Būtinas susinaudojančių dalių skaitiklis visiems pagrindimams moduliams, įskaitant siurblius, injektorių, vožtuvams, UV/VIS, FLD, laidumo ir MS detektorius. - Būtinas automatizuotas sistemos techninės būklės įvertinimo funkcionalumas, visiems pagrindiniams moduliams, įskaitant siurblius, injektorių, UV/VIS ir MS detektorius. Funkcija privalo įvertinti ne mažiau nei susinaudojančių dalių būklę, modulių darbingumo atitikimą gamintojo kriterijams atliekant testus, pateikt įvertinimo ataskaitą. - Funkcionalumas, kai automatiškai įvertinamas MS detektoriaus darbingumas vertinant m/z nuokrypį, rezoliuciją, signalo stabilumą, ir esant neatitikimui automatiškai atliekama masių kalibracija. - Automatinis ne mažiau kaip 6 kolonų perjungimo vožtuvų sistemos konstrukcinis sprendimas, kai dvi kolonos pajungtos į elektrinio laidumo detektorių, o kitos į UV/VIS ir/ar fluorescencinį, ir/ar MS detektorių. - Ekologinis režimas, kuris automatiškai, kai MS sistema nenaudojama nurodytą laiką, pereina į energiją taupantį režimą išjungiant pasirinktus kaitinimo ir dujų padavimo mazgus. |  |  |
|  | Taikomoji programa | Pilnas visų elementų ir detektorių tiesioginis valdymas, duomenų surinkimas, saugojimas, analizė ir ataskaitų kūrimas |  |  |
|  | Įrangos komponentų valdymas | Visų sistemos detektorių parametrai ir duomenų surinkimo nustatymai turi būti valdomi viena programine įranga, įskaitant dujų srautų, temperatūrų, lempų įjungimą/išjungimą. |  |  |
|  | Automatinės programinės įrangos funkcijos | Programinė įranga privalo turėti sistemos automatizavimo funkcijas: - Naudotojo neprižiūrimas, iš anksto programiškai nustatytas automatinis sistemos įsijungimas ir pasiruošimas darbui. Įtraukiant mobilios fazės atnaujinimą linijose ir kolonėlėje iki stabilios pusiausvyros, bazinės linijos patikrą pagal nustatytus kriterijus; - Automatinė oro burbulų aptikimo ir pašalinimo funkcija. Sistema savarankiškai iš slėgio ir/ar bazinės linijos fluktuacijų atpažįsta burbulų buvimą, atlieka jų pašalinimą ir pakartoja neįvykusią analizę; - Automatinė chromatografinių kolonėlių apsauga nuo staigių slėgio šuolių, užtikrinant palaipsnį srauto didinimą jo paleidimo metu, suderintai su kolonėlių termostato temperatūra. |  |  |
|  | Kiekybinės analizės funckionalumas | • Daugybinis SRM chromatogramų rodymas viename lange pagal pasirinktą analitę visuose mėginiuose arba pagal mėginį rodant visas jo analites. Privaloma galimybė užsidėti referentines chromatogramos; • Rankinis smailių integravimo koregavimas, su spalvine indikacija. • Pagrindinės tranzicijos keitimas metode vienu veiksmu, bei tranzicijų ir jų santykių, bei išėjimo laikų automatinis atnaujinimas metode pagal realius duomenis vienu veiksmu. • Grupinis kiekybinių rezultatų rodymas pagal mėginį, analitę, suminis. • Gautų rezultatų spalvinis išskyrimas pagal pasirinktą kriterijų (angl. flagging) ne mažiau nei pagal: 4 koncentracijos ribas, išgavą, signalo triukšmo santykį, sulaikymo laiką. • Automatinis kokybės kontrolės grafikų (angl. quality control charts) generavimas pagal parametrus: koncentracija, išgava, referencinių fragmentų santykis, vidinio standarto plotas; • Suminių sekos ataskaitų generavimas. |  |  |
|  | Metodikos paketas | Paruoštas arba oficialiai patvirtintas gamintojo metodikos paketas mikotoksinų analizei, kai vienos injekcijos pagalba galima nustatyti ne mažiau nei 25 mikotoksinus. Privalo turėti su siūlomos įrangos serija suderintas: a) tikslias pilnas instrumentines chromatografines sąlygas; b) sulaikymo laikų informaciją; c) visų analičių MRM informaciją; d) oficialias metodikos instaliacijos ir darbo instrukcijas. Privalo leisti dirbti be papildomų optimizavimo darbų, iš kart po metodikos instaliavimo. Pirkimo procedūrų metu atitiktis vertinama pagal Tiekėjo pateiktą gamintojo techninę dokumentaciją, aplikacinį aprašą, metodikos paketo aprašymą arba kitą lygiavertį dokumentą. Praktinis metodikos įdiegimas ir veikimas tikrinamas įrangos instaliavimo ir priėmimo metu. |  |  |
|  | Priedai | Privalomi |  |  |
|  | Azoto dujų generatorius | Būtinas, su integruotu oro kompresoriumi. Dujų švarumas ir srautas tinkamas MS detektoriui. Privalomi vamzdeliai ir pajungimai. |  |  |
|  | Chromatografinės kolonos* | Skysčių chromatografinės kolonėlės: - Anijonų analizės kolona su prieškoloniu - ne mažiau kaip 1 vnt. - Katijonų analizės kolona su prieškoloniu – ne mažiau kaip 1 vnt. - Atvirkštinių fazių kolonos su pasirenkamu sorbentu, ne mažiau nei 3 vnt., iš kurių 1 vnt. pritaikytas greitajai chromatografijai. Kolonos komplektuojamos su prieškolonių laikikliais ir prieškolonių rinkiniais ne mažiau nei po 2 vnt. vienai kolonai ) |  |  |
|  | Chromatografinės priemonės* | Pradinis užsukamų chromatografinių 2 ml buteliukų rinkinys, ne mažiau nei 1000 vnt. Pradinis 13 mm diametro, 0,2 µm porų dydžio švirkštų filtrų rinkinys, ne mažiau nei 300 vnt, su poliniams tirpikliams tinkama membrana, ir ne mažiau nei 200 vnt. su PTFE membrana. Ne mažiau nei 500 vnt. vienkartinių 2 ml švirkštų tinkamų filtrams. |  |  |
|  | Kietafazės ekstrakcijos priedai | - Ne mažiau nei 12 pozicijų ne mažiau kaip 1 vakuuminis manifoldas kietafazei ekstrakcijai (SPE). Sudėtis pilnai paruošta darbui bet ne mažiau: Stiklinis arba lygiavertis cheminiam poveikiui ir vakuumui atsparios medžiagos korpusas su dangčiu ir sandarinimo tarpine; ne mažiau kaip 12 vnt. Luer tipo arba lygiaverčių jungčių / vožtuvų, užtikrinančių individualų kiekvienos SPE pozicijos srauto valdymą ir sandarų kolonėlių pajungimąir keičiamos PP arba lygiavertės cheminiam poveikiui atsparios medžiagos adatos / antgaliai. Ne mažiau kaip 1 vakuumo manometras ir ne mažiau kaip 1 vakuumo valdymo vožtuvas. Ne mažiau kaip 1 surinkimo talpų laikiklis. PP arba lygiavertės cheminiam poveikiui atsparios medžiagos atliekų surinkimo bakas. - Ne mažiau kaip 1 vakuuminis siurbliukas. Palaikomas srautas ne mažiau nei iki 18 l/min, vakuumas iki ne mažiau nei 20 mbar. Su ne mažiau kaip 1 vakuumine žarnele pajungimui prie manifoldo. - Kietafazės ekstrakcijos kolonėlės: - Aflatoksinų analizei tinkamos, kiekis ne mažiau nei 50 vnt. - C18 tipo arba lygiaverčio C18 atvirkštinės fazės sorbento SPE kolonėlės , 6 ml talpos, ne mažesne nei 500 mg sorbento užkrova, kiekis ne mažiau nei 60 vnt. |  |  |
|  | Vandens gryninimo priedas | Privalomas ne mažiau kaip 1 priedas ruošiantis I ir II švarumo lygio vandenį iš vandentiekio. Privaloma ne mažiau nei 30 L talpa. Vandens į talpą ruošimo greitis ne mažiau nei 3 L/min. I ir II švarumo lygio vandens dozavimas iš atskirų automatiškai valdomų kranų. Galimybė dozuoti pagal nustatytą laiką ir tūrį. Laidumas – ne daugiau nei 1 µS/cm II lygio, ir varža ne mažiau nei 18,2 MΩcm I lygio vandeniui. Bendrosios organinės anglies kiekis <30 ppb II lygio, ir <3 ppb I lygio vandeniui. - Sistema privalo turėti UV lempąarba lygiavertį sprendimą, užtikrinantį reikalaujamų I ir II švarumo lygio vandens kokybės parametrų palaikymą. Privaloma sistemos instaliacija kartu su visomis tam reikalingomis medžiagomis. |  |  |
|  | Kompiuterinė darbo vieta* | Sistemos reikalavimus atitinkantis valdymo kompiuteris komplektuojamas pagal aukščiau įvardintos įrangos gamintojo rekomendacijas. Privaloma komplektuoti visas reikalingas jungtis ir priedus būtinus prietaiso valdymui. |  |  |
|  | Bendri reikalavimai | Privalomi |  |  |
|  | Suderinamumas* | Skysčių chromatografijos modulis ir jo elementai (įskaitant detektorius ir programinę įrangą) privalo būti vieno gamintojo. Arba būtinas oficialus įrangos gamintojo patvirtinimas, kad siūlomas ne to gamintojo elementas yra visiškai suderinamas su sistema ir programine įranga, pasiekiant pilną funkcionalumą ir valdymą. |  |  |
|  | Garantija įrangai* | Ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija visai siūlomai įrangai, suteikiama gamintojo, gamintojo įgalioto atstovo arba tiekėjo. Garantiniu laikotarpiu turi būti užtikrinamas įrangos aptarnavimas pagal gamintojo reikalavimus. | ​Nurodyti siūlomą garantinį laikotarpį mėnesiais. |  |
|  | Instaliacija* | Tiekėjas atsako už įrangos pristatymą, instaliavimą ir tinkamą parengimą darbui kaip to reikalauja įrangos gamintojas, bei sisteminės, operacinės bei specializuotos programinės įrangos įdiegimą. Tiekėjas turi būti siūlomos technologinės įrangos prekių gamintojas arba turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą, arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo Sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti Sutarties vykdymo metu iki instaliavimo pradžios. |  |  |
|  | Mokymai* | Privalomi ne trumpesni nei 4 dienų mokymai VU Šiaulių akademijos patalpose ne mažiau kaip 4 darbuotojams darbui su įrenginiu ir programine įranga. Mokymai turi būti įskaičiuoti į prekių pristatymo / įdiegimo terminą ir pasiūlymo kainą. |  |  |

** Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz., gamintojo prekės aprašymas arba internetinė nuoroda į gamintojo psl.).

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 papunkčiu.

3 lentelė.

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitiktį įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Konkretus reikalavimas nustatytas Konkretaus pirkimo sąlygų 3 priedo „Sutarties projektas“ Specialiųjų sąlygų 13 skyriuje. | Kartu su pasiūlymu Tiekėjas neturi pateikti atitiktį įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija šio reikalavimo atitiktį tikrina Sutarties vykdymo metu. |

- KITA INFORMACIJA

5.1 Tiekėjas turi užtikrinti, kad prekės pristatymo metu atitiks efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo reikalavimus pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą  2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą ir 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. Pirkėjas šio reikalavimo atitiktį vertins prekių pristatymo metu.

Tiekėjas Sutarties vykdymo metu kartu su pristatomomis prekėmis privalo pateikti CE sertifikato, išduoto paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos, arba EB deklaracijos, arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją (pateikiama tai, kas taikoma pirkimo objektui pagal teisės aktų reikalavimus). Pateikiant EB deklaracijos arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją, kad pasiūlytos prekės atitinka reikiamus standartus, bei prekių klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

Jei prekėms pagal Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus nėra privalomas CE ženklinimas – Tiekėjas laisva rašytine forma turi pagrįsti, kad prekių neprivaloma ženklinti CE ženklu pagal teisės aktų reikalavimus.

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t.y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

•     neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

•    panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

•     numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

•     nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, Būtina pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.

Jei pagal gamintojo rekomendacijas komplektuojamam valdymo kompiuteriui arba atskiroms jo dalims (jei pvz., valdymo kompiuteris ir monitorius yra komplektuojami atskirai) taikomi reikalavimai pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 2 priedo IV skyriaus „Kompiuteriai ir planšetės“ ir VI skyriaus „Televizoriai ir monitoriai“  reikalavimus, pristačius prekes pateikiami dokumentai, įrodantys šių reikalavimų atitikimą, taip pat pateikiami dokumentai pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 2 skyriaus 6 p. reikalavimą antrinėms pakuotėms, jei  komplektuojamas valdymo kompiuteris arba atskiros jo dalys perduodamos antrinėje pakuotėje. Jei reikalavimai netaikomi, Tiekėjas turi pateikti tai pagrindžiančius  dokumentus/paaiškinimus.