TSD-173, VPP-7953

Elektrochirurgijos prietaiso su priedais, videoendoskopinės sistemos su priedais

ir universalaus operacinio stalo techninė specifikacija

1 pirkimo dalis. Elektrochirurgijos prietaisas su priedais, kiekis 1 kompl.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | 1. Elektrochirurginis generatorius kartu su suderinamais prietaisais bei elektrochirurginiais priedais skirtas minkštiesiems audiniams pjauti ir koaguliuoti bei kraujagyslėms perrišti; 2. Skirtas naudoti šiose medicinos srityse: 2.1. Atvira chirurginė intervencija; 2.2. Laparoskopinė chirurgija; 2.3. Endoskopinė chirurgija; 3. Elektrochirurginis generatorius palaiko ultragarso ir hibridinius instrumentus. |  |
| 2. | Didžiausias aparato atiduodamas galingumas | ≥ 320 W |  |
| 3. | Darbo režimai | 1. ≥ 8 skirtingi monopolinio pjovimo režimai; 2. ≥ 5 skirtingi monopolinės koaguliacijos režimai; 3. ≥ 6 skirtingi bipolinio pjovimo režimai; 4. ≥ 6 skirtingi bipolinės koaguliacijos režimai; 5. ≥ 4 skirtingi hibridiniai ir ultragarsiniai pjovimo bei koaguliacijos režimai. |  |
| 3.1. | Monopolinio pjovimo režimai: |  |  |
| 3.1.1. | Mišrus pjovimas (angl. Blend) | 1. Pjovimas padidintoje koaguliavimo srityje; 2. Didžiausia galia ≥ 200 W; 3. Didžiausia įtampa ≥ 2200 V. |  |
| 3.1.2. | Sustiprintas mišrus pjovimas (angl. BlendCut) | 1. Pjovimas padidintoje koaguliavimo srityje; 2. Didžiausia galia ≥ 200 W; 3. Didžiausia įtampa ≥ 1400 V. |  |
| 3.1.3. | Tikslus pjovimas (angl. FineCut) | 1. Greitas pjovimas mažoje koaguliavimo srityje; 2. Didžiausia galia ≥ 120 W; 3. Didžiausia įtampa ≥ 560 V. |  |
| 3.1.4. | Didelės galios pjovimas (angl. PowerCut) | 1. Paviršinė koaguliacija su geresne pjaunamąja geba; 2. Didžiausia galia ≥ 120 W; 3. Didžiausia įtampa ≥ 2000 V. |  |
| 3.1.5. | Impulsinis pjovimas – lėtas (angl. PulseCut Slow) | 1. Pjovimas su pertrūkiais, užtikrinant ilgesnes koaguliacijos fazes; 2. Didžiausia galia ≥ 150 W; 3. Didžiausia įtampa ≥ 714 V. |  |
| 3.1.6. | Impulsinis pjovimas – greitas (angl. PulseCut Fast) | 1. Pjovimas su pertrūkiais, užtikrinant trumpesnes koaguliacijos fazes; 2. Didžiausia galia ≥ 150 W; 3. Didžiausia įtampa ≥ 714 V. |  |
| 3.1.7. | Grynas pjovimas (angl. Pure) | 1. Greitas pjovimas mažoje koaguliuojamoje srityje; 2. Didžiausia galia ≥ 300 W; 3. Didžiausia įtampa ≥ 1300 V. |  |
| 3.1.8. | Gryno pjovimo režimas (angl. PureCut) | 1. Greitas pjovimas mažoje koaguliuojamoje srityje; 2. Didžiausia galia ≥ 300 W; 3. Didžiausia įtampa ≥ 700 V. |  |
| 3.1.9. | Pjovimo režimų aktyvavimas | Pjovimo režimas aktyvuojamas paspaudus monopolinio įrankio rankenėlėje esantį pjovimo mygtuką arba kojiniu pedalu |  |
| 3.2. | Monopolinės koaguliacijos režimai: |  |  |
| 3.2.1. | Bekontaktė koaguliacija (angl. Fulgurate) | 1. Bekontaktė koaguliacija fulguracijai atlikti ir paviršiniam audiniui paveikti. Taip pat naudojama pjovimui atlikti; 2. Didžiausia galia ≥ 120 W; 3. Didžiausia įtampa ≥ 3600 V. |  |
| 3.2.2. | Priverstinė koaguliacija (angl. Forced Coagulation) | 1. Koaguliacija, veikianti paviršinį audinį, su maža pjaunamąja geba; 2. Didžiausia galia ≥ 120 W; 3. Didžiausia įtampa ≥ 2000 V. |  |
| 3.2.3. | Didelės galios koaguliacija (angl. Power Coagulation) | 1. Paviršinė koaguliacija su geresne pjaunamąja geba; 2. Didžiausia galia ≥ 120 W; 3. Didžiausia įtampa ≥ 2000V. |  |
| 3.2.4. | Minkštoji koaguliacija (angl. Soft Coagulation) | 1. Lėta koaguliacija, veikianti giliuosius audinius; 2. Didžiausia galia ≥ 200 W; 3. Didžiausia įtampa ≥ 235 V. |  |
| 3.2.5. | Purškiamoji koaguliacija (angl. Spray/Spray Coag) | 1. Bekontaktė, paviršinė koaguliacija. 2. Didžiausia galia ≥ 120 W 3. Didžiausia įtampa ≥ 4300 V. |  |
| 3.2.6. | Monopolinės koaguliacijos režimų aktyvavimas | Koaguliacijos režimas aktyvuojamas paspaudus monopolinio įrankio rankenėlėje esantį koaguliacijos mygtuką arba kojiniu pedalu |  |
| 3.3. | Bipolinio pjovimo režimai: |  |  |
| 3.3.1. | Bipolinis pjovimas (angl. Bipolar Cut) | 1. Greitas pjovimas mažoje koaguliavimo srityje; 2. Didžiausia galia ≥ 100 W; 3. Didžiausia įtampa ≥ 645 V. |  |
| 3.3.2. | Plazminis pjovimas (angl. Plasma Cut) | 1. Pjovimas fiziologiniame tirpale su mažos energijos išvestimi; 2. Didžiausia galia ≥ 320 W; 3. Didžiausia įtampa ≥ 700 V. |  |
| 3.3.3. | PK kilpos pjovimas (angl. PK Loop Cut) | 1. Įvairių audinio struktūrų, ypač fibroidinio audinio, pjovimas dvipole technologija; 2. Didžiausia galia ≥ 200 W; 3. Didžiausia įtampa ≥ 590 V. |  |
| 3.3.4. | PK morceliacinis pjovimas (angl. PK Morce Cut) | 1. Įvairių audinio struktūrų, ypač fibroidinio audinio, pjovimas dvipole technologija. Protarpinė išvestis greitam ir valdomam pjovimui atlikti bei patobulinta dūmų kiekio mažinimo funkcija; 2. Didžiausia galia ≥ 300 W; 3. Didžiausia įtampa ≥ 560 V. |  |
| 3.3.5. | PK grynas pjovimas (angl. PK Pure Cut) | 1. Įvairių audinio struktūrų, pvz., raumenų ir riebalų, pjovimas. Dvipolė technologija ir greitoji kibirkščių kontrolė (angl. „Fast Spark Monitor“) užtikrina sklandų įvairių audinių pjovimą; 2. Didžiausia galia ≥ 200 W; 3. Didžiausia įtampa ≥ 510 V. |  |
| 3.3.6. | PK švelnus pjovimas (angl. PK Soft Cut) | 1. Įvairių audinio struktūrų pjovimas naudojant dvipolę technologiją su dūmų kiekio mažinimo funkcija; 2. Didžiausia galia ≥ 200 W; 3. Didžiausia įtampa ≥ 610 V. |  |
| 3.4. | Bipolinės koaguliacijos režimai: |  |  |
| 3.4.1. | Automatinė koaguliacija (angl. Auto Coag) | 1. Lėta dvipolė koaguliacija veikiant giliuosius audinius; 2. Automatinis aktyvinimo sustabdymas; 3. Didžiausia galia ≥ 120 W; 4. Didžiausia įtampa ≥ 220 V. |  |
| 3.4.2. | Švelnioji koaguliacija (angl. BiSoft Coag) | 1. Lėta dvipolė koaguliacija veikiant giliuosius audinius; 2. Automatinio paleidimo parinktis, kad palietus audinį prasidėtų aktyvinimas; 3. Didžiausia galia ≥ 120 W; 4. Didžiausia įtampa ≥ 220 V. |  |
| 3.4.3. | Kietoji koaguliacija (angl. Hard Coag) | 1. Lėta dvipolė koaguliacija veikiant giliuosius audinius; 2. Automatinis aktyvinimo sustabdymas; 3. Didžiausia galia ≥ 120 W; 4. Didžiausia įtampa ≥ 220 V. |  |
| 3.4.4. | PK koaguliacija (angl. PK Coag) | 1. Audinių koaguliacija, kai atsiranda mažas sulipimas ir anglėjimas, naudojant dvipolę technologiją ir garsinį atsaką dėl koaguliacijos progreso; 2. Didžiausia galia ≥ 120 W; 3. Didžiausia įtampa ≥ 220 V. |  |
| 3.4.5. | PK švelnioji koaguliacija (angl. PK Soft Coag) | 1. Audinių koaguliacija, kai atsiranda mažas lipimas ir anglėjimas, naudojant dvipolę technologiją su dūmų kiekio mažinimo funkcija; 2. Didžiausia galia ≥ 120 W; 3. Didžiausia įtampa ≥ 230 V. |  |
| 3.4.6. | Koaguliacija fiziologiniu tirpalu (angl. Saline Coag) | 1. Koaguliacija fiziologiniame tirpale; 2. Didžiausia galia ≥ 200 W; 3. Didžiausia įtampa ≥ 245 V. |  |
| 3.4.7. | Bipolinės koaguliacijos aktyvavimas | Bipolinė koaguliacija aktyvuojama instrumento mygtuku, kojiniu pedalu arba automatiškai, įjungus „Autostart“ funkciją. |  |
| 4. | Specialiosios funkcijos | 1. Didelės galios pjovimo funkcija, optimizuojanti pjovimo pradžią. Taikant didelę galią audiniui, padeda iš karto įžiebti kibirkštį ir sumažina mechaninio pjovimo riziką; 2. Greitoji kibirkščių kontrolė, pjovimo režimuose, užtikrina sklandų ir atkuriamą skirtingų savybių audinių pjovimą (pvz., raumenų ir riebalų); 3. Išmanioji audinių stebėjimo funkcija, automatiškai atpažįsta audinio perskyrimo momentą ir nutraukia energijos tiekimą; 4. Kontakto kokybės stebėjimas, skirtas neutraliam paciento elektrodui; 4.1. Audinio paviršiaus stebimos varžos intervalas ne siauresnis negu 25–150 Ω. |  |
| 5. | Garsinė indikacija | 1. Skleidžiamas garsinis signalas aktyvavus pjovimo, koaguliacijos, arba ultragarso režimus bei įvykus neutralaus elektrodo arba generatoriaus gedimui; 2. Garsinės indikacijos signalo garsumas reguliuojamas. |  |
| 6. | Programuojami darbo režimų parametrai | ≥ 40 vartotojo programuojamų parametrų atminties nustatymų |  |
| 7. | Išvestys | 1. ≥ 2 monopolinės; 2. ≥ 1 bipolinė; 3. ≥ 1 išvestis hibridiniam arba ultragarso instrumentui pajungti; 4. ≥ 1 neutralaus elektrodo. |  |
| 8. | Informacijos pateikimas vartotojui | Valdymo skydelio ekrane pateikiama informacija: 1. Generatoriaus darbo režimas; 2. Galios verčių nustatymai; 3. Neutralaus elektrodo stebėjimo būsena; 4. Generatoriaus darbo aktyvavimo indikacija. |  |
| 9. | Generatoriaus darbo režimų ir parametrų valdymas | Valdomas lietimui jautriu ekranu |  |
| 10. | Priedai | 1. Bevielis kojinis jungiklis – 1 vnt.: 1.1. Su ≥ 2 pedalais, pjovimui ir koaguliacijai; 1.2. Apsaugos klasė ≥ IPX8; 2. Vienkartiniai paciento elektrodai ≥ 100 vnt.: 2.1. 2-jų kontaktinių zonų; 2.2. Su ≥ 4,5 m ilgio daugkartiniu kabeliu. |  |
| 11. | Automatinio dūmų šalinimo įtaiso prijungimas | Integruota sąsaja dūmų ir drėgmės ištraukimo sistemai |  |
| 12. | Paviršių valymas ir dezinfekavimas | Prietaiso paviršiai atsparūs valymui ir dezinfekcinėms priemonėms |  |
| 13. | Elektros maitinimas | Iš 230V/50Hz elektros tinklo |  |
| 14. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 15. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 16. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |
| 17. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 18. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |

2 pirkimo dalis. Videoendoskopinė sistema su priedais, kiekis 1 kompl.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Kiekis, vnt. | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Videoendoskopinė sistema: |  |  |  |
| 1.1. | Aukštos raiškos (4K) monitorius | 2 | 1. Skystųjų kristalų (LED tipo arba lygiavertis) monitorius; 2. Ekrano įstrižainė ≥ 31"; 3. Vaizdo formatas 16:9; 4. Kontrastas ≥ 1000:1; 5. Raiška ≥ (3840×2160) taškų; 6. Apšviestumas ≥ 650 cd/m2; 7. Skirtas naudoti medicinoje; 8. Signalų įvestys: - ≥ 1 x HDMI arba lygiavertė; - ≥ 1 x 12G-SDI arba lygiavertė; 9. Signalų išvestys: 9.1. ≥ 1× DVI-D arba 12G-SDI, arba HDMI. |  |
| 1.1.1. | Priedai prie monitoriaus | 2 | Artikuliuojama alkūnė monitoriui pakabinti |  |
| 1.2. | Videokameros galva | 1 | 1. Itin aukštos raiškos (angl. UHD, 4K) standartas; 2. Raiška ≥ (3840×2160) taškų baltos šviesos standartiniame ir ICG fluorescenciniame režimuose; 3. Vaizdo formatas 16:9; 4. Progresyvinis arba „Interlaced“ skenavimo metodas; 5. Laisvai programuojami ≥ 2 valdymo mygtukai; 6. Galimybė kameros mygtukų pagalba keisti šviesos šaltinio parametrus, taip pat valdyti judančių ir statinių vaizdų įrašymą; 7. Skaitmeninis didinimas ≥ 1,5 karto. |  |
| 1.2.1. | Vaizdų vizualizacijos režimai | - | 1. Režimas suvienodinantis operacinio lauko apšviestumą (pvz.: Clara, Bai-Mac arba lygiavertis) arba automatinis stiprinimo valdymas (angl. AGC (automatic gain control)); 2. Režimas padidinantis spalvų kontrastą, struktūrų ir audinių diferenciacijai pagerinti (pvz.: Color mode, Structure enhancement, Edge enhancement, Chroma arba YE (angl. yellow enhancement) arba lygiavertis); 3. Susiaurinto šviesos spektro audinių režimas (pvz.: NBI (narrow band imaging) arba Spectra, arba lygiavertis); 4. Režimas leidžiantis vienu metu monitoriaus ekrane matyti paprastą ir susiaurinto šviesos spektro vaizdą arba kameros mygtuko paspaudimu galima keisti vaizdą iš paprasto į susiaurinto šviesos spektro vaizdą, arba audinių ir kraujagyslių vizualizacijos vaizdą; 5. ICG fluorescenciniai režimai: 5.1. Kombinuotas baltos šviesos ir ICG fluorescencinis vaizdavimas vienu metu su galimybe pasirinkti ICG spalvą (angl. overlay) arba su galimybe pasirinkti esamos spalvos intensyvumo režimą/lygį; 5.2. Monochromatinis NIR/ICG vaizdavimas. |  |
| 1.3. | Videokameros valdymo įrenginys | 1 | 1. Itin aukštos raiškos (angl. UHD, 4K) standartas; 2. Suderinamas su: 2.1. 4K (3840 x 2160 taškų) standarto kamerų galvutėmis; 2.2. 4K (3840 x 2160 taškų) standarto ICG kamerų galvutėmis; 2.3. Lanksčiais daugkartiniais, skaitmeniniais videoendoskopais; 3. Integruotas vaizdų įrašymo modulis bei USB jungtys, nuotraukų ir video įrašų perkėlimui ir archyvavimui arba lygiavertis išorinis (atskiras) įrenginys; 4. Video vaizdų įrašymas Full HD formatu (arba lygiavertis), įrašomų nuotraukų kokybė atitinkanti Full HD standartą (arba lygiavertį); 5. Signalų išvestys: 5.1. ≥ 1× HD DVI arba HD-SDI, arba DVI-D, arba HDMI arba Display Port. |  |
| 1.4. | Šviesos šaltinis (atskiras įrenginys arba integruotas į videokameros valdymo sistemą) | 1 | 1. LED tipo arba lygiavertis; 2. Reguliuojamas šviesos intensyvumas; 3. Pritaikytas standartinei baltos šviesos ir ICG fluorescencinei diagnostikai; 4. NIR/ICG lempos darbo resursas ≥ 10000 valandų; 5. Rankinis šviesos šaltinio valdymas endoskopinės kameros galvutės mygtukais. |  |
| 1.5. | CO2 dujų insufliatorius | 1 | 1. Dujų padavimo greitis reguliuojamas nuo 0,1 iki ≥ 45 l/min; 2. Slėgis reguliuojamas nuo 3 iki ≥ 25 mmHg; 3. Galimybė užprogramuoti slėgio parametrą; 4. Esamų ir siekiamų dujų padavimo greičio ir slėgio verčių vaizdavimas; 5. Bendro sunaudoto dujų kiekio vaizdavimas; 6. Su integruotu arba atskiru moduliu dujų pašildymui; 7. Nuolatinis slėgio monitoringas; 8. Komplekte: 8.1. Sterilizuojami žarnelių rinkiniai insufliacijai - 2 vnt.; 8.2. Žarna, insufliatoriaus pajungimui į ligoninės dujų tiekimo sistemą, sukomplektuota su jungtimi, atitinkančia LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamus CO2 dujų tiekimo sistemos lizdus – 1 vnt; 8.3. CO2 dujų filtrai – 25 vnt. |  |
| 1.6. | Plovimo įrenginio komplektas | 1 | 1. Ratukinio tipo, skirtas laparoskopijai; 2. Galimybė dirbti su vienkartiniais bei daugkartiniais žarnelių rinkiniais; 3. Komplekte: 3.1. Daugkartinių žarnelių rinkinys irigacijai ≥ 2 vnt. |  |
| 1.7. | Elektrochirurgijos įrenginys | 1 | 1. Skirtas endoskopinėms ir atviroms operacijoms; 2. Lietimui jautrus valdymo ekranas; 3. Galimybė sukurti ir išsaugoti individualias procedūras ir jų parametrus; 4. Ne mažiau 35 įrenginyje išsaugomų, gamyklinių ir individualių programų arba galimybė sukurti ir išsaugoti individualias darbines programas; 5. Ne mažiau kaip 5 monopolinio pjovimo režimai, maksimali galia ≥ 300 W; 6. Ne mažiau kaip 4 monopolinės koaguliacijos režimai, maksimali galia ≥ 200 W; 7. Ne mažiau kaip 3 bipolinio pjovimo režimai, maksimali galia ≥ 200 W; 8. Ne mažiau kaip 5 bipolinės koaguliacijos režimai, maksimali galia ≥ 120 W; 9. Suderinamas su bipoliariniu rezektoskopu (4 poz.). |  |
| 1.7.1. | Priedai prie elektrochirurgijos įrenginio | - | 1. Ne mažiau 3-jų funkcijų kojinis jungiklis – 1 vnt. arba vienas pedalas dviejų funkcijų ir papildomas pedalas vienos funkcijos; 2. Vienkartiniai elektrodai – 50 vnt.; 3. Laidas vienkartiniams elektrodams pajungti – 1vnt. |  |
| 1.8. | Vežimas endoskopinei įrangai | 1 | 1. Antistatiniai ratai 4 vnt., ne mažiau kaip du iš jų fiksuojami; 2. Ne mažiau kaip 3 vnt. lentynų; 3. Ne mažiau kaip 1 stalčius; 4. Video kameros galvutės laikiklis; 5. Kanalas įrangos laidams paslėpti; 6. Centrinis elektros jungiklis; 7. Ne mažiau kaip 12 kištukinių el. lizdų; 8. Elektros maitinimo laidai įrangai, ne mažiau 5 vnt. |  |
| 1.9. | Optika | 1 | 1. Matymo kryptis 30°; 2. Skersmuo 11 ± 1 mm; 3. Ilgis 33 ± 3 cm; 4. Autoklavuojama; 5. Konteineris sterilizavimui bei laikymui. |  |
| 1.10. | Šviesolaidis | 1 | 1. Fibrooptinis; 2. Skersmuo 4,5 ± 0,5 mm; 3. Ilgis ≥ 300 cm; 4. Tiesi arba kampinė jungtis. |  |
| 2. | Laparoskopinių instrumentų rinkinys | 1 |  |  |
| 2.1. | Optika | 1 | 1. Matymo kryptis 30°; 2. Skersmuo 11 ± 1 mm; 3. Ilgis 33 ± 3 cm; 4. Autoklavuojama; 5. Pateikiama komplekte kartu su konteineriu sterilizavimui bei laikymui. |  |
| 2.2. | Šviesolaidis | 1 | 1. Fibrooptinis šviesolaidis; 2. Skersmuo 5 ± 0,8 mm; 3. Ilgis 260 ± 40 cm; 4. Su tiesia jungtimi. |  |
| 2.3. | Adata | 1 | 1. „Veress“ tipo arba lygiavertė; 2. Su „Luer-lock“ tipo (arba lygiaverte) jungtimi; 3. Ilgis 16 ± 2 cm; 4. Autoklavuojama. |  |
| 2.4. | Troakaras | 2 | 1. Skersmuo 6,5 ± 1 mm; 2. Kaniulės ilgis 11 ± 0,5 cm; 3. Su kraneliu insufliacijai; 4. Kartu su troakaru komplekte pateikiama: 4.1. Obturatorius su piramidiniu smaigu; 4.2. Vožtuvas; 4.3. Kepurėlės vožtuvui ≥ 10 vnt. |  |
| 2.5. | Troakaras | 3 | 1. Skersmuo 11,5 ± 1,5 mm; 2. Kaniulės ilgis 11 ± 1 cm; 3. Su kraneliu insufliacijai; 4. Kartu su troakaru komplekte pateikiama: 4.1. Obturatorius su piramidiniu smaigu; 4.2. Vožtuvas; 4.3. Kepurėlės vožtuvui ≥ 10 vnt. |  |
| 2.6. | Reduktorius | 2 | 1. Kamštelio arba movos tipo; 2. Skirtas 5 mm instrumentų įvedimui į 10 ± 1 mm skersmens troakarą. |  |
| 2.7. | Žnyplės | 3 | 1. Skirtos sugriebimui; 2. Rotuojamos, išrenkamos; 3. Viena žnyplių žiauna judanti; 4. Atraumatinės, smulkiai dantytos ir perforuotos; 5. Su jungtimi monopolinei koaguliacijai; 6. Darbinės dalies skersmuo 5 ± 0,5 mm; 7. Ilgis 36 ± 3 cm; 8. Su plastikine (arba lygiaverte) rankena be užrakto. |  |
| 2.8. | Žnyplės | 1 | 1. Skirtos disekcijai arba sugriebimui; 2. „Kelly“ arba „Maryland“ tipo arba lygiavertės; 3. Rotuojamos, išrenkamos; 4. Abi žnyplių žiaunos judančios; 5. Su jungtimi monopolinei koaguliacijai; 6. Darbinės dalies skersmuo 5 ± 0,5 mm; 7. Ilgis 36 ± 3 cm; 8. Su plastikine (arba lygiaverte) rankena be užrakto. |  |
| 2.9. | Žnyplės | 1 | 1. Skirtos disekcijai arba sugriebimui; 2. Su aligatoriaus arba krokodilo tipo žiaunomis; 3. Rotuojamos, išrenkamos; 4. Abi žnyplių žiaunos judančios; 5. Su jungtimi monopolinei koaguliacijai; 6. Darbinės dalies skersmuo 5 ± 0,5 mm; 7. Ilgis 36 ± 3 cm; 8. Su plastikine (arba lygiaverte) rankena su užraktu. |  |
| 2.10. | Žnyplės | 2 | 1. Skirtos sugriebimui; 2. Rotuojamos, išrenkamos; 3. Abi žnyplių žiaunos judančios, atraumatinės, perforuotos; 4. Su jungtimi monopolinei koaguliacijai; 5. Darbinės dalies skersmuo 5 ± 0,5 mm; 6. Ilgis 36 ± 3 cm; 7. Su plastikine (arba lygiaverte) rankena su užraktu. |  |
| 2.11. | Žnyplės | 2 | 1. „Babcock“ tipo arba lygiavertės; 2. Rotuojamos, išrenkamos; 3. Abi žnyplių žiaunos judančios, atraumatinės, perforuotos; 4. Darbinės dalies skersmuo 10 ± 0,5 mm; 5. Ilgis 36 ± 3 cm; 7. Su metaline arba plastikine (arba lygiaverte) rankena be užrakto. |  |
| 2.12. | Žirklės | 2 | 1. Rotuojamos, išrenkamos; 2. Abi žirklių žiaunos judančios, išlenktos arba dantytos; 3. Su jungtimi monopolinei koaguliacijai; 4. Darbinės dalies skersmuo 5 ± 0,5 mm; 5. Ilgis 36 ± 3 cm; 6. Su plastikine (arba lygiaverte) rankena be užrakto. |  |
| 2.13. | Žirklių įdėklas | 1 | Pritaikytas žirklėms, kurių darbinės dalies skersmuo 5 ± 0,5 mm. |  |
| 2.14. | Elektrodas | 1 | 1. Skirtas koaguliacijai ir disekcijai; 2. L-formos; 3. Su jungtimi monopolinei koaguliacijai; 4. Dydis 5 mm ± 0,5 mm; 5. Ilgis 35 cm ± 2 cm. |  |
| 2.15. | Laidas | 2 | 1. Skirtas monopoliniams instrumentams; 2. Su 5 mm ± 1 mm jungtimi; 3. Ilgis 330 cm ± 30 cm. |  |
| 2.16. | Žnyplės | 2 | 1. Skirtos disekcijai arba sugriebimui; 2. „Kelly“ arba „Maryland“ tipo arba lygiavertės; 3. Rotuojamos, išrenkamos; 4. Su jungtimi bipolinei koaguliacijai; 5. Abi žnyplių žiaunos judančios; 6. Darbinės dalies skersmuo 5 mm ± 0,5 mm; 7. Ilgis 36 ± 3 cm; 8. Su plastikine (arba lygiaverte) rankena be užrakto. |  |
| 2.17. | Laidas | 2 | 1. Skirtas bipoliniams instrumentams; 2. Ilgis 330 cm ± 30 cm. |  |
| 2.18. | Kaniulė | 1 | 1. Skirta siurbimui ir irigacijai; 2. Darbinės dalies skersmuo 5 mm ± 0,5 mm; 3. Kaniulės ilgis 36 ± 3 cm; 4. Su dvipusiu vožtuvu arba kartu siūloma rankena su mygtukais siurbimui ir irigacijai; 5. Su lateralinėmis skylėmis. |  |
| 2.19. | Adata | 1 | 1. Skirta punkcijai; 2. Adatos skersmuo 1,6 – 2,0 mm; 3. Instrumento skersmuo 5 ± 0,5 mm; 4. Ilgis 36 ± 3 cm. |  |
| 2.20. | Adatkotis | 2 | 1. Darbinės dalies skersmuo 5 mm ± 0,5 mm; 2. Ilgis 32 ± 2 cm. |  |
| 2.21. | Konteineris | 1 | 1. Skirtas instrumentų sterilizavimui bei laikymui; 2. Plastikinis (arba lygiavertis), perforuotas; 3. Su silikoniniais (arba lygiaverčiais) kilimėliais; 4. Dviejų aukštų; 5. Išoriniai matmenys: Plotis: 520 – 540 mm; Gylis: 135 – 250 mm; Aukštis: 145 – 270 mm. |  |
| 3. | Citoskopo komplektas | 1 |  |  |
| 3.1. | Optika (1 vnt.) | 1 | 1. Matymo kryptis 30°; 2. Skersmuo 4 mm ± 0,5 mm; 3. Ilgis 28 ± 2 cm; 4. Autoklavuojama; 5. Pateikiama komplekte kartu su konteineriu sterilizavimui bei laikymui. |  |
| 3.2. | Šviesolaidis (1 vnt.) | 1 | 1. Fibrooptinis šviesolaidis; 2. Skersmuo 3,5 ± 0,7 mm; 3. Ilgis 260 ± 40 cm; 4. Su tiesia jungtimi. |  |
| 3.3. | Citoskopo mova (1 vnt.) | 1 | 1. Diametras 21 ± 1 Fr.; 2. Su iškirtimu ir obturatoriumi; 3. Su dviem Luer-lock (arba lygiaverčiais) adapteriais. |  |
| 3.4. | Teleskopinis tiltelis (1 vnt.) | 1 | 1. Tinkamas darbui su 4 mm ± 0,5 mm optika ir mova; 2. Su užrakinamu kanalu instrumentams. |  |
| 3.5. | Griebiančios žnyplės (1 vnt.) | 1 | 1. Lanksčios; 2. Tinkančios siūlomam citoskopui; 3. Abi žnyplių žiaunos judančios; 4. Ilgis 36 ± 4 cm; 5. Diametras 7–9 Fr. |  |
| 3.6. | Biopsinės žnyplės (1 vnt.) | 1 | 1. Lanksčios; 2. Tinkančios siūlomam citoskopui; 3. Abi žnyplių žiaunos judančios; 4. Ilgis 36 ± 4 cm; 5. Diametras 7–9 Fr. |  |
| 3.7. | Konteineris (1 vnt.) | 1 | 1. Skirtas instrumentų sterilizavimui bei laikymui; 2. Plastikinis, perforuotas; 3. Išoriniai matmenys: Plotis: 520 – 540 mm; Gylis: 135 – 250 mm; Aukštis: 60 – 70 mm. |  |
| 4. | Bipolinio rezektoskopo komplektas | 1 |  |  |
| 4.1. | Optika (1 vnt.) | 1 | 1. Matymo kryptis 12°; 2. Skersmuo 4 mm ± 0,5 mm; 3. Ilgis 28 ± 2 cm; 4. Autoklavuojama; 5. Pateikiama komplekte kartu su konteineriu sterilizavimui bei laikymui. |  |
| 4.2. | Šviesolaidis | 1 | 1. Fibrooptinis šviesolaidis; 2. Skersmuo 3,5 ± 0,7 mm; 3. Ilgis 260 ± 40 cm; 4. Su tiesia jungtimi. |  |
| 4.3. | Rezektoskopo darbinis elementas | 1 | 1. Bipolinis; 2. Elektrodo galiukas ramybės būsenoje išlindęs iš movos. |  |
| 4.4. | Rezektoskopo mova | 1 | 1. Nuožulni arba tiesi; 2. Su rotuojama vidine arba išorine mova; 3. Vidinė mova su keramikine izoliacija; 4. Su greito atrakinimo mechanizmu; 5. Diametras 26–27 Fr.; 6. Komplekte: obturatorius. |  |
| 4.5. | Audinių pjovimo elektrodas | 20 | 1. Bipolinis, kilpos formos; 2. Kilpa lenkta; 3. Vielos storis 0,35 mm ± 0,13 mm; 4. Vienkartinio naudojimo, sterilus; 5. Tinkamas darbui su siūloma optika (4.1 poz.) ir darbiniu elementu (4.3 poz.). |  |
| 4.6. | Bipolinis elektrodas | 10 | 1. Rutuliuko formos; 2. Vienkartinio naudojimo, sterilus; 3. Tinkamas darbui su siūlomomis optikomis (3.1 poz. ir 4.1 poz.) ir darbiniu elementu (4.3 poz.). |  |
| 4.7. | Bipolinis laidas | 2 | 1. Skirtas rezektoskopui; 2. Ilgis 400 cm ± 30 cm. |  |
| 4.8. | Konteineris | 1 | 1. Skirtas instrumentų sterilizavimui bei laikymui; 2. Plastikinis, perforuotas; 3. Išoriniai matmenys: Plotis: 475 – 520 mm; Gylis: 135 – 250 mm; Aukštis: 60 – 70 mm. |  |
| 5. | Bendri reikalavimai: |  |  |  |
| 5.1. | Prekių pristatymas ir instaliavimas |  | Prekių pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 5.2. | Vartotojų apmokymas |  | Vartotojų apmokymas naudoti prekes įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 5.3. | Techninio personalo apmokymas |  | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių įvadinis apmokymas atlikti prekių (elektroninės įrangos) pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 5.4. | Garantinis laikotarpis |  | ≥ 36 mėnesiai |  |
| 5.5. | Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija |  | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: - Struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; - Instaliavimo instrukcijos; - Funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; - Aptarnavimo instrukcijos; - Gedimų nustatymo instrukcijos; - Išardymo-surinkimo instrukcijos; - Atsarginių dalių katalogas; - Periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; - Derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo); - Programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). |  |
| 5.6. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis |  | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |

3 pirkimo dalis. Universalus operacinis stalas, kiekis 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stalo konstrukcija | - Stalas mobilus, su dvigubais ratukais arba operacinio stalo kolona su platforma, lengvai transportuojama komplekte pateikiamo specialaus vežimėlio pagalba; - Darbinėje padėtyje operacinis stalas stabilizuojamas centrine stabdžių sistema arba su iš stalo pagrindo nuleidžiamomis specialiomis atramomis, stabilizuojančiomis stalą, arba nuleidžiama ant žemės stalo platforma; 3. Stalo aukščio, pasvirimo kampų ir pozicijų reguliavimas elektrinis arba elektrohidraulinis. |  |
| 2. | Operacinio stalo valdymas | 1. Laidiniu pultu, kurį esant poreikiui galima atjungti ir naudoti kaip belaidį nuotolinio valdymo pultą arba belaidžiu nuotolinio valdymo pultu; 2. Integruotu į stalą pultu arba pakabinamu ant stalo laidiniu valdymo pultu. |  |
| 3. | Stalviršio išoriniai (gabaritiniai) matmenys | 1. Stalviršio bendras ilgis (įskaitant visas pagal šios techninės specifikacijos 3 punkto 1 dalies reikalavimus komplektuojamas sekcijas) ne mažesnis kaip 240 cm; 2. Stalviršio plotis (neįskaitant šoninių bėgelių) 54-65 cm. |  |
| 4. | Reikalavimai stalviršiui: | 1. Sudarytas iš atskirų sekcijų: a) Galvos; b) Nugaros viršutinės dalies; c) Nugaros apatinės dalies; d) Sėdmenų; e) Sėdmenų sekcijos prailginimo; f) Kojų viršutinės (šlaunų) dalies; g) Kojų apatinės (blauzdų) dalies; 2. Galvos ir kojų sekcijas galima nuimti ir jų vietoje fiksuoti kitus specialios paskirties priedus; 3. Galimybė galvos pusės stalviršio sekcijas montuoti kojų pusėje ir atvirkščiai; 4. Prie stalviršio kraštų primontuotas (-i) europinio tipo bėgelis (-iai) papildomiems prietaisams tvirtinti; 5. Stalviršis visame ilgyje pralaidus rentgeno spinduliams – be skersinių ar išilginių rentgeno spinduliams nepralaidžių elementų rentgenu eksponuojamoje (darbinėje) stalviršio dalyje. |  |
| 5. | Reikalavimai čiužiniui: | 1. Pralaidus rentgeno spinduliams; 2. Fiksuotas prie stalviršio konstrukcijos; 3. Atsparus dezinfekcinėms medžiagoms; 4. Čiužinio storis ne mažiau kaip 60 mm. |  |
| 6. | Stalviršio padėties reguliavimas: | 1. Trendelenburgo padėtis ≥ 25°; 2. Atvirkštinė Trendelenburgo padėtis ≥ 30°; 3. Pavertimo į šonus (lateralines pozicijas) kampai ≥ 20°; 4. Stalviršio (be čiužinio) aukščio reguliavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 680 mm iki 1030 mm; 5. Nulinės padėties nustatymo funkcija; 6. Motorizuotas išilginis stalviršio paslinkimas ne mažiau kaip 300 mm. |  |
| 7. | Reikalavimai nugaros sekcijos reguliavimui | 1. Reguliavimas motorizuotas; 2. Nuleidimo/pakėlimo kampas reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo -40° iki + 70°. |  |
| 8. | Reikalavimai kojų sekcijai | 1. Reguliavimas motorizuotas; 2. Nuleidimo/pakėlimo kampas reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo -90° iki +70°; 3. Kojų sekcijų padėtis reguliuojama atskirai kiekvienai kojai. Aukščio reguliavimas kiekvienai kojai atskirai, motorizuotas arba pneumatinio, arba hidraulinio mechanizmo pagalba arba rankiniu būdu; 4. Su reguliuojamu išskėtimu (rankiniu arba motorizuotu būdu). |  |
| 9. | Galvos sekcijos reguliavimas | 1. Reguliuojamas rankiniu būdu; 2. Nuleidimo/pakėlimo kampas reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo -45° iki +25°. |  |
| 10. | Didžiausia leistina darbinė stalo apkrova (dinaminiame režime) | Ne mažiau kaip 350 kg |  |
| 11. | Kartu su operaciniu stalu komplektuojami priedai: |  |  |
| 11.1. | Lankas anesteziologo zonos atskyrimui – 1 vnt. | 1. Tvirtinamas prie operacinio stalo; 2. Pagamintas iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos); 3. L formos; 4. Reguliuojamo aukščio ir ilgio (skersai stalviršio). |  |
| 11.2. | Rankos atrama – 2 vnt. | 1. Tvirtinama prie operacinio stalo; 2. Padengta minkšta danga; 3. Su rankos fiksavimo diržu (-ais); 4. Su laisvai visomis kryptimis artikuliuojama alkūnine laikančiąja konstrucija, turinčia ne mažiau kaip tris artikuliuojmas alkūnes, leidžiančias keisti atramos aukštį, padėtį horizontalioje ir vertikalioje plokštumoje bei nukreipimo kampą, atramą bet kuria kryptimi paslinkti tvirtinimo prie operacinio stalo taško atžvilgiu (tinkama pakeltos rankos fiksavimui, pacientui esant šoninėje padėtyje). Visos konstrukcijos padėtis operatyviai užfiksuojama vienu centriniu fiksavimo mechanizmu. |  |
| 11.3. | Atramos, skirtos ant šono paguldyto paciento prilaikymui iš nugaros bei krūtinės pusių – 2 vnt. (1 kompl.) | 1. Tvirtinamos prie operacinio stalo; 2. Plokščios; 3. Padengtos minkšta danga; 4. Reguliuojamo aukščio, atstumo nuo stalviršio krašto. |  |
| 11.4. | Kojų atrama (Goepel tipo arba lygiavertė) – 2 vnt. | 1. Tvirtinamos prie operacinio stalo; 2. Padengtos minkšta danga; 3. Reguliuojamo aukščio; 4. Su kojų tvirtinimo diržais; 5. Su tvirtinimo spaustukais prie bėgelio. |  |
| 11.5. | Biologinio skysčio surinkimo kriauklė – 1 vnt. | 1. Įstatoma į dubens sekcijos bėgelius arba tvirtinama prie stalviršio bėgelių; 2. Ištraukiama; 3. Su išleidimo anga ir žarna; 4. Su TUR sieteliu; 5. Kriauklės matmenys: ≥ (335×320×100) mm. |  |
| 11.6. | Čiužinys, skirtas paciento padėties fiksavimui operacijos metu Trendelenburgo padėtyje – 1 vnt. | 1. Vakuuminis; 2. Išmatavimai: ilgis 125 ± 10 cm; plotis 75-100 ± 5 cm. 3. Skirtas daugkartiniam naudojimui; 4. Atsparus valymui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui; 5. Laidus rentgeno spinduliams; 6. Su oro įleidimo/ištraukimo vožtuvu. |  |
| 11.7. | Priedai paciento fiksavimui prie operacinio stalo: | 1. Diržas liemens fiksavimui – 1 vnt.; 2. Diržai riešams prie stalo bėgelio – 2 vnt.; 3. Diržai kojų fiksavimui (kiekvienai kojai atskirai) – 2 vnt. |  |
| 11.8. | Galvos atrama – 1 vnt. | 1. Gelinė; 2. Žiedo arba pasagos formos. |  |
| 11.9. | Kojų paminkštinimas – 1 vnt. | 1. Tunelio formos; 2. Skirtas pacientų šoniniam padėties nustatymui; 3. Matmenys: ≥ (600×390×200) mm. |  |
| 11.10. | Anglies plokštė – 1 vnt. | 1. Pralaidi rentgeno spinduliams; 2. Montuojama prie operacinio stalo nugarinės arba kojų dalies; 3. Plokštės ilgis: 125 ± 10 cm; 4. Leistinas paciento svoris ≥ 135 kg. |  |
| 12. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 13. | Medicininio personalo apmokymas | Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 14. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 15. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: - Struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; - Instaliavimo instrukcijos; - Funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; - Aptarnavimo instrukcijos; - Gedimų nustatymo instrukcijos; - Išardymo-surinkimo instrukcijos; - Atsarginių dalių katalogas; - Periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; - Derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo); - Programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). |  |
| 16. | Garantinis terminas | Ne mažiau kaip 36 mėnesiai |  |
| 17. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |

_________________________