Techninių reikalavimų Nr. 28.15

(Versija 2.0) Data: 2022-04-01

Įtampos kokybės parametrų registratoriai

| Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės | Siūlomo gaminio atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu) |
| 1. | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |  |
| 2. | Registratoriaus tikslumo klasė b) ir c) | A klasė pagal LST EN 61000-4-30 Ed. 3 |  |
| 3. | Įtampos matavimo įėjimai d) | 4 (3LN + U0) |  |
| 4. | LN įtampos įėjimų matavimo ribos ne siauresnės nei d) | 0 - 400 V AC |  |
| 5. | Srovės įėjimo kanalai d) | 4 (3LN + I0) |  |
| 6. | Srovės įėjimų matavimo ribos d) | Nurodoma užsakant: - LN srovės įėjimai 1 arba 5 A, laisvai keičiama. - Srovės matavimai per srovės sensorius (angl. Rogowski coil). |  |
| 7. | Įtampos ir srovės matavimai per įtampos ir srovės transformatorius d) | Registratorius turi gebėti matuoti įtampą ir srovę per įtampos ir srovės transformatorių antrines grandines (turi būti galimybė įvesti įtampos ir srovės transformatorių koeficientus). |  |
| 8. | Sąsaja vietiniam duomenų nuskaitymui d) | RJ-45 (LAN) |  |
| 9. | RS485 sąsaja sujungimui su TSPĮ, ryšio protokolu d) | Modbus RTU |  |
| 10. | Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei d) |  |  |

| 10.1 | Ne patalpose d) | -25 ºC ... +35 ºC |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.2 | Kai montuojamas patalpose arba esamuose šildomuose skyduose. d) | -10 ºC iki +35 ºC |  |
| 11. | Registratoriaus maitinimo vardinė įtampa d) | Nurodoma užsakant: - 24 V DC; - 110 V DC; - 220 V DC; - 230 V AC; |  |
| 12. | Vidinė atmintis d) | ne mažiau 6 mėn. matavimų saugojimui pagal LST EN 50160 standarto visus nuostatas |  |
| 13. | Laiko sinchronizavimas, protokolu d) | NTP |  |
| 14. | Matuojamų parametrų įrašymo intervalai d) |  |  |
| 14.1 | Įtampos ir srovės matavimai d) | 1 min. … 10 min. arba platesnėse ribose. |  |
| 14.2 | Galios (P, Q, S) matavimai d) | 1 min. … 10 min. arba platesnėse ribose. |  |
| 15. | Kryčių ir viršįtampių įvykių fiksavimas d) | Kiekvienas įvykis turi būti saugomas su laiko žyme, dydžiu, trukme; |  |
| 16. | Įtampos kokybės ataskaitos ir kartu su registratoriumi tiekiama programinė įranga d) | Registratorius turi gebėti matuoti parametrus pagal EN 50160 standartą. - Kartu su registratoriumi turi būti pridedama programinė įranga su licencijomis (jeigu reikia), kuri geba nuskaityti matavimus iš registratoriaus per RJ-45 prievadą - Programinė įranga turi gebėti atvaizduoti įtampos, srovės, galios matavimus grafiniame pavidale pasirinktam laiko intervalui; |  |
| 17. | Garantinis laikas e) | ≥ 24 mėnesiai |  |

Pastabos:

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui

- Vadybos sistemos sertifikato kopija;

- Akreditacijos biuro, kuris turi būti Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) pilnavertis narys (pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea-members), akredituotos įstaigos (laboratorijos) akreditacijos sritį įrodantys dokumentai;

- Bandymų, atliktų akredituotoje (-se) laboratorijoje (-se)  protokolų kopijos;

- Gamintojo deklaracija arba gamintojo parengtas gaminio techninis aprašymas;

- Tiekėjo deklaracija.