TSD-435, VPP-3436

Žemos temperatūros sterilizatoriaus techninė specifikacija (kiekis 1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Instrumentų sterilizacija žemoje temperatūroje, naudojant vandenilio peroksido dujų plazmą. Sterilizatorius turi būti tinkamas robotinėje chirurgijoje naudojamų instrumentų (įskaitant „Da Vinci Xi“ instrumentus) sterilizacijai. Būtina pateikti tai patvirtinančią „Da Vinci“ instrumentų gamintojo informaciją arba lygiavertį dokumentą (sterilizacijos proceso validaciją, atliktą akredituotoje laboratorijoje iš „Intuitive Surgical“ pateikto laboratorijų sąrašo sterilizacijos validacijoms atlikti), patvirtinantį siūlomo sterilizatoriaus tinkamumą gamintojo „Da Vinci Xi“ instrumentų sterilizacijai. |  |
| 2. | Sterilizatoriaus išoriniai matmenys | - Aukštis ≤ 1900 mm; - Plotis ≤ 900 ; - Gylis ≤ 1120 mm. |  |
| 3. | Sterilizatoriaus durys iš priekio, vertikaliai atidaromos, su kontroliuojama apsauga nuo atsidarymo ciklo metu ir automatine apsauga, jei užsidarant atsiranda kliūtis. Sterilizatorius vienpusis, nes trūksta vietos patalpoje. | Būtina. Sterilizatoriaus durys iš priekio, vertikaliai atidaromos, su kontroliuojama apsauga nuo atsidarymo ciklo metu ir automatine apsauga, jei užsidarant atsiranda kliūtis. Sterilizatorius vienpusis, nes trūksta vietos patalpoje. |  |
| 4. | Kamera | 1. Stačiakampė; 2. Pakraunama iš priekio; 3. Kameroje įrengtos ne mažiau kaip 2 nuimamos lentynos (apatinė lentyna gali būti nuimama arba ištraukiama) |  |
| 5. | Kameros tūris | ≥ 140 l. |  |
| 6. | Integruotas spausdintuvas sterilizacijos proceso ir ataskaitų dokumentavimui | 1. Būtinas integruotas spausdintuvas sterilizacijos proceso ir ataskaitų dokumentavimui. 2. Spausdintuvo popierius ≥ 1 rulonėlis. |  |
| 7. | Spausdinimo ataskaitoje atspausdinami viso ciklo duomenys ir parametrai | Būtina spausdinimo ataskaitoje atspausdinami viso ciklo duomenys ir parametrai |  |
| 8. | Integruotas vandenilio peroksido nukenksminimo mechanizmas | Būtina integruotas vandenilio peroksido nukenksminimo mechanizmas |  |
| 9. | Sterilizacija vykdoma ne didesnėje nei 60ºC temperatūroje | Būtina. Sterilizacija vykdoma ne didesnėje nei 60ºC temperatūroje |  |
| 10. | Sterilizatorius valdomas mikroprocesoriumi per jutiklinį ekraną | Būtina. Sterilizatorius valdomas mikroprocesoriumi per jutiklinį ekraną |  |
| 11. | Automatinis sterilizavimo ciklo valdymas, fiksuojant sterilizavimo proceso parametrus ataskaitose | Būtina automatinis sterilizavimo ciklo valdymas, fiksuojant sterilizavimo proceso parametrus ataskaitose |  |
| 12. | Galimybė išsaugoti atliktus ciklus įrenginio atmintyje (mažiausiai 200 procesų), išorinėje laikmenoje ir per tinklą išoriniame serveryje | Galima išsaugoti atliktus ciklus įrenginio atmintyje (mažiausiai 200 procesų), išorinėje laikmenoje ir per tinklą išoriniame serveryje. |  |
| 13. | Galimybė nuotoliu stebėti proceso eigą | Galima nuotoliu stebėti proceso eigą. |  |
| 14. | Vizualinis ir garsinis aliarmo būsenų signalizavimas | Būtina vizualinis ir garsinis aliarmo būsenų signalizavimas |  |
| 15. | Ciklai (programos) | 1. ≥ 3; 2. Trumpiausio ciklo trukmė ≤ 30 min.; 3. Lanksčių endoskopų ciklo trukmė iki 45 min., įskaitant Da Vinci endoskopus; |  |
| 16. | Duomenų saugojimo būdai | SD arba lygiavertė kortelė, USB, LAN (ne mažiau nei du būdai iš nurodytų). |  |
| 17. | Elektrinis maitinimas | Iš 230 V, 50 Hz elektros tinklo, arba 380/415V 3~+N 50 Hz. |  |
| 18. | Galingumas | ≤ 6,5 kW. |  |
| 19. | Biologinės kontrolės ir sterilizacijos ciklų atsekamumo reikalavimai | Būtina. Sterilizatorius pateikiamas su inkubatoriumi biologiniams testams atlikti ir įvertinti, komplektuojamas su įranga atsekamumui (testo rezultatų spausdintuvu arba programine įranga atsekamumui). Biologinės kontrolės testo atlikimo trukmė – ne daugiau kaip 30 min. |  |
| 20. | Komplektacijoje laikiklis sterilizuojamoms pakuotėms | 2 vnt. |  |
| 21. | Komplektacijoje krepšelis robotinei chirurgijai naudojamų instrumentų sterilizavimui. | 2 vnt. |  |
| 22. | Prietaisas pateikiamas su pradiniu vartojamųjų priemonių paketu: | Būtina. Prietaisas pateikiamas su pradiniu vartojamųjų priemonių paketu: sterilizavimo priemonė leidžianti atlikti ≥ 20 sterilizavimo ciklų, 1 rulonas instrumentų pakavimo medžiagos 0,2 m x 70 m ir ≥ 20 sterilizacijos kontrolės testų komplektų pagal sterilizatoriaus gamintojo rekomendacijas. |  |
| 23. | Įrangos pristatymas į Kauno klinikų medicininės technikos sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į Kauno klinikų medicininės technikos sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas. |  |
| 24. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau 36 mėn. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės. |  |
| 25. | Pristatoma įranga paženklinta CE ženklu pagal MDR 2017/745 reikalavimus | Siūloma įranga turi būti paženklinta CE ženklu, patvirtinančiu jos atitiktį Europos Sąjungos medicinos prietaisų reglamento (ES) 2017/745 (MDR) arba Direktyvos 93/42/EEB (MDD) reikalavimams, jei įranga atitinka Reglamento (ES) 2023/607 nustatytas pereinamojo laikotarpio sąlygas. (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją arba, jei taikomas pereinamasis laikotarpis notifikuotos įstaigos patvirtinimą, kad gamintojas yra pateikęs paraišką sertifikavimui pagal MDR 2017/745, ir galiojantį MDD sertifikatą) |  |
| 26. | Privalomas atitikimas standartams | LST EN 61010-1; LST EN 61010-2-040; ANSI/AAMI/ISO 14937; (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojančio dokumento, patvirtinančio atitiktį (sertifikato arba gamintojo deklaracijos) kopiją) |  |
| 27. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; 2. Sterilizatoriaus serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Kartu su pasiūlymu konkursui turi būti pateikti katalogai, prospektai ar kita informacija su visų siūlomų gaminių iliustracijomis bei aprašymais.