| 1 Priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bendrieji reikalavimai: Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus* ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus* (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas gali pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). *Netaikoma garantijai. |  |  |  |
| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalavimai parametrams | Siūlomos parametrų reikšmės *Prie kiekvieno reikalavimo pateikiamas techninę charakteristiką pagrindžiantis dokumentas .................... (nurodyti pateikiamą dokumentą), kurio ......... (nurodyti) puslapyje pateikta atžyma apie parametro reikšmę (pildo tiekėjas) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Paskirtis | Ne žemesnė nei II klasė B2 tipo biologinės saugos spinta, skirta darbui su biologinėmis medžiagomis, kai būtina naudotojo, produkto ir aplinkos apsauga bei 100 % ištraukiamo oro režimas |  |
| 2. | Oro srauto tipas | 100 % ištraukiamo oro režimas, be vidinės recirkuliacijos |  |
| 3. | Nominalus dydis | 1,2 m (± 10 proc.) biologinės saugos spinta |  |
| 4. | Išorinis plotis | Ne didesnis kaip 1450 mm |  |
| 5. | Išorinis gylis | Ne didesnis kaip 900 mm |  |
| 6. | Darbo angos aukštis | Darbinė priekinio lango anga ne mažesnė kaip 200 mm |  |
| 7. | Oro įtraukimo greitis | Ne mažesnis kaip 0,50 m/s |  |
| 8. | Vertikalus žemyn nukreipto oro srautas | Ne mažesnis kaip 0,30 m/s |  |
| 9. | Filtravimas | Įrengti tiekimo ir išmetimo HEPA ir / arba ULPA filtrai; filtravimo efektyvumas ne mažesnis kaip 99,99 %. Filtravimo sistema turi užtikrinti ne mažiau kaip ISO5 darbo zonos filtravimą. |  |
| 10. | Darbo kameros medžiaga | Nerūdijantis plienas, ne žemesnės kaip AISI / Type 304 klasės, arba lygiavertė medžiaga |  |
| 11. | Valdymas | Mikroprocesorinis arba elektroninis valdymas su ekranu, kuriame atvaizduojami darbo ir saugos parametrai |  |
| 12. | Aliarmų sistema | Garsiniai ir vaizdiniai aliarmų signalai, informuojantys apie ne mažiau kaip: nesaugias darbo sąlygas ir oro srautų / ištraukimo sutrikimus |  |
| 13. | Apsauga nutrūkus ištraukimui | Spinta turi automatinę apsaugą arba blokavimą, kuris užtikrintų saugų veikimą sutrikus oro ištraukimui į išorę. |  |
| 14. | Pajungimas prie išorinės ištraukimo sistemos | Spinta pritaikyta tiesioginiam prijungimui prie išorinės ištraukimo sistemos |  |
| 15. | Komplektacija | Pateikiama su gamintojo stovu arba kita saugia atramine konstrukcija, reikalinga eksploatacijai, bei su visais būtinais standartinės komplektacijos elementais |  |
| 16. | Instaliavimas | Tiekėjas privalo atlikti IQ/OQ, instaliavimo ir pajungimo darbus bei apmokyti naudotis ne mažiau kaip 2 darbuotojus |  |
| 17. | Garantija | Ne mažiau kaip 36 mėn. |  |

Aplinkosauginiai kriterijai

Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.2 papunkčiu:

1. Tiekėjas įsipareigoja parengti mokymus pirkimo vykdytojo darbuotojams, kuriuose būtų aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.). Tiekėjas įsipareigoja apmokyti ne mažiau kaip 2 (du) Pirkėjo specialistus, ne mažiau kaip 2 (dvi) val.

Tvarkos aprašas 4.4.4.4. papunkčiu:

1. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali. Prekė atitinka šiuo parametrus, nes darbo kamera pagamintos iš nerūdijančio plieno;

2. prekei taikoma ilgesnė nei standartinė garantija – ne mažesnė nei 36 mėn.