Skysčių chromatografijos-masių spektrometrijos sistema augalų metabolitų tyrimams, naudojant didelio tikslumo masių spektrus

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Prekių pristatymo vieta Sodų g. 5, Babtai, Kauno r. Tiekėjas turi atlikti įrangos montavimo, instaliavimo darbus, turi įvykdyti paleidimą, taip pat apmokyti naudotis įranga ne mažiau kaip 2 darbuotojus.

Prekių pristatymo terminas: 2 mėn.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Skysčių chromatografijos-masių spektrometrijos sistema su programine įranga augalų metabolitų tyrimams naudojant didelės raiškos masių spektrus junginių identifikavimui ir kiekybinei analizei. |  |
| 2. | Skysčių chromatografas |  |  |
| 2.1. | Chromatografo moduliai | - Aukšto slėgio eliuentų siurbliai; - Automatinis bandinių įleidimo įrenginys; - Kolonėlių termostatas. |  |
| 2.2. | Sistemos darbinis slėgis | Maksimalus palaikomas slėgis srautams iki 1 ml/min ne mažesnis kaip 1200 bar |  |
| 2.3. | Gradiento formavimas | Ne mažiau kaip 2 eliuentų maišymas bet kokiu santykiu. |  |
| 2.4. | Siurblio srauto intervalas | Bent nuo 0,01 ml/min iki ne mažiau kaip 2 ml/min su nustatymo žingsniu ne mažesniu nei 0,001 ml/min. |  |
| 2.5. | Srauto sudėties preciziškumas | Srauto sudėties santykinė standartinė paklaida (RSD) ≤ 0,15% |  |
| 2.6. | Palaikomo srauto tikslumas | Srauto tikslumas ≤ 1% |  |
| 2.7. | Palaikomo srauto preciziškumas | Srauto santykinė standartinė paklaida (RSD) ≤ 0,075% |  |
| 2.8. | Stūmoklių apiplovimas | Siurblys turi pilnai integruotą sprendimą stūmoklių apiplovimui |  |
| 2.9. | Nudujinimas | Nudujinami visi eliuentų kanalai |  |
| 2.10. | Automatinio mėginių injektoriaus injekcijos tūris | Minimalus tūris ≤ 0,1 µl; Maksimalus tūris ≥ 10 µl. Turi būti galimybė praplėsti injekcijos tūrį iki ≥ 100 µl tik pakeičiant injektoriaus švirkštą ir injekcijos kilpą. |  |
| 2.11. | Injekcijos pernaša | ≤ 0,002 % |  |
| 2.12. | Mėginių talpa | Ne mažiau nei 96 standartiniai 2 ml chromatografiniai buteliukai; |  |
| 2.13. | Mėginio temperatūros palaikymas | Mėginio temperatūros palaikymas bent nuo 4°C iki ne mažiau kaip 30°C, temperatūros nustatymo žingsnis ne didesnis nei 1°C. |  |
| 2.14. | Kolonėlių termostato talpa | Ne mažiau nei 2 kolonėles, kurių ilgis ne mažesnis nei 15 cm, su prieškolonėmis |  |
| 2.15. | Termostato temperatūros zonos | Ne mažiau nei dvi nepriklausomos temperatūros zonos tame pačiame kolonėlių termostate |  |
| 2.16. | Integruoti vožtuvai | Integruotas vožtuvas ne mažiau nei 2 kolonėlių perjungimui |  |
| 2.17. | Temperatūros intervalas | Ne siauresnis nei nuo 20C iki 90C, mažiausias nustatymo žingsnis 1C arba mažesnis. |  |
| 2.18. | Kolonėlių temperatūros palaikymo preciziškumas | Ne blogiau nei 0,1C |  |
| 3. | Masių detektorius |  |  |
| 3.1. | Spektrometro tipas | Hibridinis kvadrupolio-skriejimo trukmės (Q-TOF) tipo masių analizatorius |  |
| 3.2. | Jonų šaltinis | Elektro-išpurškiančiosios jonizacijos (ESI) jonų šaltinis. |  |
| 3.3. | TOF analizatoriaus skanuojamų masių intervalas | Ne siauresnis nei 50-9000 m/z |  |
| 3.4. | Kvadrupolio skiriamos masės | Ne mažiau nei iki 4000 m/z |  |
| 3.5. | Maksimalus skenavimo greitis | Maksimalus skenavimo greitis ne mažiau nei 20 Hz MS režime ir ne mažiau nei 20Hz MS/MS režime. |  |
| 3.6. | Dinaminis diapazonas | Ne mažesnis nei 104 |  |
| 3.7. | Masių tikslumas | RMS paklaida ≤ 2 ppm MS režime ir ≤ 3 ppm MS/MS režime |  |
| 3.8. | Masių skiriamoji geba | Ne mažiau nei 10000 FWHM |  |
| 3.9. | Darbiniai režimai | Pilnas skanavimas (Full scan MS) Pilnas skanavimas su fragmentacija (MS/MS) surenkant tiek prekursorių, tiek ir jų MS/MS fragmentų masių spektrus vienu metu. |  |
| 4. | Taikomoji programinė įranga |  |  |
| 4.1. | Funkcionalumas | Įrangos valdymui, chromatografijos ir masių spektrometrijos duomenų generavimui, kaupimui, analizei ir ataskaitų formavimui |  |
| 4.2. | Paskirtis | Taikomoji programa turi būti skirta ar turėti dedikuotą įskiepį/modulį mažų molekulių identifikavimui, metabolomikos tyrimams, kokybinei ir kiekybinei analizei naudojant aukštos kokybės tikslios masės (accurate‑mass) ir fragmentacijos (DIA) duomenis: - Automatiškai identifikuoti junginius: - Palyginti junginių masių spektrus su įrašais masių bibliotekose - vizualiai atvaizduoti molekulės struktūrą. - Atlikti kokybinę analizę, nustatant junginių tikslią masę, izotopinę struktūrą ir fragmentų tikslias mases - Atlikti kiekybinę analizę: - sudaryti kalibracines kreives; - generuoti kiekybinės analizės ataskaitas. - Analizuoti metabolomikos duomenis: - Palyginti skirtingų bandinių imčių kintamuosius ir nustatyti ryšius tarp jų |  |
| 4.3 | Statistinis duomenų apdorojimas | Taikomoji programa turi būti skirta daugiamatei (multivariate) analizei, įskaitant: - statistiškai reikšmingų pokyčių/skirtumų aptikimą tarp mėginių grupių; - žymenų (markers) identifikavimą; - duomenų vizualizualizaciją įvairiais daugiamatės statistikos metodais. |  |
| 4.4. | Duomenų bazės | Junginių identifikacijai ir metabolomikos tyrimams atlikti turi būti naudojama metabolitų duomenų bazė su ne mažiau nei 10000 junginių (neįskaitant peptidų) MS/MS masių spektrų įrašais. |  |
| 5. | Kompiuterinė darbo stotis | Gamintojo rekomendacijas atitinkanti ir sklandų įrangos darbą užtikrinanti PC darbo stotis su Win11 arba lygiaverte operacine sistema chromatografo ir masių spektrometro valdymui bei duomenų analizavimui. |  |
| 6. | Pagalbinė įranga ir priedai | Tiekėjas turi pristatyti ir sumontuoti visą pilnavertiškam sistemos darbui reikalingą pagalbinę įrangą, įskaitant: - Azoto generatorių su integruotu kompresoriumi - Pirminio vakuumo siurblį - Atliekų surinkimo talpą - Talpas eliuentams, bent 4 vnt. po 1L su tirpiklių garavimą eliminuojančiais kamščiais - Kalibrantus įrangos paleidimui, funkcionalumo patikrinimui ir derinimui - Sujungimo vamzdelius, jungtis, reduktorius, (priklausomai nuo patiektos įrangos konfigūracijos) reikalingus visų reikiamų dujų pajungimui į masių spektrometrą ir spektrometro paleidimui. |  |
| 7. | Sertifikatai | Įranga privalo atitikti EU medžiagų saugumo reikalavimus. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti tą liudijantį sertifikatą. |  |
| 8. | El. maitinimas | 220-240 V, 50 Hz |  |
| 9. | Garantinis terminas | ≥ 12 mėnesių |  |
| 10. | Vartotojų apmokymas | Ne mažiau nei 3 dienų vartotojų apmokymas naudoti įrangą turi būti įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 11. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |