Konkretaus pirkimo, atliekamo dinaminės pirkimų sistemos pagrindu, priedas Nr. 1

„Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija / VU – Vilniaus universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

  - Projektas – VU, siekdamas įgyvendinti projektą Nr. 10-093-K-0083 „Įrangos, skirtos 6G ir 7G mobiliojo ryšio sistemų aukštadažnių elektronikos komponentų su metapaviršiais tyrimams, įsigijimas (6G-VISION)“, numato įsigyti toliau įvardintas prekes.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – spektro analizatorius (toliau – prekės).

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai ir (ar) kiekiui.

  - Prekių pristatymo vieta – Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto patalpos Nacionaliniame fizinių ir technologijos mokslų centre, Saulėtekio al. 3, LT-10257 Vilnius, Lietuva.

  - Prekių kiekis ir (ar) apimtis:

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekių kiekis ir (ar) apimtis, mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo /tiekimo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.) | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis) |  |
| 1. | Spektro analizatorius | 1 kompl. | ☐ | ☒ | Ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius |

  - Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas prekių kiekis ir (ar) apimtis yra tikslus (-i) ir vykdant Sutartį nesikeis.

  - Užsakymų teikimo tvarka:

    - užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Prekės turi būti pristatomos nedelsiant po Sutarties įsigaliojimo dienos per 1 lentelėje nustatytą terminą.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei šioje techninėje specifikacijoje ir (ar) kituose pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, standartai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

3.2. Atitikimas techniniams reikalavimams.

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras** | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Spektro analizatorius |  | Nurodyti siūlomos prekės pavadinimą, modelį, gamintoją |  |
|  | Įrenginio tipas | Signalų ir spektro analizatorius, stalinis formatas, su spalvotu ekranu |  |
|  | Dažnių diapazonas | Nuo <=10 Hz iki >=30 GHz |  |
|  | Dažnių skiriamoji geba | <=0,01 Hz |  |
|  | SSB fazinis triukšmas | <=−90 dBc/Hz ties 1 GHz, esant 100 Hz dažnio poslinkiui; <=−110 dBc/Hz ties 1 GHz, esant 1 kHz dažnio poslinkiui; <=−115 dBc/Hz ties 1 GHz, esant 10 kHz dažnio poslinkiui; <=−120 dBc/Hz ties 1 GHz, esant 100 kHz dažnio poslinkiui; <=−130 dBc/Hz ties 1 GHz, esant 1 MHz dažnio poslinkiui. |  |
|  | Dažnių skenavimo (sweep) trukmės diapazonas (poslinkis = 0 Hz) | nuo <=1,5 µs kai dažnių diapazonas (span) = 0 Hz arba >=10 Hz |  |
|  | Skyros juostos pločiai (resolution bandwidth) | Nuo <=1 Hz iki >=10 MHz, naudojant 1/2/3/5 sekos arba lygiaverčius žingsnius |  |
|  | Vaizdo juostos pločiai (video bandwidth) | Nuo <=1 Hz iki >=10 MHz, naudojant 1/2/3/5 sekos arba lygiaverčius žingsnius |  |
|  | Maksimalus įėjimo lygis – nuolatinės veikos RF galia (RF slopinimas = 0 dB, sustiprintuvas išjungtas.) | >=20 dBm, kai slopinimas 0 dB; >=28 dBm, kai slopinimas 10 dB |  |
|  | Maksimali impulso galia | >=100 W, kai impulso trukmė = 3 µs, o RF slopinimas ≥ 10 dB |  |
|  | Maksimali nuolatinė įtampa naudojant AC jungtį | >=40 V |  |
|  | Įėjimo varža | 50 Ω |  |
|  | RF įėjimo jungtis | N arba 2,92 mm (K) arba lygiavertė, tinkama darbui SMA |  |
|  | Jautris (DANL) | <=−140 dBm, kai dažnis 9 kHz; <=−148 dBm kai dažnis 1 GHz; <=−145 dBm kai dažnis 30 GHz |  |
|  | Trigerių režimai | Turi būti palaikomi šie trigeravimo režimai: laisvas veikimas ir išorinis |  |
|  | Nuotolinio valdymo sąsajos | Turi būti Ethernet arba lygiavertis |  |
|  | Maksimalus I/Q imties dažnis | >=150 MS/s, kai dažnis 7,5 GHz |  |
|  | Maksimalus I/Q įrašo ilgis | ≥ 350 MS standartiniams analizės juostos pločiams |  |
|  | Valdymo komandų kalba | Turi būti SCPI arba lygiavertė |  |
|  | Jungtis išoriniam monitoriui | Turi būti HDMI arba DisplayPort tipo jungtis |  |
|  | Ekrano tipas | Spalvotas LCD arba lygiavertės technologijos ekranas |  |
|  | Ekrano raiška | >=1280 × 800 taškų |  |
|  | Ekrano dydis | >=10 colių |  |
|  | Duomenų saugykla (vidinė) | Integruotas SSD diskas arba lygiavertės technologijos duomenų saugykla su ≥100 GB talpa |  |
|  | Maitinimas | 220–240 VAC |  |
|  | Garantija* | ne mažiau kaip 12 mėnesių |  |

* Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz., gamintojo prekės aprašymas arba internetinė nuoroda į gamintojo psl. ar kiti lygiaverčiai dokumentai).

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2026 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. D1-20 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, II skyriaus 4.4.4.1 papunkčiu.

3 lentelė.

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitiktį įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Konkretus reikalavimas nustatytas Kvietimo 3 priedo „Sutarties projektas“ specialiųjų sutarties sąlygų 13.1 punkte. | Kartu su pasiūlymu Tiekėjas neturi pateikti atitiktį įrodančius dokumentus. Perkančioji organizacija šio reikalavimo atitiktį tikrina Sutarties vykdymo metu. |

- KITA INFORMACIJA

5.1 Tiekėjas turi užtikrinti, kad prekių pristatymo metu atitiks efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo reikalavimus pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą  2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą ir 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. Pirkėjas šio reikalavimo atitiktį vertins prekių pristatymo metu.

Tiekėjas Sutarties vykdymo metu kartu su pristatomomis prekėmis privalo pateikti CE sertifikato, išduoto paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos, arba EB deklaracijos, arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją (pateikiama tai, kas taikoma pirkimo objektui pagal teisės aktų reikalavimus). Pateikiant EB deklaracijos arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją, kad pasiūlytos prekės atitinka reikiamus standartus, bei prekių klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

Jei prekėms pagal Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus nėra privalomas CE ženklinimas – tiekėjas laisva rašytine forma turi pagrįsti, kad prekių neprivaloma ženklinti CE ženklu pagal teisės aktų reikalavimus.

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t. y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

- neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

- panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

- numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

- nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.