Techninė specifikacija enterinio maitinimo pompoms

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomi pakeitimai |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pompos darbo režimai: | - Enterinės mitybos |  |
|  | Infuzijos greičio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 0,1 ml/val. iki 1200 ml/val. ne daugiau kaip 1 ml/val. žingsniu |  |
|  | Infuzijos greičio paklaida | Ne daugiau ± 5% |  |
|  | Informacija ekrane apie tarpinį/likutinį infuzijos tūrį ir laiką | Būtina |  |
|  | Smūginės dozės (boliuso) parametrai: | - Rankinis boliusas - Boliusas iš anksto pasirinkus boliuso tūrį |  |
|  | Apsauga nuo nekontroliuojamos skysčių tėkmės | Būtina |  |
|  | Displėjuje rodomi parametrai | Būtina |  |
|  | Vizualinio bei akustinio aliarmo sistema su automatinio infuzijos sustabdymo funkcija | - Būtina |  |
|  | Pompos būklės spalvinis (-iai) indikatorius (-iai) | Būtina, ne mažiau 3 lygių: -normali būsena (vyksta infuzija); -perspėjimas, esant darbo sutrikimams; -aliarmas, esant kritinei situacijai. | - |
|  | Sistemos užpildymas, aktyvuojamas vieno mygtuko paspaudimu | Būtina |  |
|  | Galimybė nestabdant infuzijos keisti infuzijos greitį | Būtina |  |
|  | Pompos maitinimo galimybės: | - Nuo vidinio akumuliatoriaus; - Iš 100-240V, 50-60 Hz elektros tinklo. |  |
|  | Pompos darbo laikas, maitinant iš naujo pilnai pakrauto akumuliatoriaus | Apie 6 h, kai srautas 25 ml/h |  |
|  | Spalvotas ekranas | Būtina |  |
|  | Galimybė pompą tvirtinti tiek prie vertikalaus, tiek ir prie horizontalaus stovo | Būtina |  |
|  | Prietaiso svoris | Ne daugiau 1,9 kg. |  |