2 priedas. Elektrokardiografo techniniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Parametrai | Parametro reikšmės | Tiekėjo siūlomo prietaiso charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Elektrokardiografo techninės charakteristikos |  |  |
| 1. | Taikymo sritis | Ramybės EKG užrašymas |  |
| 2. | Kanalų skaičius | Ne mažiau 12 |  |
| 3. | Automatinė 12 derivacijų EKG registracija | Būtina |  |
| 4. | Integruotas, keičiamo stebėjimo kampo, ne mažesnis kaip 17 cm įstrižainės monitorius su galimybe stebėti: 1. EKG derivacijas 2. Pagrindinių EKG parametrų indikacija 3. Ligonio duomenis | Būtina. 12 derivacijų Būtina Būtina |  |
| 5. | Klaviatūra | Būtina |  |
| 6. | EKG užrašymas realiame laike | Būtina |  |
| 7. | Popieriaus formatas | Ne siauresnis nei 210 mm, Z folder |  |
| 8. | Pagrindinių EKG parametrų skaičiavimas ir interpretacija su preliminaria diagnoze | Būtina |  |
| 9. | Vidinė registruojamų EKG atmintis | Ne mažiau kaip 40 EKG |  |
| 10. | Išorinė registruojamų EKG atmintis | Ne mažiau kaip 2000 EKG |  |
| 11. | Miograminiai – raumenų tremoro filtrai | Būtina |  |
| 12 | Keičiamas popieriaus traukimo greitis | 5-10-12,5-25-50 mm/s |  |
| 13. | Aparato maitinimas | 220 V/50Hz ir vidinis akumuliatorius |  |
| 14. | Vidinio akumuliatoriaus talpa | Ne mažiau 30 min |  |
| 15. | Barkodų ir magnetinių kortelių skaitytuvų prijungimo galimybė |  |  |
| 16. | USB Wi-fi adapteris ir LAN jungtis |  |  |
|  | Popieriaus taupymo režimas |  |  |
| 17. | Aparato svoris | Ne daugiau 4,5 kg |  |
| 18. | Garantija | ≥ 2 metai |  |
| 19. | Duomenų perdavimas Dicom formatu į ligoninėje turimą PACS serverį. Elektrokardiografas suderinamas su ligoninėje naudojama Polaris programine įanga. Konfigūravimą atlieka tiekėjas instaliavimo metu. | Būtina |  |
| 20. | CE ženklas ir numeris | Būtina |  |
| II | Komplektacija |  |  |
| 1. | Paciento kabelis su krūtininių ir standartinių derivacijų elektrodų rinkiniu | 1 komplektas |  |
| 2. | Vežimėlis transportavimui Vežimėlis turi būti gamintojo pritaikytas parduodamam elektrokardiografo modeliui. Vežimėlis komplektuojamas su stalčiuku priedams ir EKG elektrodų ir kabelio laikikliu. | Būtina |  |