- 5 priedas. Techniniai reikalavimai defibriliatoriui, 2 vnt.

| Eil. Nr. | Techninis reikalavimas | Techninių reikalavimų atitikimas, nuorodos į gamintojo tinklalapį, reklamines brošiūras (priedo pav., psl.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Matuojami parametrai EKG, SPO2, CO2, temperatūra, neinvazinis kraujospūdis, invazinis kraujospūdis |  |
| 2 | Defibriliatoriaus darbo režimai: - Rankinė defibriliacija; - neinvazinis širdies stimuliavimas; - automatinis AED, gyvybinių funkcijų monitoravimas |  |
| 3 | Neinvazinio širdies stimuliavimo srovė reguliuojama ne daugiau nei 1 mA žingniais |  |
| 4 | Defibriliavimo energija nuo ≤2 iki ≥270 J |  |
| 5 | Defibriliatoriaus įsikrovimas iki 200 J ne daugiau nei 5 s |  |
| 6 | Defibriliatoriaus būsenos indikatorius, nusakantis personalui apie defibriliatoriaus techninį stovį, kai jis yra išjungtas |  |
| 7 | Integruotas vidinis ataskaitų spausdintuvas |  |
| 8 | Spalvotas ekranas ne mažesnis nei 8,3 colio |  |
| 9 | Maitinimas iš elektros tinklo ir baterijos |  |
| 10 | Ataskaitos duomenų perdavimas į įstaigos personalinį kompiuterį. Suderinimo darbus atlieka tiekėjas montažo metu. Pirkėjas suteikia prieigą. |  |
| 11 | Atitinka vibracijos ir atsparumo vieną iš kategorijų: - MIL-STD-810F 514.5; Truck Restrained Cargo) - MIL-STD-810F 514.5 Category: 9 (Helicopter) |  |
| 12 | Garantija ne mažiau 2 metai |  |
| 13 | Svoris ne daugiau 8 kg pilnai sukomplektuoto |  |
| 14 | Tiekėjas pateikia gamintojo įgaliojimą parduoti ir aptarnauti defibriliatorių Lietuvos teritorijoje |  |
| 15 | Tiekėjas pristato visas reikiamas priemones (ne mažiau kaip po vieną komplektą), kad pademonstruoti matuojamus parametrus ir defibriliavimo režimus: - neinvazinio kraujospūdžio manžetės didelio, vidutinio dydžio, vaikiška; - SPO2 daviklis suaugusiam ir vaikui; - elektrodai suaugusiam pacientui ir vaikui. |  |