KLAUSIMYNAS

LEMPOS CHIRURGINĖMS PROCEDŪROMS

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti prekės apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos prekės kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

LEMPOS CHIRURGINĖMS PROCEDŪROMS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- |
| 1 dalis | Lempos chirurginėms procedūroms |  |  |
| 1. | Lubinės lempos chirurginėms procedūroms (3 vnt.) |  |  |
| 1 | Tvirtinimas - prie lubų |  |  |
| 2 | Šviesos intesyvumas (liuksais) ne mažesnis kaip 100 000 lux, matuojant 1 m atstumu |  |  |
| 3 | Spalvinė temperatūra (kelvinais) 4500±500 |  |  |
| 4 | Šviesos perteikimo indeksas (Ra) nuo 94 iki 100 |  |  |
| 5 | Galimas užtemdymo diapazonas (proc.) nes siauresnis nei nuo 50 iki 100 |  |  |
| 6 | Šviesos lauko dydis (cm) reguliuojamas, ne siauresnis nei nuo 13 iki 20 |  |  |
| 7 | Šviestuvo galvos skersmuo (cm) 40±10 |  |  |
| 8 | LED skaičius (vnt.) ne mažiau kaip 12 |  |  |
| 9 | LED tarnavimo laikas (val.) ne mažiau 60 000 |  |  |
| 10 | Garantija ne mažiau nei 24 mėn. |  |  |
| 11 | Įrengimai turi CE ženklą - būtina |  |  |
| 12 | Į pasiūlymo kainą įskaičiuota lempų montavimo paslauga |  |  |
| 2. | Mobili lempa chirurginėms procedūroms (1 vnt.) |  |  |
| 1 | Ant mobilaus stovo, su ne mažiau nei keturiais ratukais, su stabdžiais |  |  |
| 2 | Šviesos intesyvumas (liuksais) ne mažesnis kaip 100 000 lux, matuojant 1 m atstumu |  |  |
| 3 | Spalvinė temperatūra (kelvinais) 4500±500 |  |  |
| 4 | Šviesos perteikimo indeksas (Ra) nuo 94 iki 100 |  |  |
| 5 | Galimas užtemdymo diapazonas (proc.) nes siauresnis nei nuo 50 iki 100 |  |  |
| 6 | Šviesos lauko dydis (cm) reguliuojamas, ne siauresnis nei nuo 13 iki 20 |  |  |
| 7 | Šviestuvo galvos skersmuo (cm) 40±10 |  |  |
| 8 | LED skaičius (vnt.) ne mažiau kaip 12 |  |  |
| 9 | LED tarnavimo laikas (val.) ne mažiau 60 000 |  |  |
| 10 | Garantija ne mažiau nei 24 mėn. |  |  |
| 11 | Įrengimai turi CE ženklą - būtina |  |  |