{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":231,"n_cols":4,"rows_kept":231,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Pirkimas: Oftalmologinės priemonės"]
["TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis"]
[]
["1.","Užpakalinės kameros sulankstomi intraokuliniai lęšiai su kasetėmis implantavimui."]
["1.1.","Užpakalinės kameros sulankstomi intraokuliniai lęšiai su kasetėmis implantavimui.","100","vnt."]
["1.1.1.","Skirti implantuoti per 1,8 mm pjūvį"]
["1.1.2.","Bendras ilgis - 12,5 mm"]
["1.1.3.","Optikos diametras - 6,0 mm"]
["1.1.4.","Optikos kraštas - status"]
["1.1.5.","Optinės dalies išgaubtumas - sferinis, nulinė aberacija"]
["1.1.6.","Optinės dalies forma - pliusinių dioptrijų laužiamosios galios lęšių optinė dalis abipusiai išgaubta, minusinių dioptrijų - menisko formos."]
["1.1.7.","Medžiaga - hidrofobinis ir/arba hidrofilinis akrilatas arba lygiavertė medžiaga, su ne daugiau kaip 25% vandens"]
["1.1.8.","Laužiamoji galia nuo -10 iki +35 dioptrijų (didėjimas kas 0,5D)"]
["1.1.9.","Atraminių elementų forma „J“ arba „C“, su angomis"]
["1.1.10.","Konstrukcija - monolitiniai"]
["1.1.11.","Intraokuliniai lęšiai turi būti be rotacinių skylučių optinėje dalyje."]
["1.1.12.","Refrakcijos indeksas nuo 1,46 iki 1,55"]
["1.1.13.","Siūlomi intraokuliniai lęšiai turi būti pažymėti CE ženklu"]
["1.1.14.","Užpakalinės kameros intraokulinių lęšių galiojimo laikas turi būti ne trumpesnis nei 2 metai"]
["1.1.15.","Kartu su pasiūlymu Tiekėjas privalo pateikti bent vieną Thomson Reuters Web of Science (ISI Web of Knowledge) indeksą turinčių leidinių mokslinių publikacijų kopiją apie konkursui siūlomų intraokulinių lęšių gerus pooperacinius rezultatus, vertinant antrinių kataraktų skaičių arba YAG kapsulotomijų skaičių praėjus ne mažiau nei  12 mėn. po intraokulinių lęšių implantavimo"]
[]
["2.","Užpakalinės kameros sulankstomi hidrofobiniai monolitiniai asferiniai IOL preimplantuoti į vienkartinį  injektorių su automatine intraokulinio lęšio implantavimo greičio kontrole ir gylio apsauga."]
["2.1.","Užpakalinės kameros sulankstomi hidrofobiniai monolitiniai asferiniai IOL preimplantuoti į vienkartinį  injektorių su automatine intraokulinio lęšio implantavimo greičio kontrole ir gylio apsauga.","600","vnt."]
["2.1.1.","Skirti implantuoti per 2,2 mm pjūvį"]
["2.1.2.","Medžiaga - hidrofobinis akrilatas, su ne daugiau kaip 1,5% vandens, nefotochrominė."]
["2.1.3.","UV spindulių filtravimas pralaidumas ne daugiau 10% esant 400±3 nm bangos ilgiui"]
["2.1.4.","Mėlynos šviesos pralaidumas (filtras) filtravimas 400 – 475  nm ilgio bangų spektre. Nekenksminga mėlynos šviesos spindulių spektro dalis, veikianti žmogaus organizmą, neturi būti blokuojama."]
["2.1.5.","Bendras ilgis - 13,0 mm"]
["2.1.6.","Optikos diametras - 6,0 mm"]
["2.1.7.","Optikos savybės - asferinė priekinė lęšio dalis, abipus išgaubtas"]
["2.1.8.","Asferinės savybės - priekinis paviršius suformuotas su neigiama sferine aberacija, skirta kompensuoti teigiamoms rageninėms sferinėms aberacijoms"]
["2.1.9.","Laužiamoji galia ne siauriau +6.0 iki +30.0 D (didėjimas kas 0.5D)"]
["2.1.10.","Refrakcijos indeksas ne mažesnis nei 1,55"]
["2.1.11.","Konstrukcija - Monolitiniai"]
["2.1.12.","Atraminių elementų forma modifikuota „L“ „J“ arba “C”"]
["2.1.13.","Atraminių elementų jungimosi su optine dalimi kampas - 0º"]
["2.1.14.","Lęšio pateikimo sąlygos - sausoje, etileno oksidu sterilizuotoje pakuotėje;"]
["2.1.15.","Intraokuliniai lęšiai turi būti be rotacinių skylučių optinėje dalyje."]
["2.1.16.","Siūlomi intraokuliniai lęšiai turi būti pažymėti CE ženklu"]
["2.1.17.","Užpakalinės kameros intraokulinių lęšių galiojimo laikas turi būti ne trumpesnis nei 2 metai"]
["2.1.18.","Kartu su pasiūlymu Tiekėjas privalo pateikti bent vieną Thomson Reuters Web of Science (ISI Web of Knowledge) indeksą turinčių leidinių mokslinių publikacijų kopiją apie konkursui siūlomų intraokulinių lęšių gerus pooperacinius rezultatus, vertinant antrinių kataraktų skaičių arba YAG kapsulotomijų skaičių praėjus ne mažiau nei  12 mėn. po intraokulinių lęšių implantavimo"]
[]
["3."," Užpakalinės kameros sulankstomi monolitiniai daugiažidiniai asferiniai IOL su kasetėmis implantavimui "]
["3.1."," Užpakalinės kameros sulankstomi monolitiniai daugiažidiniai asferiniai IOL su kasetėmis implantavimui ","60","vnt."]
["3.1.1.","Medžiaga - Hidrofobinis akrilatas, su ne daugiau kaip 0,3% vandens."]
["3.1.2.","UV spindulių filtravimas pralaidumas ne daugiau 10% esant 400±3 nm bangos ilgiui"]
["3.1.3.","Mėlynos šviesos pralaidumas (filtras) - Ne siauriau nei 400 – 475  nm ilgio bangų spektre."]
["3.1.4.","Bendras ilgis - 13,0 mm"]
["3.1.5.","Optikos diametras - 6,0 mm"]
["3.1.6.","Optikos savybės - difrakcinė, asferinė"]
["3.1.7.","Asferinės savybės - priekinis paviršius suformuotas su neigiama sferine aberacija, skirta kompensuoti teigiamoms rageninėms sferinėms aberacijoms"]
["3.1.8.","Difrakcinės zonos dydis - 4,5±2 mm"]
["3.1.9.","Laužiamoji galia nuo +6,0 iki +30,0 dioptrijų (didėjimas kas 0,5 dioptrijos), nuo +31,0 iki +34,0 dioptrijų (didėjimas kas 1,0 dioptrija)"]
["3.1.10.","Papildoma optinė galia +2,17D ir 3,25D"]
["3.1.11.","Refrakcijos indeksas ne mažesnis nei 1,55"]
["3.1.12.","Konstrukcija – Monolitiniai"]
["3.1.13.","Atraminių elementų forma - modifikuota „L“ „J“ arba “C”"]
["3.1.14.","Atraminių elementų jungimosi su optine dalimi kampas - 0º"]
["3.1.15.","Lęšio pateikimo sąlygos - sausoje, etileno oksidu sterilizuotoje pakuotėje;"]
["3.1.16.","Intraokuliniai lęšiai turi būti be rotacinių skylučių optinėje dalyje."]
["3.1.17.","Siūlomi intraokuliniai lęšiai turi būti pažymėti CE ženklu"]
["3.1.18.","Užpakalinės kameros intraokulinių lęšių galiojimo laikas turi būti ne trumpesnis nei 2 metai"]
["3.1.19.","Kartu su pasiūlymu Tiekėjas privalo pateikti bent vieną Thomson Reuters Web of Science (ISI Web of Knowledge) indeksą turinčių leidinių mokslinių publikacijų kopiją apie konkursui siūlomų intraokulinių lęšių gerus pooperacinius rezultatus, vertinant antrinių kataraktų skaičių arba YAG kapsulotomijų skaičių praėjus ne mažiau nei  12 mėn. po intraokulinių lęšių implantavimo"]
[]
["4."," Užpakalinės kameros sulankstomi monolitiniai daugiažidiniai toriniai asferiniai IOL su kasetėmis implantavimui "]
["4.1."," Užpakalinės kameros sulankstomi monolitiniai daugiažidiniai toriniai asferiniai IOL su kasetėmis implantavimui ","40","vnt."]
["4.1.1.","Medžiaga - Hidrofobinis akrilatas, su ne daugiau kaip 0,3% vandens."]
["4.1.2.","UV spindulių filtravimas pralaidumas ne daugiau 10% esant 400±3 nm bangos ilgiui"]
["4.1.3.","Mėlynos šviesos pralaidumas (filtras) - Ne siauriau nei 400 – 475  nm ilgio bangų spektre."]
["4.1.4.","Bendras ilgis - 13,0 mm"]
["4.1.5.","Optikos diametras - 6,0 mm"]
["4.1.6.","Optikos savybės - difrakcinė, asferinė, torinė"]
["4.1.7.","Asferinės savybės - priekinis paviršius suformuotas su neigiama sferine aberacija, skirta kompensuoti teigiamoms rageninėms sferinėms aberacijoms"]
["4.1.8.","Difrakcinės zonos dydis - 4,5±2 mm"]
["4.1.9.","Laužiamoji galia nuo +6,0 iki +30,0 dioptrijų (didėjimas kas 0,5 dioptrijos), nuo +31,0 iki +34,0 dioptrijų (didėjimas kas 1,0 dioptrija)"]
["4.1.10.","Papildoma optinė galia +2,17D ir 3,25D"]
["4.1.11.","Torinio elemento laužiamoji galia:1,0D; 1,5D; 2,25D; 3,0D; 3,75D"]
["4.1.12.","Refrakcijos indeksas ne mažesnis nei 1,55"]
["4.1.13.","Konstrukcija – Monolitiniai"]
["4.1.14.","Atraminių elementų forma - modifikuota „L“ „J“ arba “C”"]
["4.1.15.","Atraminių elementų jungimosi su optine dalimi kampas - 0º"]
["4.1.16.","Lęšio pateikimo sąlygos - sausoje, etileno oksidu sterilizuotoje pakuotėje;"]
["4.1.17.","Intraokuliniai lęšiai turi būti be rotacinių skylučių optinėje dalyje."]
["4.1.18.","Siūlomi intraokuliniai lęšiai turi būti pažymėti CE ženklu"]
["4.1.19.","Užpakalinės kameros intraokulinių lęšių galiojimo laikas turi būti ne trumpesnis nei 2 metai"]
["4.1.20.","Kartu su pasiūlymu Tiekėjas privalo pateikti bent vieną Thomson Reuters Web of Science (ISI Web of Knowledge) indeksą turinčių leidinių mokslinių publikacijų kopiją apie konkursui siūlomų intraokulinių lęšių gerus pooperacinius rezultatus, vertinant antrinių kataraktų skaičių arba YAG kapsulotomijų skaičių praėjus ne mažiau nei  12 mėn. po intraokulinių lęšių implantavimo"]
[]
["5."," Užpakalinės kameros sulankstomi monolitiniai nedifrakciniai praplėsto regos atstumo asferiniai IOL su kasetėmis implantavimui"]
["5.1."," Užpakalinės kameros sulankstomi monolitiniai nedifrakciniai praplėsto regos atstumo asferiniai IOL su kasetėmis implantavimui","40","vmt"]
["5.1.1."," Medžiaga: hidrofobinis akrilato/metakrilatokopolimeras arba lygiavertė medžiaga, filtruojanti UV spindulius ir turinti mėlynos šviesos spindulius filtruojanti chromoforą, mažinantį mėlynos šviesos pralaidumą nuo 400 nm iki 475 nm ilgio bangų diapazone"]
["5.1.2.","Bendras ilgis: 13,0 mm"]
["5.1.3.","Optinės dalis: 6,0 mm"]
["5.1.4.","Optinės dalies savybės: asferinė, abipusiai išgaubta"]
["5.1.5.","Padidinto regos atstumo technologija: bangos fronto formavimo, nedidinati regos trikdžių dažnio ir gerinanti regos aštrumą matymo diapazone nuo matymo iš toli iki 40 cm židinio nuotolio"]
["5.1.6.","Laužiamoji galia: nuo +10.0D iki + 30.0D"]
["5.1.7.","Refrakcinis indeksas: ne mažiau nei 1.55"]
["5.1.8.","Konstrukcija: monolitiniai, IOL priekinis paviršius suformuotas su neigiama sferine aberacija, kompensuojančia ragenos teigiamą sferinę aberaciją"]
["5.1.9."," Atraminių elementų forma: modifikuota „L“"]
["5.1.10.","Atraminių elementų jungimosi su optine dalimis kampas: 0o"]
["5.1.11."," Lęšio pateikimo sąlygos: lęšis pateikiamas sausas, sterilioje pakuotėje"]
["5.1.12.","Siūlomi intraokuliniai lęšiai turi būti pažymėti CE ženklu"]
["5.1.13.","Užpakalinės kameros intraokulinių lęšių galiojimo laikas turi būti ne trumpesnis nei 2 metai"]
["5.1.14.","Kartu su pasiūlymu Tiekėjas privalo pateikti bent vieną Thomson Reuters Web of Science (ISI Web of Knowledge) indeksą turinčių leidinių mokslinių publikacijų kopiją apie konkursui siūlomų intraokulinių lęšių gerus pooperacinius rezultatus, vertinant antrinių kataraktų skaičių arba YAG kapsulotomijų skaičių praėjus ne mažiau nei  12 mėn. po intraokulinių lęšių implantavimo"]
[]
["6.","Užpakalinės kameros sulankstomi monolitiniai toriniai asferiniai  IOL su kasetėmis implantavimui."]
["6.1.","Užpakalinės kameros sulankstomi monolitiniai toriniai asferiniai  IOL su kasetėmis implantavimui.","200","vnt."]
["6.1.1.","Medžiaga - Hidrofobinis akrilato/metakrilato kopolimeras arba lygiavertė medžiaga, filtruojanti UV spindulius ir turinti mėlynosios šviesos spindulius filtruojantį chromoforą, mažinantį mėlynosios šviesos pralaidumą.  su ne daugiau kaip 0,3% vandens"]
["6.1.2.","Mėlynos šviesos pralaidumas (filtras): nuo 8% ± 3% esant 400 nm ilgio bangoms iki 68% ± 3% esant 475 nm ilgio bangoms t.y. medžiaga arba hidrofobinis akrilato/metakrilato kopolimeras (arba lygiavertė medžiaga) blokuojantis tik žalingą tinklainei matomos mėlynosios šviesos spindulių spektrą. Nekenksminga, mėlynos šviesos spindulių spektro dalis, veikianti žmogaus organizmą, neturi būti blokuojama"]
["6.1.3.","Bendras ilgis - 13,0 mm"]
["6.1.4.","Optinės dalies skersmuo - 6,0 mm"]
["6.1.5.","Optinės dalies savybės - asferinė, torinė, abipusiai išgaubta"]
["6.1.6.","Optinės dalies krašto forma - Stataus kampo"]
["6.1.7.","Laužiamoji galia - nuo +6,0 iki +34,0 dioptrijų"]
["6.1.8.","Torinio elemento laužiamoji galia 1,0D; 1,5D; 2,25D; 3,0D; 3,75D; 4,5D; 5,25D; 6,0D"]
["6.1.9.","Refrakcijos indeksas ne mažesnis nei 1,55"]
["6.1.10.","Konstrukcija-  monolitiniai, IOL užpakalinis paviršius suformuotas su neigiama sferine aberacija, kompensuojančia ragenos teigiamą sferinę aberaciją"]
["6.1.11.","Atraminių elementų forma: Modifikuota „L“"]
["6.1.12.","Atraminių elementų jungimosi su optine dalimi kampas - 0o"]
["6.1.13.","Lęšio pateikimo sąlygos - lęšis teikiamas sausas, etileno oksidu sterilizuotoje pakuotėje."]
["6.1.14.","Intraokuliniai lęšiai turi būti be rotacinių skylučių optinėje dalyje."]
["6.1.15.","Siūlomi intraokuliniai lęšiai turi būti pažymėti CE ženklu"]
["6.1.16.","Užpakalinės kameros intraokulinių lęšių galiojimo laikas turi būti ne trumpesnis nei 2 metai"]
["6.1.17.","Kartu su pasiūlymu Tiekėjas privalo pateikti bent vieną Thomson Reuters Web of Science (ISI Web of Knowledge) indeksą turinčių leidinių mokslinių publikacijų kopiją apie konkursui siūlomų intraokulinių lęšių gerus pooperacinius rezultatus, vertinant antrinių kataraktų skaičių arba YAG kapsulotomijų skaičių praėjus ne mažiau nei  12 mėn. po intraokulinių lęšių implantavimo"]
[]
["7."," Užpakalinės kameros sulankstomi monolitiniai asferiniai IOL su kasetėmis implantavimui."]
["7.1."," Užpakalinės kameros sulankstomi monolitiniai asferiniai IOL su kasetėmis implantavimui.","100","vnt."]
["7.1.1.","Medžiaga - Minkštas sulankstomas skaidrus, bespalvis, hidrofobinis akrilatas arba lygiavertė medžiaga, su kovalentiškai prijungtu UV absorberiu."]
["7.1.2.","Šviesos pralaidumas: UV blokavimas 10% T: +5,0D  lęšis (ploniausias) – 375,4nm; +34,0D lęšis (storiausias) – 380,4nm; pilnas pralaidumas mėlynosios matomos šviesos spektro dalies spindulių"]
["7.1.3.","Bendras ilgis  - 13,0 mm"]
["7.1.4.","Optinės dalies skersmuo  - 6,0 mm"]
["7.1.5.","Optinės dalies savybės  - Priekinis paviršius asferinis, abipusiai išgaubta, optinės dalies storis centre 0,722 mm (+20,0D IOL)"]
["7.1.6.","Optinės dalies krašto forma - Užpakalinis kraštas stataus kampo 360O (PROTEC 360O EDGE dizainas), matinis"]
["7.1.7.","Laužiamoji galia - Nuo +5,0 iki +34,0 dioptrijų"]
["7.1.8.","Refrakcijos indeksas - Ne mažesnis nei 1,47 esant 35O C"]
["7.1.9.","Konstrukcija  - Monolitinis, IOL priekinės dalies paviršius asferinis, iškoreguoja iki nulio akies sferinę aberaciją"]
["7.1.10.","Atraminių elementų forma: Modifikuota „C“, trijų taškų fiksacija (Tri-Fix dizainas), atraminių elementų storis 0,46mm."]
["7.1.11.","Atraminių elementų jungimosi su optine dalimi kampas  - 0o"]
["7.1.12.","Lęšio pateikimo sąlygos - Lęšis teikiamas sausas, sterilus"]
["7.1.13.","Intraokuliniai lęšiai turi būti be rotacinių skylučių optinėje dalyje."]
["7.1.14.","Siūlomi intraokuliniai lęšiai turi būti pažymėti CE ženklu"]
["7.1.15.","Užpakalinės kameros intraokulinių lęšių galiojimo laikas turi būti ne trumpesnis nei 2 metai"]
["7.1.16.","Kartu su pasiūlymu Tiekėjas privalo pateikti bent vieną Thomson Reuters Web of Science (ISI Web of Knowledge) indeksą turinčių leidinių mokslinių publikacijų kopiją apie konkursui siūlomų intraokulinių lęšių gerus pooperacinius rezultatus, vertinant antrinių kataraktų skaičių arba YAG kapsulotomijų skaičių praėjus ne mažiau nei  12 mėn. po intraokulinių lęšių implantavimo"]
[]
["8.","  Užpakalinės kameros sulankstomi monolitiniai asferiniai, pagilinto židinio IOL su kasetėmis implantavimui (angl. cartridge)"]
["8.1.","  Užpakalinės kameros sulankstomi monolitiniai asferiniai, pagilinto židinio IOL su kasetėmis implantavimui (angl. cartridge)","120","vnt."]
["8.1.1.","Medžiaga: minkštas sulankstomas skaidrus, bespalvis, hidrofobinis akrilatas arba lygiavertė medžiaga, su kovalentiškai prijungtu UV absorberiu. Šviesos pralaidumas: UV blokavimas 10% T: +5,0D  lęšis (ploniausias) – 375,4nm; +34,0D lęšis (storiausias) – 380,4nm; pilnas pralaidumas mėlynosios matomos šviesos spektro dalies spindulių."]
["8.1.2.","Bendras ilgis: 13,0 mm"]
["8.1.3.","Optinės dalies skersmuo: 6,0 mm"]
["8.1.4.","Optinės dalies savybės: abipusiai išgaubta, priekinis paviršius asferinis modifikuotas, pagilinto židinio, pagerinantis regą vidutiniu atstumu, užpakalinis paviršius sferinis, optinės dalies storis centre 0,72 mm (+20,0D IOL)"]
["8.1.5.","Optinės dalies krašto forma: užpakalinis kraštas stataus kampo 360O (Protec 360O Edge dizainas), matinis"]
["8.1.6."," Laužiamoji galia: nuo +5,0 iki +34,0 dioptrijų, intervalas – 0,5D"]
["8.1.7.","Refrakcijos indeksas: ne mažesnis nei 1,47 esant 35O C"]
["8.1.8.","Konstrukcija: monolitinis, IOL priekinės dalies paviršius asferinis, iškoreguoja iki nulio akies sferinę aberaciją"]
["8.1.9.","Atraminių elementų forma: modifikuota „C“, trijų taškų fiksacija (Tri-Fix dizainas), atraminių elementų storis 0,46mm."]
["8.1.10.","Atraminių elementų jungimosi su optine dalimis kampas: 0o "]
["8.1.11.","Lęšio pateikimo sąlygos: lęšis teikiamas sausas, sterilus."]
["8.1.12.","Siūlomi intraokuliniai lęšiai turi būti pažymėti CE ženklu"]
["8.1.13.","Užpakalinės kameros intraokulinių lęšių galiojimo laikas turi būti ne trumpesnis nei 2 metai"]
["8.1.14.","Kartu su pasiūlymu Tiekėjas privalo pateikti bent vieną Thomson Reuters Web of Science (ISI Web of Knowledge) indeksą turinčių leidinių mokslinių publikacijų kopiją apie konkursui siūlomų intraokulinių lęšių gerus pooperacinius rezultatus, vertinant antrinių kataraktų skaičių arba YAG kapsulotomijų skaičių praėjus ne mažiau nei  12 mėn. po intraokulinių lęšių implantavimo"]
[]
["9.","Užpakalinės kameros sulankstomi monolitiniai nedifrakciniai praplėsto regos atstumo asferiniai IOL preimpantuoti į vienkartinį injektorių"]
["9.1.","Užpakalinės kameros sulankstomi monolitiniai nedifrakciniai praplėsto regos atstumo asferiniai IOL su kasetėmis implantavimui ","60","vnt."]
["9.1.1.","Medžiaga: Minkštas, sulankstomas, skaidrus, bespalvis, hidrofobinis akrilatas arba lygiavertė medžiaga, su kovalentiškai prijungtu UVAM absorbentu  (papildoma medžiaga sugerianti ultravioletinius spindulius) ir violetinę šviesą filtruojančiu chromoforu. Šviesos pralaidumas: UV blokavimas 10% T: +5,0D  lęšis (ploniausias) – 420,0nm; +34,0D lęšis (storiausias) – 426,0nm; pilnas pralaidumas mėlynosios matomos šviesos spektro dalies spindulių."]
["9.1.2.","Bendras ilgis: 13,0 mm."]
["9.1.3.","Optinės dalies skersmuo: 6,0 mm"]
["9.1.4.","Optinės dalies savybės: Abipus išgaubta. Optinės dalies storis centre - 0,7 mm (+20,0D IOL)."]
["9.1.5.","Priekinio optinės dalies paviršiaus savybės: asferinis, kompensuojantis sferinę aberaciją, su įdiegta bangos fronto suformavimo technologija (Wavefront)."]
["9.1.6.","Užpakalinio optinės dalies paviršiaus savybės: refrakcinis, didinantis fokusavimo gylį ir gerinantis regėjimo aštrumą."]
["9.1.7.","Asferiškumas: -0,27 mikronų."]
["9.1.8.","Optinės dalies krašto forma: užpakalinis kraštas stataus kampo 360O (Protec 360O Edge dizainas), matinis."]
["9.1.9.","Laužiamoji galia: Nuo +5,0 iki +34,0 dioptrijų."]
["9.1.10.","Refrakcijos indeksas: ne mažesnis nei 1,47 esant 35O C."]
["9.1.11.","Konstrukcija: monolitinis."]
["9.1.12.","Atraminių elementų forma:  „C“, trijų taškų fiksacija (Tri-Fix dizainas), atraminių elementų storis 0,46mm."]
["9.1.13.","Atraminių elementų jungimosi su optine dalimi kampas: 0o."]
["9.1.14.","Lęšio pateikimo sąlygos: Lęšis teikiamas sausas, sterilus, preimplantuotas į vienkartinį injektorių."]
[]
["10.","Užpakalinės kameros sulankstomi monolitiniai toriniai nedifrakciniai praplėsto regos atstumo asferiniai IOL preimplantuoti į vienkartinį injektorių"]
["10.1.","Užpakalinės kameros sulankstomi monolitiniai toriniai nedifrakciniai praplėsto regos atstumo asferiniai IOL su kasetėmis implantavimui ","20","vnt."]
["10.1.1.","Medžiaga:m inkštas, sulankstomas, skaidrus, bespalvis, hidrofobinis akrilatas arba lygiavertė medžiaga, su kovalentiškai prijungtu UVAM absorbentu  (papildoma medžiaga sugerianti ultravioletinius spindulius) ir violetinę šviesą filtruojančiu chromoforu. Šviesos pralaidumas: UV blokavimas 10% T: +5,0D  lęšis (ploniausias) – 420,0nm; +34,0D lęšis (storiausias) – 426,0nm; pilnas pralaidumas mėlynosios matomos šviesos spektro dalies spindulių.\t"]
["10.1.2.","Bendras ilgis: 13,0 mm.\t"]
["10.1.3.","Optinės dalies skersmuo: 6,0 mm.\t"]
["10.1.4.","Optinės dalies savybės: abipus išgaubta. Optinės dalies storis centre - 0,7 mm (+20,0D IOL).\t"]
["10.1.5.","Priekinio optinės dalies paviršiaus savybės: asferinis, kompensuojantis sferinę aberaciją, su įdiegta bangos fronto suformavimo technologija (Wavefront).\t"]
["10.1.6.","Užpakalinio optinės dalies paviršiaus savybės:\trefrakcinis, didinantis fokusavimo gylį ir gerinantis regėjimo aštrumą.\t"]
["10.1.7.","Optinės dalies krašto forma: užpakalinis kraštas stataus kampo 360O (Protec 360O Edge dizainas), matinis.\t"]
["10.1.8.","Laužiamoji galia: nuo +5,0 iki +34,0 dioptrijų.\t"]
["10.1.9.","Torinio elemento laužiamoji galia: 1,00D; 1,50D; 2,25D; 3,00D; 3,75D; 4,50D; 5,25D; 6,00D.\t"]
["10.1.10.","Refrakcijos indeksas: ne mažesnis nei 1,47 esant 35O C.\t"]
["10.1.11.","Konstrukcija: monolitinis.\t"]
["10.1.12.","Atraminių elementų forma: „C“, trijų taškų fiksacija (Tri-Fix dizainas), atraminių elementų storis 0,46mm.\t"]
["10.1.13.","Atraminių elementų jungimosi su optine dalimi kampas: 0o.\t"]
["10.1.14.","Lęšio pateikimo sąlygos: lęšis teikiamas sausas, sterilus, preimplantuotas į vienkartinį injektorių.\t"]
[]
["11."," Kapsulės tempimo žiedas "]
["11.1."," Kapsulės tempimo žiedas ","50","vnt."]
["11.1.1.","Medžiaga: lankstus polimetilmetakrilatas (PMMA), kompresiškai presuotas (angl. Compression Molding Technology), (PMMA)   arba lygiavertė medžiaga"]
["11.1.2.","Suspaudimas nuo 12,00 mm iki 10 mm ir nuo 13,00 mm iki 11 mm"]
["11.1.3.","Skersmuo 12 mm ir 13 mm"]
["11.1.4.","Žiedas turi būti iš anksto patalpintas į vienkartinį injektorių (angl. preloaded)"]
[]
["12.","Skysčių valdymo kasetė kataraktos operacijoms atlikti"]
["12.1.","Skysčių valdymo kasetė kataraktos operacijoms atlikti","500","vnt"]
["12.1.1.","Skirta fakoemulsifikatoriui \"Centurion Vision System\""]
["12.1.2.","Kasetė pritaikyta aktyviai akispūdžio kontrolei, rotaciniai irigacijos ir slėgio mažinimo vožtuvai"]
["12.1.3.","Du slėgio sensoriai"]
["12.1.4.","Sterilus komplektas kurį sudaro: kasetė - 1 vnt,"]
["12.1.5.","'Balanced\" tipo arba lygiavertis fakoemulsifikacijos antgalis - 1 vnt"]
["12.1.6.","Rankovėlė fakoemulsifikacijos antgaliui - 1 vnt."]
[]
["13.","Oftalmologiniai peiliukai su koteliu"]
["13.1.","Oftalmologiniai peiliukai su koteliu","1200","vnt."]
["13.1.1.","Vienkartinis"]
["13.1.2.","Sterilus"]
["13.1.3.","Rombo formos"]
["13.1.4.","Nugaląsti iš abiejų pusių"]
["13.1.5.","Ašmenys palenkti 45⁰ kampu"]
["13.1.6.","Ašmenų ilgis 2,4mm (±0,1mm)"]
["13.1.7.","Neatspindi operacinių šviesos"]
[]
["14.","Gaubteliai akims"]
["14.1.","Gaubteliai akims","800","vnt"]
["14.1.1.","Vienkartiniai"]
["14.1.2.","Sterilūs"]
["14.1.3.","Skirti akies uždengimui po operacijos"]
["14.1.4.","Skaidrūs"]
["14.1.5.","Su angomis korpuse"]
["14.1.6.","Supakuoti po 1vnt"]