Kvietimo priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Vilniaus universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

  - Projektas – Vilniaus universitetas, siekdamas įgyvendinti projektą, Nr. 10-093-K-0065 „Įrangos, skirtos funkcinių S-adenozilmetionino (SAM) analogų gavimo technologijų vystymui, įsigijimas (FunSAM)“ , numato įsigyti toliau įvardintas prekes.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – Ląstelių manipuliavimo kamera ir susijusios paslaugos (toliau – prekės).

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto kiekiui ir (ar) apimčiai.

  - Prekių pristatymo vieta – Saulėtekio al. 7, LT-01257, Vilnius.

  - Prekių kiekis ir (ar) apimtis:

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo/tiekimo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo (mėn.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip | Ne |  |
| 1. | Ląstelių manipuliavimo kamera ir susijusios paslaugos | 1 kompl. | ☐ | ☒ | ne vėliau kaip per 3 (tris) mėn. |

  - Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas prekių kiekis ir (ar) apimtis yra tikslus (-i) ir vykdant Sutartį nesikeis.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

Nurodomi Europos standartą perimantys Lietuvos standartai, Europos techniniai liudijimai, tarptautiniai standartai, kitos Europos standartizacijos įstaigų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai turi būti suprantami kaip privalomi su prierašu „arba lygiavertis“.

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras** | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Objekto pavadinimas. Ląstelių manipuliavimo kamera |  |  |  |
| 1. | Įrangos gamintojo pavadinimas ir modelis | Nurodyti gamintoją ir modelį |  |
| 2. | Paskirtis | Kamera skirta darbui su mėginiais kontroliuojamoje atmosferoje. |  |
| 3. | Kamera |  |  |
| 3.1 | Kameros darbinis tūris | Ne mažesnis nei 300 L |  |
| 3.2 | Kameros darbinis plotas | Ne mažesnis nei 865 x 430 mm |  |
| 3.3 | Kameros darbins aukštis | Ne mažesnis nei 530 mm |  |
| 3.4 | Kiti reikalavimai | Kameros viduje privalo būti lentynėlė |  |
| 4. | Dujų koncentracijos reguliavimas |  |  |
| 4.1 | Deguonies koncentracija | Deguonies koncentracija sudaroma ne mažiau nei iki 20%, ne didesniu nei 0,1% žingsniu. Minimali galima deguonies koncentracija turi būti ne didesnė nei 1%. |  |
| 4.2 | Deguonies sensorius * | Deguonies sensorius turi būti kalibruojamas be papildomų įrankių. Tiekėjas privalo apmokyti bent 1 (vieną) Pirkėjo darbuotoją kalibruoti sensorius. |  |
| 4.3 | Anglies dvideginio koncentracijos reguliavimas | Anglies dvideginio koncentracija reguliuojama ne didesniu nei 0,1% žingsniu, ne mažesniame intervale nei nuo 1% iki 15% |  |
| 4.4 | Dujų sumaišymo modulis | Dujų sumaišymo modulis privalo būti integruotas su kamera |  |
| 5. | Santykinis drėgnis | Sudaromas ne mažiau nei iki 80%. Privalo būti integruota drėkinimo sistema. Drėkinimas privalo būti sterilus. Turi būti integruotas automatinis perteklinio drėgnio pašalinimas. |  |
| 6. | Temperatūra | Kamera mėginį turi termostatuoti ne mažesniame intervale nei nuo 5 laipsnių virš aplinkos temperatūros iki 45 laipsnių. |  |
| 7. | Apšvietimas | Turi būti integruotas vidinis apšvietimas kameroje. |  |
| 8. | Šliuzas | Privalo būti integruotas mėginių perdavimo šliuzas. Šliuzo tūris ne mažesnis nei 12 L. Šliuze turi tilpti ne mažiau nei 40 vnt. standartinių 96 šulinėlių plokštelių. Šliuzo atmosferos pakeitimui reikalingas laikas ne ilgesnis nei 1 min. |  |
| 9. | Valdymas | Parametrai valdomi ir atvaizduojami liečiamajame ekrane. Ekrane turi būti atvaizduojami visi kontroliuojami parametrai vienu metu. Valdymo blokas turi turėti įrenginio prijungimo prie tinklo jungtį nuotoliniam prisijungimui. Turi būti galimybė valdyti kamerą pedalais. |  |
| 10. | Elektros maitinimo lizdai | Kameroje privalo būti integruoti ne mažiau nei 2 elektros maitinimo lizdai. |  |
| 11. | Mėginio įvedimas | Turi būti integruota, ne mažesnė nei 20 cm pločio, vieta įvesti į kamerą mėginį per septą bet kuriuo darbo metu. |  |
| 12. | Elektros maitinimo kabelio portas | Turi būti integruotas ne mažesnio nei 25 mm diametro portas įvesti maitinimo ar bet kokį kitokį kabelį. |  |
| 13. | Vakuumavimo portas | Turi būti integruotas ne mažiau 1 (vienas) vakuumo portas skysčiams nusiurbti. |  |
| 14. | Darbinės rankovės * | Su kamera turi būti pateikta rankovių pora. Rankovių pajungimas prie kameros privalo būti ovalus: lengvesniam darbui kameroje. |  |
| 15. | Sterilumas | Kameros viduje turi būti sudaroma sterili aplinka filtruojant kameros dujas per HEPA filtrus. Turi būti galimybė integruoti paduodamų dujų vidinius HEPA tipo filtrus, užtikrinančius sterilumą ne mažiau nei 3 Klasės pagal ISO14644 standarto reikalavimus. |  |
| 16. | Priežiūra | Priekinis langas turi būti pilnai atidaromas arba nuimamas lengvam kameros išvalymui ir priežiūrai. |  |
| 17. | Sertifikavimas | Kameros gamintojas privalo būti akredituotas pagal ISO9001 standartą. Su pasiūlymu privaloma pateikti sertifikato kopiją. |  |
| 18. | Garantija * | Ne trumpesnė nei 12 mėn. | TAIP/NE Nurodyti siūlomą garantinį laikotarpį mėnesiais Pastaba. Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama. |
| 19. | Įrangos garantinis aptarnavimas * | Tiekėjas atsako už įrangos pristatymą ir tinkamą parengimą darbui kaip to reikalauja įrangos gamintojas. Tiekėjas turi būti siūlomos technologinės įrangos prekių gamintojas arba turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą, arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo Sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti Sutarties vykdymo metu iki instaliavimo pradžios. | TAIP/NE Pastaba. Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama. |
| 20. | Personalo mokymai * | Mokymai ≥ 2 darbuotojams. Mokymų trukmė ≥ 3 akademinės val. Mokymus darbui su įranga turi atlikti gamintojo sertifikuotas inžinierius. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad mokymus vykdys turėdami teisę, privalo pristatyti Sutarties vykdymo metu iki mokymų pradžios. Po mokymų pateikti aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą. Mokymų tiksli data, laikas ir būdas turi būti iš anksto suderinti su Pirkėju Sutarties vykdymo metu. Mokymai vykdomi Pirkėjo patalpose. | TAIP/NE Pastaba. Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama. |

** Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus, pvz., gamintojo prekės aprašymas, internetinė nuoroda į gamintojo psl. arba kiti lygiaverčiai dokumentai (Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar gamintojo parengtus siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus su vertimu į lietuvių ir (arba) anglų kalbą, arba kitus lygiaverčius dokumentus).

4. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 papunkčiu.

3 lentelė.

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitiktį įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Konkretus reikalavimas nustatytas Konkretaus pirkimo sąlygų 3 priedo „Sutarties projektas“ Specialiųjų sąlygų 13 skyriuje. | Kartu su pasiūlymu Tiekėjas neturi pateikti atitiktį įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija šio reikalavimo atitiktį tikrina Sutarties vykdymo metu. |

5. KITA INFORMACIJA

5.1 Tiekėjas turi užtikrinti, kad prekės pristatymo metu atitiks efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo reikalavimus pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą  2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą ir 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. Pirkėjas šio reikalavimo atitiktį vertins prekių pristatymo metu.

Tiekėjas Sutarties vykdymo metu kartu su pristatomomis prekėmis privalo pateikti CE sertifikato, išduoto paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos, arba EB deklaracijos, arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją (pateikiama tai, kas taikoma pirkimo objektui pagal teisės aktų reikalavimus). Pateikiant EB deklaracijos arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją, kad pasiūlytos prekės atitinka reikiamus standartus, bei prekių klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

Jei prekėms pagal Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus nėra privalomas CE ženklinimas – Tiekėjas laisva rašytine forma turi pagrįsti, kad prekių neprivaloma ženklinti CE ženklu pagal teisės aktų reikalavimus.

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t.y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

- neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

- panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

- numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

- nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.