TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

OPERACINIS STALAS – 2 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės su nuoroda į gamintojo dokumentaciją, žymėjimas "taip", "atitinka" yra netinkamas |
| --- | --- | --- | --- |
| Pavadinimas |  | Operacinis stalas [siūlomas modelis ir gamintojas] |  |
|  | Aprašymas | Universalus operacinis stalas, tinkamas naudoti įvairių operacijų metu, pritaikytas pagal visus reikalavimus šiose srityse: bendroji chirurgija, širdies ir kraujagyslių chirurgija, ginekologija, urologija bei ortopedija, neurochirurgija. Operacinis stalas su elektriniu išilginiu paslinkimu, kad garantuotų geriausią įmanomą prieigą rentgeno C lankui. |  |
|  | Bendrieji reikalavimai stalui: | - Stalas mobilus, su ratukais, - Darbinėje padėtyje stabilizuojamas iš stalo pagrindo nuleidžiamomis specialiomis atramomis arba korpuse integruotais ratukais, su elektriniu stabdžiu blokuojant ratukus. |  |
|  |  | - Stalo aukščio, pasvirimo kampų ir pozicijų reguliavimas elektrinis – hidraulinis (arba lygiavertis). |  |
|  |  | - Operacinio stalo padėčių keitimo valdymas laidiniu arba belaidžiu rankiniu valdymo pultu bei kolonoje integruotu elektriniu valdymo pultu. |  |
|  |  | - Didžiausia leistina stalo darbinė apkrova (statinė) ne mažiau kaip 500 kg. |  |
|  |  | - Paciento leidžiamas svoris(dinaminis) ne mažiau kaip 280 kg. |  |
|  |  | - Išoriniai (gabaritai) matmenys: 7.1. Ilgis ≥ 2050 mm; 7.2. Plotis (įskaitant šoninius bėgelius) ≥ 570 mm; |  |
|  |  | - Su integruotu akumuliatoriumi ir įkrovos likučio indikatoriumi; |  |
|  |  | - Atsparus valymo ir dezinfekavimo priemonėms. |  |
|  |  | - Atsparumo drėgmei klasė ≥ IPX4. |  |
| 3. | Reikalavimai stalviršiui: | - Sudarytas iš ne mažiau kaip 4 atskirai valdomų sekcijų: - Galvos atrama (nuimama); - Nugaros dalies atrama; - Sėdmenų atrama; - Dviejų dalių kojų atrama (atskirai kiekvienai kojai su reguliuojamu išskėtimo kampu, nuimama.). |  |
| 4. | Reikalavimai čiužiniui: | - Pralaidus rentgeno spinduliams; |  |
|  |  | - Minkštas daugiasluoksnis SFC antipragulinis arba lygiavertis; |  |
|  |  | - Fiksuotas prie stalviršio konstrukcijos, nuimamas nenaudojant įrankių; |  |
|  |  | - Nepralaidus skysčiams; |  |
|  |  | - Atsparus dezinfekcinėms medžiagoms; |  |
|  |  | - Čiužinio storis 60-70 mm. |  |
| 5. | Stalviršio padėties reguliavimas: | 1. Motorizuotas: 1.1.Stalviršio (be čiužinio) aukščio reguliavimas intervale ≥ (700 – 1050) mm; 1.2.Trendelenburgo/ Anti-Trendelenburgo padėties nustatymas ≥ ±30°; 1.3.Šoninis (lateralinis) pavertimas ≥ ±20°; 1.4.Nugaros segmento reguliavimas intervale ≥ ( -35° _ +80°); 1.5.Išilginis stalviršio paslinkimas ≥ 320 mm; 1.6.Nulinės padėties nustatymas |  |
|  |  | 2. Dujinės spyruoklės pagalba: 2.1.Galvos segmento nuleidimo/pakėlimo kampo reguliavimas intervale ≥ ( -90° _ + 46°); 2.2.Kojų dalies segmento reguliavimas intervale ≥ ( -90° _ + 25°). 2.3.Kojų atramų išskėtimo kampas ≥ 180°. |  |
| 6. | Operacinio stalo komplektacija: |  |  |
| 6.1 | Anestezijos rėmas | 1. Tvirtinamas prie operacinio stalo 2. ,,L‘‘ formos, iš nerūdijančio plieno |  |
| 6.2 | Rankos atrama, skirta padėti rankai – 2 vnt. | - Tvirtinama prie operacinio stalo |  |
|  |  | - Plokščias, platus paviršius |  |
|  |  | - Padengta antistatine minkšta danga. |  |
|  |  | - Su rankos fiksavimo diržu. |  |
| 6.3 | Kojų laikikliai (pora) | 1. Goepel tipo arba lygiaverčiai kojų laikikliai skirti atlikti ginekologinėms ir kitoms operacijoms. |  |
|  |  | 2. Tvirtinami prie operacinio stalo. |  |
| 6.4 | Diržas paciento fiksavimui – 1 vnt. | 1. Platus diržas, skirtas paciento liemens fiksavimui prie operacinio stalo. |  |
| 6.5 | Stalo valdymo pultelis – 1 vnt. | 1. Laidinis |  |
| 6.6 | Pagalvėlės galvai – 1 vnt. | - Viskoelastinės polimerinės gelio (arba lygiavertės medžiagos) |  |
|  |  | - Skirtos naudoti pacientui gulinčiam ant nugaros |  |
|  |  | - Žiedo arba pasagos formos |  |
| 7. | Maitinimo šaltinis | 1. 230 V, 50Hz elektros tinklas; |  |
|  |  | 2. Pilnai įkrautas integruotas vidinis akumuliatorius, stalo funkcionalumą užtikrina apie 7 dienas arba ≥60-80 operacijų atlikimą. |  |
| 8. | Valymas ir dezinfekcija | Paviršiai atsparūs valymo ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui |  |
| 9. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 10. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 11. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; |  |
|  |  | 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |
| 12. | Garantinis terminas | Ne mažiau kaip 36 mėnesiai |  |
| 13. | Įrangos žymėjimas CE ženklu | Kartu su pasiūlymu būtina pateikti operacinio stalo žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją. |  |

_________________________________