TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PACIENTŲ GYVYBINIŲ FUNKCIJŲ MONITORIAI SU CENTRINE MONITORAVIMO STOTIMI– 1 kompl.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti |  |
| 2. | Paskirtis ir komplektacija | Gyvybinių funkcijų moduliniai monitoriai - 4 vnt., mobilūs gyvybinių funkcijų multiparametrų moduliai (suderinami su pateikiamais moduliniais gyvybinių funkcijų monitoriais) -1 vnt.; centrinė monitoravimo stotis (viename poste) - 1 vnt. |  |
| 3. | Suderinamumas | visi gyvybinių funkcijų monitoriai (įskaitant modulinio tipo monitorius) bei mobilūs gyvybinių funkcijų multiparametrų moduliai privalo būti to paties gamintojo. Centrinė monitoravimo stotis turi būti suderinama su siūlomais gyvybinių funkcijų monitoriais (įskaitant modulinio tipo monitorius) bei mobiliais gyvybinių funkcijų multiparametrų moduliais; gyvybinių funkcijų monitoriai (įskaitant modulinio tipo monitorius), mobilūs gyvybinių funkcijų multiparametrų moduliai ir centrinė monitoravimo stotis turi būti suderinti su ligoninės informacine sistema; |  |
| 4. | Moduliniai gyvybinių funkcijų monitoriai (4 vnt.) |  |  |
| 4.1. | Elektros maitinimo šaltiniai | - 230 V ± 10%, 50 Hz elektros tinklas; - Vidiniai akumuliatoriai turi užtikrinti ne mažiau 120 min. nepertraukiamo darbo, nutrūkus elektros energijos maitinimui, - Monitoriaus aušinimui nenaudojami ventiliatoriai. |  |
| 4.2. | Monitoriaus ekranas | - Ekrano įstrižainė ne mažesnė kaip 15“, - Ekrano rezoliucija ne mažesnė 1024 x 768. |  |
| 4.3. | Monitoriaus parametrų valdymas | - Lietimui jautriu monitoriaus ekranu („touchscreen“), - Monitoriaus rotacijos nustatymų ir parametrų valdymo rankenėlė arba valdymas per lietimui jautrų monitorių. |  |
| 4.4. | Galimas skirtingų parametrų kreivių skaičius ekrane vienu metu | ≥ 4 |  |
| 4.5. | Monitoriaus matuojamų parametrų atmintis | Ne mažiau 48 val. grafinės ir skaitmeninės informacijos |  |
| 5. | Matuojami parametrai | - EKG, - Kvėpavimo dažnis, - SpO2, - Neinvazinis kraujospūdis - 1 kanalas, - Širdies susitraukimų dažnis, - Temperatūra - ne mažiau 1 kanalas. |  |
| 6. | Reikalavimai EKG monitoravimui | - EKG derivacijos: I, II, III; - Apsauga nuo defibriliatoriaus iškrovos, - Širdies susitraukimo dažnio matavimo ribos ne siauresnės kaip 30 - 250 k/min, - Kardiogramos kreivės slinkimo greitis diapazone nuo 6.25 mm/s iki 50mm/s (ne siauresniame už nurodytą). |  |
| 7. | Kvėpavimo registravimas | - Kvėpavimo sustojimo atpažinimas, - Kvėpavimo dažnio matavimo ribos ne siauresnės kaip 4 - 100 kartų/min, - Matavimo paklaida ≤ ± 5 kartas/min. visame matuojamajame diapazone. |  |
| 8. | Temperatūros matavimas | - Temperatūros matavimo ribos ne siauresnės kaip 20 – 45°C, - Matavimo paklaida ≤ ± 0,1°C, - Skaitmeninė temperatūros matavimo rezultatų išraiška. |  |
| 9. | SpO2 matavimas | - SpO2 matavimo ribos ne siauresnės kaip 1 - 100 %, - Matavimo paklaida ribose nuo 70 iki 100% ne daugiau ± 3,0 % su siūlomu davikliu, - SpO2 matavimo duomenys pateikiami kreive ir skaitmenine išraiška, - ŠSD matavimo diapazonas iš SpO2 ne siauresnis nei 30 – 300 k/min. |  |
| 10. | Neinvazinio kraujospūdžio matavimas | - Kraujospūdžio matavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 15 iki 250 mmHg, - Intervalo tarp matavimų pasirinkimas ne siauresnis kaip nuo 1 iki 120 min, - Atvaizduojami parametrai: sistolinis, diastolinis ir vidurinis, - Matavimų režimai: vienkartinis, intervalinis, nuolatinis, - Neinvazinio kraujo spaudimo matavimo metodas (NIBP) oscilometrinis. |  |
| 11. | Monitoruojamų parametrų nustatymas ir patvirtinimas vykdomas lietimui jautraus ekrano pagalba | Būtina |  |
| 12. | Visų matuojamų parametrų išsaugojimas monitoriaus vidinėje atmintyje | Būtina |  |
| 13. | Galimybė susikurti ir išsaugoti ekrano atmintyje parametrų laukų išdėstymo ekrane šablonus | Būtina |  |
| 14. | Įvykių išsaugojimas | ≥ 100 |  |
| 15. | Mobilaus paciento gyvybinių funkcijų modulio prijungimas prie gyvybinių funkcijų monitoriaus per mobilaus paciento gyvybinių funkcijų monitoriaus tvirtinimo stotelę arba įstatomas į gyvybinių funkcijų monitorių | Būtina |  |
| 16. | Integruotų duomenų perdavimo ir jungčių tipai | - USB jungtis – ne mažiau kaip 1 vnt.; - Laidinio kompiuterinio tinklo jungtis (LAN) - ne mažiau kaip 1 vnt.); - Belaidis ryšys – Wi-Fi; |  |
| 17. | Kapnometrijos matavimo modulis (5 vnt.) | Būtina |  |
| 17.1. | Matavimo metodika | Šoninės tėkmės arba lygiavertė technologija |  |
| 17.2. | CO2 matavimo ribos (ne siauresniame diapazone už nurodytą) | 0-100 mmHg |  |
| 18. | Integruota automatinė ankstyvo klinikinės būklės blogėjimo įvertinimo funkcija, pagrįsta NEWS2 (National Early Warning Score 2) algoritmu arba lygiaverte ankstyvo įspėjimo sistema | Būtina |  |
| 19. | Mobilus gyvybinių funkcijų multiparametrų modulis (1vnt.) |  |  |
| 19.1. | Monitoriaus maitinimo šaltiniai | - Elektros tinklas 230 V ± 10 %, 50 Hz prijungiamas per pakrovimo stotelę, - Vidinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius); modulio veikimo laikas ne mažiau 3 val. |  |
| 19.2. | Monitoriaus ekranas | - Spalvoto vaizdo; - Įstrižainė ≥ 5,5“, - Lietimui jautrus ekranas (Touch Screen), - Kreivių skaičius ekrane vienu metu ≥ 3. |  |
| 19.3. | Parametrų išsaugojimas modulio vidinėje atmintyje | - Grafinis ir skaitmeninis; - Ne trumpiau kaip 24 val. laikotarpį. |  |
| 19.4. | Monitoruojami parametrai | - EKG (derivacijos: I, II, III), - Kvėpavimo dažnis, - Širdies susitraukimų dažnis, - Temperatūra, - Neinvazinis kraujospūdis, - SpO2. |  |
| 19.5. | Modulių aliarmo sistema | - Kontroliuojamų parametrų ribinių reikšmių nustatymo ir indikacijos galimybė, - Garsinis ir vizualinis aliarmo signalai. |  |
| 19.6. | Integruotų duomenų perdavimo ir jungčių tipai | - USB arba MSL, arba lygiavertė jungtis (funkcija gali būti realizuota jungiantis tiesiogiai prie multiparametrų modulio arba per dokavimo stotelę (angliškai "dock")) – ne mažiau kaip 1 vnt.; - Laidinio kompiuterinio tinklo jungtis (LAN) - ne mažiau kaip 1 vnt., (ši funkcija gali būti realizuota jungiantis tiesiogiai prie multiparametrų modulio arba per dokavimo stotelę (angliškai "dock")). |  |
| 19.7. | Integruota automatinė ankstyvo klinikinės būklės blogėjimo įvertinimo funkcija, pagrįsta NEWS2 (National Early Warning Score 2) algoritmu arba lygiaverte ankstyvo įspėjimo sistema | Būtina |  |
| 20. | Centrinė monitoravimo stotis (1 komplektas) |  |  |
| 20.1. | Paskirtis | Turi apjungti visus siūlomus modulinius gyvybinių funkcijų monitorius bei mobilius gyvybinių funkcijų multiparametrų modulius į bendrą tinklą bei užtikrinti nuotolinį matuojamų parametrų stebėjimą ir jų valdymą; |  |
| 20.2. | Monitorių ekranuose vienu metu galima stebėti ne mažiau kaip 12-kos pacientų hemodinamikos parametrus ir kreives realiu laiku | Būtina |  |
| 20.3. | Matavimo kreivių atvaizdavimo trukmė | ≥ 10 sekundžių |  |
| 20.4. | Tendencijų duomenys ekrane pateikiami skaičių arba kreivių pagalba | Būtina |  |
| 20.5. | Perspėjimo signalai centriniame pulte turi dubliuoti paciento monitorių perspėjimo signalus | Būtina. Garsiniai ir vizualūs perspėjimo signalai. |  |
| 20.6. | Galimybė peržiūrėti paciento hemodinamikos parametrus (EKG, SpO2, kvėpavimo ir neinvazinio kraujospūdžio) ir kreives | Būtina, ne mažiau kaip iki 72 val. |  |
| 20.7. | Galimybė atspausdinti stebėjimo rezultatus, kreives, parametrus arba išsaugoti pdf arba lygiaverčiu formatu | Būtina |  |
| 20.8. | Galimybė pacientų monitoravimo ataskaitas iš centrinės monitoravimo stoties išsiųsti į ligoninės informacinę sistemą | Būtina |  |
| 20.9. | Galimybė iš centrinės monitoravimo stoties duoti nurodymą bet kuriam sistemoje esančiam moduliniam gyvybinių funkcijų monitoriui ar mobiliam gyvybinių funkcijų multiparametrų moduliui atlikti neinvazinį kraujospūdžio matavimą | Būtina |  |
| 20.10. | Prisijungimas nuotoliniam pacientų parametrų stebėjimui | Būtina. Prisijungiama naudojant interneto naršyklę arba specializuotą siūlomos įrangos gamintojo programinę įrangą. Prisijungimas turi veikti vietiniame gyvybinių funkcijų monitorių sistemos tinkle arba Perkančiosios organizacijos vietiniame kompiuteriniame tinkle. Šio techninio sprendimo veikimui prieiga prie interneto neturi būti privaloma. |  |
| 20.11. | Reikalavimai centrinės stoties kompiuteriui, bei periferinei įrangai | - Pagal gamintojo rekomendacijas su pateikiamais moduliniais gyvybinių funkcijų monitoriais bei mobiliais gyvybinių funkcijų multiparametrų moduliais suderinamas centrinės monitoravimo stoties kompiuteris, skirtas šių monitorių valdymui ir stebėjimui. Kompiuteris turi užtikrinti nepertraukiamą veikimą ir matuojamų parametrų vizualizaciją realiuoju laiku. Centrinė stotis turi būti pajėgi realiuoju laiku valdyti ir stebėti ne mažiau nei 4 modulinius gyvybinių funkcijų monitorius bei 4 mobilių gyvybinių funkcijų multiparametrų modulių duomenis. - Išorinės arba integruotos garso kolonėlės - 1 vnt.; - Komplektuojamas su pele, klaviatūra (pilna skaitinė bei raidinė klaviatūra) - 1 komplektas; - Lazerinis spausdintuvas - 1 vnt. - Nepertraukiamo maitinimo šaltinis ne mažiau 1800 VA - 1 vnt, - Skubiosios medicinos pagalbos skyriuje pacientų duomenys turi būti peržiūrimi ir valdomi viename poste, kuriame turi būti ne mažiau 2 vnt. ≥ 23" įstrižainės monitorių su lietimui jautriais ekranais. |  |
| 21. | Komplektacija | - Gyvybinių funkcijų monitoriai - 4 vnt., - Mobilūs gyvybinių funkcijų multiparametrų moduliai - 1 vnt. - Centrinė monitoravimo stotis - 1 kompl., - EKG paciento kabelis, 5 laidų (daugkartinio naudojimo) - ne mažiau 4 vnt, - SpO2 matavimo daviklis suaugusiems (guminis, daugkartinio naudojimo, pirštinis, Nellcor arba lygiaverčio tipo) su prailginimo kabeliu (prailginimo kabelį būtina pateikti tik jei gamintojas jį komplektuoja) SpO2 pirštiniam davikliui (daugkartinio naudojimo) - ne mažiau 4 komplektų, - Manžetės neinvazinio kraujospūdžio matavimui (daugkartinio naudojimo). Prie kiekvieno siūlomo monitoriaus komplektuojama 1 vnt. M arba Adult dydžio, 3 vnt. L arba large Adult dydžio ir 1 vnt. XL arba adult XL dydžio, su žarnele manžetės prijungimui prie monitoriaus, daugkartinio naudojimo, tinkama visų dydžių manžetėms - Odos (paviršinis) temperatūros daviklis - 4 vnt, - Dokavimo stotelė (angliškai „dock“), skirta mobiliojo gyvybinių funkcijų multiparametrų modulio prijungimui prie elektros tinklo, akumuliatoriaus įkrovimui ir duomenų bei ryšio sąsajų (pvz., LAN, USB) užtikrinimui – 1 vnt. - Vežimėlis suderinamas su pateikiamais moduliniais gyvybinių funkcijų monitoriais - 2 vnt. |  |
| 22. | Įranga turi būti komplektuojama su visa reikalinga programine ir aparatine įranga, įvairiomis komplektuojančiomis dalimis, jungtimis, jutikliais, davikliais, maitinimo ir ryšio kabeliais bei kitais būtinais priedais. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad pateikiama įranga būtų nauja, visiškai sukomplektuota ir paruošta darbui, kad būtų užtikrintas visos sistemos veikimas be funkcionalumo apribojimų, aprašytų šioje techninėje specifikacijoje. Pateikus įrangą, tiekėjas privalo: atlikti įrangos montavimą ir paleidimą; apmokyti personalą naudotis įranga; išvežti pakuotes ir utilizuoti nereikalingas medžiagas; | Būtina |  |
| 23. | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams | Būtina |  |
| 24. | Garantija | - Įrangai ne mažiau 24 mėn. - Kabeliams ir davikliams ne mažiau 12 mėn. |  |

Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami ir tarpusavyje palyginami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijų, t. y. pagal kainos ir kokybės santykį.

Laimėjusiu bus pripažintas pasiūlymas, kuris gaus daugiausia ekonominio naudingumo balų pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas.

Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai:

1) Pasiūlymo kaina (P) – 70;

2) Funkciniai pranašumai (Q) – 30.

Pasiūlymo ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (P) ir funkcinių pranašumų (Q) balus:

S=Qi×Wkokybė+Wkaina×Pmažiausia  Pi

Wkokybė –kokybei suteiktas lyginamasis svoris;

Qi- konkretaus vertinamo pasiūlymo kokybė procentais (skaičiuoklėje kokybės balui apskaičiuoti pasirenkamas „tiesioginis balų suteikimas “ variantas).

Wkaina - kainai suteiktas lyginamasis svoris;

Pi – konkretaus vertinamo pasiūlymo kaina. Pasiūlymuose nurodytos kainos vertinamos eurais be PVM.

Pagal šią formulę laimėtoju pripažįstamas pasiūlymas, surinkęs didžiausią balų skaičių.

| Eil. Nr. | Vertinimo kriterijai ir parametrai | Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymo kaina (P) | Wkaina = 70 |
| 2. | Kokybės kriterijai (Q): | Wkokybė = 30 |
| 2.1. | Gyvybinių funkcijų monitorių vidiniai akumuliatoriai užtikrina nepertraukiamą darbą, nutrūkus elektros energijos maitinimui (4.1. specifikacijos punktas): - Ne mažiau 120 min. – 0 balų - Ne mažiau 180 min. – 3 balai - Ne mažiau 240 min. – 6 balai - Daugiau kaip 240 min. – 9 balai | 0 arba 3 arba 6 arba 9 balai |
| 2.2. | Galimas skirting parametrų skaičius ekrane vienu metu (4.4. specifikacijos punktas): - 4 kreivės – 0 balų - 5-6 kreivės – 3 balai - 7-8 kreivės – 6 balai - 9 ir daugiau kreivių – 9 balai | 0 arba 3 arba 6 arba 9 balai |
| 2.3. | CO2 matavimo ribos (17.2. specifikacijos punktas): 1. 0 – 100 mmHg – 0 balų 2. 101 – 125 mmHg– 3 balai 3. 126 – 150 mmHg – 6 balai 4. daugiau kaip 150 mmHg – 9 balai | 0 arba 3 arba 6 arba 9 balai |
| 2.4. | Galimybė peržiūrėti paciento hemodinamikos parametrus (EKG, SpO2, kvėpavimo ir neinvazinio kraujospūdžio) ir kreives (20.6. specifikacijos punktas): - Ne mažiau kaip iki 72 val. - 0 balų 3. Daugiau kaip 72 val. – 3 balai | 0 arba 3 balai |