Priedas Nr.1.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendriniai reikalavimai:

- Visi techninėje specifikacijoje nurodyti prietaisai privalo būti suderinami su Perkančiosios organizacijos turima žmogaus fiziologinių tyrimų sistema „ML 4856 PowerLab 26T“ ir su ja veikti.

| Eil. Nr. | Rodiklis | Reikalavimas rodikliui | Siūlomas rodiklis (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Žmogaus fiziologinių tyrimų sistemos „ML 4856 PowerLab 26T“priedai: |  |  |  |
|  | Kvėpavimo diržas: |  |  |
| 1.1. | Signalo išvestis | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 0 iki 100 mV |  |
| 1.2. | Jungtis | DIN arba lygiavertė |  |
| 1.3. | Diržo ilgis mm | Ne trumpesnis už 220 mm, neilgesnis už 1400mm |  |
| 1.4. | Laido ilgis | Ne mažiau kaip 1800 mm |  |
| 1.5. | Garantija | Ne mažiau 6 mėn. |  |
|  | Kvėpavimo srauto filtras: |  |  |
| 2.1. | Filtras turi užtikrinti | Ne mažesnį kaip 1000 l/min |  |
| 2.2. | Paskirtis | Skirtas naudoti suaugusiesiems fizinio krūvio metu ir plaučių funkcijų tyrimams |  |
| 2.3. | Svoris | Ne daugiau kaip 260 g |  |
| 2.4. | Garantija | Ne mažiau 6 mėn. |  |
| 3. | Kardio mikrofonas : |  |  |
| 3.1 | Maksimali įėjimo įtampa | ± 10V |  |
| 3.2. | Dažnio atsako netolygumas | Ne didesnis ± 3% |  |
| 3.3. | Rezonansinis dažnis | 3.4 kHz ± 0,1kHz |  |
| 3.4. | Jungtis | 8-pin DIN arba lygiavertė |  |
| 3.5. | Garantija | Ne mažiau 6 mėn. |  |
| 4. | Pulso matuoklio daviklis |  |  |
| 4.1. | Signalo išvestis | - 100mV standartinė; - ne siauresnėse ribose kaip nuo 20 mV iki 500mV |  |
| 4.2. | Daviklio dydis | Ne mažesnis kaip 23 mm diametro ir 11 gr. svorio ±3gr , pjeizoelektrinis, tvirtinimas lipne juosta |  |
| 4.3. | Garantija | Ne mažiau 6 mėn. |  |
| 5. | EEG plokšti elektrodai |  |  |
| 5.1. | Į komplektą turi įeiti | Ne mažiau kaip penki skirtingų spalvų elektrodai. Kontaktai padengti auksu arba lygiaverčiai |  |
| 5.2. | Išmatavimai | Skersmuo 9 mm ±0,5 mm |  |
| 5.3. | Laido ilgis | Ne trumpesnis kaip 185 cm |  |
| 5.4. | Garantija | Ne mažiau 6 mėn. |  |
| 6. Juostinis elektrodas nervų laidumo matavimams |  |  |  |
| 6.1. | Forma | Įgaubti 9 mm ±1 mm kontaktai su 30 mm ±1mm tarpais, turi apgaubti 1,5 mm jungtis |  |
| 6.2 | Suderinamumas | Tinkamas prijungti prie turimų fiziologinių tyrimų sistemos „ML 4856 PowerLab 26T biostiprintuvų. |  |
| 7. Įžeminimo dirželis |  |  |  |
| 7.1 | Naudojimas | Naudoti kaip įžeminimo elektrodą biopotencialų matavimams. |  |
| 7.2 | Tvirtinimas | Tvirtinti prie žmogaus galūnių kurių skersmuo iki 100 mm ±5 mm |  |
| 7.3 | Jungtis | Ant dirželio esantis užsegimo mygtukas naudojamas sąsajai su švino arba lygiaverčiais laidais su fiksuotomis jungtimis |  |
| 7.4 | Garantija | Ne mažiau 6 mėn. |  |
| 8. Sphygmomanometras |  |  |  |
| 8.1 | Jungtis | DIN arba lygiavertė |  |
| 8.2 | Komplekte turi būti: | Vaikiško ir suaugusio dydžio manžetės po 1 vnt kiekvienos |  |
| 8.3. | Garantija | Ne mažiau 6 mėn. |  |
| 9. 5 kanalų biostiprintuvo laidas: |  |  |  |
| 9.1 | Pritaikymas | Suderinamas su Perkančiosios organizacijos turimu fiziologinių tyrimų sistemos „ML 4856 PowerLab 26T dvigubu bioAmp stiprintuvu |  |
| 9.2 | Kanalų skaičius | Ne mažiau 5 izoliuoti kanalai |  |
| 10. Refleksų matavimo plaktukas |  |  |  |
| 10.1 | Refleksų matavimo plaktukas turi būti suderintas: | Su Perkančiosios organizacijos turima fiziologinių tyrimų „ML 4856 PowerLab 26T signalų įrašymo sistema |  |
| 10.2 | Jungtis | Ne mažiau 8-ų kanalų Din (Pod) arba lygiavertė įvestis |  |
| 10.3. | Garantija | Ne mažiau 6 mėn. |  |

Pastaba:

Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis ar panašiai – tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, protokolus, standartus, sertifikatus, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis ir panašiai. Jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti (t. y. šalia nenurodytas žodis „ne žemesnė kaip“) klasė, kategorija ar pan. – gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios (t. y. nenurodyti žodžiai ne siauresnėse) ribos, intervalai ar pan. – gali būti siūlomos prekės, kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti  techninėje specifikacijoje. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs (t. y. nenurodytos paklaidos, nuokrypiai, procentai ar pan.) matmenys, dydžiai ar pan. – siūlomų prekių matmenų neatitikimo techninės specifikacijos reikalavimams paklaida gali būti ne didesnė kaip 1 proc.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintu „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašu“, taikomas 4.4.4. p. (savarankiškai nustatomo) 4.4.4.1 papunkčio reikalavimas.

Pirkimo objektas – žmogaus fiziologinių tyrimų sistemos „ML 4856 PowerLab 26T“ priedai – turi būti tiekiami taip, kad būtų mažinamas neigiamas poveikis aplinkai, įskaitant racionalų išteklių naudojimą tiek gamybos, tiek tiekimo procese.

Tiekėjas privalo užtikrinti, kad:

- prekių pakuotės būtų optimizuotos (naudojamas minimalus pakavimo medžiagų kiekis);

- būtų mažinamas atliekų susidarymas tiekimo metu;

- tiekimo sprendimai būtų orientuoti į efektyvų išteklių naudojimą (pvz., vengiant perteklinio pakavimo ar nereikalingų vienkartinių komponentų). Jei pakavimo nepavyksta išvengti, tiekėjas su prekėmis turi pateikti tiekėjo ar gamintojo dokumentus, įrodančius, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitikti standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos.

Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia laisvos formos deklaraciją, patvirtinančią šių reikalavimų laikymąsi.