MEDICININIŲ ATLIEKŲ ĮRENGINIO APTARNAVIMO PASLAUGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objekto apibūdinimas:

Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Perkančioji organizacija numato įsigyti medicininių atliekų dezinfekavimo ir smulkinimo įrenginio AMB Ecosteryl 125 techninę priežiūrą, planinius ir neplaninius remonto darbus, atsarginių detalių tiekimas, užtikrinant įrenginio saugų, efektyvų ir nenutrūkstamą darbą. Planuojama sudaryti  remonto ir priežiūros paslaugos pirkimo sutartį 24 mėn. laikotarpiui.

2. Remonto ir priežiūros paslauga susideda iš:

2.1. Atvykimas pagal iškvietimą;

2.2. Įrenginio gedimo nustatymas, diagnostika;

2.3. Remonto ir priežiūros paslaugų atlikimas;

2.4. Atsarginių dalių tiekimą.

3. Bendrieji reikalavimai remonto paslaugai:

3.1. Atvykimas pagal iškvietimą turi būti ne ilgesnis kaip 72 valandos nuo iškvietimo laiko (darbo dienomis).  Iškvietimas teikiamas sutartyje nurodytu elektroniniu paštu.

3.2. Atliekant 3 punkte nurodytas paslaugas, Paslaugos teikėjas surašo įrenginių gedimų defektinį aktą, kuriame privalo būti nurodyta: įrenginio modelis, gedimo nustatymo data, nustatyti įrenginio gedimai, reikiamų keisti įrenginio detalių sąrašą, numatoma remonto kaina bei numatoma gedimo šalinimo darbų trukmė. Tais atvejais, kai Paslaugos teikėjas savo jėgomis negali sutvarkyti įrenginio ir reikalingas papildomas dalių pirkimas, gedimo šalinimo laikas gali būti ilgesnis, bet ne ilgiau kaip 14 kalendorinės dienos. Sudarytą gedimų defektinį aktą pasirašo vykdytojo atsakingas asmuo ir patvirtina savo spaudu bei pateikia perkančiosios organizacijos atsakingam asmeniui patvirtinimui.

3.3. Perkančioji organizacija, remonto paslaugų atveju, apmoka pagal suderintą darbų atlikimo aktą ir fiksuotą valandinį remonto paslaugų įkainį. Visos remonto paslaugos turi atitikti keliamus reikalavimus nurodytam įrenginiui.

3.4. Remonto paslaugos bus perkamos pagal faktinį poreikį.

3.5. Paslaugos teikėjas turi suteikti ne trumpesnę kaip 6 mėnesių garantiją atliktoms paslaugoms. Garantiniu laikotarpiu sugedus įrangai dėl nekokybiškai atliktų paslaugų, Paslaugos teikėjas, suderinęs su perkančiosios organizacijos atstovu (išrašęs defektinį aktą), turi ne per ilgiau kaip per 10 darbo dienų laikotarpį, pašalinti trūkumus savo lėšomis.

4. Prevencinės priežiūros planas:

| Eil. Nr. | Mašinos elementas | Atliekami darbai | Periodiškumas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mikrobangų agregatas arba atitinkantis gamintojo reikalavimus | Magnetronų patikrinimas | Kas ketvirtį |
| 2. | Smulkintuvas arba atitinkantis gamintojo reikalavimus | Transmisinės alyvos keitimas reduktoriuje. (Pirmas keitimas po 500 darbo valandų, po to kas 1000 valandų) | Kas ketvirtį |
| 3. | Konteinerių keltuvas arba atitinkantis gamintojo reikalavimus | Sutepti keltuvo varomąjį veleną. | Kas pusmetį |
| 4. | Smulkintuvas arba atitinkantis gamintojo reikalavimus | Patikrinti visus varžtus ir suvirinimo siūles. | Kas pusmetį |
| 5. | Aušinimo įrenginys arba atitinkantis gamintojo reikalavimus | Pakeisti filtrus ir aušinimo skystį. | Kas metus |
| 6. | Mikrobangų agregatas arba atitinkantis gamintojo reikalavimus | Patikrinti mikrobangų nuotėkio pro apsauginį dangtį lygį. Atsiradus poreikiui pakeisti hiperdažnio apsauginę juostą. | Kas metus |
| 7. | Bendra motoreduktorių patikra arba atitinkantis gamintojo reikalavimus | Pakeisti 5 motoreduktorių alyvą: keltuvo, smulkintuvo bunkerio, medžiagos padavimo sraigto, autoklavo sraigto, medžiagos išmetimo sraigto. | Kas metus |
| 8. | Hidraulinis agregatas arba atitinkantis gamintojo reikalavimus | Pakeisti hidraulinį skystį. | Kas metus |
| 9. | Smulkintuvas arba atitinkantis gamintojo reikalavimus | Pakeisti smulkinimo mechanizmą, kai įrenginys nepasiekia reikiamo 80kg/ valandą našumo. | Kas metus |

5. Medicininių atliekų ir smulkinimo įrenginio AMB Ecosteryl 125 atsarginių detalių sąrašas:

| Eil. Nr. | Detalės pavadinimas | Gamintojo kodas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Magnetronas M06-1 arba atitinkantis gamintojo reikalavimus | AMB Ecosteryl XM00054_AA | 2 |
| 2. | Temperatūros jutiklis arba atitinkantis gamintojo reikalavimus | AMB Ecosteryl 10927_A.2 | 1 |
| 3. | Guolis 6204-2RS(SKF0) arba atitinkantis gamintojo reikalavimus | AMB Ecosteryl 9223_D.3 | 2 |
| 4 | Pilnas pjovimo sistemos rinkinys RS40-750, įskaitant: pagrindinius pjovimo įrankius, šoninius pjovimo įrankius, poveržles ir žvaigždines poveržles, įpjovų veržles arba atitinkantis gamintojo reikalavimus | AMB Ecosteryl XB00209 | 1 |
| 5 | Tarpinė kameros dangčiui arba atitinkantis gamintojo reikalavimus | AMB Ecosteryl 10478_B.2 | 1 |
| 6. | Rankovės adapteris H310 arba atitinkantis gamintojo reikalavimus | AMB Ecosteryl 10002 | 1 |
| 7. | Vidutinis peilis bunkerio šildymui su varžtais arba atitinkantis gamintojo reikalavimus | AMB Ecosteryl 10468_B.3 | 1 |
| 8. | Vandeniu aušinamas magnetronas 2 kW- 2450MHZ w/c – Tipas MB2568A – 150GH arba atitinkantis gamintojo reikalavimus | AMB Ecosteryl XM00008_00 | 2 |
| 9. | Šviesos saugos užuolaidos jungtis, davikliai arba atitinkantis gamintojo reikalavimus | AMB Ecosteryl XA00003_00 | 1 |
| 10. | Saugos šviesos užuolaidų siųstuvas arba atitinkantis gamintojo reikalavimus | AMB Ecosteryl 10826_A.5 | 1 |
| 11. | Pagalbinė rėlė 24VDC 4 INC arba atitinkantis gamintojo reikalavimus | AMB Ecosteryl XE00048_00 | 1 |
| 12. | Variklio grandinės Pertraukiklis GV2ME06 arba atitinkantis gamintojo reikalavimus arba atitinkantis gamintojo reikalavimus | AMB Ecosteryl XE00024_00 | 1 |
| 13. | Variklio grandinės pertraukiklis GV2ME32 arba atitinkantis gamintojo reikalavimus | AMB Ecosteryl XE00121_00 | 1 |
| 14. | Variklio grandinės pertraukiklis GV2ME08 arba atitinkantis gamintojo reikalavimus | AMB Ecosteryl XE00102_00 | 1 |
| 15. | Variklio grandinės pertraukiklis GV2ME10 arba atitinkantis gamintojo reikalavimus | AMB Ecosteryl XE00025_00 | 1 |
| 16. | Rėlės korpusas arba atitinkantis gamintojo reikalavimus | AMB Ecosteryl XE00047_00 | 1 |
| 17. | Kontaktorius LC1D32P7 arba atitinkantis gamintojo reikalavimus | AMB Ecosteryl XE00001_00 | 1 |
| 18. | Temperatūros daviklis PT100 (maža versija) arba atitinkantis gamintojo reikalavimus | AMB Ecosteryl 10083_B.3 | 1 |
| 19. | Temperatūros daviklis PT100 (ilga versija) arba atitinkantis gamintojo reikalavimus | AMB Ecosteryl 10225_B.4 | 1 |
| 20. | Perdavimo vamzdis(mažas) tefloniniai angaliai arba atitinkantis gamintojo reikalavimus | AMB Ecosteryl 18329_C.3 | 8 |
| 21. | IFM lazerinis detektorius arba atitinkantis gamintojo reikalavimus | AMB Ecosteryl 7503A.4 | 1 |
| 22. | IFM adapteris arba atitinkantis gamintojo reikalavimus | AMB Ecosteryl 7502A.4 | 1 |
| 23. | Mikrobangų perdavimo vamzdžio sąvarža arba atitinkantis gamintojo reikalavimus | AMB Ecosteryl 18397_A.5 | 5 |
| 24. | Kaitinimo bunkerio apatiniai ašmenys arba atitinkantis gamintojo reikalavimus | AMB Ecosteryl 10026_C.1 | 1 |
| 25. | Pleištas 18x11x50 – DIN 6885 A arba atitinkantis gamintojo reikalavimus | AMB Ecosteryl 10016_B.3 | 1 |
| 26. | Pleištas 12x8x90 – DIN 6885 A arba atitinkantis gamintojo reikalavimus | AMB Ecosteryl 9302_B.6 | 1 |
| 27. | Tepalas – SKF – LAGD 125 / HB2 arba atitinkantis gamintojo reikalavimus | AMB Ecosteryl 24546_A.6 | 10 |
| 28. | Pleištas 18x11x140 mm – DIN6885 A arba atitinkantis gamintojo reikalavimus | AMB Ecosteryl 10017_B.8 | 1 |
| 29. | Gijų transformatorius 400V arba atitinkantis gamintojo reikalavimus | AMB Ecosteryl XM00051_00 | 1 |
| 30. | Antigelis: etilenglikolio / šaldymo skystis 10L arba atitinkantis gamintojo reikalavimus | AMB Ecosteryl 24977 | 1 |
| 31. | Šaldymo skystis B 2l arba atitinkantis gamintojo reikalavimus | AMB Ecosteryl 24978 | 1 |
| 32. | Filtro kasetės elemento komplektas 20 ‘‘ 100 mic arba atitinkantis gamintojo reikalavimus | AMB Ecosteryl XA00031_00 | 1 |
| 33. | Prekių siuntimas iš gamintojo (minimali vienos siuntos suma, ji gali skirtis priklausomai nuo siuntos dydžio) |  | 1 |

6. Reikalavimai pasiūlymams ir jų vertinimas:

6.1. Perkančioji organizacija numato įsigyti remonto paslaugas pagal poreikį, neįsipareigojant išpirkti visos sutartyje numatytos vertės.

6.2. Paslaugos teikėjas turi pateikti pasiūlymą visai techninėje specifikacijoje nurodytai paslaugų apimčiai.

6.3. Į vienos valandos remonto paslaugos įkainį turi būti įskaičiuoti visi vykdytojo mokesčiai (įskaitant, bet neapsiribojant: darbuotojo darbo užmokestis, privalomi mokėtini mokesčiai VMI ir Sodra, vykdytojo administraciniai kaštai, išlaikymo kaštai, draudimo kaštai ir kt.). Remonto paslaugos įkainis turi apimti visas atliekamas remonto paslaugas.

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Mato vnt. | Orientacinis kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Atvykimas | km | 100 |
| 2. | Gedimo priežasties nustatymas | val. | 50 |
| 3. | Remonto ir priežiūros paslaugos atlikimas | val. | 200 |

7. Kainos skaičiavimo principai:

Bendra sutarties vykdymo kaina susideda iš:

- atliktų darbų valandinio įkainio;

- faktiškai panaudotų atsarginių dalių kainos.

8. Bendrieji reikalavimai paslaugos teikėjams:

8.1. Paslaugos teikėjas remonto paslaugoms atlikti turi paskirti specialistus.

8.2. Paslaugos teikėjas savo jėgomis privalo atlikti visas reikalingas remonto paslaugas, bei pats pasirūpina visomis priemonėmis, reikalingomis šioms remonto paslaugoms atlikti.

8.3. Paslaugas būtina atlikti laikantis esamų normų ir taisyklių, užtikrinti darbų saugą objekte, priešgaisrinę ir aplinkos ekologinę apsaugą, laikytis užsakovo vidaus darbo tvarkos taisyklių.

8.4. Atlikus visas medicininių atliekų dezinfekavimo ir smulkinimo įrenginio AMB Ecosteryl125  remonto paslaugas, Paslaugos teikėjas objektą turi palikti tvarkingą.

___________________