## Švirkštai,kateteriai ir pan.
Švirkštų, kateterių, adatų ir kitų panašių priemonių pirkimo sąlygų
1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vnt. | Poreikis 1 m. | Reikalavimai priemonei | Vnt. kaina be PVM | PVM dydis proc. | Vnt. kaina su PVM | Viso kaina be PVM | Viso kaina su PVM | Prekės gamintojas ir modelis bei nuoroda į pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapio numerį, kur aprašyta siūlomos prekės techninė specifikacija
1 | Švirkštai
1.1 | 1 ml.švirkštas su adata G25 0.5x16mm | Vnt. | 2500 | Vienkartinis, sterilus švirkštas, apirogeniškas, netoksiškas, be latekso (būtinas ženklinimas ant pakuotės ), be PVC, nesuteptas silikonu (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). Dviejų dalių, hermetiškas. Jungtis „Luer Slip“ tipo, konusinis atitikimas su 6% (Luer) nuolydžiu (pateikti atitikties pažymėjimą ISO 594-1 arba lygiavertį). Korpusas skaidrus, su gerai įskaitoma gradacija, kuri atspari antiseptikams. Pateikti atitikties pažymėjimą ISO 7886-1 arba lygiavertį dokumentą. Švirkšto korpusas, turi turėti ne mažiau kaip 2 žiedus, apsaugančius nuo stūmoklio ištraukimo. Stūmoklio korpusas turi būti standus (tvirtas), be įpjovų ir be susiaurėjimo (nuožulnumo) korpuso gale. Šalia švirkšto turi būti atitinkamo dydžio hipoderminė adata. Ant kiekvienos pakuotės nurodytas Matrix kodas arba lygiavertis. Blister pakuotė.
1.2 | 2-3 ml. švirkštai su adata 0,6 x 30 mm, vienkartinai turi pilnai prisitraukti 3 ml vaisto | Vnt. | 10000
1.3 | 5-6 ml. švirkštai su adata 0,7 x 30 mm vienkartinai turi pilnai prisitraukti 6 ml vaisto | Vnt. | 10000
1.4 | 10-12 ml. švirkštai su adata 0,8 x 40 mm vienkartinai turi pilnai prisitraukti 12 ml vaisto | Vnt. | 12500
1.5 | 20 ml. švirkštai su adata 0,8 x 40 mm papildoma gradacija iki 24 ml | Vnt. | 5000
1.6 | 50 ml pompiniai švirkštai | Vnt. | 1500 | 50–51 ml talpos, supakuota kartu su aspiracine adata su 15mk filtru 1,7x2,0x30 +-2 mm, stūmoklio galiukas pagamintas iš sintetinės gumos.
1.7 | 10 ml tūrio švirkštas užpildytas 5 ml sterilu 0,9% NaCl tirpalu | Vnt. | 150 | Vienkartinis, su Luer-Lock jungtimi, 3 dalių švirkštai su gumine tarpine. CE 93/42/EEC.
1.8 | 10 ml tūrio švirkštas užpildytas 10 ml steriliu 0,9% NaCl tirpalu | Vnt. | 1000 | Vienkartinis, su Luer-Lock jungtimi, 3 dalių švirkštai su gumine tarpine. Tinkamas naudoti steriliame lauke (operacinėje). CE 93/42/EEC.
1.9 | 50/60 ml švirkštai | Vnt. | 150 | Vienkartiniai, 3 dalių švirkštai su gumine tarpine. CE 93/42/EEC.
1.10 | Adatos vienkartinės G16, G18, G21, G23 | Vnt. | 5000 | Vienkartinės, hipoderminės, antgalis koduotas spalva, atitinkančia atskirus dydžius atitikties Silikonizuotas adatos galiukas. G16, G18, G21, G23
1.11 | Saugios adatos preparatų pritraukimui | Vnt. | 100 | 1.2 x40 mm, bukos, nepavojingos įsidurti, nupjovimo kampas 40 laipsnių.
Viso 1 pirkimo dalies kaina:
Galutinė 1 pirkimo dalies pasiūlymo kaina žodžiais:
2 | Infuzinės sistemos
2.1 | Infuzinės sistemos | Vnt. | 6000 | Vienkartinė infuzijos sistema. Be latekso, be DEHP, pagaminta iš PVC (būtinas ženklinimas ant blister pakuotės). Filtras hidrofobinis – nepraleidžia skysčių, filtras hidrofilinis – nepraleidžia oro. Papildoma oro anga su antibakteriniu filtru ir dangteliu oro angai uždaryti, 15 mk dalelių filtras. Sistemos ilgis 179-181 cm. Vamzdelio kietumas 76-78 „shore“. Spaudimo atlaikymas iki 2 bar. Priedai: ISO plastikinė adata, rutulinis dozatorius (1 ml – 20 lašų) su niša panaudotai adatai įkišti. Centrinis žiedas su galimybe pritvirtinti lašų skaičiuotuvą. Pakuotė popieriaus / plastiko, sterilizacija Gama spinduliais. Atitikimas ES ISO 8534-4/8. Matrix kodas arba lygiavertis.
2.2 | Transfuzinės sistemos | Vnt. | 100 | Su filtru, kraujo perpylimui.
Viso 2 pirkimo dalies kaina:
Galutinė 2 pirkimo dalies pasiūlymo kaina žodžiais:
3 | Intraveniniai kateteriai
3.1 | Intraveninis kamštukas – beadatinės prieigos vožtuvas | Vnt. | 300 | Su injekcine „Spilt- septum“ ar lygiaverčio tipo lygia neįleista membrana orientuota pačiame paviršiuje, lengvai dezinfekuojama; Male Luer-lock jungtis.
3.2 | Intraveninis kateteris G18 | Vnt. | 3500 | Sterilūs, nepirogeniški, netoksiški (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). Pagaminti iš poliuretano su Luer-Lock jungtimi (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). Tvirtinimo sparneliai, trijų krypčių adatos ašmenys, konusinis kateterio galas, papildoma injekcinė anga sparnelių geometriniame centre. Kateteris į sparnelius turi būti įpresuotas, o ne įklijuotas (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). Kaniulės turi būti be latekso komponentų (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). Turi būti silikonizuotos arba silikonizuotu galu. Supakuoti kartu su užsukamu kamštuku, vienkartinio naudojimo. Kateteris su ne mažiau kaip 4-iomis rentgeno kontrastinėmis juostelėmis. Būtina papildoma anga injekcijoms.
3.3 | Intraveninis kateteris G 20 | Vnt. | 1500
3.4 | Intraveninis kateteris G 22 | Vnt. | 2500
3.5 | Intraveninis kateteris G 24 | Vnt. | 500
3.6 | Saugus intraveninis kateteris G16 | Vnt. | 30 | Be latekso, pagamintas iš poliuretano (PUR) su Luer-Lock jungtimi, kateteris į sparnelius įpresuotas; konusinis kateterio galiukas, su injekciniu vožtuvu, su ne mažiau kaip 4 –iomis rentgenokontrastinėmis juostelėmis, spalvinis kodavimas, papildoma anga sparnelių geometriniame centre. Saugumo mechanizmas (metalinė kabutė) automatiškai apgaubia adatkoti, kai adata yra ištraukiama iš kateterio.
3.7 | Saugus intraveninis kateteris G18-22 su integruotu vožtuvu | Vnt. | 30 | Be latekso, pagamintas iš poliuretano (PUR) su Luer-Lock jungtimi, kateteris į sparnelius įpresuotas; konusinis kateterio galiukas, su injekciniu vožtuvu, su ne mažiau kaip 4 –iomis rentgenokontrastinėmis juostelėmis, spalvinis kodavimas, papildoma anga sparnelių geometriniame centre. Saugumo mechanizmas (metalinė kabutė) automatiškai apgaubia adatkoti, kai adata yra ištraukiama iš kateterio.
3.8 | Intraveninio kateterio kamštukas | Vnt. | 1500 | Sterilus
3.9 | Centrinės venos kateteris | Vnt. | 10 | Dvikanalis CVK rinkinys 16G, vienkartinis, sterilus. Turi būti: V-tipo ( su atbulinės kraujo srovės vožtuvu ) punkcinė adata , ne trumpesnė 70 mm; „Kink-proof“ tipo styga, atspari persilenkimui; dilatatorius, 2-jų kanalų poliuretano kateteris minkštu galiuku, RO-kontrastinis, su ilgio atžymomis; 5 ml švirkštas, skalpelis, slankiojantis tvirtinimo sparnelis, spaustukas. Abiejų kanalų spindis 16G.
Viso 3 pirkimo dalies kaina:
Galutinė 3 pirkimo dalies pasiūlymo kaina žodžiais:
4 | Prailginimo linijos
4.1 | Prailginimo linija 150 cm | Vnt. | 60 | Sterilios,jungtys:female Luer – lock / Male Luer- lock, diametras 1,5x 2,5mm., be DEHP (būtinas ženklinimas ant pakuotės), užpildymas 2,80 ml, sterilizuota gama spinduliais. Data matrix ar lygiavertis kodas ant blister pakuotės.
4.2 | Prailginimo linija 200 cm. | Vnt. | 2000 | Sterilios,jungtys:female Luer – lock / Male Luer- lock, diametras 1,5x 2,5mm., be DEHP (būtinas ženklinimas ant pakuotės), užpildymas 3,60 ml, sterilizuota gama spinduliais. Data matrix ar lygiavertis kodas ant blister pakuotės.
4.3 | Prailginimo linija 10 cm. | Vnt. | 60 | Vienos atšakos,pagaminta iš PUR, su antimikrobiniu kamštuku,su spaustuku,jungtys female Luer – lock / Male Luer- lock, diametras 1,5x 2,5mm.Užpildymas 0,3ml.
4.4 | Prailginimo linija 2- jų atšakų 10 cm. | Vnt. | 60 | Dviejų atšakų, pagaminta iš PUR,su dviem antimikrobiniais kamštukais, su spaustukais, jungtys female Luer – lock / Male Luer- lock, diametras 1,5x 2,5mm.Užpildymas 0,3ml.
4.5 | Prailginimo linijų trišakis | Vnt. | 100 | Male/female/female, korpusas pagamintas iš mikrokristalinio poliamido, rankenėlė pagaminta iš polikarbonato, atsparus lipidams, propofoliui, antibiotikams, alkoholiui, paženklinti CE ženklu, sterilizuotas gama spinduliais, tėkmė reguliuojama fiksatoriumi kas 45o (8 žingsniai), komplektacijoje 2 skirtingų spalvų kamštukai. Būtinas Data matrix kodas arba lygiavertis ant kiekvienos pakuotės.
Viso 4 pirkimo dalies kaina:
Galutinė 4 pirkimo dalies pasiūlymo kaina žodžiais:
5 | Spinalinės adatos naujagimiams | Vnt. | 5 | Naujagimiams. Sterili, su mandrenu, 20-24
Galutinė 5 pirkimo dalies pasiūlymo kaina žodžiais:
6 | Adatos Peteliškės tipo
6.1 | Peteliškės tipo adata su prailginimo žarnele 21G | Vnt. | 60 | Žarnelės ilgis 30 cm; kateterio išorinis diametras 0,8 mm : Adatos ilgis 20 mm +/- 1 mm ; Su lanksčiais dviem sparneliais ir Luer-Lock adapteriu. Silikonizuotas adatos galiukas
6.2 | Peteliškės tipo adata su prailginimo žarnele 22G | Vnt. | 100 | Žarnelės ilgis 30 cm; kateterio išorinis diametras 0,7 mm : Adatos ilgis 20 mm +/- 1 mm ; Su lanksčiais dviem sparneliais ir Luer-Lock adapteriu. Silikonizuotas adatos galiukas
6.3 | Peteliškės tipo adata su prailginimo žarnele 23G | Vnt. | 60 | Žarnelės ilgis 30 cm; kateterio išorinis diametras 0,65 mm : Adatos ilgis 20 mm +/- 1 mm ; Su lanksčiais dviem sparneliais ir Luer-Lock adapteriu. Silikonizuotas adatos galiukas
6.4 | Peteliškės tipo adata su prailginimo žarnele 25G | Vnt. | 60 | Žarnelės ilgis 30 cm; kateterio išorinis diametras 0,5 mm : Adatos ilgis 15 mm +/- 1 mm ; Su lanksčiais dviem sparneliais ir Luer-Lock adapteriu. Silikonizuotas adatos galiukas
Viso 6 pirkimo dalies kaina:
Galutinė 6 pirkimo dalies pasiūlymo kaina žodžiais:
7 | Gimdymo nuskausminimui priemonės
7.1 | Epidūriniai rinkiniai G 18 | Vnt. | 1500 | Į komplektą įeina: TUOHY adata; poliamido kateteris rentgenokontrastinis, graduotas su apvalintu, atraumatiniu galu ir šoninėmis skylutėmis; kateterio nukreipėjas ir sujungiklis “clik“ tipo, be latekso komponentų; epidūrinis filtras; LOR švirkštas 8±1 ml su paraboline gradacija, antibakterinis 0,2mk filtras (būtinas ženklinimas ant filtro, filtro fiksatorius.
7.2 | Adatos lumbalinei punkcijai naujagimiams G22-25 | Vnt. | 5 | Crawford tipo galiuku; ilgis 30-50mm išorinis diametras 0,53-0,9 mm
7.3 | Spinalinės adatos su introdiuseriu G29 | Vnt. | 10 | Quincke tipo, ilgis 88mm išorinis diametras 0,33 mm
7.4 | Spinalinės adatos be introdiuserio ilgos 120 ir 156,5 mm ilgio, dydžiai G22 - G27 | Vnt. | 300 | Skaidria elipsės formos jungtimi su smaigalio nuopjovos žymekliu. Prizmės formos likvoro indikatorius,gerai matomas visose adatos jungties plokštumose.
7.5 | Spinalinės adatos Quincke tipo be introdiuserio G18-G22 | Vnt. | 10 | ilgiai nuo 40 iki 88 mm. Skaidria elipsės formos jungtimi su smaigalio nuopjovos žymekliu. Prizmės formos likvoro indikatorius,gerai matomas visose adatos jungties plokštumose.
7.6 | Infuzinių sistemų filtras epidūrinei anestezijai | Vnt. | 10 | 0,2 mikrono. Pirminis tūris 0,55ml. Spaudimo pasipriešinimas ne mažiau kaip 7bar. Su Luer-Lock jungtimis.
7.7 | Spinalinės adatos G 27 (Pencil-Point tipo) ilgis 50 ir 88 mm | Vnt. | 400 | Skaidria elipsės formos jungtimi su smaigalio nuopjovos žymekliu. Prizmės formos likvoro indikatorius,gerai matomas visose adatos jungties plokštumose.
7.8 | Introdiuseriai spinalinėms 26-27 dydžio adatoms | Vnt. | 300
7.9 | Spinalinės adatos Quincke tipo 25-27G 80-90mm | Vnt. | 300 | Skaidria elipsės formos jungtimi su smaigalio nuopjovos žymekliu. Prizmės formos likvoro indikatorius,gerai matomas visose adatos jungties plokštumose.
7.10 | Epidūrinė adata | Vnt. | 20 | G18x x 4 ¾ ; skersmuo 1,3, 120 mm ilgis
7.11 | Epidūriniai kateteriai soft tipo | Vnt. | 30
Viso 7 pirkimo dalies kaina:
Galutinė 7 pirkimo dalies pasiūlymo kaina žodžiais:
8 | Švirkštai su nenuimama (fiksuota) adata | Vnt. | 2000 | Švirkštas 1 ml su nenuimama (fiksuota) adata 26G, riški graduotė
Galutinė 8 pirkimo dalies pasiūlymo kaina žodžiais:
Pastaba. | Perkančiajai organizacijai paprašius tiekėjai privalės neatlygintinai pristatyti siūlomų prekių pavyzdžius, adresu Tyzenhauzų g. 18A, Vilnius.