Techninė specifikacija

| Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis | Rinkos dalyvių pastabos/ pasiūlymai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. dalis | Vienkartinių priemonių komplektas kojų venų operacijoms. Su siūlomomis vienkartinėmis priemonėmis kojų venų operacijoms Tiekėjas privalo užtikrinti jų techninį suderinamumą su Perkančiosios organizacijos naudojama įranga. Jei siūlomi šviesolaidiniai zondai nėra techniškai suderinami su ligoninėje naudojamu diodiniu lazeriu „neoV 1470“, Tiekėjas kartu su siūlomais šviesolaidiniais zondais privalo panaudos būdu (nemokamai, laikotarpiui, kol bus sunaudoti visi iš tiekėjo įsigyti šviesolaidiniai zondai) pateikti diodinį lazerį, techniškai suderinamą su siūlomais šviesolaidiniais zondais ir atitinkantį techninės specifikacijos nustatytus reikalavimus.(Pasiūlyme turi būti nurodytas siūlomo diodinio lazerio gamintojas ir modelis). Jei siūloma sistema, skirta endoveninei gydomajai lazerio procedūrai (ENVL), nėra techniškai suderinama su ligoninėje naudojama dozavimo pompa „DP30“, Tiekėjas kartu su siūlomomis sistemomis privalo panaudos būdu (nemokamai, laikotarpiui, kol bus sunaudotos visos iš tiekėjo įsigytos sistemos) pateikti dozavimo pompą, techniškai suderinamą su siūlomomis sistemomis ir atitinkančią techninės specifikacijos nustatytus reikalavimus.(Pasiūlyme turi būti nurodytas siūlomos dozavimo pompos gamintojas ir modelis). |  |  |  |
| 1.1. objektas | Vienkartinių priemonių, skirtų kojų venų operacijoms su lazeriu, komplektą sudaro: šviesolaidinis kojų venų zondas, komplektuojamas kartu su įvedimo rinkiniu ir sistema, skirta dozavimo pompai. | vnt. | 270 |  |
| 1.1.1. parametras | Šviesolaidinis kojų venų zondas: 1.Vienkartinio naudojimo; 2. Sterilus, supakuotas ne mažiau kaip dviejų lygių pakuotėje su šviesolaidžio laikikliu - apsauga nuo sulenkimo; 3. Techniškai suderinamas su ligoninėje naudojamu gamintojo „G.N.S neoLaser“ diodiniu lazeriu „neoV 1470“ arba techniškai suderinamas su panaudos būdu teikiamu diodiniu lazeriu; 4. Ilgis ne trumpesnis nei 2,5 metro; 5. Šviesolaidžių distalinio galiuko ir šerdies diametras: 5.1. Distalinis galiukas 1,8 ± 0,02 mm kai šerdies diametras 600 µm 5.2. Distalinis galiukas 1,6 ± 0,02 mm kai šerdies diametras 600 µm 5.3. Distalinis galiukas 1,3 ± 0,02 mm kai šerdies diametras 400 µm 5.4. Distalinis galiukas 1,2 ± 0,02 mm kai šerdies diametras 500 µm 6. Šviesolaidis pagal antgalio ir šerdies diametrą pasirenkamas užsakymo metu. 7. Šviesolaidžių energijos emisija: radialinė - cilindrinė 3-4 mm atkarpoje; 8. Šviesolaidžių antgaliai sulieti su šviesolaidžiu stiklas su stiklu (Fused) technologija; 9. Įvedimo rinkinio komplektas pateikiamas vienoje sterilioje pakuotėje, kurį sudaro (dydžiai 6F, 5F, 4F pagal šviesolaidžio pasirinkimą užsakymo metu): 11 ± 1 cm įvedimo kateteris, 0,018“ storio ir 45 ± 1 cm ilgio pravedėjas viela, ne storesnė nei 21G ir ne trumpesnė nei 70 mm ilgio echogeninė įvedimo adata su echogenine žyma ant adatos galiuko. 10. Žymimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojančio CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją). |  |  |  |
| 1.1.2. parametras | Sistema dozavimo pompai: 1. Skirta endoveninei gydomajai lazerio procedūrai (ENVL); 2. Vienkartinio naudojimo; 3. Techniškai suderinama su ligoninėje naudojama gamintojo „Nouvag“ dozavimo pompa „DP30“ arba techniškai suderinama su panaudos būdu teikiama dozavimo pompa; 4. Su tėkmės greičio reguliatoriumi; 5. Su Luer-Lock jungtimi; 6. Sistemos ilgis ne trumpesnė nei 4,0 m; 7. Žymima CE ženklu (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojančio CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją). |  |  |  |