DEFIBRILIATORIUS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA:

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekės pristatymo terminas | Perkamas kiekis | 1 mato vnt. kaina, Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Defibriliatorius | 3 mėn. | 2 vnt. | 26898,00 |

| Eil. Nr. | Techninis parametras | Reikalaujama parametro reikšmė (siūlyti prekes ne blogesnių savybių, ar lygiavertes) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Defibriliatoriaus impulso forma | Bifazinis impulsas su voltažo ir trukmės kompensacija, priklausomai nuo paciento varžos |  |
| 2. | Bifazinio impulso energijos nustatymas | - Impulso energijos keitimo ribos ne siauresnės kaip nuo 2 iki 360 J. - Impulso energijos keitimo žingsnis 2-350 J diapazone ne didesnis kaip 50 J |  |
| 3. | Energijos perdavimo tikslumas | Ne daugiau ±1 J arba 10% pasirinktos vertės |  |
| 4. | Defibriliatoriaus darbo režimai | Nesinchronizuota defibriliacija, sinchronizuota kardioversija ir automatinis režimas |  |
| 5. | Defibriliacijos krūvio nustatymas | Pasirinktinai (pasirenka vartotojas) valdymo elementų, įmontuotų defibriliacijos elektrodo rankenoje, arba prietaiso valdymo panelės pagalba |  |
| 6. | Darbui su prietaisu naudojami defibriliacijos elektrodai | - Suaugusiems skirti išoriniai daugkartinio naudojimo defibriliacijos elektrodai - Vienkartinio naudojimo elektrodai, skirti defibriliuoti, stimuliuoti ir registruoti EKG, pralaidūs rentgeno spinduliams |  |
| 7. | Defibriliavimo patariamoji funkcija | Automatiniame defibriliavimo režime veikianti garsinė ir vaizdinė defibriliavimo patariamoji funkcija su EKG morfologijos analizavimo sistema, automatiškai nustatanti defibriliuotiną EKG ritmą. Analizės trukmė < 10 s. |  |
| 8. | Defibriliacijos iškrovų skaičius iš darbinio pilnai įkrautų akumuliatorių komplekto, naudojant 360 J energiją | > 400 defibriliacijos impulsų, nenaudojant papildomų akumuliatorių ar papildomo išorinio maitinimo |  |
| 9. | Metronomo funkcija | Metronomo garsinė funkcija su paspaudimų / įpūtimų dažnio ir santykio nustatymu vaikams ir suaugusiems (30:2, 15:2) |  |
| 10. | Defibriliacijos iškrovų sekos programavimas | Programuojama 3-jų defibriliacijos iškrovų seka |  |
| 11. | Prietaiso testinė įranga | Leidžianti vartotojui patikrinti defibriliatoriaus iškrovą ir elektrodų kabelio funkcionavimą |  |
| 12. | Stimuliacija | Sinchronizuotas ir nesinchronizuotas režimai; |  |
| 13. | Stimuliacijos dažnio nustatymas | Stimuliacijos dažnio keitimo ribos ne siauresnės kaip nuo 40 iki 150 imp./min. |  |
| 14. | Stimuliacijos impulso forma | Monofazinė |  |
| 15. | Stimuliavimo srovės nustatymas | Stimuliavimo srovės nustatymo ribos ne siauresnės kaip nuo 1 iki 200 mA |  |
| 16. | Prietaiso ekranas | - Integruotas į prietaisą; - Spalvotas, skystųjų kristalų (LCD arba lygiavertis); - Įstrižainė > 21 cm; - Raiška (>): 640x480 taškų. |  |
| 17. | Gyvybinių parametrų tendencijų („Trend“) monitoravimas ekrane: | Trukmė > 8 val.; Grafiškai atvaizduojamas ST segmento pokytis (derivacijoje, kurioje aptinkamas didžiausias ST pakilimas); Grafiškai atvaizduojamas širdies susitraukimų dažnio (ŠSD) pokytis. |  |
| 18. | EKG monitoruojamų derivacijų skaičius | > 12 derivacijų |  |
| 19. | Prietaiso pateikiami 12 kanalų EKG interpretacijos duomenys | - Ritmo EKG; - Išmatuota ST segmento amplitudė; - Suvidurkinti QRS kompleksai; - Diagnozė pagal lytį ir amžių su ūminio miokardo infarkto (angl. trump. AMI) ir ūminio miokardo infarkto su ST segmento pakilimu (angl. trump. STEMI) rizikos vertinimu. |  |
| 20. | ŠSD matavimo aliarmų nustatymo ribos | Ne siauresnės kaip nuo 20 iki 300 k/min. |  |
| 21. | Į prietaiso komplektaciją įtraukti paciento gyvybinių funkcijų matavimo moduliai | - SpO2 modulis; - Neinvazinio arterinio kraujospūdžio (AKS) modulis. |  |
| 22. | Duomenų atminties talpa | > 6 val. nepertraukiamos EKG įrašymas į vidinę atmintį |  |
| 23. | Spausdintuvas | >3 kanalų, terminis ar lygiavertis, rašantis vartotojui pasirinkus greitį (turi būti ne mažiau kaip du greičiai) |  |
| 24. | Prietaiso akumuliatoriai | - Vienu metu galima prijungti/naudoti pasirinktinai (pasirenka vartotojas) vieną arba du akumuliatorius; - Įkrovimo lygio indikacija ant akumuliatorių. |  |
| 25. | Monitoravimo laikas iš pilnai įkrautų akumuliatorių komplekto | > 6 val. (nenaudojant papildomų akumuliatorių ar papildomo išorinio maitinimo) |  |
| 26. | Prietaiso komplektacija: | - Daugkartiniai, suaugusiųjų - defibriliavimui skirti elektrodai - 1 kompl. - Suaugusiųjų ir vaikiški vienkartiniai defibriliavimo/stimuliacijos elektrodai – 1 kompl. (minimalios pakuotės – tik prietaiso išbandymui) - Vienkartinių defibriliavimo/stimuliacijos elektrodų prijungimo kabelis – 1 vnt. - Darbinis akumuliatorių komplektas – 1 - kompl. (2 akumuliatoriai) - 12 derivacijų EKG kabelis – 1 vnt. - 3 laidų EKG kabelis – 1 vnt. - Pirštinis SpO2 daviklis suaugusiems – 1 vnt. - AKS matavimams skirtų manžečių komplektas – 1 kompl. (komplekte ne mažiau kaip 3 skirtingų dydžių manžetės suaugusiems) - Akumuliatorių įkroviklis – 1 vnt. - Krepšys prietaiso nešiojimui – 1 vnt. |  |
| 27. | Medicininio personalo apmokymas | Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 28. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba |  |
| 29. | Garantinis laikotarpis | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 30. | Sertifikatai | CE sertifikatas |  |