MEDICININĖ ĮRANGA II INTENSYVIOS TERAPIJOS SK.

(rinkos konsultacijai)

| Pirkimo dalies eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekių pristatymo terminas | Kiekis mato vnt. | Vertė, Eur be PVM | Vertė, Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Videolaringoskopas | 3 mėnesiai | 1 vnt. | 2000,00 | 2420,00 |
|  | Sunkių kvėpavimo takų rinkinys | 3 mėnesiai | 1 vnt. | 18181,82 | 22000,00 |
|  | Bronchoskopas | 3 mėnesiai | 1 vnt. | 11293,00 | 13664,53 |
|  | Infuzinė tūrinė pompa infuzinei terapijai | 3 mėnesiai | 12 vnt. | 12396,69 | 15000,00 |
|  | Automatiniai švirkštai su infuzinių pompų stotelėmis | 3 mėnesiai | Automatiniai švirkštai (24 vnt.) Infuzinių pompų stotelėmis su vežimėliu (6 vnt.) | 25636,36 | 31020,00 |
|  | Infuzinių tirpalų šildymo priemonės | 3 mėnesiai | 3 vnt. | 7685,95 | 9300,00 |
|  | Infuzinių tirpalų termostatas | 3 mėnesiai | 2 vnt. | 1983,47 | 2400,00 |
|  | Kraujo komponentų greitojo atšildymo prietaisas | 3 mėnesiai | 1 vnt. | 5785,12 | 7000,00 |
|  | Infuzinė tūrinė pompa enterinei mitybai | 3 mėnesiai | 6 vnt. | 6198,35 | 7500,00 |

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 dalis VIDEOLARINGOSKOPAS

| Eil. Nr. | Pavadinimas, techniniai reikalavimai | Siūlomi parametrai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas ir modelis |  |
| 2. | Ekrano tipas: skystųjų kristalų (LCD), arba lygiavertė vaizdo atvaizdavimo technologija |  |
| 3. | Ekrano dydis: ne mažiau kaip 4 colių įstrižainė |  |
| 4. | Vaizdo atnaujinimo dažnis: ne mažiau kaip 60 fps (kadrai per sekundę) |  |
| 5. | Kameros raiška: Ne mažesnė kaip 1280×720 |  |
| 6. | Šviesos šaltinis: LED tipo arba lygiavertis |  |
| 7. | Vaizdo įrašymas į vidinę atmintį arba išorines laikmenas (USB ar lygiavertes) |  |
| 8. | Darbo laikas nuo pilnai pakrauto akumuliatoriaus: Ne mažiau kaip 120 min. |  |
| 9. | Laringoskopas komplektuojamas su daugkartinio naudojimo mentelėmis atspariomis dezinfekcijai: Būtina |  |
| 10. | Daugkartinių mentelių dydžiai – skirti naujagimiams ir suaugusiems (pvz., Miller 0, Macintosh 1–3 arba lygiaverčiai) |  |
| 11. | Prekei suteikiama garantija: Ne mažiau kaip 24 mėnesiai |  |
| 12. | Įranga turi būti paženklinta CE ženklu pagal Reglamentą (ES) 2017/745 (MDR) |  |
| 13. | Pateikiama naudojimo instrukcija Lietuvių kalba. |  |

2 dalis „SUNKIŲ KVĖPAVIMO TAKŲ RINKINYS“

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | monitorius - 1 vnt.: |  |  |
| 1.1. | Ekranas | su LED foniniu apšvietimu arba lygiaverte technologija |  |
| 1.2. | Įstrižainė | ≥ 24 colių |  |
| 1.3. | Šviesumas | ≥ 400 cd/m2 |  |
| 1.4. | Raiška | ≥1920 x 1080 |  |
| 1.5. | Signalų įvestys | ne mažiau kaip 2 skirtingos vaizdo įvestys (pvz., DVI, HDMI ar lygiavertės) |  |
| 1.6. | Signalų išvestys | Ne mažiau 2 |  |
| 2. | Vaizdo sistema - 1 vnt.: |  |  |
| 2.1. | Ekrano skersmuo | ≥ 8“ |  |
| 2.2. | Raiška | ≥ 1920×1080 |  |
| 2.3. | Jungtis | Ne mažiau kaip 1 jungtis duomenų eksportui (USB ar lygiavertė) |  |
| 2.4. | Video vaizdų ir nuotraukų iškėlimas | į USB ar lygiavertes laikmenas |  |
| 2.5. | Su pakraunama ličio jonų arba lygiaverte baterija | Būtina |  |
| 2.6. | Suderinamumas | 1. Videdo laringoskopo pleištas (5 poz.); 2. Lankstus daugkartinis video endoskopas intubacijai (4 poz.) |  |
| 2.7. | Komplekte | laidas video laringoskopų prijungimui - 1 vnt. |  |
| 3. | Video monitorius - 1 vnt.: |  |  |
| 3.1. | Monitoriaus dydis | ≥ 3,5” |  |
| 3.2. | Prijungiamas tiesiai prie laringoskopo pleišto (5 poz.) | Būtina |  |
| 3.3. | Automatinis fokusavimas | Būtina |  |
| 3.4. | Su vidine atmintimi nuotraukų ir video vaizdų išsaugojimui | Būtina |  |
| 3.5. | atsparus dezinfekcijai pagal gamintojo rekomendacijas | Būtina |  |
| 3.6. | Su atskira, keičiama pakraunama baterija, kurios talpos pakanka ≥ 1 val. darbo | Būtina |  |
| 3.7. | Artikuliuojamas | ≥ 2 ašimis |  |
| 3.8. | Komplekte: | baterijos pakrovimo stotelė - 1 vnt., baterija - 2 vnt., |  |
| 4. | Video endoskopas - 1 vnt.: |  |  |
| 4.1. | Lankstus video endoskopas | Būtina |  |
| 4.2. | Matymo kampas | ≥ 100° |  |
| 4.3. | Darbinis ilgis | 65 ± 5 cm |  |
| 4.4. | Bendras ilgis | ≤ 100 cm |  |
| 4.5. | Darbinio kanalo vidinis skersmuo | 1,5 - 1,8 mm |  |
| 4.6. | Distalinio galiuko skersmuo | 3,8 - 4,2 mm |  |
| 4.7. | Lenkimas aukštyn/žemyn | ≥ 140°/140° |  |
| 4.8. | Video endoskopo mygtukais valdomos funkcijos: | - Video vaizdų įrašymas; 2. Nuotraukų įrašymas. |  |
| 4.9. | Komplekte | - Video endoskopo lagaminas; - Slėgio suvienodinimo vožtuvas - Sandarumo matuoklis - Šepetėlis endoskopo valymui - Vienkartinis siurbimo vožtuvas, |  |
| 4.10. | Video endoskopui suteikiama garantija | ne trumpesnė nei 24 mėn. |  |
| 5. | Video laringoskopo pleištas - 1 vnt.: |  |  |
| 5.1. | sunkiems kvėpavimo takams skirtas pleištas arba lygiavertis | Būtina |  |
| 5.2. | Suaugusiems | Būtina |  |
| 5.3. | Daugkartinio naudojimo, plaunamas ir dezinfekuojamas, galima pilnai įmerkti (su ar be papildomų priedų) | Būtina |  |
| 5.4. | Su šviesos diodų (LED) apšvietimu | Būtina |  |
| 5.5. | Kameros raiška | ≥ 1280 x 720 taškų |  |
| 5.6. | Su ≥ 1 mygtuku video vaizdų ir nuotraukų įrašymui | Būtina |  |
| 5.7. | Suderinamas su vaizdo sistema (2 poz.) ir video monitoriumi (3 poz.) | Būtina |  |
| 6. | Vežimėlis įrangai - 1 vnt.: |  |  |
| 6.1. | Skirtas kvėpavimo takų valdymo stotelės įrangai pritvirtinti ir laikyti | Būtina |  |
| 6.2. | Su kanalu įrangos laidams paslėpti | Būtina |  |
| 6.3. | Su ≥ 2 stalčiais | Būtina |  |
| 7. | Garantija visiems prietaiso komponentams | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai |  |
| 8. | CE ženklinimas | Turi būti paženklinta CE ženklu pagal Reglamentą (ES) 2017/745 (MDR) |  |
| 9. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis |  |

3 dalis „BRONCHOSKOPAS“:

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės rodikliai, jų reikšmės, aprašymas [Tiekėjas nurodo konkrečius rodiklius, jų reikšmes, aprašymus] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Video monitorius | - Ekrano skersmuo ne mažesnis kaip 8“ - Raiška ≥ 1920 x1080 taškų; - Nemažiau kaip 1 jungtys instrumentams; - Naudojamas su lanksčiais daugkartiniais ir vienkartiniais video endoskopais intubacijai ir video laringoskopais; - Galimybė išsaugoti ir eksportuoti vaizdo įrašus ir nuotraukas į išorines laikmenas (pvz., SD kortelę, USB ar lygiavertes), užtikrinant duomenų perkėlimą per standartines jungtis.; - Su HDMI arba lygiaverte jungtimi papildomam išoriniam monitoriui prijungti; - Su pakraunama ličio jonų arba lygiaverte baterija; - Video monitorius vienu metu gali vaizduoti du vaizdus: vaizdai gali būti vaizduojami šalia vienas kito (angl. side by side) arba vaizdas vaizde (angl. picture in picture). - Komplekte: akumuliatoriaus pakrovėjas |  |
| 2. | Lankstus video endoskopas intubacijai | - Techniškai suderinamas su 1 pozicija. nurodytu video monitoriumi; - Su siurbimo vožtuvu; - Vaizdo jutiklio technologija CMOS arba lygiavertė; - Tiesioginio (priekinio) matymo optika (0° arba lygiavertė); - Darbinis ilgis >60 cm; - Išorinis skersmuo <7 mm; - Lenkimo kampai aukštyn/žemyn ±10°: 180°/140°. |  |

4 dalis „INFUZINĖ TŪRINĖ POMPA INFUZINEI TERAPIJAI“

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujama reikšmė | Siūlomos specifikacijos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Infuzinės tūrinės pompos paskirtis | 1. Tirpalų lašinimui |  |
| 1.2 | Pompos ekranas | Spalvotas, nemažesnis kaip 5 colių įstrižainės, lietimui jautrus ekranas |  |
| 1.3 | Smūginė dozė (boliusas) | 1. Automatinis boliusas (nustatomas boliuso tūris) 2. Rankinis boliusas (boliusas kol laikomas mygtukas) |  |
| 1.4 | Automatinis infuzijos atnaujinimas po okliuzijos pašalinimo | turi būti |  |
| 1.5 | Aliarmai | 1. Akustiniai ir vizualiniai 2. Žemo lygio aliarmai, nesustabdantys infuzijos 3. Aukšto lygio aliarmai, sustabdantys infuziją |  |
| 1.6 | Darbo iš akumuliatoriaus trukmė | Netrumpiau kaip 10 val. |  |
| 1.7 | Infuzijos greitis | Infuzijos greičio reguliavimo ribos – ne siauresnės kaip 0,1–1200 ml/val. |  |
| 1.8 | Vaistų biblioteka | 1. Nemažiau kaip 5000 vaistų sąrašas; 2. Nemažiau kaip 30 vaistų kategorijų; 3. Spalvinis vaistų žymėjimas; 4. Saugaus dozavimo programinė įranga. |  |
| 1.9 | Infuzijos tikslumas | ne blogesnis kaip ±3 % nuo nustatyto infuzijos greičio |  |
| 1.10 | Okliuzijos aptikimas | 1. Okliuzijos aptikimo ribos – ne siauresnės kaip 75–825 mmHg 2. Nemažiau kaip 8 jautrumo nustatymo lygių |  |
| 2. | Garantinis laikotarpis | Netrumpiau kaip 24 mėnesiai |  |
| 3. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis |  |
| 4. | CE Ženklinimas | Įranga turi būti paženklinta CE ženklu pagal Reglamentą (ES) 2017/745. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta ES atitikties deklaracija arba CE sertifikatas. |  |

5 dalis „AUTOMATINIAI ŠVIRKŠTAI SU INFUZINIŲ POMPŲ STOTELĖMIS”:

| Eil. Nr | Techniniai reikalavimai | Reikalaujama reikšmė | Siūlomos specifikacijos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Infuzinių pompų stotelė | 6 vnt. |  |
| 1.1 | Įstatomų pompų skaičius | >4 vietų |  |
| 1.2 | Galimų pompų rūšys | Švirkštinės ir tūrinės |  |
| 1.3 | Aliarmai | Akustiniai ir vizualiniai |  |
| 1.4 | Saugos klasės | 1. I apsaugos klasė pagal standartą EN 60601-1 arba lygiaverčius standartus (dokumentai pateikiami pristačius prekes); 2. Ne mažesnė kaip IP33 apsaugos klasė arba lygiavertė (dokumentai pateikiami pristačius prekes) |  |
| 1.5 | Jungtys | RJ45 arba lygiavertė |  |
| 2. | Infuzinė švirkštinė pompa |  |  |
| 2.1 | Pompos ekranas | Spalvotas ar lygiavertis, lietimui jautrus ar lygiavertis, >5 colių įstrižainės |  |
| 2.2 | Naudojamų švirkštų dydžiai | Turi būti suderinama su standartiniais švirkštų dydžiais (pvz.: 5 ml, 10 ml, 20 ml, 50 ml, 60 ml), palaikant >3 skirtingus dydžius (įskaitant mažos ir didelės talpos švirkštus). |  |
| 2.3 | Naudojamų švirkštų suderinamumas | Turi būti galimybė naudoti rinkoje plačiai prieinamų gamintojų švirkštus (>3 skirtingų gamintojų) arba lygiavertė technologija, užtikrinanti nepriklausomybę nuo vieno gamintojo |  |
| 2.4 | Automatinis švirkšto dydžio atpažinimas | Būtina |  |
| 2.5 | Smūginė dozė (boliusas) | 1. Automatinis boliusas (nustatomas boliuso tūris); 2. Rankinis boliusas (boliusas kol laikomas mygtukas). |  |
| 2.6 | Aliarmai | 1. Akustiniai ir vizualiniai; 2. Žemo lygio aliarmai, nesustabdantys infuzijos; 3. Aukšto lygio aliarmai, sustabdantys infuziją. |  |
| 2.7 | Darbo iš akumuliatoriaus trukmė | >10 val. |  |
| 2.8 | Infuzijos greičio reguliavimo ribos | ne siauresnės kaip 0,1–1800 ml/val. |  |
| 2.9 | Vaistų biblioteka | 1. ne mažiau kaip 5000 vaistų sąrašas; 2. ne mažiau kaip 30 vaistų kategorijų; 3. Spalvinis svaistų žymėjima; 4. Saugaus dozavimo programinė įranga. |  |
| 2.10 | Infuzijos tikslumas | ne blogesnis kaip ±2 % nuo nustatyto srauto |  |
| 2.11 | Okliuzijos aptikimo ribos | 1. ne siauresnės kaip 80–900 mmHg. 2. >8 jautrumo nustatymo lygiai. |  |
| 2.12 | Atviros venos palaikymo funkcija KVO ar lygiavertė | turi būti, užtikrinanti minimalų infuzijos srautą venos praeinamumui palaikyti |  |
| 2.13 | Galimybė programuoti infuziją pagal nustatytą tūrį ir laiką | Būtina |  |
| 2.14 | Saugos klasės | 1. I apsaugos klasė pagal standartą EN 60601-1 arba lygiaverčius standartus 2. Ne mažesnė kaip IP33 apsaugos klasė arba lygiavertė |  |
| 3. | Infuzinių pompų stovas | 6 vnt. |  |
| 3.1 | Mobilus, su ratukais | Būtina |  |
| 3.2 | Infuzinis stovas suderinamas su 1 dalyje siūloma infuzinių pompų stotele | Būtina |  |
| 4. | Garantinis laikotarpis sistemai ir jos dalims | 24 mėnesių garantija įrangai ir visoms |  |
| 5. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis |  |
| 6. | CE Ženklinimas | Įranga turi būti paženklinta CE ženklu pagal Reglamentą (ES) 2017/745. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta ES atitikties deklaracija arba CE sertifikatas. |  |
| 7. | Garantinis laikotarpis sistemai ir jos dalims | 24 mėnesių garantija įrangai ir visoms komplektuojančioms detalėms |  |

6 dalis „INFUZINIŲ TIRPALŲ ŠILDYMO PRIEMONĖS“

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūloma reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Šildytuvas infuzinių tirpalų | Nurodyti siūlomos prekės gamintoja ir modelį. |  |
| 2. | Temperatūros rodymas | skaitmeninis ekranas |  |
| 3. | Kameros tūris | Nemažiau kaip 30 litrų |  |
| 4. | Darbinė temperatūra | diapazonas – ne siauresnis kaip 35–42 °C |  |
| 5. | temperatūros palaikymo tikslumas | ±1°C |  |
| 6. | Oro cirkuliacija | Priverstinė oro cirkuliacija arba lygiavertė sistema |  |
| 7. | perkaitimo apsauga | Įrengta apsauga nuo perkaitimo |  |
| 8. | Per aukštos temperatūros signalizacija | Garsinė ir vizualinė signalizacija |  |
| 9. | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai |  |
| 10. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis |  |
| 11. | CE Ženklinimas | Įranga turi būti paženklinta CE ženklu pagal Reglamentą (ES) 2017/745. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta ES atitikties deklaracija arba CE sertifikatas. |  |

7 dalis „INFUZINIŲ TIRPALŲ TERMOSTATAS“

| Nr. | Infuzinių tirpalų termostatas | Reikalaujama reikšmė | Siūlomos specifikacijos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Skirtas preparatų šildymui |  |
| 2. | Veikimo trukmės reguliavimas | Būtina |  |
| 3. | Temperatūros reguliavimo diapazonas | ne siauresnis kaip 35–42 °C |  |
| 4. | Temperatūros palaikymo tikslumas | ne blogesnis kaip ±1 °C |  |
| 5. | Ekrane rodoma informacija | Temperatūros atvaizdavimas , gedimų pranešimai. |  |
| 6. | Šildymo kameros talpa | Ne mažesnė kaip 50 l |  |
| 7. | Saugos funkcijos | Įrengta apsauga nuo perkaitimo |  |
| 8. | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai |  |
| 9. | CE ženklinimas | Turi būti paženklinta CE ženklu pagal Reglamentą (ES) 2017/745 (MDR) |  |
| 10. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis |  |

8 dalis „KRAUJO KOMPONENTŲ GREITOJO ATŠILDYMO PRIETAISAS“

| Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Paskirtis | Aparatas skirtas kraujo ir jo produktų, laikomų kraujo maišuose, pašildymui ir atitirpinimui |  |
| 2 | Šilumos perdavimo technologija | Vandens, oro arba kita lygiavertė technologija, užtikrinanti tolygų šilumos perdavimą ir komponentų judinimą (agitaciją ar lygiavertį procesą) |  |
| 3 | Prietaisu galima šildyti: | 1. Šaldytą plazmą 2. Kraują |  |
| 4 | Temperatūros indikacija | Skaitmeninė temperatūros indikacija arba lygiavertė; jei rodoma tik šildymo agento temperatūra – turi būti gamintojo numatytos programos skirtingiems komponentams |  |
| 5 | Temperatūros programos | turi būti integruotos programos skirtingiems kraujo komponentams |  |
| 6 | Šildymo / atitirpinimo trukmė | ne ilgesnė kaip 30 min. |  |
| 7 | Ekrane rodoma informacija | temperatūra, darbo laikas ir sistemos būsenos/gedimų informacija |  |
| 8 | Šildytuvo talpa | ne mažiau kaip 4 maišai po 500 ml (±10 % tūrio tolerancija) |  |
| 9 | Temperatūros reguliavimas | ne siauresnis kaip 36–45 °C |  |
| 10 | Saugos sistemso | Įrengta apsauga nuo perkaitimo |  |
| 11 | Vizualinė kontrolė | Talpyklė su permatomu dangčiu arba kita lygiaverte vizualinės kontrolės priemone |  |
| 12 | Nutekėjimo aptikimas | Drėgmės sensorius arba lygiavertė nutekėjimo aptikimo sistema |  |
| 13 | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai |  |
| 14 | CE ženklinimas | Turi būti paženklinta CE ženklu pagal Reglamentą (ES) 2017/745 (MDR) |  |
| 15 | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis |  |

9 dalis „INFUZINĖ TŪRINĖ POMPA ENTERINEI MITYBAI“:

| Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujama reikšmė | Siūlomos specifikacijos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Infuzinės tūrinės pompos paskirtis | 1. Parenteriniam, enteriniam maitinimui |  |
| 1.2 | Pompos ekranas | Spalvotas, nemažesnis kaip 5 colių įstrižainės, lietimui jautrus ekranas |  |
| 1.3 | Smūginė dozė (boliusas) | 1. Automatinis boliusas (nustatomas boliuso tūris) 2. Rankinis boliusas (boliusas kol laikomas mygtukas) |  |
| 1.4 | Automatinis infuzijos atnaujinimas po okliuzijos pašalinimo | turi būti |  |
| 1.5 | Aliarmai | 1. Akustiniai ir vizualiniai 2. Žemo lygio aliarmai, nesustabdantys infuzijos 3. Aukšto lygio aliarmai, sustabdantys infuziją |  |
| 1.6 | Darbo iš akumuliatoriaus trukmė | Netrumpiau kaip 10 val. |  |
| 1.7 | Infuzijos greitis | Infuzijos greičio reguliavimo ribos – ne siauresnės kaip 0,1–1200 ml/val |  |
| 1.8 | Vaistų biblioteka | 1. Nemažiau kaip 5000 vaistų sąrašas 2. Nemažiau kaip 30 vaistų kategorijų 3. Spalvinis vaistų žymėjimas 4. Saugaus dozavimo programinė įranga |  |
| 1.9 | Infuzijos tikslumas | ne blogesnis kaip ±3 % nuo nustatyto infuzijos greičio |  |
| 1.10 | Okliuzijos aptikimas | 1. Okliuzijos aptikimo ribos – ne siauresnės kaip 75–825 mmHg 2. Nemažiau kaip 8 jautrumo nustatymo lygių |  |
| 2. | Garantinis laikotarpis | Netrumpiau kaip 24 mėnesiai |  |
| 3. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis |  |
| 4. | CE Ženklinimas | Įranga turi būti paženklinta CE ženklu pagal Reglamentą (ES) 2017/745. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta ES atitikties deklaracija arba CE sertifikatas. |  |