MEDICININĖ ĮRANGA III INTENSYVIOS TERAPIJOS SK.

(rinkos konsultacijai)

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekių pristatymo terminas | Kiekis mato vnt. | Vertė, Eur be PVM | Vertė, Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Automatinis krūtinės ląstos paspaudimų prietaisas | 3 mėn. | 1 vnt. | 14049,59 | 17000,00 |
| 2 | Defibriliatorius su stimuliatoriumi | 3 mėn. | 1 vnt. | 23966,94 | 29000,00 |
| 3 | Hemodializės aparatas su tiesiogine pakaitinio tirpalo gamyba bei mobiliu reversinės osmozės aparatu | 3 mėn. | 1 vnt. | 9917,36 | 12000,00 |
| 4 | Kardiostimuliatorius | 3 mėn. | 1 vnt. | 2975,21 | 3600,00 |
| 5 | Mobili skaitmeninė rentgenodiagnostikos medicinos priemonė | 3 mėn. | 1 vnt. | 106611,57 | 129000,00 |
| 6 | Ultragarsiniams tyrimams atlikti reikalinga medicinos priemonė | 3 mėn. | 1 vnt. | 58677,69 | 71000,00 |

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- AUTOMATINIS KRŪTINĖS LĄSTOS PASPAUDIMŲ PRIETAISAS

| Eil. Nr. | Techninis parametras | Reikalaujama parametro reikšmė (siūlyti prekes ne blogesnių savybių, ar lygiavertes) | Siulomo prietaiso specifikacija |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Prietaisas | Įrenginys turi būti elektromechaninis arba lygiavertės technologijos |  |
|  | Konstrukcija | lenta (pagrindas), ant kurios tvirtinamas paspaudėjas, arba ar lygiavertis sprendimas |  |
|  | Veikimo principas: | Veikiantis nuo baterijos, užtikrinantis krūtinės ląstos kompresijas |  |
|  | Lenta (pagrindas) arba lygiavertis sprendimas | - Su rankena nešimui; - Su tvirtinimo vieta paspaudėjui; - Rentgenui peršviečiama. |  |
|  | Paspaudėjas | - Galimybė sukioti įvairiais kampais; - Galimybė keisti aukštį pagal paciento krūtinės ląstos dydį. |  |
|  | Galimybė pasirinkti iš kelių gaivinimo protokolų variantų | - Kompresijos su ventiliavimo pauze 30:2 (30 kompresijų ir 2 įpūtimai); - Kompresijos su ventiliavimo pauze 15:2 (15 kompresijų ir 2 įpūtimai); - Pastovios kompresijos režimai. |  |
|  | Paspaudimo gylio reguliavimo diapazonas | Ne mažesnėje nei 2-6 cm amplitudėje |  |
|  | Paspaudimo dažnio reguliavimo diapazonas | ne siauresnis kaip 80–120 kartų/min. |  |
|  | Galimybė keisti parametrus nenutraukiant gaivinimo | Būtina |  |
|  | Ekranas | - Galimybė pasukti vaizdą; - Galimybė reguliuoti apšvietimą; |  |
|  | Baterija | - pakraunama ličio jonų arba lygiavertė; - su įkrovos indikatoriumi; - baterijos būsena rodoma ekrane; - veikimo trukmė >45 min. |  |
|  | Aliarmų sistema | Vizualiniai ir garsiniai; Aliarmo statuso atvaizdavimas ekrane. |  |
|  | Tvirtinimas prie sienos | Skirtas krepšiui su įranga laikyti aiškiai matomoje vietoje |  |
|  | Komplektacija: | - Krūtinės ląstos paspaudėjas su lenta (pagrindu) ar lygiaverčiu sprendimu; - Dvi baterijos; - Pakrovėjas ir jo laidas; - Krepšys nešimui; - Tvirtinimas prie sienos |  |
|  | Ženklintas CE ženklu | Įranga turi būti paženklinta CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos prietaisų (MDR) ir pateikta ES atitikties deklaracija |  |
|  | Garantinis laikotarpis sistemai ir jos dalims | ne mažiau kaip 24 mėnesiai |  |
|  | Naudojimo instrukcija | Pateikiama lietuvių arba anglų kalba |  |

- DEFIBRILIATORIUS SU STIMULIATORIUMI

| Eil. Nr. | Techninis parametras |  | Reikalaujama parametro reikšmė (siūlyti prekes ne blogesnių savybių, ar lygiavertes) | Siūlomo prietaiso specifikacija |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Defibriliatoriaus impulso forma |  | Bifazinis impulsas su voltažo ir trukmės kompensacija, priklausomai nuo paciento varžos |  |
| 2. | Bifazinio impulso energijos nustatymas |  | - Impulso energijos keitimo ribos ne siauresnės kaip nuo 2 iki 360 J. - Impulso energijos keitimo žingsnis 2-350 J diapazone ne didesnis kaip 50 J |  |
| 3. | Energijos perdavimo tikslumas |  | <1 J arba <10% pasirinktos vertės |  |
| 4. | Defibriliatoriaus darbo režimai |  | Nesinchronizuota defibriliacija, sinchronizuota kardioversija ir automatinis režimas |  |
| 5. | Defibriliacijos krūvio nustatymas |  | Pasirinktinai (pasirenka vartotojas) valdymo elementus, įmontuotų defibriliacijos elektrodo rankenoje, arba prietaiso valdymo panelės pagalba |  |
| 6. | Darbui su prietaisu naudojami defibriliacijos elektrodai |  | - Suaugusiems skirti išoriniai daugkartinio naudojimo defibriliacijos elektrodai. - Vienkartinio naudojimo elektrodai, skirti defibriliuoti, stimuliuoti ir registruoti EKG, pralaidūs rentgeno spinduliams. |  |
| 7. | Defibriliavimo patariamoji funkcija |  | Automatiniame defibriliavimo režime veikianti garsinė ir vaizdinė defibriliavimo patariamoji funkcija su EKG morfologijos analizavimo sistema, automatiškai nustatanti defibriliuotiną EKG ritmą. Analizės trukmė <10 s. |  |
| 8. |  | Defibriliacijos iškrovų skaičius iš darbinio pilnai įkrautų akumuliatorių komplekto, naudojant 360 J energiją | >400 defibriliacijos impulsų, nenaudojant papildomų akumuliatorių ar papildomo išorinio maitinimo |  |
| 9. |  | Metronomo funkcija | Metronomo garsinė funkcija su paspaudimų / įpūtimų dažnio ir santykio nustatymu vaikams ir suaugusiems (30:2, 15:2) |  |
| 10. |  | Defibriliacijos iškrovų sekos programavimas | Programuojama 3-jų defibriliacijos iškrovų seka |  |
| 11. |  | Prietaiso tęstinė įranga | Leidžianti vartotojui patikrinti defibriliatoriaus iškrovą ir elektrodų kabelio funkcionavimą |  |
| 12. |  | Stimuliacija | - Sinchronizuotas ir nesinchronizuotas režimai; - Stimuliacija turi būti atliekama net jei elektrokardiograma neregistruojama. |  |
| 13. |  | Stimuliacijos dažnio nustatymas | Stimuliacijos dažnio keitimo ribos ne siauresnės kaip nuo 40 iki 150 imp./min. |  |
| 14. |  | Stimuliacijos impulso forma | Monofazinė ar lygiavertė |  |
| 15. |  | Stimuliavimo srovės nustatymas | Stimuliavimo srovės nustatymo ribos ne siauresnės kaip nuo 1 iki 200 mA |  |
| 16. |  | Prietaiso ekranas | - Integruotas į prietaisą, spalvotas arba lygiavertis, skystųjų kristalų (LCD arba lygiavertis); - Įstrižainė >21 cm; - Raiška >640×480. |  |
| 17. |  | Gyvybinių parametrų tendencijų (Trend) monitoravimas ekrane: | - Trukmė > 8 val.; - Grafiškai atvaizduojamas ST segmento pokytis (derivacijoje, kurioje aptinkamas didžiausias ST pakilimas); - Grafiškai atvaizduojamas širdies susitraukimų dažnio (ŠSD) pokytis. |  |
| 18. |  | EKG monitoruojamų derivacijų skaičius | >12 derivacijų |  |
| 19. |  | Prietaiso pateikiami 12 kanalų EKG interpretacijos duomenys | - Ritmo EKG; - Išmatuota ST segmento amplitudė; - Suvidurkinti QRS kompleksai; - Diagnozė pagal lytį ir amžių su ūminio miokardo infarkto (angl. trump. AMI) ir ūminio miokardo infarkto su ST segmento pakilimu (angl. trump. STEMI) rizikos vertinimu. |  |
| 20. |  | ŠSD matavimo aliarmų nustatymo ribos | Ne siauresnės kaip nuo 20 iki 300 k/min. |  |
| 21. |  | Į prietaiso komplektaciją įtraukti paciento gyvybinių funkcijų matavimo moduliai | - SpO2 modulis; - Neinvazinio arterinio kraujospūdžio (AKS) modulis. |  |
| 22. |  | Duomenų atminties talpa | > 6 val. nepertraukiamos EKG įrašymas į vidinę atmintį |  |
| 23. |  | Spausdintuvas | >3 kanalų, terminis ar lygiavertis, rašantis vartotojui pasirinkus greitį (turi būti ne mažiau kaip du greičiai) |  |
| 24. |  | Prietaiso akumuliatoriai | - Vienu metu galima prijungti/naudoti pasirinktinai (pasirenka vartotojas) vieną arba du akumuliatorius; - Įkrovimo lygio indikacija ant akumuliatorių. |  |
| 25. |  | Monitoravimo laikas iš pilnai įkrautų akumuliatorių komplekto | > 6 val. (nenaudojant papildomų akumuliatorių ar papildomo išorinio maitinimo) |  |
| 26. |  | Prietaiso komplektacija: | - Daugkartiniai, suaugusiųjų defibriliavimui skirti elektrodai - 1 kompl. - Suaugusiųjų ir vaikiški vienkartiniai defibriliavimo/stimuliacijos elektrodai – 1 kompl. (minimalios pakuotės – tik prietaiso išbandymui) - Vienkartinių defibriliavimo/stimuliacijos elektrodų prijungimo kabelis – 1 vnt. - Darbinis akumuliatorių komplektas – 1 kompl. (2 akumuliatoriai) - 12 derivacijų EKG kabelis – 1 vnt. - 3 laidų EKG kabelis – 1 vnt. - Pirštinis SpO2 daviklis suaugusiems – 1 vnt. - AKS matavimams skirtų manžečių komplektas – 1 kompl. (komplekte ne mažiau kaip 3 skirtingų dydžių manžetės suaugusiems) - Akumuliatorių įkroviklis – 1 vnt. Krepšys prietaiso nešiojimui – 1 vnt. |  |
| 27. |  | Medicininio personalo apmokymas | Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 28. |  | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba |  |
| 29. |  | CE ženklinimas | Įranga turi būti paženklinta CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos prietaisų (MDR) ir pateikta ES atitikties deklaracija |  |
| 30. |  | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai |  |

- HEMODIALIZĖS APARATAS SU TIESIOGINE PAKAITINIO TIRPALO GAMYBA BEI MOBILIU REVERSINĖS OSMOZĖS APARATU

| Eil. Nr. | Parametras (specifikacija) |  |  |  | Reikalaujamos parametrų reikšmės |  |  |  | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparato paskirtis (hemodializės (HD) procedūros atlikimo galimybė nurodytais metodais): |  |  |  | - HD dviejų adatų. - HD vienos adatos, vieno siurblio. - Hemodiafiltracija (HDF) su tiesiogine pakaitinio tirpalo gamyba („on-line“). |  |  |  |  |
| 2. | Dializuojančio ir pakaitinio tirpalo tiekimas: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  | Dializuojantis tirpalas |  |  |  | Bikarbonatinis |  |
| 2.2. |  |  |  | Druskų koncentrato skiedimas |  |  |  | Pastovus santykis |  |
| 2.3. |  |  |  | Sausos sodos panaudojimo galimybė, ruošiant bikarbonatinj tirpalą |  |  |  | Turi būti galimybė naudoti sausą sodą bikarbonatiniam tirpalui ruošti |  |
| 2.4. |  |  |  | Dializuojančio tirpalo paruošimui naudojamų filtrų skaičius |  |  |  | Ne mažiau kaip 2 |  |
| 2.5. |  |  |  | Dializuojančio tirpalo temperatūros reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) |  |  |  | Nuo 34,5 iki 39 °C |  |
| 2.6. |  |  |  | Laidumo reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) |  |  |  | Nuo 13 iki 15 mS/cm |  |
| 2.7. |  |  |  | Dializuojančio tirpalo tėkmės greičio reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) |  |  |  | Nuo 300 iki 700 ml/min |  |
| 2.8. |  |  |  | Bikarbonatinio dializuojančio tirpalo Na kiekio reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) |  |  |  | Nuo 135 iki 150 mmol/l |  |
| 2.9. |  |  |  | HCO₃ (bikarbonatas) reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) |  |  | Nuo 24 iki 36 mmol/1 |  |  |
| 2.10. |  |  |  | Transmembraninio slėgio reguliavimo ribos |  |  | ne siauresnės kaip nuo –30 iki +300 mmHg |  |  |
| 2.11. |  |  |  | Ultrafiltracijos greičio reguliavimo ribos |  |  | ne siauresnės kaip nuo 0,1 iki 2 l/val. |  |  |
| 2.12. |  |  |  | Na, HC03 ir ultrafiltracijos profiliavimas |  |  | Aparatas turi Na, ir Ultrafiltracijos profiliavimo funkcijas |  |  |
| 3. |  |  | Kraujo ratas: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  | Kraujo tėkmės greičio reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) |  |  |  | Nuo 50 iki 500 ml/min |  |  |
| 3.2. |  |  | Arterinio kraujo spaudimo matavimo ir aliarmo nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) |  |  |  | Nuo –300 iki +150 mmHg |  |  |
| 3.3. |  |  | Veninio spaudimo matavimo ir aliarmo nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) |  |  |  | Nuo +20 iki +380 mmHg |  |  |
| 3.4. |  |  | Kraujo patekimo j dializatą kontrolė |  |  |  | Aparatas turi kraujo patekimo j dializatą kontrolės funkciją. |  |  |
| 3.5. |  |  | Kraujo nutekėjimo detektoriaus jautrumas |  |  |  | ≤ 0,5 ml/min kraujo nutekėjimo į dializatą |  |  |
| 4. |  |  | Heparino pompa: |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  |  | Heparino pompos sukuriamo srauto nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) |  |  |  | Nuo 0,5 iki 9 ml/val. |  |  |
| 4.2. |  | Heparino dozavimo paklaida |  |  |  | ne didesnė kaip ±10 % |  |  |  |
| 4.3. |  | Vienkartinės heparino dozės (boliuso) reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) |  |  |  | Nuo 1 iki 5 ml |  |  |  |
| 5. |  | Monitorius. |  |  |  | Su spalvotu skystųjų kristalų ekranu arba lygiaverčiu |  |  |  |
| 6. |  | Monitoriaus ekrane pateikiami parametrai: |  |  |  | - Transmembraninis slėgis. - Dializuojančio tirpalo laidumas. - Kraujo tėkmės greitis. - Dializei numatytas laikas. - Praėjęs dializės laikas. - Pasirinkto pašalinti iš paciento organizmo skysčio kiekis ( planuojama ultrafiltracija). - Pašalinto iš paciento organizmo skysčio kiekis. - Arterinis spaudimas. - Veninis spaudimas. - Dializuojančio tirpalo temperatūra. |  |  |  |
| 7. |  |  | Kartu su hemodializės aparatu turi būti pateiktas mobilus reversinės osmozės aparatas |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  | Dezinfekcija: |  |  |  | - Cheminė dezinfekcija. - Temperatūrinė dezinfekcija - Skalavimas. |  |  |  |
| 9. |  |  | Kiti matavimo kanalai ir pagalbinės funkcijos: |  |  |  | - Integruotas kraujo spaudimo matuoklis. - Hemodializės kokybės stebėjimas procedūros metu. - Kraujo pompų darbingumo užtikrinimas Ne trumpiau kaip 10 min., nutrūkus elektros tiekimui iš elektros tinklo. |  |  |  |
| 10. |  |  | Garantinio aptarnavimo laikotarpis |  |  |  | ne mažiau kaip 24 mėnesiai |  |  |  |
| 11. |  |  | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija |  |  |  | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba |  |  |  |
| 12. |  |  | CE ženklinimas |  |  |  | Įranga turi būti paženklinta CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos prietaisų (MDR) ir pateikta ES atitikties deklaracija |  |  |  |

- KARDIOSTIMULIATORIUS

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Išorinis vienkamerinis kardiostimuliatorius |  |  |
| 1.1. | Stimuliacijos režima | ne mažiau kaip AAI, AOO, VVI, VOO |  |
| 1.2. | Stimuliacijos dažnio reguliavimo ribos | ne siauresnės kaip 30–180 k./min |  |
| 1.3. | Išvesties amplitudės reguliavimo ribos | ne siauresnės kaip 0,1–25 mA |  |
| 1.4. | Impulso trukmė | ne siauresnė kaip 0,5–1,5 ms |  |
| 1.5. | Refrakterinis periodas po stimuliacijos | turi būti |  |
| 1.6. | Refrakterinis periodas po registracijos | turi būti |  |
| 1.7. | Apsauga nuo išorinės defibriliacijos iškrovos | turi būti |  |
| 1.8. | Svoris | Ne didesnis kaip 600 g |  |
| 2. | Intrakardinis elektrodas su introduceriu / įvedikliu | turi būti |  |
| 3. | Turi būti paženklintas CE ženklu | Įranga turi būti paženklinta CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos prietaisų (MDR) ir pateikta ES atitikties deklaracija |  |
| 4. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba |  |
| 5. | Garantinis laikotarpis | ne mažiau kaip 24 mėnesiai |  |

- MOBILI SKAITMENINĖ RENTGENODIAGNOSTIKOS MEDICINOS PRIEMONĖ

| Nr. | Pavadinimas | Pastabos |
| --- | --- | --- |
| 1. | Mobilus skaitmeninis rentgenografijos aparatas |  |
| 1.1. | Skaitmeninis rentgenografijos aparatas |  |
| 1.1.1. | Teleskopinio tipo rentgeno vamzdžio kolona Būtina |  |
| 1.1.2. | Aukštis transportavimo metu ne mažiau kaip 1300 mm |  |
| 1.1.3. | Plotis transportavimo metu daugiau kaip 600 mm |  |
| 1.1.4. | Rentgeno aparato motorizuotas judėjimas Būtina, maksimalus judėjimo greitis ne mažesnis kaip 5 km/h |  |
| 1.1.5. | Maitinimas tiekiamas iš vidinių baterijų Būtina |  |
| 1.1.6. | Svoris ne daugiau kaip 440 kg |  |
| 1.1.7. | Kliūčių daviklis Būtina |  |
| 1.1.8. | Maksimalus atstumas nuo grindų iki fokuso ne mažiau kaip 2000 mm |  |
| 1.1.9. | Minimalus atstumas nuo grindų iki fokuso nedaugiau kaip 680 mm |  |
| 1.1.10. | Laikiklio pasukimas kampu aplink vertikalią ašį ne mažiau kaip ±270° |  |
| 1.1.11. | Rentgeno vamzdžio pavertimas kampu ne mažiau kaip 120° |  |
| 1.1.12. | Maksimalus horizontalios teleskopinės rankos ilgis nuo kolonos krašto ne mažiau kaip 1200 mm |  |
| 1.1.13. | Minimalus horizontalios teleskopinės rankos ilgis nuo kolonos krašto nedaugiau kaip 650 mm |  |
| 1.1.14. | Integruota detektoriaus dėtuvė Būtina |  |
| 1.1.15. | Rankinis užraktas užtikrinantis saugų detektoriaus laikymą dėtuvėje Būtina |  |
| 1.2. | Rentgeno spindulių generatorius |  |
| 1.2.1. | Maksimali galia ne mažiau kaip 30 kW |  |
| 1.2.2. | Įtampos reguliavimo diapazonas – ne siauresnis kaip 40–130 kV |  |
| 1.2.3. | Srovės ir laiko sandaugos (mAs) reguliavimo diapazonas – ne siauresnis kaip 0,5–320 mAs |  |
| 1.2.4. | Maksimali srovė nemažiau kaip 400 mA |  |
| 1.2.5. | Anatominės programos Būtina |  |
| 1.3. | Rentgeno vamzdis |  |
| 1.3.1. | Židinio dėmių kiekis nemažiau kaip 2 |  |
| 1.3.2. | Besisukantis anodas Būtina |  |
| 1.3.3. | Maksimalus anodo aušinimas nemažiau kaip 800 W |  |
| 1.3.4. | Vamzdžio šiluminė talpa nemažiau kaip 1000 kHU |  |
| 1.4. | Rentgeno spindulių kolimatorius |  |
| 1.4.1. | Kolimatoriaus pasukimo kampas aplink savo ašį – ne mažesnis kaip nuo –90° iki +90° |  |
| 1.4.2. | Indikacinis rentgeno spindulių šviesos laukas Būtina |  |
| 1.5. | Rentgeno technologo darbo vieta |  |
| 1.5.1. | Informacijos iš detektoriaus nuskaitymas Būtina |  |
| 1.5.2. | Ekspozicijos parametrų valdymas Būtina |  |
| 1.5.3. | Gautų vaizdų peržiūra Būtina |  |
| 1.5.4. | Galimybė gauti pacientų sąrašą iš ligoninės informacinės sistemos (DICOM Modality Worklist) Būtina |  |
| 1.5.5. | Vaizdų išsaugojimas (DICOM Storage) Būtina |  |
| 1.5.6. | Vaizdų spausdinimas (DICOM Print) Būtina |  |
| 1.5.7. | Apšvitos ataskaitos formavimas (DICOM SR) Būtina |  |
| 1.5.8. | Belaidis rentgeno vaizdų siuntimas į vaizdų archyvavimo sistemą Būtina |  |
| 1.5.9. | Lietimui jautraus ekrano įstrižainė nemažiau kaip 19" colių |  |
| 1.6. | Skaitmeninis rentgeno spindulių detektorius |  |
| 1.6.1. | Ryšys su technologo darbo vieta Belaidis |  |
| 1.6.2. | Galimybė detektoriaus saugiam pernešimui (integruota rankena arba rankeną turintis dėklas). Būtina |  |
| 1.6.3. | CsI arba lygiavertė scintiliatoriaus technologija |  |
| 1.6.4. | Detektoriaus jautrios zonos dydis nemažesnis kaip (340 x 420) mm |  |
| 1.6.5. | Fizinis pikselio dydis nedidesnis kaip 125 µm |  |
| 1.6.6. | Detektoriaus kvantinis efektyvumas (angl. DQE) pagal IEC 62220 arba lygiaverčius standartus nemažiau kaip 65 % prie 0,5 lp/mm |  |
| 1.6.7. | Apsaugos nuo drėgmės klasė Ne mažesnė kaip IPX6 arba lygiavertė |  |
| 1.6.8. | Maksimali leistina apkrova visame detektoriaus plote nemažiau kaip 300 kg |  |
| 1.6.9. | Komplektuojamas su baterija autonominiam maitinimui Būtina |  |
| 1.6.10. | Detektoriaus veikimo laikas vienu baterijos(ų) įkrovimu nemažiau kaip 8 val. |  |
| 1.6.11. | Detektoriaus svoris su baterija nedaugiau kaip 2,8 kg |  |
| 1.6.12. | Detektoriaus dėklas Būtina |  |
| 1.7. | Dozimetrijos sistema |  |
| 1.7.1. | Dozimetrijos sistema (įtaisas informuojantis apie jonizuojančios spinduliuotės kiekį, išspinduliuotą radiologinės procedūros metu). Dozės (DAP) atvaizdavimas DICOM radiologiniame vaizde. Būtina |  |
| 1.7.2. | Kiti reikalavimai (visai pirkimo daliai): |  |
| 1.7.3. | Belaidis rentgeno spindulių jungiklis Būtina |  |
| 1.7.4. | Garantinis laikotarpis ne mažiau kaip 24 mėn. Garantija suteikiama visoms mobilios rentgenografijos sistemos sudedamosioms dalims, kurios minimos šioje techniėje specifikacijoje, nerpiklausomai nuo apkrovos ir naudojimo intensyvumo. Garantija įsigalioja nuo prekių perdavimo dienos. |  |
| 1.7.5. | Rentgeno diagnostikos įranga bei kartu su įranga pateikti dokumentai turi atitikti Lietuvos higienos normoje HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje“ nurodytiems reikalavimams Būtina |  |
| 1.7.6. | Siūlomos įrangos instaliavimas, montavimas, įskaitant projekto radiacinei saugai paruošimą bei jo ekspertizę ir paruošimas eksploatacijai pagal Lietuvos higienos normos HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje“ radiacinės saugos reikalavimus - Kaštai turi būti įtraukti į galutinę pasiūlymo kainą Būtina |  |
| 1.7.7. | Įrangos tiekėjas arba gamintojo atstovai, sumontavę ir suderinę įrangą, privalo atlikti mobilaus skaitmeninio rentgeno aparato kokybės kontrolės priėmimo bandymus pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus (HN 78:2009) ir pateikti bandymų protokolus Būtina |  |
| 1.7.8. | Personalo apmokymas - Kaštai turi būti įtraukti į galutinę pasiūlymo kainą Būtina |  |
| 1.7.9. | Įranga turi būti paženklinta CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos prietaisų (MDR) ir pateikta ES atitikties deklaracija |  |
| 1.7.10. | "Glass free" arba lygiavertė smūgiams atspari detektoriaus technologija |  |
| 1.7.11. | Detektorius pagamintas iš antibakterinių medžiagų arba padengtas antibakteriniu sluoksniu arba lygiavertė technologija |  |
| 1.7.12. | Programinė įranga vaizdo kontrastiškumui pagerinti, leidžianti ekspozicijos metu nenaudoti fizinio rentgenografinio tinklelio (virtualus rentgenografinis tinklelis) |  |
| 1.7.13. | Kartu su įranga pateikiama naudojimo instrukcija Lietuvių ir anglų kalbomis. |  |

- ULTRAGARSINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI REIKALINGA MEDICINOS PRIEMONĖ

| Eil. Nr. | Parametras (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės |  | Pastabos |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sistemos architektūra | - Mobili; - Pilnai skaitmeninė sistema; |  |  |  |
| 2. | Taikymo sritys | - Pilvo organų tyrimai; - Širdies tyrimai; - Paviršinių audinių ir kraujagyslių tyrimai |  |  |  |
| 3. | Sistemos valdymas | - Lietimui jautrus ekranas sistemos funkcijų valdymui; - Ekrano įstrižainė >30 cm; - Skaitinė raidinė klaviatūra; - Valdymo pulto pasukimo kampu ir aukščio reguliavimo funkcija; - Stiprinimo kompensacija (angl. TGC arba lygiavertė) >8 lygių. |  |  |  |
| 4. | Aparato monitorius | - Aukštos raiškos LED tipo (arba lygiavertis); - Ekrano įstrižainė >54 cm; - Skiriamoji geba >1920×1080 taškų; - Monitorių laikantis rėmas sukiojamas į abi puses po nemažiau kaip 90. |  |  |  |
| 5. | Automatinis parametrų optimizavimas | Dvimačiame režime ir pulsinės bangos doplerio režime |  |  |  |
| 6. | Bendrasis (maksimalus) sistemos dinaminis diapazonas | >250 dB |  |  |  |
| 7. | Darbo režimai | - Dvimatis (2D) režimas; - Vienmatis režimas M ar lygiavertis; - Spalvinio doplerio režimas; - Pulsinės bangos doplerio režimas; - Galios doplerio režimas; - 3D vaizdavimo režimas arba lygiavertė pažangi vaizdinimo funkcija. |  |  |  |
| 8. | Dvimatis (2D) režimas | - Maksimalus skenavimo gylis >40 cm; - Aukštos raiškos vaizdinimo režimas; - Vaizdų sumavimo režimas, kuriame vaizdas sudaromas susumavus keletą vaizdų, gautų kreipiant skenavimo spindulį keliais skirtingais kampais; - Specialūs programiniai algoritmai triukšmams ir artefaktams mažinti. |  |  |  |
| 9. | Spalvinio doplerio režimas | - Tėkmės greičio doplerio režimas; - Galios doplerio režimas; - Audinių doplerio režimas; - Mikrokraujagyslių vizualizacija; - Smulkių kraujagyslių trimatė vizualizacija. |  |  |  |
| 10. | Pulsinės bangos doplerio režimas | - Aukšto impulsų pasikartojimo dažnio režimas; - PRF reguliavimo diapazonas – ne siauresnis kaip 1,0–29,0 kHz - Maksimalus vaizduojamas greitis >7 m/s; |  |  |  |
| 11. | Aktyvių daviklių pajungimo jungčių skaičius | >3 |  |  |  |
| 12. | Komplektuojami davikliai: |  |  |  |  |
| 12.1. | Konveksinis (abdominalinis) daviklis | Darbinis dažnių diapazonas ne siauresnis kaip nuo 1,0–7,0 MHz. Apžiūros lauko kampas >60°. Elementų skaičius >128. Tinkamas pilvo organų tyrimams. |  |  |  |
| 12.2. | Linijinis daviklis | Darbinis dažnių diapazonas ne siauresnis kaip nuo 2,0–11,0 MHz. Elementų skaičius >128. Tinkamas kraujagyslių, paviršinių audinių ir smulkių struktūrų tyrimams. |  |  |  |
| 12.3. | Sektorius (kardiologinis, phased array ar lygiavertis) daviklis | Darbinis dažnių diapazonas ne siauresnis kaip nuo 1–5,0 MHz. Skenavimo kampas >80°. Elementų skaičius >64. Tinkamas širdies tyrimams |  |  |  |
| 12.4 | Matricinis daviklis | Darbinis dažnių diapazonas ne siauresnis kaip nuo 2–18,0 MHz. |  |  |  |
| 13. | Aparato vidinė atmintis | >512 GB |  |  |  |
| 14. | Spausdintuvas | terminis arba lygiavertis spausdintuvas |  |  |  |
| 15. | Aparato jungtys/sąsajos | - Ethernet ar lygiavertė jungtis; - Jungtys ar lygiavertės: HDMI arba DisplayPort; - USB jungtis. |  |  |  |
| 16. | Galimybė tyrimo duomenis (statinius vaizdus bei dinaminius vaizdus (filmukus) ir matavimų/skaičiavimų rezultatus) išsaugoti ir perduoti (eksportuoti) DICOM formatu | Aparate yra instaliuota DICOM funkcijas palaikanti programinė įranga: - informacijos perdavimo DICOM Store/Send; - vaizdų spausdinimo – DICOM Print; - atliktinų tyrimų (paskyrimų/pacientų) sąrašo perdavimo DICOM Worklist; - užklausų pateikimo/duomenų atsisiuntimo DICOM Query /Retrieve. |  |  |  |
| 17. | Pristatoma įranga paženklinta CE ženklu | Įranga turi būti paženklinta CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos prietaisų (MDR) ir pateikta ES atitikties deklaracija |  |  |
| 18. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |  |
| 19. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |  |
| 20. | Garantinis terminas | ne mažiau kaip 36 mėnesiai |  |  |
| 21. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos |  |  |