## Sheet1
SPS priedas Nr.1
Kobalto-chromo koronarinis stentas su įvedimo sistema (12732)
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktivų reikalavimams, CE ženklinimas, pateikti kartu su pasiūlymų tai įrodančius dokumentus. 2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą. 3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. 4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. 5. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti." 6. Prekių galiojimo terminas jų pristatymo metu turi būti ne trumpesnis kaip 70 proc. viso prekės galiojimo termino. *Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą. 7. Ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sutarties pasirašymo Tiekėjas turi suorganizuoti personalo mokymus: a. Mokymai ≥ 3 KARDIOLOGIJOS IR ANGIOLOGIJOS CENTRO, INTERVENCINĖS KARDIOLOGIJOS IR RENTGENOCHIRURGIJOS skyriaus darbuotojams. Trukmė ≥ 1 akademinės valanda. b. Personalo apmokymai turi būti vykdomi gyvai arba nuotoliniu būdu 8. Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą. Jeigu pasiūlymą teikia ne prekių gamintojas, o jo įgaliotas atstovas, toks įgaliojimas turi būti išduotas visam sutarties, sudarytos šio konkurso pagrindu, vykdymo laikotarpiui. Šis reikalavimas keliamas siekiant užtikrinti, kad tiekėjas turės su prekės gamintoju suderintą procesą, kuris garantuos sklandų prekių tiekimą, tinkamą prekių trūkumų šalinimą ir perkančiosios organizacijos personalo apmokymą.
Planuojama pirkėjo | [10 empty] | Tiekėjo pasiūlymas
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies Nr. jei pirkimas kartojamas | Priemonės pavadinimas | BVPŽ kodas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas | Kiekis | Vnt. įkainis Eur be PVM | PVM tarifas ٪ | Maksimalus pirkimo suma Eur be PVM | Maksimali pirkimo suma Eur su PVM | Siūlomo vnt. įkainis EUR be PVM, | Suma EUR be PVM | PVM tarifas ٪ | Suma EUR su PVM | Tiekėjo siūlomų prekių charakteristikos, parametrai, jų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės kodas* | Gamintojas | Pastabos
1 |  | Kobalto-chromo koronarinis stentas su įvedimo sistema dengtas erdvine/gradientine vaistus išskiriančia danga | 33141230-1 | Vaistą sirolimuzą išskiriančio koronarinio stento sistema, skirta pagerinti miokardo kraujo pratekėjimą pacientams, kuriems nustatyti stenotiniai pakitimai vainikinėse arterijose. Stentas pagamintas iš L-605 kobalto- chromo lydinio. Stentas dengtas bioapsorbuojančiu PDLLA-PCL polimeru, sumažinančiu ilgalaikį polimero poveikį. Erdvinis/gradientinis stento padengimas vaistais (stentas nėra padengtas vaistais didžiausią fizinį spaudimą turinčiose stento vietose), užtikrinantis greitą endotelizaciją; polimero skilimo ir vaisto išsiskyrimo laikas – 3-4 mėnesiai. Vaisto padengimo kiekis - 3,9 μg/mm stento ilgyje. Stento dizainas – atviros gardelės tipo. Stento ilgiai: trumpiausias ≤ 9 mm, ilgiausias ≥ 38 mm (visiems diametrams ilgio žingsnis ne didesnis nei 5 mm) ir įvairių diametrų (2,25 mm, 2,5 mm, 2,75 mm; 3,0 mm 3,5 mm, 4,0 mm). Kiekvienas diametras turi atitikti visa ilgių spektrą. Baliono nominalus slėgis ≥ 9 atm, darbinis slėgis - ≥ 14 - 16 atm (priklausomai nuo dydžio). Stento sienelės storis 80 ± 0,2 μm. Įėjimo profilis ne didesnis 0,017" (0,43 mm). Stento sistemos naudojamas ilgis ≥ 140 cm. Tinkama pravedimo viela – 0,014". Distalinė stento dalis padengta hidrofiline danga, proksimalinė dalis- silikono sluoksniu. Sustiprinta pereinančioji dalis tarp distalinio ir proksimalinio galo, užtikrinanti ypatingai lengvą stento praėjimą per ypatingai kacifikuotas stenozes. | vnt. | 250 | 320 | 5 | 80000 | 84000 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | Viso: | 80000 | 84000 | Viso: | 0 |  | 0
Pasiūlymo bendra kaina su PVM ....................... Eur (kaina žodžiais: ...............................................................). Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro..........................EUR.