## Sheet1
Pirkimas: Laparoskopinės įrangos komplektas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. | Tiekėjo siūloma parametro reikšmė | Tiksli nuoroda į įrangos gamintojo techninėje dokumentacijoje nurodyto techninio parametro reikšmę (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar pan.) (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1. | Laparoskopinės įrangos komplektas | 1 | kompl. | Gamintojas (-ai), modelis (-iai), kilmės šalis: /pildo tiekėjas/.
1.1 | Aukštos raiškos monitorius. Kiekis: 1 vnt.:
1.1.1 | apšviestumas – ne mažiau 650 cd/m2;
1.1.2 | ekrano įstrižainė – ne mažiau 31 colių;
1.1.3 | ekrano įstrižainė – ne mažiau 31 colių;
1.1.4 | raiška – ne mažiau 3840 x 2160 taškų;
1.1.5 | signalų įvestys: ne mažiau 1 x DVI arba DVI-D, arba lygiavertė, ne mažiau 1 x 12G-SDI arba lygiavertė;
1.1.6 | signalų išvestys: ne mažiau 1 x DVI arba SDI, arba lygiavertė, ne mažiau 1 x 12G-SDI arba lygiavertė.
1.2. | Aukštos raiškos monitorius. Kiekis: 1 vnt.:
1.2.1 | aukštos raiškos LED tipo arba lygiavertis monitorius;
1.2.2 | IPS tipo arba „TFT Active Matrix LCD“, arba lygiavertė matrica;
1.2.3 | kontrastas – ne mažiau 1000:1;
1.2.4 | įstrižainė – ne mažiau 27 colių;
1.2.5 | šviesumas – ne mažiau 340 cd/m2;
1.2.6 | raiška – ne mažiau 1920x1080 taškų;
1.2.7 | formatas – 16:9;
1.2.8 | signalų įvestys: DVI-D arba lygiavertė, 3G-SDI arba HD/SD-SDI, arba lygiavertė;
1.2.9 | signalų išvestys: DVI-D arba 12G-SDI, arba lygiavertė.
1.2.10 | Kojelė 27 - 32 colių monitoriaus pastatymui ant lentynėlės su VESA 100 x 100 tvirtinimu
1.3. | Aukštos raiškos videokameros galva. Kiekis: 1 vnt.:
1.3.1 | raiška – ne mažiau 3840 x 2160 taškų baltos šviesos standartiniame ir ICG fluorescenciniame režimuose;
1.3.2 | vaizdo formatas – 16:9;
1.3.3 | laisvai programuojami kameros galvos mygtukai, ne mažiau 3 funkcijos;
1.3.4 | galimybė kameros mygtukų pagalba valdyti šviesos šaltinį;
1.3.5 | vizualizacijos režimas, suvienodinantis viso lauko apšviestumą, arba AGC (automatinis stiprinimo valdymas) arba lygiavertis;
1.3.6 | vizualizacijos režimas, padidinantis spalvų kontrastą, struktūrų ir audinių diferenciacijai pagerinti;
1.3.7 | susiaurinto šviesos spektro audinių vizualizacijos režimas (išfiltruojant raudoną spalvą ir pakeičiant ją kitomis šviesos spektro spalvomis);
1.3.8 | ICG fluorescenciniai režimai: kombinuotas baltos šviesos ir ICG fluorescencinis vaizdavimas vienu metu (angl. overlay);
1.3.9 | monochromatinis NIR/ICG vaizdavimas.
1.4. | Vaizdo sistema. Kiekis: 1 vnt.:
1.4.1 | maksimali raiška – ne mažiau 3840 x 2160 taškų;
1.4.2 | suderinama su 4K 3840 x 2160 standarto kamerų galvutėmis;
1.4.3 | suderinama su 4K ICG 3840 x 2160 standarto kamerų galvutėmis;
1.4.4 | skaitmeninis didinimas – ne mažiau 2 kartai;
1.4.5 | signalų išvestys: DVI arba 3G-SDI, arba lygiavertė; ne mažiau kaip 1 vnt. 2-SDI arba HD-SDI, arba lygiavertė;
1.4.6 | su vaizdų įrašymo moduliu bei USB jungtimis vaizdų ir įrašų perkėlimui arba atskiras įrenginys;
1.4.7 | video vaizdų įrašymas – ne blogiau nei Full HD formatu, nuotraukų kokybė – ne blogiau nei 4K standartas;
1.4.8 | režimas, vienu metu monitoriuje vaizduojantis ir paprastą, ir ICG fluorescencinį vaizdą (angl. side by side) arba vaizdai keičiami kameros mygtuko pagalba.
1.5. | Šviesos šaltinis. Kiekis: 1 vnt.:
1.5.1 | LED tipo arba lygiavertis šviesos šaltinis;
1.5.2 | standartinei baltos šviesos ir ICG fluorescencinei diagnostikai;
1.5.3 | reguliuojamas šviesos intensyvumas.
1.6. | Šviesolaidis. Kiekis: 2 vnt.:
1.6.1 | fibrooptinis šviesolaidis;
1.6.2 | skersmuo: 5 mm ± 1,5 mm;
1.6.3 | ilgis: 270 cm ± 30 cm;
1.6.4 | su tiesia jungtimi.
1.7. | CO2 dujų insufliatorius. Kiekis: 1 vnt.:
1.7.1 | dujų padavimo greitis reguliuojamas nuo 1 l/min. iki ne mažiau 45 l/min;
1.7.2 | slėgis reguliuojamas nuo 1 mmHg iki ne mažiau 25 mmHg;
1.7.3 | su integruotu moduliu dujų pašildymui (37° ± 2° C) arba atskiras įrenginys;
1.7.4 | esamų ir siekiamų dujų padavimo greičio ir slėgio verčių vaizdavimas;
1.7.5 | bendro sunaudoto dujų kiekio vaizdavimas
1.7.6 | nuolatinis intra abdominalinio slėgio monitoringas
1.7.7 | Komplekte: sterilizuojami žarnelių rinkiniai insufliacijai – 2 vnt.; žarna insufliatoriaus pajungimui į ligoninės dujų tiekimo sistemą – 1 vnt.; 1 (vienas) daugkartinio naudojimo dujų pašildymo žarnelių rinkinys (komplektas).
1.8. | Plovimo įrenginio komplektas. Kiekis: 1 kompl.:
1.8.1 | ratukinio tipo;
1.8.2 | su programinės įrangos paketais bei užprogramuotais darbo režimais;
1.8.3 | su galimybe dirbti su vienkartiniais bei daugkartiniais žarnelių rinkiniais;
1.8.4 | 1 (vienas) daugkartinio naudojimo žarnelių rinkinys (komplektas).
1.9. | Elektrochirurgijos įrenginys. Kiekis: 1 vnt.:
1.9.1 | endoskopinėms ir atviroms operacijoms;
1.9.2 | šaldomas;
1.9.3 | spalvotu, lietimui jautriu ekranu;
1.9.4 | su nustatymais arba užprogramuojamomis gamintojo rekomendacijomis standartinėms procedūroms;
1.9.5 | monopolinio pjovimo maksimali galia – ne mažiau 300 W;
1.9.6 | monopolinės koaguliacijos režimo maksimali galia – ne mažiau 120 W;
1.9.7 | bipolinis koaguliacjos režimai: rezektoskopija, maksimali galia – ne mažiau 200 W;
1.9.8 | bipolinis pjovimo režimai: rezektoskopija, maksimali galia – ne mažiau 245 W.
1.10. | Komplektacija (nurodyti priedai suderinami su siūlomu elektrochirurginiu generatoriumi):
1.10.1 | Pasyvus paciento elektrodas (kiekis: 10 vnt.) bei daugkartinio naudojimo laidas pasyviam paciento elektrodui (kiekis: 1 vnt.)
1.10.2 | Monopoliarinių elektrodų rankena, su 2 mygtukais (rankinis pjovimo ir koaguliacijos valdymas), su ne trumpesniu nei 3 m ilgio laidu. Kiekis: 2 vnt.
1.10.3 | Monopoliarinių elektrodų (daugkartinio naudojimo) komplektas, iš ne mažiau 3 elektrodų. Kiekis: 1 kompl.
1.10.4 | Prailgintų monopolinių elektrodų (daugkartinio naudojimo) komplektas, iš ne mažiau 3 elektrodų. Elektrodo ilgis: 15 cm ± 5 cm. Kiekis: 1 kompl.
1.10.5 | Bipoliarinis pincetas (daugkartinio naudojimo), tiesus, ilgis: 23 cm ± 3 cm; darbiniai galiukai 2 mm ± 0,3 mm pločio; technologija „nelimpantys prie audinių” (angl. non-stick) arba lygiavertė. Kiekis: 2 vnt.
1.10.6 | Laidas bipoliarinio pinceto pajungimui (daugkartinio naudojimo), Ilgis ne mažesnis nei 3 m. Kiekis: 2 vnt.
1.10.7 | Kojinio pjovimo ir koaguliacijos valdymo pedalas, apsaugotas nuo skysčių patekimo į vidų. Kiekis: 2 vnt.
1.10.8 | Elektrodas koaguliacijai ir disekcijai, L-formos, su kontaktu monopoliniam koaguliavimui, skersmuo 5 mm ± 1 mm, ilgis 36 cm ± 3 cm. Kiekis: 3 vnt.
1.10.9 | Monopolinis aukšto dažnio laidas, su 5 mm ± 1 mm jungtimi, ilgis 300 cm ± 50 cm. Kiekis: 6 vnt.
1.10.10 | KELLY arba Maryland žnyplių įdėklas (arba lygiavertis), ilgos žiaunos, specialiai skirtos disekcijai, abi judančios žiaunos, skersmuo 5 mm ± 1 mm, ilgis 36 cm ± 3 cm. Kiekis: 2 vnt.
1.10.11 | Metalinė izoliuota mova, skersmuo 5 mm ± 1 mm, ilgis 36 cm ± 3 cm. Kiekis: 2 vnt.
1.10.12 | Plastikinė rankena, be fiksatoriaus, su jungtimi bipolinei koaguliacijai. Kiekis: 2 vnt.
1.10.13 | BABCOCK (arba lygiavertis) griebiančių žnyplių įdėklas, abi judančios žiaunos, skersmuo 10 mm ± 2 mm, ilgis 36 cm ± 3cm. Kiekis: 2 vnt.
1.10.14 | Izoliuota metalinė mova, skersmuo 10 mm ± 2 mm, ilgis 36 cm ± 3 cm. Kiekis: 2 vnt.
1.10.15 | Metalinė arba plastikine rankena, su užraktu, su praplatinimu pirštams arba L dydžio. Kiekis: 2 vnt.
1.10.16 | Plastikinė rankena, su jungtimi monopolinei koaguliacijai, su atmetamu užraktu. Kiekis: 9 vnt.
1.10.17 | Plastikinė rankena, be užrakto, su praplatinimu pirštams arba L dydžio, su jungtimi monopolinei koaguliacijai. Kiekis: 6 vnt.
1.10.18 | Adatkotis, su aksialine arba tiesia rankena, su atsegamu užraktu, žiaunos tiesios, skersmuo 5 mm ± 1 mm, ilgis 33 cm ± 2 cm. Kiekis: 2 vnt.
1.10.19 | Adatkotis, tiesi rankena su atsegamu užraktu, žiaunos tiesios, skersmuo 5 mm ± 1 mm, ilgis 36 cm ± 7 cm. Kiekis: 1 vnt.
1.10.20 | Troakaras, dydis 11 mm ± 2 mm, ilgis 10,5 cm ± 5 cm, komplekte: piramidinis troakaras, kaniulė, multifunkcinis vožtuvas. Kiekis: 6 vnt.
1.10.21 | Troakaras, dydis 6 mm ± 1 mm, ilgis 10,5 cm ± 5 cm, komplekte: piramidinis troakaras, kaniulė, multifunkcinis vožtuvas. Kiekis: 8 vnt.
1.10.22 | Troakaras, piramidinis, dydis 15 mm ± 2 mm, darbinis ilgis 12 cm ± 6 cm, su automatiniu vožtuvu. Kiekis: 2 vnt.
1.10.23 | Žnyplių įdėklas, KELLY arba Maryland tipo (arba lygiavertis), ilgos, disekcijai ir sugriebimui, abi judančios žiaunos, dydis 5 mm ± 1 mm, ilgis 36 cm ± 3cm. Kiekis: 3 vnt.
1.10.24 | Izoliuota metalinė mova, su jungtimi, dydis 5 mm ± 1 mm, ilgis 36 cm ±3 cm. Kiekis: 11 vnt.
1.10.25 | Pilvinių žnyplių įdėklas, perforuotos, abi judančios žiaunos, dydis 5 mm ± 1 mm, ilgis 43 cm ± 2 cm. Kiekis: 4 vnt.
1.10.26 | Izoliuota metalinė mova, su jungtimi, dydis 5 mm ± 1 mm, ilgis 43 cm ± 2 cm. Kiekis: 4 vnt.
1.10.27 | Žnyplių įdėklas, žiaunos su kiauryme, juda abi žiaunos, 5 mm ± 1 mm skersmens, 36 cm ± 3 cm ilgio. Kiekis: 3 vnt.
1.10.28 | Click Line arba Crocodile (arba lygiavertis) žnyplių įdėklas sugriebimui, "aligatoriaus" tipo žiaunomis, abi judančios žiaunos, dydis 5 mm ± 1 mm, ilgis 36 cm ± 3 cm. Kiekis: 1 vnt.
1.10.29 | Žnyplių įdėklas sugriebimui, atraumatinės banguotos žiaunos, abi judančios žiaunos, dydis 5 mm ± 1 mm, ilgis 36 cm ±3 cm. Kiekis: 2 vnt.
1.10.30 | Griebiančių žnyplių įdėklas, su smulkiais atraumatiniais dantukais, perforuotos, viena judanti žiauna, dydis 5 mm ± 1 mm, ilgis 36 cm ± 3 cm. Kiekis: 2 vnt.
1.10.31 | Metzenbaum (arba lygiavertis) žirklių įdėklas, žiaunos lenktos, žiaunų ilgis 20± 1 mm, skersmuo 5 mm ± 1 mm, ilgis 36 cm ± 3 cm. Kiekis: 3 vnt.
1.10.32 | Siurbimo - plovimo rankena su mygtukais siurbimo ir irigacijos valdymui (užtikrinant siurbimo ir irigacijos funkcionalumą), autoklavuojama. Kiekis: 3 vnt.
1.10.33 | Koaguliacinis elektrodas (negali būti siūlomas šaukštelio, kabliuko, adatos ar mygtuko formos), su siurbimo/plovimo kanalu, izoliuotas, su jungtimi monopolinei koaguliacijai, dydis 5 mm ± 1 mm, ilgis 36 cm. ± 3 cm. Kiekis: 3 vnt.
1.10.34 | Filtrai dujoms, ne mažiau nei 10 vnt. pakuotėje. Kiekis: 2 pak.
1.10.35 | Monopolinis aukšto dažnio laidas, 4 mm jungtis, ilgis ne mažiau 300 cm. Kiekis: 2 vnt.
1.10.36 | Bipolinis aukšto dažnio laidas, ilgis ne mažiau 300 cm. Kiekis: 2 vnt.
1.10.37 | Plastikinis konteineris instrumentų sterilizavimui bei laikymui, perforuotas, su permatomu dangčiu, dviejų lygių, išoriniai matmenys ne mažesni kaip 520 (± 30) x 250 (± 20) x 135 (± 20) mm. Kiekis: 1 vnt.
1.10.38 | Plastikinis konteineris optikų sterilizacijai, perforuotas, su dangčiu, išoriniai matmenys ne mažesni kaip 440 (± 20) x 85 (± 10) x 45 (± 10) mm, talpinantis 2 (du) iki 30 cm ± 2 cm darbinio ilgio endoskopus. Kiekis: 1 vnt.
1.10.39 | Laparoskopinės įrangos garantijos trukmė: visam perkamam laporaskopinės įrangos komplektui taikoma garantija – ne trumpesnė nei 24 mėnesiai.
1.10.40 | Įrangos būklė: įranga turi būti nauja, nenaudota.